Część 2

Opis parametrów granicznych

Lp.	Wymagania graniczne dla analizatora	Parametr wymagany	Potwierdzenie spełnienia*
	W pełni automatyczny analizator 2-płytkowy, fabrycznie nowy	TAK, podać rok produkcji
	Analizator wyposażony w komputer sterujący pracą aparatu, monitor min. 22 cali, czarno białą drukarkę laserową oraz wewnętrzny czytnik kodów kreskowych stanowiących integralna część aparatu.	TAK
	Drukarka kodów kreskowych (termiczna), współpracującą z aparatem oraz z systemem LSI Centrum firmy Marcel. podłączenie RS-232	TAK
	Analizator warunkujący pełną automatyzację przebiegu wykonania badania od momentu załadowania próbki badanej do zakończenia badania, odesłania do systemu LIS i wydania wyniku	TAK
	Analizator umożliwiający wykonywanie testów diagnostycznych 2 metodami: ELISA i IFA	TAK
	Analizator nastołowy	TAK
	Wymiary aparatu umożliwiające instalację z wykorzystaniem wyposażenia Zamawiającego (stołu laboratoryjnego) – Szerokość – max. 70 cm - Głębokość – max. 70 cm	TAK, podać wymiary aparatu
	System otwarty, możliwość definiowania przez użytkownika dowolnych analiz wykonywanych metodą ELISA, zakupionych od różnych producentów	TAK
	Załadunek do 2 płyt mikrotitracyjnych	TAK
	Możliwość łączenia różnych parametrów podczas jednej inkubacji	TAK
	Ilość miejsc na próbki - min. 96	TAK, podać ilość miejsc
	Identyfikacja i lokalizacja próbek za pomocą kodów kreskowych.	TAK
	Możliwość jednoczesnego ładowania probówek różnych typów kompatybilnych z oferowanym analizatorem	TAK
	Możliwość pracy analizatora z wykorzystaniem płytek z dzielonymi dołkami.	TAK
	Kształty analizowanych dołków: / * kształt U / * z płaskim dnem	TAK
	Możliwość pracy analizatora z wykorzystaniem szkiełek substratowych	TAK
	Dozowanie próbek i odczynników za pomocą stacji myjącej igły (nie dopuszcza się stosowania jednorazowych końcówek)	TAK
	Minimalna ilość miejsc na bufory płuczące -3	TAK, podać ilość miejsc
	Funkcja kontroli poziomu cieczy	TAK
	Automatyczne wykonywanie rozcieńczeń wg zadanego współczynnika	TAK
	Rozcieńczenia wykonywane w jednorazowych probówkach, pamięć probówek wykorzystanych	TAK
	Liczba miejsc na filtry optyczne - od 4 do 6	TAK, podać ilość miejsc
21	Objętość „martwa” dla analizowanych próbek - max. 150 μl	TAK, podać objętość „martwą”
22	Możliwość analizy bardzo małych objętości próbek - 5 μl	TAK
23	Funkcja detektorów skrzepów	TAK
24	Analizator wyposażony w 8-kanałową płuczkę	TAK
25	Możliwość użycia co najmniej 3 buforów płuczących	TAK
26	Co najmniej 3 cykle płukania	TAK, podać liczbę cykli płukania
27	Minimalna objętość płynu dozowana przy płukaniu - 200 ul	TAK, podać objętość
28	Procedury płukania umożliwiające mycie pojedynczych paków	TAK
29	Oprogramowanie umożliwiające archiwizację i edycję wyników badań	TAK
30	Aktualizacje oprogramowania analizatora wliczone w cenę usługi zagwarantowane przez cały okres trwania umowy dzierżawy analizatora	TAK
31	Analiza kontroli jakości – oprogramowanie wykonujące pełną weryfikację prawidłowości wyników serii oznaczeń w oparciu o zadane parametry kontrolne.	TAK
32	Dwustronna komunikacja z systemem LSI Zamawiającego (aktualnie Centrum Firmy Marcel). Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do systemu na własny koszt w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.	TAK
33	Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem	TAK
34	Analizator ze znakiem CE	TAK

* W przypadku, gdy w rubryce Parametr wymagany widnieje „TAK” należy wpisać TAK lub NIE. W przypadku, gdy w rubryce Parametr wymagany widnieje „TAK, podać (...)” należy szczegółowo opisać oferowany parametr. Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Lp.	Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych do oznaczeń anyfosfolipidowych metodą ELISA	Potwierdzenie spełnienia*
1	Dot. poz 1 i 2 – zestawy do oznaczania przeciwciał anty-kardiolipinowych (ELISA) IgG i IgM: / - Możliwość wykonania oznaczeń dla próbek surowicy i osocza. / - 5 kalibratorów (gotowe do użycia). / - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 5 punktową krzywą, podawane stosownie w jednostkach MPL, GPL. / - Brak konieczności wykonywania próby ślepej / - Wartości kalibratorów identyfikowalne do standardów z Louisville oraz zdefiniowane ilościowo odniesienie do Standardów Sapporo. / -Antygen: natywny izolowany z serca bydlęcego, β2-glikoproteina I. / - Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia, znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej. / - Płytka mikrotitracyjna znakowana kolorami z oddzielnie odłamywanymi studzienkami. / - Niezależne płytki, specjalnie przygotowane do wykonywania oznaczeń w klasach IgG oraz IgM. / - Zdefiniowany zakres wartości patologicznych z rozróżnieniem wyników niejednoznacznych i wartości dodatnich; wskazany w instrukcji testu zakres wartości niskich do średnich oraz wartości wysokich. Podany w instrukcji rozkład wartości dla populacji prawidłowej. / - Wartości patologiczne (dodatni wynik oznaczenia) powyżej 20 jednostek / - Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. / - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. / - Poza buforem płuczącym, odczynniki zestawu gotowe do użycia, brak konieczności rekonstytucji liofilizatów, odczynniki kodowane kolorami. / - Bufor płuczący w formie zatężonego roztworu, możliwość stopniowego wykorzystywania odczynnika. / - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. / - Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C. / Zamawiający dopuszcza odczynniki przechowywane w temperaturze od +2 do +8 °C. / - Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynników/zestawu do użycia. / - Termin ważności minimum 6 miesięcy. / - Certyfikaty: CE, IVD
2	Dot. poz. 3 i 4 - zestawy do oznaczania przeciwciał przeciw fosfatydyloserynie (ELISA) IgG i IgM: / - 5 kalibratorów (gotowe do użycia). / - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 5 punktową krzywą. / - Wartości kalibratorów identyfikowalne do standarów z Louisville. / - Brak konieczności wykonywania próby ślepej. / - Antygen: oczyszczona fosfatydyloseryna z kofaktorem. / - Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia, znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej. / - Płytka mikrotitracyjna znakowana kolorami z oddzielnie odłamywanymi studzienkami. / - Niezależne płytki, specjalnie przygotowane do wykonywania oznaczeń w klasach IgG, IgM. / - Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. / - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. / - Poza buforem płuczącym, odczynniki zestawu gotowe do użycia, brak konieczności rekonstytucji liofilizatów, odczynniki kodowane kolorami. / - Bufor płuczący w formie zatężonego roztworu, możliwość stopniowego wykorzystywania odczynnika. / - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. / - Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C. / Zamawiający dopuszcza odczynniki przechowywane w temperaturze od +2 do +8 °C. / - Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynników/zestawu do użycia. / - Termin ważności minimum 6 miesięcy. / - Certyfikaty: CE, IVD
3	Dot. poz. 5 i 6 zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw kompleksom fosfatydyloseryna-protrombina anty-PS/PT (ELISA) IgG i IgM: / - Możliwość wykonania oznaczeń dla próbek surowicy i osocza. / - 5 kalibratorów (gotowe do użycia). / - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 5 punktową krzywą. / - Brak konieczności wykonywania próby ślepej. / - Antygen: oczyszczone kompleksy PS/PT, stabilizowane po opłaszczeniu. / - Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia, znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej. / - Płytka mikrotitracyjna znakowana kolorami z oddzielnie odłamywanymi studzienkami. / - Niezależne płytki, specjalnie przygotowane do wykonywania oznaczeń w klasach IgG, IgM. / - Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. / - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. / - Poza buforem płuczącym, odczynniki zestawu gotowe do użycia, brak konieczności rekonstytucji liofilizatów, odczynniki kodowane kolorami. / - Bufor płuczący w formie zatężonego roztworu, możliwość stopniowego wykorzystywania odczynnika. / - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. / - Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C. / Zamawiający dopuszcza odczynniki przechowywane w temperaturze od +2 do +8 °C. / - Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynników/zestawu do użycia. / - Termin ważności minimum 6 miesięcy. / - Certyfikaty: CE, IVD
4	Dot. poz. 7 zestaw do oznaczania przeciwciał przeciw protrombinie (ELISA) IgG i IgM: / - 6 kalibratorów (gotowe do użycia). / - Wyniki oznaczenia wyliczane w oparciu o 6 punktową krzywą. / - Brak konieczności wykonywania próby ślepej. / - Antygen: oczyszczona protrombina / - Kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia, znana wartość w jednostkach dla kontroli dodatniej. / - Płytka mikrotitracyjna znakowana kodem z oddzielnie odłamywanymi studzienkami, odczynniki kodowane kolorami. / - Warunki inkubacji: temperatura pokojowa. / - Zestaw zawiera komplet odczynników potrzebnych do wykonania oznaczenia. / - Poza buforem płuczącym i rozcieńczalnikiem, odczynniki zestawu gotowe do użycia, brak konieczności rekonstytucji liofilizatów. / - Bufor płuczący i rozcieńczalnik w formie zatężonego roztworu, możliwość stopniowego wykorzystywania odczynnika. / - Brak konieczności zamrażania kontroli i kalibratorów po otwarciu opakowania. / - Warunki przechowywania: od +4°C do +10°C. / Zamawiający dopuszcza odczynniki przechowywane w temperaturze od +2 do +8 °C. / - Otwarcie opakowania nie skraca terminu przydatności odczynników/zestawu do użycia. / - Termin ważności minimum 6 miesięcy. / - Certyfikaty: CE, IVD

*Należy wpisać TAK lub NIE. Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.