Wymagania graniczne dotyczące analizatora parametrów krytycznych.
Analizator 1 szt.

Lp.	Parametry wymagane	Warunek graniczny	Potwierdzenie spełnienia
1.	W pełni automatyczny analizator parametrów krytycznych, pracujący w systemie ciągłym, dokonującym jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru : pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++, Cl-glukozy, mleczanów, Hct, Hb, O2Hb, COHb, HHb	TAK
2.	Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienialne zawarte w jednej kasecie odczynnikowo-sensorowej.	TAK
3.	Pomiar wszystkich parametrów z krwi pacjenta oraz materiału kontrolnego w jednym torze pomiarowym	TAK
4.	Sonda aspiracyjna musi być integralnym elementem kasety odczynnikowo-sensorowej (automatyczna wymiana wraz kasetą)	TAK
5.	Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny , bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym badaniu.	TAK
6.	Całkowicie automatyczna kalibracja wszystkich parametrów. Nie dopuszcza się kalibratorów zewnętrznych. Nie dopuszcza się zastosowania gazów kalibracyjnych.	TAK
7.	Automatyczne czynności konserwacyjne bez udziału operatora.	TAK
8.	Termin ważności kasety odczynnikowo-sensorowej co najmniej 30 dni.	TAK
9.	Wielkość kaset nie większa niż 450 oznaczeń.	TAK
10.	Kaseta odczynnikowo-sensorowa przechowywana w temperaturze pokojowej.	TAK
11.	Analizator wyposażony w informatyczny system zdalnej kontroli pozwalający na jego zarządzanie.	TAK
12.	Analizator wyposażony w system kontroli jakości wykrywający błędy przedanalityczne.	TAK
13.	Całkowicie automatyczna korekta błędów przedanalitycznych przez analizator	TAK
14.	Czas pomiaru do 60 sekund	TAK
15.	Objętość badanej próbki do 160 mikrolitrów
16,	Zakres liniowości oznaczanego Ca++ od 0,11 do 5,0 mmol/l	TAK
17.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
18.	Aparat wyposażony w UPS	TAK
19.	Dwukierunkowa komunikacja z systemem LIS Szpitala (CENTRUM firmy Marcel). / Wykonawca zapewni podłączenie na własny koszt na etapie uruchomienia aparatu.	TAK
20.	Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji co najmniej 2018	TAK