NSSU.DFP.271.32.2019.AM

Kraków, dnia 4.10.2019 r.

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osłon RTG.

- Postępowanie zostało unieważnione:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Empireum Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna | Część 1: 679 120,40 zł Część 2: 544 716,16 zł |
| 2 | Consultornix S.A., 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 | Część 1: 1 065 114,15 zł Część 2: 653 137,34 zł |

- Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający badał czy nie podlega wykluczeniu tylko wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza.

- W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

| CZĘŚĆ 1 i 2 |
| --- |
| Oferta 1 | Empireum Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy Empireum Piotr Dopieralski nie spełnia wymogów Zamawiającego w zakresie:

- części 1, pozycja 1 - fartuch ochronny "garsonka"

Zamawiający wymagał:

"dopasowanie kamizelki za pomocą elastycznych, nakładających się paneli tylnych, zapinanych pasami na rzepy z przodu".

W dostarczonej przez Wykonawcę próbce garsonce Light Plus - HC, nakładające się panele tylne są nieelastyczne, elastyczne są tylko fragmenty pasów (wysokość 15 cm, szerokość: 13,5 cm w dolnej części i 18 cm w górnej), którymi fartuch zapina się z przodu.

Dostarczona próbka nie spełnia wymogu Zamawiającego określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbki gdyż zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowiły ofertę, w związku z tym nie podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

- części 1, pozycja 3 - fartuch ochronny dwustronny

Zamawiający wymagał:

„fartuch ochronny dwustronny (zamknięty), zabezpieczający przód, tył i boki użytkownika, posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki i wygodne zapięcia typu rzep, zapinany na zakładkę, ekwiwalent 0,5 mm z przodu i 0,25 z tyłu, rozmiar S-XL, z doszytym pasem  lub w komplecie z szerokim, elastycznym pasem, zapewniającym optymalne przyleganie fartucha do ciała oraz odciążenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego”

W dostarczonej przez Wykonawcę próbce - fartuchu ochronnym dwustronnym Light Plus - HC, jeden z paneli osłania przednią część ciała jedynie w około 2/3 szerokości, czyli tylko ta przednia część ciała jest chroniona osłoną o wymaganym ekwiwalencie 0,5 Pb. Pozostała przednia część ciała ma zapewnioną ochronność z ekwiwalentem 0,25 mm Pb.

Jest to widoczne zarówno po rozłożeniu fartucha na powierzchni płaskiej - pas o szerokości ok 20 cm nie ma wymaganego ekwiwalentu 0,5 mm Pb, jak również na osobie, mającej w obwodzie klatki piersiowej 116 cm, która zmierzyła fartuch - pas o szerokości ok 19 cm nie ma wymaganego ekwiwalentu 0,5 mm Pb.

Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym przez Wykonawcę z dnia 1.10.2019 r. rozmiar L, czyli rozmiar dostarczonej próbki, przeznaczony jest dla użytkownika o wymiarach 113 do 119 cm w obwodzie klatki piersiowej, pasa i bioder.

Dostarczona próbka - fartuch ochronny dwustronny nie chroni użytkownika na całej powierzchni przedniej osłoną o ekwiwalencie 0,5 mm Pb, nie spełnia wymogu w opisie przedmiotu zamówienia.

Ponadto dostarczony przez Wykonawcę pas nie jest elastyczny - w tkaninę o szerokości 104 cm i wysokości 15 cm wstawiono 2 paski gumy o szerokości 4 cm i wysokości 15 cm. Rozciągnięcie pasa wymaga bardzo dużej siły i może być trudne, szczególnie w przypadku kobiet. Ponadto zapięcie w formie klamry jest niestabilne, rozluźnia się przy wykonywaniu ruchów np. w trakcie schylania się i prostowania, przez co pas nie spełnia swojej podstawowej funkcji tj. nie zapewnia optymalnego przylegania fartucha do ciała, a w konsekwencji nie odciąża kręgosłupa w części lędźwiowo - krzyżowej.

Dostarczona próbka - fartuch ochronny dwustronny nie zapewnia optymalnego przylegania fartucha do ciała, nie odciąża kręgosłupa w części lędźwiowo - krzyżowej, nie spełnia wymogu w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbki gdyż zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowiły ofertę, w związku z tym nie podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

- części 2, pozycja 5 - mobilny parawan jednoskrzydłowy,

Zamawiający wymagał:

„mobilny parawan jednoskrzydłowy, zabiegowy, z przeszkleniem, ekwiwalent min. 0,5 mm Pb, wymiar osłony: szer. 80-100 cm, wys. całkowita 180-195 cm, na kołach o średnicy min. 8 cm, miękkich, nie barwiących posadzki, z możliwością blokady co najmniej dwóch kół, możliwość łączenia dowolnej liczby parawanów z zachowaniem ciągłości osłony, stycznie krawędziami do siebie.”

Zaoferowany przez Wykonawcę parawan ma szerokość 103,6 cm, przez co nie spełnia wymogu określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbki gdyż zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowiły ofertę, w związku z tym nie podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

| CZĘŚĆ 1 i 2 |
| --- |
| Oferta 2 | Consultronix S.A.,32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy Consultronix S.A. nie spełnia wymogów Zamawiającego 
w zakresie:

- części 1, pozycja 4 - fartuch ochronny jednostronny

Zamawiający wymagał:

„fartuch ochronny jednostronny, zabezpieczający przód i boki użytkownika, mocowany poprzez skrzyżowane na plecach pasy, zakończone materiałem typu rzep, wbudowane poduszki na ramiona, ekwiwalent 0,5 mm Pb

oceniany parametr: część rzepu z haczykami, odpinana na zamek w celu wymiany na nowy aby poprawić chwytność - 5 pkt”

Wykonawca zaoferował w Załączniku 1a do Specyfikacji (w kolumnie Oferowana wartość parametru):

„fartuch ochronny jednostronny, zabezpieczający przód i boki użytkownika, mocowany poprzez skrzyżowane na plecach pasy z możliwością odpięcia i upuszczenia fartucha podczas zabiegu, zakończone materiałem typu rzep, część rzepu z haczykami odpinana na zamek w celu wymiany na nowy, wbudowane poduszki na ramiona, ekwiwalent 0,5 mm Pb”, natomiast wraz z ofertą złożył próbkę, w której odpinana na zamek jest część rzepu z pętelkami.

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbki gdyż zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowiły ofertę, w związku z tym nie podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

- części 2, pozycja 7 - fartuch ochronny jednostronny

Zamawiający wymagał:

„fartuch ochronny jednostronny, chroniący przód i boki użytkownika, mocowany poprzez skrzyżowane na plecach pasy, zakończone materiałem typu rzep, ekwiwalent 0,5 mm Pb

oceniany parametr: część rzepu z haczykami, odpinana na zamek w celu wymiany na nowy aby poprawić chwytność - 10 pkt”

Wykonawca zaoferował w Załączniku 1a do Specyfikacji (w kolumnie Oferowana wartość parametru):

„fartuch ochronny jednostronny, zabezpieczający przód i boki użytkownika, mocowany poprzez skrzyżowane na plecach pasy z możliwością odpięcia i upuszczenia fartucha podczas zabiegu, zakończone materiałem typu rzep, część rzepu z haczykami odpinana na zamek w celu wymiany na nowy, wbudowane poduszki na ramiona, ekwiwalent 0,5 mm Pb”, natomiast wraz z ofertą złożył próbkę, w której odpinana na zamek jest część rzepu z pętelkami.

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbki gdyż zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowiły ofertę, w związku z tym nie podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.