NSSU.DFP.271.32.2019.AM

Kraków, dnia 5.11.2019 r.

## ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

## w zakresie części 2

W związku z powtórzeniem czynności badania i oceny ofert, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osłon RTG, w zakresie części 2.

- Postępowanie w zakresie części 2 zostało unieważnione:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

- Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Nr części |
| --- | --- | --- |
| 1 | Empireum Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna | Część 2 |
| 2 | Consultornix S.A., 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17 | Część 2 |

- Z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- W postępowaniu odrzucono następujące oferty:

| CZĘŚĆ 2 |
| --- |
| Oferta 1 | Empireum Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy nie spełnia wymogów Zamawiającego w zakresie części 2 pozycji 8 – osłona na tarczycę. Zamawiający wymagał: „osłona na tarczycę, ze stójką, mocowanie na rzep lub klips lub zapięcie magnetyczne, stójka min. 3,6 cm, połączenie z fartuchem za pomocą klipsa lub zapięcia magnetycznego, ekwiwalent 0,5 mm Pb, rozmiar uniwersalny”. Wykonawca zaoferował osłonę na tarczycę wg następującego opisu (kolumna „oferowana wartość” załącznika nr 1a do specyfikacji): „osłona na tarczycę, ze stójką, mocowanie na rzep, stójka 5.5 cm, połączenie z fartuchem za pomocą klipsa ekwiwalent 0,5 mm Pb, rozmiar uniwersalny, - wycięcie na podbródek (profilowanie), zapewniające komfortowe dopasowanie osłony - 1 pkt, - połączenie osłony na tarczycę z fartuchem za pomocą klipsów - 5 pkt, fartuch/osłona wykonany z winylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu”. Jednocześnie Wykonawca dostarczył jako próbkę osłonę na tarczycę bez stójki. Wykonawca potwierdził parametry zaoferowanego wyrobu w złożonych materiałach firmowych:

„Osłona RTG na tarczycę Light Lead Część 2, poz. 8

Thyroid Collar A / 14A-02699

Osłona na tarczycę, ze stójką z profilowaniem umożliwiającym dopasowanie do podbródka, mocowanie na rzep, stójka 5,5 cm, połączenie z fartuchem za pomocą klipsa, ekwiwalent 0,5 mm Pb, rozmiar uniwersalny, wycięcie na podbródek (profilowanie), zapewniające komfortowe dopasowanie osłony, połączenie osłony na tarczycę z fartuchem za pomocą klipsów, z winylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu.

Producent: AmRay, Irlandia.”

### Zgodnie z definicją, stójka to odmiana stojącego kołnierza okrywającego szyję na całym jej obwodzie lub znacznej części obwodu (na podstawie https://pl.wikipedia.org). W związku z powyższym, zaoferowana i dostarczona w formie próbki osłona na tarczycę nie spełnia wymagania   postawionego przez Zamawiającego w części 2 poz. 8 w zakresie posiadania stójki.

Zamawiający nie wzywał do uzupełnienia próbki gdyż zgodnie z zapisami Specyfikacji dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.3 specyfikacji stanowiły ofertę, w związku z tym nie podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w dniu 4.10.2019 r. w zakresie części 2 została odrzucona  oferta Wykonawcy Consultronix S.A. 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 17.