Kraków, dnia 09.09.2021 r.

DFP.271.80.2021.BM

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawa wyposażenia Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz Oddziału Klinicznego Endokrynologii przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Dotyczy Załącznik nr 1a – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 1, pozycja LP.16, „Dodatkowe chłodzenie komór umożliwiający utrzymanie temp. poniżej 25 stopni C”.

Wykonanie w/w zadania wymaga dodatkowego ochłodzeniu powietrza zasysanego komorę wstępną (będącą przedmiotem postępowania) o minimum 7 stopni Celsjusza, czyli aby uzyskać temperaturę mniej niż 25 st. Celsjusza wewnątrz komory, musimy dostarczyć schłodzone powietrze na jej wlocie do temperatury około 17 stopni Celsjusza.

Podgrzanie powietrza następuje przez ogrzewanie się od wymuszającego przepływ wentylatora oraz oporu filtrów.

Prosimy zatem Zamawiającego o jedną dwóch możliwości:

1. Wskazanie miejsca instalacji jednostki zewnętrznej (skraplacz) (dach, elewacja), który będzie odbierał ciepło z dodatkowej przepływowej jednostka wewnętrzna (parownik) z zasysanego powietrza przez komorę wstępną.

2. Odpowiedź czy jest możliwe podłączenie dodatkowej jednostki wewnętrznej (parownika) do istniejącej jednostki zewnętrznej aby otrzymać parametry pracy zasysanego powietrza na poziomie 17 stopni Celsjusza?

**Odpowiedź:** Ad. 1) Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu – 1.55 w budynku B znajduje się szacht instalacyjny, przez który istnieje możliwość poprowadzenia instalacji do jednostki zewnętrznej na dach budynku. Obecnie budynek B oraz znajdujące się w nim instalacje są na gwarancji Generalnego Wykonawcy i bez jego zgody nie ma możliwości ingerowania w jego strukturę i instalację. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wykonania Dokumentacji Wykonawczej prowadzenia instalacji wraz z montażem jednostki zewnętrznej. Dokumentacja Wykonawcza musi być zaakceptowana i zatwierdzona przez Generalnego Wykonawcę oraz Zamawiającego.

Ad. 2) Zamawiający informuje, że nie ma możliwości wpięcia się do istniejącej instalacji.

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia dot. części 1 (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający udzieloną odpowiedź.