Kraków, dnia 02.11.2020 r.

Numer sprawy: NSSU.DFP.271.19.2020.AB

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rezonansu magnetycznego   
– systemu otwartego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz   
z instalacją, uruchomieniem, szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi   
na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1**

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1a do specyfikacji. dot. poz. 115-125, zał. 1a do SIWZ Prosimy o dopuszczenie wstrzykiwacza kontrastu charakteryzującego się poniższymi parametrami: Automatyczna dwugłowicowa strzykawka • możliwość pracy w polu magnetycznym min. 3T; • hydrauliczny systemem zasilania (brak zakłóceń skaner-strzykawka); • blokada przechyłu, która pomaga minimalizować ryzyko zatorów powietrznych; • prędkością przepływu od 0,1ml/s do 10 ml/s (co 0,1); • system KVO (Keep Vein Open, który zapewnia drożność wkłucia przez podawanie 0,25 ml soli fizjologicznej w systematycznych odstępach czasu (30s); • aplikacja do obsługi danych ( m.in.: dane pacjenta, dane środka kontrastowego, kalkulator GFR); • zakres ciśnienia: 40 - 300 PSI (ustawienie co 1,0 PSI); • kolorowy, dotykowy panel sterujący; • pamięć 50 protokołów badań;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulega zmianie.