Kraków, dnia 10.01.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.207.2018.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu magnetycznego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK, zlokalizowanego w budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie, oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego na cały okres prowadzenia inwestycji do momentu odbioru i uruchomienia nowego aparatu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 12 podanie alternatywnie homogeniczności typowej, zmierzonej w elipsoidalnym FOV o wymiarach 50x50x45 cm, co odzwierciedla rzeczywisty kształt obrazowanego pacjenta w skanerze MR? Dzięki zastosowaniu w naszych rozwiązaniach systemów korekcji niejednorodności pola pierwszego i drugiego rzędu, aparat koryguje wszelkie niejednorodności pola magnetycznego dla każdego pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie alternatywnej homogeniczności.

Pytanie 2

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 18

Zamawiający w punkcie 18 wymaga podania maksymalnej szybkości narastania gradientów w jednostkach mT/m/s. Najprawdopodobniej doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga podania tego parametru w T/m/s lub mT/m/ms. W celu uniknięcia niejednoznacznych interpretacji, wnosimy o skorygowanie jednostek.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż właściwa jednostka to: mT/m/ms.

Pytanie 3

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 282

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Wykonawca zapewni , że masa systemu nie wpłynie na dopuszczalne obciążenie stropu pracowni”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 4

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 286

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w punktu na: „Wykonawca zapewnia , że jego urządzenie już po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia.”?

Uprzejmie prosimy o zmianę. Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 333

Dotyczy wzoru umowy, §2 pkt. 7)

Czy z uwagi na rozwiązanie techniczne stosowane przez producenta mające na celu uchronienie Zamawiającego przed przypadkowymi zmianami w nastawach systemu i tym samym zastosowaniem przez producenta rozwiązania wejścia do oprogramowania serwisowego poprzez każdorazowe wpisanie hasła Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie dla wymogu pozbawienia wszelkich zabezpieczeń a polegające na dostarczeniu hasła/haseł do systemu serwisowego.

Odpowiedź: W zakresie pkt. 333 załącznika nr 1a do specyfikacji Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji. Wzór umowy pozostaje w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego z uwagi na procesy organizacyjne, logistyczne i terminowe. Z uwagi na specyfikę urządzenia czas oczekiwania na jego dostawę i konfigurację będzie dłuższy (kilka tygodni lub miesięcy w zależności od sytuacji) niż wykonanie naprawy urządzenia (nawet jeśli miałoby ono przekroczyć o kilka dni wymagany czas naprawy), a za przekroczenie czasu naprawy przysługuje Zamawiającemu prawo naliczenia kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację i jednocześnie informuje, iż zmianie uległa treść §7 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 8

Czy Zamawiający potwierdza, że dostarczona dokumentacja ma umożliwić użytkownikowi diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji i kalibracji w zakresie dopuszczonym przez producenta do wykonywania samodzielnie przez użytkownika zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 roku? Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. Takie podmioty posiadają dokumentację techniczną i dostęp do funkcji serwisowych. W związku z tym prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią §7 ust. 8 wzoru umowy wymaga aby dostarczona dokumentacja umożliwiała co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji etc. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację, wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy, §7 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia pierwszego zdania: „W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego elementu Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.”.

Prawidłowe działanie urządzenia może okazać się niemożliwe z wielu powodów i mieć odmienne źródło a posiadające te same objawy, a także w wyniku czynników zewnętrznych (zasilania, zakłóceń EMC itp.), czy nawet błędów obsługi. Wymiana całego urządzenia byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym (sam czas montażu urządzenia wynosi kilka tygodni, nie mówiąc już o kilkumiesięcznym czasie oczekiwania na jego skonfigurowanie w fabryce pod ten konkretny projekt)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zmianie uległa treść §7 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy, §14 ust. 7

Prosimy o usunięcie zdania ostatniego, jako pozbawiającego Wykonawcę roszczeń także w sytuacji nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy braku winy Wykonawcy i braku jego przyczynienia się do ewentualnego zagrożenia utraty dotacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 4 do umowy, §6

Prosimy o nadanie następującego brzmienia § 6

(1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

(2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ………………..

Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

(3) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

(4) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

(5) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

(6) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

(7) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Uzasadnienie

Prosimy o wprowadzenie zmian, które odzwierciedlają faktyczny model usług serwisowych świadczonych przez naszą spółkę. Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny bazują na globalnym modelu usług (tzw. follow the Sun) opartym na korzystaniu z zasobów spółek ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółek będących producentami urządzeń lub ich komponentów (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zważywszy że Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane wrażliwe pacjentów, Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom, jak również na przekazywanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający do podprzetwarzających w państwach trzecich, przed zapoznaniem się z wykazem podprzetwarzających oraz uzyskaniem potwierdzenia, że podmioty te spełniają wymagania wynikające z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów.

Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania przez Podmiot Przetwarzający standardowych klauzul umownych w imieniu Administratora w celu transferu danych do krajów trzecich.

Pytanie 11

Prosimy o podanie aktualnej wydajności klimatyzacji / wentylacji w pomieszczeniach klatki Faradaya i pomieszczeniu technicznym MR.

Odpowiedź: Istniejące elementy nieczynnej instalacji wentylacji przewidziane są do całkowitego demontażu. Aktualnie działający system jest wyeksploatowany, działa od 20 lat i należy go wymienić na nowy, dostosowując do potrzeb nowo dostarczonego urządzenia.

Pytanie 12

Prosimy o określenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia stropu w obszarze posadowienia obecnego urządzenia MR.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedstawia, jako dokument pomocniczy, wstępną ekspertyzę konstrukcyjną, jednocześnie Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zweryfikowania wyżej przedstawionej ekspertyzy pod kątem montowanego aparatu.

Pytanie 13

Prosimy o udostępnienie w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej wraz z poszczególnymi branżami w szczególności wentylacja dla pomieszczeń objętych postępowaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji w ramach przedmiotowego zadania zgodnie z pkt. 291 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie miejsca instalacji urządzenia zastępczego MR, na czas wyłączenia obecnej pracowni z użytkowania.

Odpowiedź: Planowane miejsce instalacji urządzenia zastępczego w formie ambulansu to parking przy budynku Zakładu Diagnostyki Obrazowej od strony ul. Kopernika w okolicy wejścia najbliższego pracowni tomografii komputerowej (naprzeciwko ogrodu botanicznego).

Pytanie 15

Czy w zakresie Wykonawcy pozostaje przygotowanie miejsca dla instalacji urządzenia zastępczego MR, na czas wyłączenia obecnej pracowni z użytkowania.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce instalacji urządzenia zastępczego zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 w niniejszym piśmie.

Pytanie 16

Czy w zakresie Wykonawcy pozostaje przygotowanie przyłącza elektrycznego dla instalacji urządzenia zastępczego MR, na czas wyłączenia obecnej pracowni z użytkowania.

Odpowiedź: Tak, przy czym Zamawiający udostępni Wykonawcy rozłącznik bezpiecznikowy odpływowy w rozdzielni NN stacji transformatorowej nr 1802. Wykonanie okablowania między w/w rozłącznikiem, a urządzeniem zastępczym MR leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 17

Prosimy o wskazanie miejsca podłączenia przyłącza elektrycznego dla instalacji urządzenia zastępczego MR, na czas wyłączenia obecnej pracowni z użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy rozłącznik bezpiecznikowy odpływowy w rozdzielni NN stacji transformatorowej nr 1802. Wykonanie okablowania między w/w rozłącznikiem, a urządzeniem zastępczym MR leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 18

Czy połączenie celem transportu pacjentów, urządzenia zastępczego MR z istniejącą infrastrukturą budynku pozostaje w zakresie Wykonawcy? Jeżeli tak prosimy o opisanie oczekiwanego rozwiązania.

Odpowiedź: Połączenie celem transportu pacjentów, urządzenia zastępczego MR z istniejącą infrastrukturą budynku pozostaje w zakresie Zamawiającego.

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 313

Czy Zamawiający oczekuje przebudowy sieci LAN w obrębie pracowni MR?

Odpowiedź: Tak, w zakresie koniecznym do zainstalowania i uruchomienia nowego systemu MR.

Pytanie 20

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 271

Czy Zamawiający dopuszcza modernizację istniejącej klatki Faradaya?

Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze zużyciem eksploatacyjnym elementów wykończenia wnętrza klatki Faradaya, Zamawiający wymaga wymiany wykończenia wnętrza klatki na nowe.

Odpowiedź: Pomieszczenie rezonansu magnetycznego należy wyposażyć w klatkę Faradaya. Wykonanie ma nastąpić zgodnie z wytycznymi producenta. Wymagane są drzwi specjalne do klatki Faradaya. Wymagany jest Atest PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia, co najmniej dla drzwi do klatki.

Pytanie 21

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 273

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej dokumentacji powykonawczej istniejącej instalacji chłodzącej.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostarczenia nowego systemu wody lodowej dla aparatu MR opisanego w pkt 273 tabeli technicznej.

Prosimy o wskazanie miejsca instalacji systemu wody lodowej.

Odpowiedź: Aktualnie działający system jest wyeksploatowany, działa od 20 lat i należy go wymienić na nowy, dostosowując do potrzeb nowo dostarczonego urządzenia. Zamawiający nie dysponuje wymaganym dokumentem.

Pytanie 22

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 274

Czy Zamawiający wyraża zgodę na lokalizacje wyrzutu helu na dachu budynku?

Odpowiedź: Tak - brak innej możliwości technologicznej.

Pytanie 23

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 293

Prosimy o podanie dostępnej mocy przyłączeniowej dla aparatu MR. Prosimy o wskazanie trasy kablowej przyłącza aparatu MR.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuję wykonanie otworu transportowego dla aparatu MR w ścianie elewacyjnej budynku o wymiarach około 2,5x2,5m, co wynika z wymogów technologii wprowadzania MR.

Odpowiedź: Dotychczasowe okablowanie między rozdzielnią a aparatem MR prowadzone było po trasach koryt kablowych pod sufitami oraz przebiciami między kondygnacjami. Zamawiający akceptuje wykonanie otworu transportowego dla aparatu po sprawdzeniu przez konstruktora możliwości rozebrania ściany zewnętrznej budynku.

W rozdzielni głównej budynku przy ul. Kopernika 50 z której zasilany jest obecny MR jest rezerwa mocy elektrycznej do 50kW. Rozdzielnia ma zasilanie dwustronne z samoczynnym zasilaniem rezerwy (SZR). Zasilanie rezerwowe (o mniejszej mocy) Tauron-Dystrybucja S.A. ma moc przyłączeniową 130kW.

Pytanie 24

Dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, pkt. 319

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wymaganie „przeprowadzenie pomiarów pola elektromagnetycznego dla obu aparatów „ w pkt 319 tabeli technicznej.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie przez powyższy zapis (który uległ zmianie) konieczność wykonania pomiarów pola elektromagnetycznego dla nowo zainstalowanego aparatu pozwalające na wyznaczenia odpowiednich stref przebywania/bezpieczeństwa.

Pytanie 25

Dotyczy wzoru umowy, §3 ust. 2

Celem rzetelnego oszacowania kosztów zadania demontażu aparatu prosimy o udostępnienie wytycznych producenta dla tej procedury, a także wytycznych zapakowania aparatu.

Ze względu na technologię załadunku i rozładunku urządzeń MR gdzie zazwyczaj zachodzi konieczność użycia dźwigu prosimy o wskazanie miejsca rozładunku zdemontowanego aparatu MR celem określenia technicznych możliwości przeprowadzenia powyższej operacji.

Prosimy o potwierdzenie, że od momentu demontażu aparatu Wykonawca nie odpowiada za poziom helu w aparacie.

Odpowiedź: Wszelka odpowiedzialność oraz prace związane z demontażem starego aparatu GE Signa HDxT zostają przeniesione na odkupującego wyłonionego w osobnym postepowaniu. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 26 w niniejszym piśmie.

Pytanie 26

Czy Zamawiający potwierdza, że demontaż aparatu GE Signa HDxT nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i leży po stronie nabywcy urządzenia zgodnie z ogłoszeniem o sprzedaży aparatu rezonansu magnetycznego zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.20.2018 r.: „Ruchomość obejmuje aparat rezonansu magnetycznego wraz z demontażem we własnym zakresie.”?

Wobec powyższego wnosimy o usunięcie z załącznika nr 1a do SIWZ punktu 298, jako że wymóg demontażu nieniszczącego urządzenia konkretnego producenta prowadzi do zakłócenia konkurencji poprzez preferowanie przedstawicieli tego producenta i prowadzi do powstania możliwości niezgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych wpływania na wynik postępowania.

Odpowiedź: Demontaż aparatu GE Signa HDxT leży po stronie odkupującego wyłonionego w drodze osobnego postepowania. Z związku z powyższym punkt 298 opisu przedmiotu zamówienia zostaje wykreślony.

Pytanie 27

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 36 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

36. Wielokanałowa dedykowana cewka sztywna do badania okolicy barku, posiadająca min. 8 elementów obrazujących.

Zamawiający w punkcie 36 stawia wymóg eliminujący rozwiązania naszej firmy z możliwości ich zaoferowania, tym samym całkowicie wykluczając naszą firmę z niniejszego postępowania przetargowego.

Dla diagnostyki obszaru opisanego w pkt. 36 chcielibyśmy zaproponować rozwiązania równoważne, które wpłyną korzystnie na cenę przedmiotu zamówienia, jak również na komfort pacjenta i operatora.

Do badania stawu barkowego chcemy zaoferować nowoczesną cewkę elastyczną z 16-stoma elementami obrazującymi jednocześnie w maksymalnym FOV, umożliwiającą akwizycję równoległą typu SPEEDER we wszystkich kierunkach.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nowoczesne wielokanałowe elastyczne cewki dzięki optymalnemu rozmieszeniu elementów obrazujących umożliwiają wykonanie badania o wysokiej jakości diagnostycznej. Takie cewki nie tylko zachowują funkcjonalność cewek sztywnych, ale także poszerzają zakres diagnostyki o możliwość wykonywania badań, w których użycie cewki sztywnej jest niemożliwe, np. spuchnięta, unieruchomiona kończyna.

Oferowane przez nas rozwiązanie zapewni Zamawiającemu większe wartości kliniczne i korzyści użytkowe.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie 16-elementowej cewki elastycznej o wymiarach umożliwiających wykonanie badania barku, lub alternatywnie, cewki dedykowanej sztywnej o 6 elementach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sztywnej cewki 6 kanałowej do badania barku.

Pytanie 28

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 40 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

40. Wielokanałowa cewka do badania kończyn dolnych ( dedykowane rozwiązanie, z podstawką zmniejszającą nacisk na kończyny dolne, inne niż ww. cewki) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, typu matrycowego (wieloelementowa), posiadająca min. 30 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe (typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)

W punkcie 40 Zamawiający wymaga zaoferowania cewki do wykonania badań, które mogą być wykonane przy pomocy już wymaganych i oferowanych w pkt 30, 33 i 42 cewek.

Rozwiązanie, którego wymaga Zamawiający, czyli stosowanie dedykowanych cewek, odrębnych dla poszczególnych obszarów anatomicznych jest charakterystyczne dla starszych technologii.

W nowoczesnych systemach rezonansu magnetycznego nie znajduje ono uzasadnienia ani diagnostycznego, ani ekonomicznego – taka ilość cewek podraża niepotrzebnie koszty zakupu systemu, a także, w późniejszym okresie koszty obsługi pogwarancyjnej.

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, zamiast cewki dedykowanej do badań kończyn dolnych, w tym angiograficznych, można zastosować cewki opisane w pkt. 30 i 33 lub 16 - elementowe cewki elastyczne, opisane w pkt 42.

Czy biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania cewki opisanej w pkt 40 i dopuści zastosowanie do badań kończyn dolnych, w tym angiograficznych, cewek wymaganych zapisami pkt. 30, 33 lub 42?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 29

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 42 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

42. Zestaw minimum trzech płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, każda w różnym rozmiarze (łącznie 3 cewki), każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta.

UWAGA: cewki inne (tj nie te same i nie takie same) jak zaoferowane do badań jamy brzusznej)

Punktacja:

Łączna ilość cewek 3szt – 0pkt

4szt – 2pkt

5 i więcej – 4 pkt.

Zgodnie z opisem punktu 42 Zamawiający wymaga 3 cewek elastycznych, a następnie premiuje dodatkowymi punktami kolejne cewki, które nie są wspomniane w tym punkcie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że o wiele istotniejsze od liczby oferowanych cewek jest to, ile mają one elementów.

W codziennej praktyce klinicznej zwykle nie używa się więcej niż 3 cewek elastycznych na raz (wymagane zapisami punktu 42), więc nie ma powodu premiować dodatkowymi punktami kolejnych zbędnych cewek. Taka ilość podobnych w działaniu i zastosowaniu cewek nie ma uzasadnienia ani diagnostycznego, ani ekonomicznego, jak również niepotrzebnie podnosi koszty zakupu systemu, a także, w późniejszym okresie koszty obsługi pogwarancyjnej.

Natomiast bardzo istotnym czynnikiem dla jakości obrazowania jest ilość elementów, z jakich składają się poszczególne cewki. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację sposobu oceny parametru poprzez rezygnację z oceny liczby cewek i wprowadzenie premiowania liczby elementów w cewkach w sposób zaproponowany poniżej:

„Cewka 4 elementowa - 0 pkt

Cewka 8 elementowa - 2 pkt

Cewka 16 elementowa - 4 pkt”

W związku z powyższym, biorąc od uwagę jakość obrazowania, czy Zamawiający zgodzi się zmienić punktację na proponowaną powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 30

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 71 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

71. Zautomatyzowane oprogramowanie do przeprowadzenia badań kręgosłupa w sposób ograniczający ilość kroków, i wyposażone w mechanizmy takie jak:

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku

- automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach

- automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu

- automatyczna lokalizacja tzw. navigatora

- automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania

- automatyczne rekonstrukcje, np. dla sekwencji angio, 3D

- wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego-PG) na aparacie

- automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu

- wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych)

Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne typu Spine Dot Engine lub równoważne zgodnie z nomenklatura producenta , jeżeli spełnia ono wszystkie wyżej wymienione wymagania.

Oferowane przez nas systemy rezonansu magnetycznego posiadają rozwiązanie alternatywne, tj. oprogramowanie zautomatyzowane do przeprowadzenia badań kręgosłupa w sposób ograniczający ilość kroków i spełniające większość wymienionych wyżej wymagań, jednak bez poniższych funkcji:

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku

- automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu

Pragniemy jednak zauważyć, że instrukcje dla użytkownika, obrazy i wskazówki tekstowe oraz optymalizacja sekwencji nie ma większego zastosowania w przypadku, w którym oprogramowanie w sposób automatyczny przeprowadza pozycjonowanie i planowanie całego badania. Skoro użytkownik nie ingeruje w proces planowania, nie potrzebuje też żadnych wskazówek czy instrukcji.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zautomatyzowanego protokołu do badań kręgosłupa bez następujących funkcjonalności: instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku,

automatyczna optymalizacja sekwencji na wstrzymanym oddechu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 31

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 98, 99 i 100 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w których Zamawiający wymaga odpowiednio:

98. fMRI z automatyczną wizualizacją 2D w czasie rzeczywistym (tworzenie map pobudzeń, t-test) w czasie rzeczywistym (technologia Inline lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)

99. fMRI z automatyczną wizualizacją 3D w czasie rzeczywistym (tworzenie map pobudzeń, t-test) w czasie rzeczywistym (technologia Inline lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta

100. Nakładanie map pobudzeń w badaniach fMRI w czasie rzeczywistym; technologia odpowiednio do nomenklatury producenta.

W pkt 98-100 Zamawiający opisuje wizualizację badań funkcjonalnych w czasie rzeczywistym - na konsoli operatora.

Pragniemy zauważyć, że jest to funkcjonalność zupełnie niewykorzystywana w praktyce klinicznej, czy nawet badaniach naukowych, ponieważ na podstawie aktywacji w czasie rzeczywistym nie da się opracować właściwej analizy danych, niezbędnej do przeprowadzenia prawidłowego i wiarygodnego procesu diagnostycznego, np. do przedoperacyjnego planowania usuwania guzów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wykreśli punkty 98,99 i 100 z treści Załącznika?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 32

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 116 i 140 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w których Zamawiający wymaga odpowiednio:

116. Możliwość rozbudowy w przyszłości o automatyzowane oprogramowanie do przeprowadzenia badań naczyniowych w sposób ograniczający ilość kroków, i wyposażone w mechanizmy takie jak:

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku

- automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach

- automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu

- automatyczna lokalizacja tzw. navigatora

- automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania

- automatyczne rekonstrukcje, np. dla sekwencji angio, 3D

- wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego-PG) na aparacie

- automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu

- wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych)

Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne typu Angio Dot Engine lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta, jeżeli spełnia ono wszystkie wyżej wymienione wymagania.

140. Możliwość rozbudowy w przyszłości o zautomatyzowane oprogramowanie do zastosowania w ocenie guzów kości umożliwiające przeprowadzenie badań dużych stawów w sposób ograniczający ilość kroków, i wyposażone w mechanizmy takie jak:

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku

- automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach

- automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu

- automatyczna lokalizacja tzw. navigatora

- automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania

- automatyczne rekonstrukcje, np. dla sekwencji 3D

- wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego-PG) na aparacie

- automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu

- wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych)

Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne typu Large Joint Dot Engine lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta, o ile to rozwiązanie spełnia wszystkie wymienione w niniejszym punkcie wymagania

Tak sformułowane parametry uniemożliwiają naszej firmie złożenie ważniej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. Oferowane przez nas systemy rezonansu magnetycznego nie posiadają na dzień składania ofert możliwości zautomatyzowanego oprogramowania do zastosowania w ocenie guzów kości umożliwiające przeprowadzenie badań dużych stawów oraz badań naczyniowych ograniczającego ilość kroków w sposób opisany zapisami pkt. 116 i 140. Większość funkcjonalności, opisanych w obu punktach, w naszych systemach jest zapewnionych przez rozwiązania systemowe, wykorzystywane przy każdym rodzaju badań, a nie tylko w badaniach stawów czy w badaniach angiograficznych (nie są ujęte w odrębnym dedykowanym protokole) - są to:

- automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach

- automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu

- automatyczna lokalizacja tzw. nawigatora

- automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania

- wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego - PG) na aparacie

- wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych)

Czy wobec tego Zamawiający dopuści rezonans magnetyczny umożliwiający ocenę guzów kości, przeprowadzenie badań dużych stawów oraz badań naczyniowych w oparciu o rozwiązania systemowe umożliwiające automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach, automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu, automatyczną lokalizację tzw. Nawigatora, automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania, wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego - PG) na aparacie, wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych) dla wymienionych obszarów anatomicznych, bez instrukcji dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowanych z procedurą badania, obrazów i wskazówek tekstowych wyświetlanych dla każdego kroku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 33

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 155 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

155. Możliwość rozbudowy w przyszłości o zautomatyzowane oprogramowanie do przeprowadzenia badań serca w sposób ograniczający ilość kroków, i wyposażone w mechanizmy takie jak:

- instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania,

- obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku

- automatyczne propagowanie zaplanowanych warstw do wszystkich sekwencji w tych samych płaszczyznach

- automatyczne komendy głosowe dla pacjenta przy badaniach na wstrzymanym oddechu

- automatyczna lokalizacja tzw. navigatora

- automatyczny dobór optymalnej cewki do danej sekwencji/badania

- automatyczne rekonstrukcje, np. dla sekwencji angio, 3D

- wyświetlanie krzywych bramkowanie (EKG, oddechowego, obwodowego-PG) na aparacie

- automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu

- wyświetlanie rozmiaru pixela oraz bandwidth (potrzebne przy planowaniu sekwencji lub badań naukowych)

Dopuszcza się rozwiązanie alternatywne typu Cardiac Dot Engine l lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta , o ile to rozwiązanie spełnia wszystkie wymienione w niniejszym punkcie wymagania.

Oferowane przez nas systemy rezonansu magnetycznego posiadają rozwiązanie alternatywne, tj. zautomatyzowane oprogramowanie do przeprowadzenia badań serca w sposób ograniczający ilość kroków, spełniające większość wymienionych wyżej wymagań, jednak bez poniższych funkcji:

instrukcji dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowanych z procedurą badania, obrazów i wskazówek tekstowych wyświetlanych dla każdego kroku oraz automatycznej optymalizacji sekwencji na wstrzymanym oddechu.

Pragniemy jednak zauważyć, że instrukcje dla użytkownika, obrazy i wskazówki tekstowe oraz optymalizacja sekwencji nie ma większego zastosowania w przypadku, w którym oprogramowanie w sposób automatyczny przeprowadza pozycjonowanie i planowanie całego badania. Skoro użytkownik nie ingeruje w proces planowania, nie potrzebuje też żadnych wskazówek czy instrukcji.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zautomatyzowanego protokołu do badań serca bez następujących funkcjonalności: instrukcje dla użytkownika „krok po kroku” zintegrowane z procedurą badania, obrazy i wskazówki tekstowe wyświetlane dla każdego kroku

automatyczną optymalizację sekwencji na wstrzymanym oddechu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 34

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 160 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

160. Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) oraz w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)

Pragniemy zauważyć, że obie metody, czyli algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów oraz algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k są wzajemnie równoważne i działają podobnie, nie ma więc powodu, aby wymagać obu rozwiązań jednocześnie.

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację treści pkt 160 na poniższą?:

„160. Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta) lub w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k (GRAPPA, GEM, ARC lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 35

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 191-195 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w

Zamawiający w punktach 191-195 przedstawia wymagania dotyczące czasów TR i TE dla sekwencji GRE i EPI.

Parametry obrazowania, wymienione powyżej, nie powinny być porównywane między różnymi systemami, a zwłaszcza systemami różnych producentów. Wynika to z faktu, iż są mierzone w różnorodnych warunkach otoczenia. Wartości TR i TE zależą od bardzo wielu czynników obrazowania, w tym od rozmiaru pola widzenia FoV, wartości SAR, rodzaju akwizycji równoległej, obszaru badania, rodzaju sekwencji, itp. Wobec tylu zmiennych nie ma możliwości dobrania ujednoliconej metody porównania tych wartości.

Opisane wartości parametrów sekwencji mogą, ale nie muszą wpływać na czas akwizycji, tzn. zdarzają się sekwencje, które mają krótsze czasy TE i TR, a trwają znacznie dłużej niż podobne sekwencje z większymi wartościami TE i TR. Czas akwizycji zależy też od innych czynników, np. obrazowanie w technologii akwizycji równoległej SPEEDER umożliwia znaczące przyspieszenie akwizycji danych obrazowych w stosunku do klasycznych technik akwizycyjnych, dzięki czemu można zredukować czas skanowania oraz poprawić jakość diagnostyczną obrazów.

Ponadto, wymagane przez Zamawiającego i oferowane przez poszczególnych producentów wartości czasów TR i TE są bardzo trudne (wręcz niemożliwe) do uzyskania w warunkach klinicznych. Należy wskazać, że podanie / zaoferowanie przez danego Wykonawcę nawet najniższych wartości czasów TE i TR w związku z wymogami postawionymi w SIWZ przez Zamawiającego nie gwarantuje Zamawiającemu w żaden sposób zakupu systemu wyższej klasy, o lepszych cechach i możliwościach diagnostycznych w porównaniu do systemów oferujących wyższe wartości.

Czy zamawiający wykreśli Parametry obrazowania, wymienione w pkt 191-195?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 36

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 202 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

202. Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr/s] >= 20 000

Pragniemy wyjaśnić, że szybkość rekonstrukcji nie ma żadnego wpływu na jakość diagnostyczną systemu, na jego kliniczne zastosowanie czy wartości użytkowe i nie wpływa w żaden istotny sposób na prędkość pracy na systemie.

Czy Zamawiający dopuści system o szybkości rekonstrukcji 12 600 obr /s i /lub zrezygnuje z oceny tego parametru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 37

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 228 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

228. Dwa kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej min, 24” i rozdzielczości min. 1920 x 1200 pikseli

Oferowane przez nas oprogramowanie zoptymalizowane jest pod kątem pracy na jednym monitorze diagnostycznym. Oferowany przez nas z konsolami diagnostycznymi monitor medyczny jest monitorem o przekątnej wielkości 30”. Takie rozwiązanie zapełnia pełny komfort pracy.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w postępowaniu rozwiązanie postprocessingowe wykorzystujące stacje postprocessingowe / lekarskie jednomonitorowe, wyposażone w diagnostyczne monitory medyczne o przekątnej wielkości 30”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 38

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 253 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w którym Zamawiający wymaga:

253. Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika. Jednoczesny dostęp dla min. 2 użytkowników

W systemie, który pragniemy zaoferować w niniejszym postepowaniu, oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii protonowej (1H MRS) typu SVS i CSI 2D i 3D, z automatyczną eliminacją wokseli o jakości progu zdefiniowanego przez użytkownika, dostępne jest na konsoli operatorskiej, umożliwiając wykonanie zaawansowanej, ilościowej analizy spektroskopii protonowej typu SVS i CSI 2D i 3D.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu system rezonansu magnetycznego, na którym analiza wyników spektroskopii wymagana zapisami pkt. 253, realizowana jest przez dwustanowiskową konsolę operatorską i jest możliwa dla obydwu stanowisk jednocześnie?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, pozwoli naszej firmie na złożenie ważniej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 39

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

dot. pkt 5 i 16 „Opisu przedmiotu zamówienia”,

Pragniemy zauważyć, że wymagane przez Zamawiającego w pkt 5 i 16 rozwiązania opisują tę samą funkcjonalność, zapewniającą możliwość redukcji hałasu akustycznego. Należy jednak zauważyć, że funkcjonalność ta (realizowana poprzez rozwiązanie sprzętowe oraz software’owe) oferowana przez poszczególnych producentów systemów MR może nie działać dla wszystkich sekwencji i regionów anatomicznych i może być niedostępna dla niektórych badań, które zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zamierza wykonywać. Niektórzy producenci ograniczają ich działanie do kilku wybranych, w praktyce rzadko wykorzystywanych sekwencji. To z kolei może doprowadzić, do sytuacji w której Zamawiający zakupi rozwiązanie, którego nie będzie wykorzystywał w codziennej praktyce klinicznej.

Należy podkreślić, że rozwiązania redukujące hałas pracy systemu MR podczas badania pozwalają na znaczne poprawienie komfortu pacjenta w trakcie diagnozowania, co przekłada się na jakość obrazowania.

Rozwiązanie oferowane przez naszą firmę umożliwia praktycznie bezgłośne skanowanie. Jego głośność niewiele różni się od poziomu tła. Naszym zdaniem właśnie takie rozwiązanie warto byłoby premiować przyznawaniem dodatkowych punktów, gdyż stanowi znaczący skok technologiczny w porównaniu do stosowanych obecnie powszechnie innych rozwiązań.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez:

• wykreślenie z treści Załącznika do SIWZ pkt. 5

• wprowadzenie do treści Załącznika parametrów ocenianych o następującym brzmieniu:

16.a System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe oraz sprzętowe możliwy do zastosowania dla wszystkich sekwencji i regionów anatomicznych, TAK/NIE , TAK-5 pkt , NIE- 0 pkt

16b. System redukcji hałasu poprzez rozwiązania software’owe oraz sprzętowe redukujące hałas pracy systemu MR podczas akwizycji do poziomu maksymalnie 3dB wyższym niż poziom tła, TAK/NIE , TAK-5 pkt , NIE- 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 40

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na punktację poniższych, wymaganych zapisami SIWZ parametrów?:

17. Użyteczna maksymalna amplituda dla jednej osi w maksymalnym polu widzenia FOV w każdej osi równocześnie [mT/m] , >= 44 podać,

Wartość największa – 5 pkt.

najmniejsza – 0 pkt.;

Pozostałe proporcjonalnie

19. Moc wzmacniacza >= 15 [kW], >= 15 kW, podać ,

Wartość największa – 5 pkt.

najmniejsza – 0 pkt.;

Pozostałe proporcjonalnie

161. Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie [n] , >= 9, podać,

Wartość największa – 5 pkt.

najmniejsza – 0 pkt.;

Pozostałe proporcjonalnie

189. Min. grubość warstwy (skany 3D) [mm] ,=< 0,1, podać ,

Wartość największa – 0 pkt.

najmniejsza – 2 pkt.;

Pozostałe proporcjonalnie

281. Powierzchnia instalacyjna [m2] , Podać,

Wartość największa – 0 pkt.

najmniejsza – 5 pkt.;

Pozostałe proporcjonalnie

Opisane powyżej parametry stanowią o klasie systemu, mają też zasadnicze znaczenie dla jakości wykonywanych badań i efektywnej pracy skanera. Punktowanie ważnych właściwości systemu umożliwi Zamawiającemu wybranie najlepszej jakości urządzenia, które pozwoli na jak najszerszą diagnostykę, z jednoczesnym zapewnieniem komfortu pacjenta i sprawnej pracy operatora.

Warto premiować zaoferowanie najlepszych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 41

DOT. Opisu przedmiotu zamówienia”, ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie oraz punktację dodatkowych parametrów, które w nowatorski sposób podchodzą do zadań takich jak wysoka jakość obrazu oraz skrócenie czasu badania, począwszy od jego zaplanowania przez technika, poprzez akwizycję, rekonstrukcję, kończąc na jego ocenie i opisie?

• Unikalna technologia zwiększająca stosunek sygnału do szumu nawet o 20% pozwalając uzyskać wyraźniejsze obrazy wraz jednoczesnym skróceniem czasu skanowania, Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Czterokanałowy tor pobudzania RF z automatyczną modulacją fazy i amplitudy, Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1W, Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Automatyczna detekcja wątroby przy użyciu modelu elastycznego (ang. non-rigid), Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Automatyczna detekcja serca przy użyciu modelu elastycznego (ang. non-rigid), Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie min. 14 podstawowych przekrojów serca (np. oś długa pozioma, oś długa pionowa, oś krótka, projekcja czterojamowa, trójjamowa, dwujamowa) na podstawie jego cech anatomicznych, ), Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Technika umożliwiająca badania serca bez wstrzymywania oddechu, minimum 6 razy szybciej niż standardowe techniki, możliwa do zastosowania w trybie Cardiac Cine i obrazowaniu perfuzji, Tak /Nie, jeśli tak – opisać, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Technika ultra krótkiego czasu echa TE, z akwizycją radialnej przestrzeni k natychmiast po zastosowaniu impulsu wzbudzającego RF, umożliwiająca obrazowanie tkanek charakteryzujących się bardzo krótkim czasem T2*, ( np. płuca, ścięgna), Tak / Nie, Jeśli tak – podać nazwę, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Specjalna aplikacja, która bazując na 2 sekwencjach akwizycyjnych umożliwia rekonstrukcję obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji, (odpowiednio do nomenklatury producenta), Tak / Nie, Jeśli tak – podać nazwę, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Specjalna aplikacja, która bazując na 2 sekwencjach akwizycyjnych umożliwia rekonstrukcję obrazów T1, T2, FLAIR, STIR ze zmiennymi parametrami TE, TR i TI oraz otrzymywanie kolorowych map parametrycznych T1, T2, PD. Pakiet działający po zakończeniu akwizycji, (odpowiednio do nomenklatury producenta), Tak / Nie, Jeśli tak – podać nazwę, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Specjalna sekwencja redukująca hałas akustyczny do wartości 2 dB powyżej poziomu otoczenia. Sekwencja nie wymagają dedykowanego oprzyrządowania, np. specjalistycznych cewek. Tak / Nie, Jeśli tak – podać nazwę, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Wyznaczanie map perfuzyjnych z wykorzystaniem czterech algorytmów rozplotowych (sSVD, cSVD, oSVD i Bayesa) , Tak / Nie, Jeśli tak – podać nazwę, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt,

• Możliwość uzyskania podczas jednej akwizycji 4 typów obrazu – SWI, TOF, SWI/TOF i T1w, Tak / Nie, Jeśli tak – podać nazwę, Tak – 5 pkt , Nie – 0 pkt

• Minimalna odległość płyty stołu od podłogi , Podać, Najmniejsza wartość – 2 pkt. Największa wartość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie

Mają one duże znaczenie dla jakości wykonywanych badań, komfortu pacjenta i efektywnej pracy systemu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 42

DOT. Opis , przedmiotu zamówienia, SIWZ , WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3, § 5 SPRZĘT ZASTĘPCZY, pkt 1.

1. „ Wykonawca dostarczy w dniu demontażu Aparatu, do końca realizacji Inwestycji tj. do dnia uruchomienia i podpisania protokołu odbioru Sprzętu, Sprzęt zastępczy o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który jest sprawny i dopuszczony do udzielania świadczeń medycznych.”

Rezonans magnetyczny jest sprzętem wysokospecjalistycznym, produkowanym na indywidulane zamówienie, wedle konfiguracji określonej specjalnie dla danego klienta. Zarówno z uwagi na złożoność sprzętu, jego duży koszt, jak i kwestie instalacyjne, zapis jest niemożliwy do przeprowadzenia, lub będzie generować ogromne koszty.

Prosimy o wykreślenie zapisów dot. Dostarczenia sprzętu zastępczego lub wykreślenie zapisów obligujących do dostarczenia sprzętu o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 43

DOT. WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3, § 7SZCZEGÓŁOWE WARUKI GWARANCJI I SERWISU, pkt 9.

„9. W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.(…)”

W związku z faktem, że postanowienia gwarancji należycie chronią interesy Zamawiającego za pis o wymianie sprzętu niepotrzebnie podniesie cenę oferty, co nie ma uzasadnienia ekonomicznego , prosimy o wykreślenie zapisu o konieczności wymiany całego Sprzętu przy trzykrotnej naprawie tej samej usterki.

„9. W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu , Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.(…)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść §7 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 44

dot. pkt 321 „Opisu przedmiotu zamówienia”, w których Zamawiający wymaga odpowiednio:

„Termin wykonania - czas wyłączenia pracowni z eksploatacji:

Termin wykonania rozumiany jako termin wyłączenia z eksploatacji pracowni MR Zamawiającego będzie liczony od dnia zaprzestania wykonywania świadczeń medycznych przez Zamawiającego i wydania pomieszczeń wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia do dnia wykonania przez wykonawcę całości zobowiązań wynikających z umowy.” Tak , podać.

Prosimy o wykreślenie punktu 321 z SIWZ. W związku z faktem, że nie jest znana data podpisania umowy, na tym etapie nie można określić jaki dokładnie jest czas wyłączenia pracowni z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 45

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy jest malowanie (odświeżenie) pomieszczeń bezpośrednio związanych z pracownią MR czyli sterowni, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia technicznego, wentylatorowni.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 46

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiana sufitów podwieszanych w pomieszczeniach bezpośrednio związanych z pracownią MR czyli sterowni, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczeniu technicznym, wentylatorowni nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Odpowiedź: Wymiana leży po stronie Wykonawcy. Zakres wymiany będzie obejmował wszystkie pomieszczenia w ramach ingerencji Wykonawcy.

Pytanie 47

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiana wykładzin PCV w pomieszczeniach bezpośrednio związanych z pracownią MR czyli sterowni, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczeniu technicznym, wentylatorowni nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Odpowiedź: Wymiana leży po stronie Wykonawcy. Zakres wymiany będzie obejmował wszystkie pomieszczenia w ramach ingerencji Wykonawcy.

Pytanie 48

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace związane z wymianą opraw oświetleniowych oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach bezpośrednio związanych z pracownią MR czyli sterowni, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczeniu technicznym, wentylatorowni nie są w zakresie prac Wykonawcy.

Odpowiedź: Wymiana leży po stronie Wykonawcy. Zakres wymiany będzie obejmował wszystkie pomieszczenia w ramach ingerencji Wykonawcy.

Pytanie 49

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że prace związane z wymianą jakichkolwiek drzwi w pomieszczeniach bezpośrednio związanych z pracownią MR czyli sterowni, pomieszczeniu przygotowania pacjenta, pomieszczeniu technicznym, wentylatorowni nie są w zakresie prac Wykonawcy.

Odpowiedź: Przedmiotowa wymiana leży po stronie Wykonawcy co najmniej w zakresie: drzwi specjalne do klatki Faradaya (wymagany jest Atest PZH dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia) oraz drzwi wejściowe do komunikacji ze sterownią (dwuskrzydłowe).

Pytanie 50

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza pozostawienie podłogi technicznej podniesionej w pomieszczeniu technicznym bez konieczności jej wymiany na nową lub jej renowację.

Odpowiedź: Wymiana będzie konieczna w celu dostosowania do dostarczonych przez wykonawcę urządzeń. W razie potrzeby Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji zgodnie z pkt. 291 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

Pytanie 51

Dot. § 7 ust.4 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że czas podjęcia naprawy - 24h liczony jest w dniach roboczych (pon-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść § 7 ust. 4 wzoru umowy.

Pytanie 52

Dot. § 7 ust. 8 wzoru umowy oraz oraz Załącznik nr 1a do siwz pkt. 340: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby wymóg dostarczenia dokumentacji serwisowej dotyczył dokumentacji, która zapewni podstawową diagnostykę sprzętu, podstawowe czynności konserwacyjne, regulację, kalibrację oraz przeglądy okresowe w standardzie wymaganym przez producenta.

Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 53

Dot. § 7 ust. 9 wzoru umowy: Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zdania pierwszego ust. 9 par. 7:

„W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu lub trzykrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego elementu/podzespołu na wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Zamawiający informuje, iż zmianie uległa treść §7 ust. 9 wzoru umowy.

Pytanie 54

Dotyczy siwz pkt. 6.5.1.1: Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w materiałach firmowych (foldery, katalogi itp.) jedynie parametrów technicznych oferowanego aparatu wymaganych w Załączniku nr 1a, a nie np. wymogów odnoszących się do prac projektowych i instalacyjnych, czy też świadczenia usług serwisowych, szkoleń itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza potwierdzenia parametrów technicznych tylko w zakresie oferowanego aparatu.

Pytanie 55

Dotyczy siwz pkt. 10.2.1 oraz 10.2.2: W związku z tym, iż oferty w postępowaniu należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do oferty Załącznika nr 1 i 1a na płycie CD/DVD.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował punkt 10.2.1 specyfikacji pismem z dnia 05.12.2018 r. Punkt 10.2.2 specyfikacji pozostaje bez zmian.

Pytanie 56

Dotyczy Załącznika nr 1a „Formularz cenowy”: W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia może obejmować dostawy i usługi, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji Formularza cenowego i dokonania podziału pozycji w nim zawartych poprzez wyszczególnienie różnych stawek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji „Tabeli wyceny” znajdującej się w załączniku nr 1a do specyfikacji oraz oczekuje zaoferowania całkowitych cen (brutto) za wskazany w niniejszej tabeli (wyceny) przedmiot.

Pytanie 57

Dotyczy § 3 umowy Czy Zamawiający zapewni ,że w lokalizacji wskazanej przez Szpital do składowania Aparatu będzie odpowiednia wytrzymałość stropów , która umożliwi obciążenie Aparatem?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje składowania aparatu. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 26 w niniejszym piśmie.

Pytanie 58

Dotyczy pozycji 282 Załącznika 1a: Prosimy o podanie jakie jest dopuszczalne obciążenie stropu pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedstawia, jako dokument pomocniczy, wstępną ekspertyzę konstrukcyjną, jednocześnie Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zweryfikowania wyżej przedstawionej ekspertyzy pod kątem montowanego aparatu.

Pytanie 59

Dotyczy pozycji 283 Załącznika 1a: Prosimy o udostępnienie specyfikacji istniejącej instalacji chłodzącej.

Odpowiedź: Aktualnie działający system jest wyeksploatowany, działa od 20 lat i należy go wymienić na nowy, dostosowując do potrzeb nowo dostarczonego urządzenia. Zamawiający nie dysponuje wymaganym dokumentem.

Pytanie 60

Dotyczy pozycji 284 Załącznika 1a: Prosimy o podanie specyfikacji istniejącej instalacji chłodzącej w pracowni MR

Odpowiedź: Aktualnie działający system jest wyeksploatowany, działa od 20 lat i należy go wymienić na nowy, dostosowując do potrzeb nowo dostarczonego urządzenia. Zamawiający nie dysponuje wymaganym dokumentem.

Pytanie 61

Prosimy o udostępnienie dokumentacji określającej dopuszczalne obciążenie konstrukcji budynku.

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przedstawia, jako dokument pomocniczy, wstępną ekspertyzę konstrukcyjną, jednocześnie Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zweryfikowania wyżej przedstawionej ekspertyzy pod kątem montowanego aparatu.

Pytanie 62

W przypadku konieczności instalacji nowego systemu chłodzenia prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na instalację zewnętrznych elementów instalacji chłodzącej. Jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca, gdzie można umieścić takie elementy i określenie warunków ich instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje umieścić urządzenia chłodzące w piwnicy. Zgodnie z pkt. 291 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) opracowanie projektu, prace instalacyjne i adaptacyjne leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 63

Czy Zamawiający dopuści odstępstwa w kolorze odtworzonej elewacji w miejscu wykonania otworu transportowego w ścianie budynku dla Aparatu.

Odpowiedź: Nie, kolor należy dobrać do istniejącej elewacji i uzgodnić z Zamawiającym.

Pytanie 64

Czy Zamawiający może określić jakie przewiduje przeznaczenie dla demontowanego aparatu?

Odpowiedź: Demontowany aparat zostanie przekazany kupującemu wyłonionemu w drodze osobnego postępowania.

Pytanie 65

Dotyczy pozycji 334 Załącznika 1a: Czy Zamawiający potwierdzi , że wszystkie wymagane szkolenia mogą zostać wykonane po przekazaniu systemu zamawiającemu, uzyskaniu zezwolenia na eksploatację ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wszystkich szkoleń po przekazaniu systemu Zamawiającemu.

Pytanie 66

Prosimy o udostępnienie dokumentacji istniejącego sytemu wentylacyjnego w pracowni MR. W szczególności czy system ten posiada odzysk ciepła.

Odpowiedź: Istniejące elementy nieczynnej instalacji wentylacji przewidziane są do całkowitego demontażu. Aktualnie działający system jest wyeksploatowany, działa od 20 lat i należy go wymienić na nowy, dostosowując do potrzeb nowo dostarczonego urządzenia. Zamawiający nie dysponuje wymaganym dokumentem.

Pytanie 67

Prosimy o udostępnienie wyników pomiarów wydajności istniejącego systemu wentylacji – w szczególności wydajności wentylacji awaryjnej.

Odpowiedź: Istniejące elementy nieczynnej instalacji wentylacji przewidziane są do całkowitego demontażu. Aktualnie działający system jest wyeksploatowany, działa od 20 lat i należy go wymienić na nowy, dostosowując do potrzeb nowo dostarczonego urządzenia. Zamawiający nie dysponuje wymaganym dokumentem.

Pytanie 68

Prosimy o wyszczególnienie jakiego zakresu remontu oczekuje Zamawiający w pracowni MR, w których pomieszczeniach?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje remontu, Zamawiający oczekuje wymiany wykładzin, sufitów podwieszanych, drzwi, osprzętu elektrycznego oraz odświeżenia powłok malarskich w zakresie pomieszczeń, w które będzie ingerował Wykonawca.

Pytanie 69

Czy Zamawiający potwierdzi , że na czas transportu urządzeń zapewni zamknięcie drogi dojazdowej i uzyska zgodę policji na wjazd ulicą Kopernika z ulicy Lubicz „pod prąd”.

Odpowiedź: Załatwienia po stronie Wykonawcy.

Pytanie 70

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zdalny dostęp do urządzenia w celu diagnostyki i czy Zamawiający udostępni odpowiednie łącze internetowe do tego celu?

Odpowiedź:  Zamawiający udostępni odpowiednie łącze internetowe, zapewniające zdalna diagnostykę urządzenia.

Pytanie 71

Zamawiający w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznika nr 1a do specyfikacji zawarł m.in. określenie dotyczące roku produkcji systemu MR jako: „(rok produkcji: 2018),” oraz „Rok produkcji (2018):”. Jednocześnie w sekcji INFORMACJE OGÓLNE w punkcie 1 Tabeli PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE jest zawarte wymaganie: „Aparat fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, min. 2018 rok”.

Czy z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie przetargu i zamówienie systemu MR odbędzie się najprawdopodobniej już w roku 2019, Zamawiający skoryguje i doprecyzuje zapisy w w/w miejscach na następujące: „(rok produkcji: nie wcześniej niż 2018),” „Rok produkcji (nie wcześniej niż 2018):” oraz „Aparat fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, nie wcześniej niż 2018 rok”.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z tym zmianie ulega punkt 3.3 specyfikacji, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3.3. Oferowany sprzęt, w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem aparatu zastępczego), musi być fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Aparat, żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie może być sprzętem rekondycjonowanym i nie może być wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.”

Pytanie 72

Zamawiający w sekcji „MAGNES” w punkcie 13. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga, podania informacji o Spatial Gradient Field [T/m].

Natomiast w Załączniku tym brakuje wymagania dotyczącego korekty homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych. Brak takiego wymagania może niestety skutkować otrzymaniem systemu MR o słabej jakości pola magnetycznego podczas wykonywania badania. Aby takiej sytuacji uniknąć, należałoby, naszym zdaniem, wprowadzić wymóg zaoferowania właśnie korekty homogeniczności pola magnetycznego.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w punkcie 13, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

13. Sprzętowa korekta homogeniczności pola (po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych), konieczna i wystarczająca do uzyskania wysokiej jakości we wszystkich badaniach w tym w spektorskopii Tak Bez oceny

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisu oraz informuje, iż znajomość wartość parametru Spatial Gradient Field potrzebna jest Zamawiającemu, do oceny zagrożenia i podjęcia decyzji co do bezpieczeństwa wykonania badań u pacjentów z różnego rodzaju implantami.

Pytanie 73

Zamawiający w punkcie 21. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga, aby Maksymalna liczba kanałów odbiorczych możliwa do wykorzystania jednocześnie w pełnym FOV (z przesuwem łóżka) dla zaoferowanego aparatu wynosiła co najmniej 64 i zamierza premiować wartości większe.

Pragniemy nadmienić, że użycie pojęcia „pełny FOV (z przesuwem łóżka)” oznacza, de facto pełen zakres skanowania. Skoro tak, to oznacza, że Zamawiający zgadza się na otrzymanie systemu MR, który miałby jedynie 16 rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym (statycznym) FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy. Taki 16 kanałowy system MR, posiadający maksymalny statyczny FoV ok. 50 cm w osi Z, oraz zakres skanowania ok. 200 cm w osi Z, spełniłby obecne założenie Zamawiającego. Zgoda na zaoferowanie systemu MR jedynie o 16 niezależnych, równoległych kanałach odbiorczych, w czasach, gdy niczym szczególnym są systemy 32 kanałowe, a dostępne są systemy nawet 128 kanałowe, w przypadku podmiotu uniwersyteckiego, jest niezrozumiałe. Naszym zdaniem, aby otrzymać rzeczywiście nowoczesny system MR, należałoby wymaganie oraz zasady premiowania w tym punkcie zmodyfikować.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w punkcie 21, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

21. Maksymalna liczba rzeczywistych niezależnych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (odbiornika) z pełną ścieżką cyfrową (przedwzmacniacz, przetwornik analogowo-cyfrowy, wejście w rekonstruktorze) systemu MR, które mogą być używane jednocześnie w pojedynczym skanie i pojedynczym (statycznym) FoV, z których każdy generuje niezależny obraz cząstkowy. ≥64

Wartość największa – 4 pkt.

wartość graniczna – 0 pkt.,

Pozostałe – proporcjonalnie mniej w stosunku do największej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 21 opisu przedmiotu zamówienia wyłącznie w następującym brzmieniu:

„21. Maksymalna liczba rzeczywistych, niezależnych, równoległych, kanałów odbiorczych możliwa do wykorzystania jednocześnie w pełnym FOV (z przesuwem łóżka) dla zaoferowanego aparatu.”

Pytanie 74

Zamawiający w punkcie 27. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga zaoferowania Wielokanałowej cewki do badania głowy oraz głowy i szyi (w tym do badań angiograficznych), typu matrycowego (wieloelementowa), posiadająca min. 16 elementów obrazujących (…).

Badania głowy czy badania głowy i szyi są jednymi z najczęstszych badań wykonywanych w systemach MR. Dlatego jakość tych badań, a co za tym idzie jakość i klasa narzędzi (tj. cewek) diagnostycznych wykorzystywanych przy ich realizacji powinna być możliwie jak największa. W tej klasie aparatów MR obrazowanie głowy i szyi cewką 16 elementową daje niezadowalające efekty ze względu na nie najwyższą jakość obrazów. Do badań głowy i szyi, należy zapewnić obrazowanie w odpowiednio dużym FoV, a wykorzystanie jedynie 16 elementów w tak dużym FoV jest niewystarczające. Standardem jest, że obrazowanie głowy i szyi odbywa się przy wykorzystaniu cewki co najmniej 20 elementowej. Warto zatem wymagać zaoferowania cewki co najmniej 20 elementowej i premiować większą niż wymagana liczbę kanałów.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w punkcie 27, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

27. Wielokanałowa cewka do badania głowy oraz głowy i szyi (w tym do badań angiograficznych), typu matrycowego (wieloelementowa), posiadająca min. 20 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe (typu iPAT, SENSE, ARC, ASSET, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta) TAK, podać liczbę elementów obrazujących Wartość największa – 2 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 75

Zamawiający w punkcie 27. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga zaoferowania Wielokanałowej cewki do badania głowy oraz głowy i szyi (…).

Bardzo istotnym elementem badania pacjentów jest możliwość wykonania każdego badania (także i badań głowy) w każdej z dwóch pozycji „head first” lub „feet first”. W przypadku badań cewką do głowy i szyi, przekłada się to na możliwość wykonywania badań głowy z cewką zamontowaną na każdym z dwóch końców stołu pacjenta. Takie podejście jest korzystniejsze dla pacjenta (potencjalnie może wpłynąć na zmniejszenie odczuwania efektu klaustrofobii, jest bardziej tolerowane przez pacjentów), bardzo praktyczne i ułatwiające pracę osób obsługi, oraz zapewnia większe bezpieczeństwo pacjenta (np. pacjenci zaintubowani, do twarzy których dostęp dla osób obsługi jest wygodny i szybki) czy też osób obsługi (osoby te są w znacznie mniejszym stopniu narażone silne pole magnetyczne, które jest znacznie słabsze w końcu stołu bardziej oddalonym od magnesu).

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający uzupełni wymagania w Załączniku nr 1a do specyfikacji, przykładowo następujące:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

27.a. Możliwość podłączenia cewki do badania głowy oraz głowy i szyi zaoferowanej w punkcie 27. z obu końców stołu i wykonywania badań głowy niezależnie od kierunku ułożenia pacjenta na stole („head first” lub „feet first”) Tak/Nie

Podać TAK – 3 pkt.

NIE – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 76

Zamawiający w punkcie 30. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga zaoferowania Wielokanałowej cewki kombinacja cewek do badania tułowia (klatka piersiowa, jama brzuszna lub miednica), typu matrycowego (wieloelementowej), posiadającej min. 30 elementów obrazujących, (…).

W celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań, tj. cewki do badania tułowia posiadającej więcej niż 30 elementów obrazujących, należałoby, naszym zdaniem, wprowadzić premiowanie zaoferowania większej, niż wymagana liczby elementów obrazujących.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający w punkcie 30, wprowadzi premiowanie, przykładowo w następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

30. Wielokanałowa cewka lub kombinacja cewek do badania tułowia (klatka piersiowa,jama brzuszna lub miednica), typu matrycowego (wieloelementowa), posiadająca min. 30 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe (typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)

UWAGA: zaoferowana cewka lub zestaw cewek powinien zapewnić minimalne pokrycie max FOV w osiach x, z TAK, podać nazwę cewki lub kombinacji cewek oraz liczbę elementów obrazujących Wartość największa – 2 pkt.

Pozostałe – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 77

Zamawiający w punkcie 32. Załącznika nr 1a do specyfikacji z jednej strony wymaga zaoferowania Cewki kołowej typu loop dedykowanej do badania okolicy ślinianek, (…), z drugiej strony premiuje zaoferowanie takiej cewki. Premiowanie rzeczy lub funkcjonalności z reguły oznacza, że ta rzecz lub funkcjonalność nie jest wymagana. Ale w punkcie 32. mamy jednocześnie dwa warunki. tj. zarówno wymaganie zaoferowania („TAK, podać”), jak i premiowanie zaoferowania. Według nas jest tu nieścisłość, prawdopodobnie wynikająca z błędu edycyjnego. Tak sformułowany punkt uniemożliwia złożenia przez naszą firmę ważnej oferty.

Systemy MR naszej firmy do obrazowania okolicy ślinianek nie wykorzystują już cewek kołowych typu loop. Cewki taki są z reguły jednokanałowe (rzadko spotyka się cewki loop o więcej niż jednym kanale). Do obrazowania interesującej Zamawiającego anatomii, wykorzystywane są inne rozwiązania (np. za pomocą wielokanałowej cewki do badań głowy lub głowy i szyi, czy też za pomocą 16 kanałowych cewek elastycznych). Zatem utrzymanie wymagania zaoferowania Cewki kołowej typu loop doprowadziłoby do sytuacji, że nasza firma nie mogłaby złożyć oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym, mimo, iż posiada alternatywne rozwiązania mogące zrealizować badania wymagane przez Zamawiającego.

Czy zatem, w celu uniknięcia niejasności a jednocześnie umożliwienia naszej firmie złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym, Zamawiający zmodyfikuje wymaganie w punkcie 32, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

32. Cewka kołowa typu loop dedykowana do badania okolicy ślinianek TAK/Nie, podać TAK – 1 pkt.

NIE – 0 pkt.

alternatywnie:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

32. Cewka kołowa typu loop dedykowana do badania okolicy ślinianek lub inne cewki, umożliwiające badanie okolicy ślinianek TAK, podać Bez oceny

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany zapisu w punkcie 32 opisu przedmiotu zamówienia w kolumnie: „Parametr wymagany/wartość”, który otrzymał następujące brzmienie: „TAK/NIE, Podać”. Dotychczasowy sposób oceny pozostaje bez zmian.

Pytanie 78

Zamawiający w punkcie 40. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga zaoferowania Wielokanałowej cewki do badania kończyn dolnych (dedykowane rozwiązanie, z podstawką zmniejszającą nacisk na kończyny dolne), (…).

W badaniach kończyn dolnych (tak angiograficznych jak i morfologicznych) niezmiernie istotną rzeczą jest umożliwienie badań o jak największym zakresie w osi Z, czyli jak największy zakres pokrycia w osi Z, zapewniony przez taką cewkę. Wiadomo przecież, że zdarzają się pacjenci bardzo wysocy i wtedy, dla zapewnienia właściwego pokrycia (aorty i kończyn dolnych), korzystnym jest, aby cewka taka zapewniała pokrycie nawet ponad 1 m w osi z. W związku z tym bardzo pożądanym jest, aby cewka służąca tego typu badaniom, miała jak największy zakres pokrycia właśnie w osi wzdłużnej. Warto wymagać, lub co najmniej premiować zaoferowanie jak największego pokrycia.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający w punkcie 40, wprowadzi premiowanie, przykładowo w następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

40. Wielokanałowa cewka do badania kończyn dolnych ( dedykowane rozwiązanie, z podstawką zmniejszającą nacisk na kończyny dolne, inne niż ww. cewki) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek, typu matrycowego (wieloelementowa), posiadająca min. 30 elementów obrazujących, umożliwiająca akwizycje równoległe (typu iPAT, SENSE, ASSET, ARC, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta)

UWAGA: zaoferowana cewka powinna zapewnić minimalne pokrycie 85 cm w osi z, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przepinania cewek TAK, podać nazwę cewki, liczbę elementów obrazujących oraz zakres pokrycia w osi z Najmniejszy zakres pokrycia – 0 pkt.

Największy zakres pokrycia – 4 pkt.

Pozostałe proporcjonalnie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 79

Zamawiający w punkcie 42. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga zaoferowania Zestawu minimum trzech płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, (…) oraz zamierza premiować zaoferowanie większej niż wymagane 3 liczby cewek.

W ten sposób przyjęte zasady premiowania w tym punkcie preferują ilość zaoferowanych cewek elastycznych (nawet o miernej jakości obrazowania – 4 elementowych) a nie ich jakość (nie jest premiowana większa niż wymagana liczba elementów obrazujących). Zaoferowanie nawet większej niż 5 cewek elastycznych 4 kanałowych nie zwiększy jakości badania, natomiast zaoferowanie nawet 3 cewek elastycznych 16 kanałowych – już tak. Warto zatem takie rozwiązanie premiować.

Naszym zdaniem, z uwagi na postęp technologiczny i różnice w obrazowaniu cewkami starego typu (o 4 elementach obrazujących) a nowego typu (o co najmniej 16 elementach obrazujących), należałoby zróżnicować, w sposób właściwy, zaoferowanie cewek elastycznych o większej niż wymagane 4 elementach obrazujących.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający w punkcie 42, skoryguje premiowanie, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

42. Zestaw minimum trzech płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, każda w różnym rozmiarze (łącznie 3 cewki), każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta.

UWAGA: cewki inne (tj nie te same i nie takie same) jak zaoferowane do badań jamy brzusznej) TAK, podać nazwy każdej z cewek i liczbę jej elementów obrazujących

Punktacja dla każdej cewki:

Ilość elementów:

Wartość największa – 3 pkt.

Pozostałe – proporcjonalnie mniej w stosunku do największej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 80

Zamawiający w punktach 55. i 56. Załącznika nr 1a do specyfikacji wymaga zaoferowania odpowiednio odłączanego stołu (podstawowego) i drugiego odłączanego stołu.

Łatwość manewrowania odłączonym stołem musi być zapewniona albo poprzez możliwie najmniejszy ciężar takiego stołu, alternatywnie, gdy ciężar stołu jest znacząco większy – poprzez zapewnienie elektrycznego wspomagania ruchu stołu podczas jego przemieszczania. Warto zatem zaoferowanie takich właściwości premiować.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający w punktach 55 i 56, wprowadzi premiowanie, przykładowo w następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

55. Odłączany cały stół pacjenta umożliwiający awaryjną ewakuację pacjenta z pracowni. Tak

Podać ciężar stołu oraz czy do przemieszczania stołu wykorzystywany jest napęd elektryczny ciężar stołu ≤ 230 kg

lub

stół z napędem elektrycznym wykorzystywanym do manewrowania stołem – 3 pkt

inne – 0 pkt

56. Drugi dodatkowy stół do badań pacjenta Tak

Podać ciężar stołu oraz czy do przemieszczania stołu wykorzystywany jest napęd elektryczny ciężar stołu ≤ 230 kg

lub

stół z napędem elektrycznym wykorzystywanym do manewrowania stołem – 3 pkt

inne – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 81

Zamawiający w punktach 73-79. Załącznika nr 1a do specyfikacji stawia wymagania dotyczące Obrazowania dyfuzji (DWI).

Nowe rozwiązania wprowadzone w obrazowaniu m.in. dyfuzyjnym pozwalają na akwizycje z tzw. efektem lupy – tj. zastosowanie specjalnego „powiększenia” umożliwiającego zastosowanie wysokiej matrycy akwizycyjnej na (małym) wycinku badanej anatomii. Obrazowanie z wykorzystaniem takiej akwizycji znakomicie przyczynia się do zwiększenia dokładności, jakości obrazowania i pewności diagnozy, wszędzie tam, gdzie wykonuje się badania dyfuzyjne (szczególnie w zakresie onkologii, diagnostyce udarów mózgu, diagnostyce rdzenia kręgowego). Takie obrazowanie, z tzw. efektem lupy staje się standardem w wysokojakościowym obrazowaniu dyfuzyjnym. Warto premiować zaoferowanie takiego rozwiązania.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań Zamawiający, wprowadzi premiowanie, przykładowo w następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

79.a. Wysokorozdzielcze badania dyfuzyjne w oparciu o sekwencje EPI w ograniczonym FoV (polu widzenia) bez artefaktów typu folding, uzyskane za pomocą selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości (ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta). Podać

(jeśli tak – podać nazwę sekwencji) TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 82

Zamawiający w punktach 190-194 Załącznika Nr 1a do specyfikacji zawarł wymagania dotyczące parametrów czasowych niektórych sekwencji akwizycyjnych i zamierza premiować przyznaniem punktów za wartości najlepsze.

Naszym zdaniem, z uwagi na fakt, że parametry czasowe czasy TR (repetycji) i TE (echa) dla najbardziej wymagających sekwencji akwizycyjnych (3D GRE, EPI,...), są rzeczywistym, praktycznym i obiektywnym wyznacznikiem jakości systemu gradientowego, warto je premiować jak największą liczbą punktów.

Czy zatem, w celu otrzymania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający skoryguje premiowanie parametrów w punktach 190-194 z obecnych „Wartość najniższa – 1 pkt” na: „Wartość graniczna – 0 pkt. Wartość najniższa – 3 pkt. Pozostałe proporcjonalnie”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 83

Zamawiający w punktach 190-194 Załącznika Nr 1a do specyfikacji zawarł wymagania dotyczące parametrów czasowych niektórych sekwencji akwizycyjnych i zamierza premiować przyznaniem punktów za wartości najlepsze.

Zatem Zamawiającemu zależy na jak najbardziej korzystnych (najkrótszych) parametrach czasowych. Bardzo nowoczesną i przyszłościową metodą obrazowania umożliwiającą wykonywanie akwizycji z zerowym czasem TE jest obrazowanie z tzw. ZTE, czyli Zerowym Czasem Echa. Akwizycja taka jest szczególnie zaawansowana technologicznie, wykorzystuje zarówno wysoką jakość gradientów, specjalną konstrukcję cewek odbierających sygnał z pacjenta, jak również specjalnie stworzone sekwencje pomiarowe. Wtedy to (tj. dla czasu echa rzędu kilkunastu µs, stąd też określenie TE=0ms) odebrany sygnał ma największą wartość, zatem może być wykorzystywany do obrazowania z możliwie najwyższym stosunkiem SNR (sygnał/szum). Taką funkcjonalność mają jedynie urządzenia MR zbudowane w najnowocześniejszej obecnie technologii, zatem warto i należy rozwiązania takie premiować.

Czy zatem, w celu otrzymania najlepszych możliwych rozwiązań, Zamawiający wprowadzi premiowanie następującego parametru:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

Specjalna sekwencja 3D pracująca z parametrem TE ≤ 20 µs, widocznym w parametrach sekwencji, możliwa do wykonania co najmniej na jednej z zaoferowanych cewek wielokanałowych. Podać

(jeżeli tak – podać) Tak – 4 pkt

Nie – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 84

Zamawiający w punkcie 198. Załącznika nr 1a do specyfikacji stawia wymagania oraz przedstawia zasady premiowania dotyczące Liczby obrazów archiwizowanej na HD w matrycy 256x256 bez kompresji.

Im liczba obrazów możliwych do archiwizacji jest większa, tym lepiej dla Zamawiającego (system nie wiesza się z powodu przepełnienia bazy danych, szybszy i łatwiejszy ewentualny dostęp do danych kontrolnych, itp.). Dlatego warto jak najwięcej premiować zaoferowanie najbardziej korzystnych danych (np. większą niż obecne 2 punkty).

Dodatkowo, zasady premiowania, jakie przyjął Zamawiający, tj. maksymalna liczba punktów dla wartości najlepszej, bez określenia liczby przyznawanych punktów dla wartości inne niż najlepsza, są naszym zdaniem niepełne i nie do końca precyzyjne.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań oraz doprecyzowania zasad premiowania, Zamawiający w punkcie 198, skoryguje premiowanie, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

198. Liczba obrazów archiwizowana na HD w matrycy 256x256 bez kompresji [n] >= 100 000, podać Wartość największa – 4 pkt.

Pozostałe – proporcjonalnie mniej w stosunku do największej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy specyfikacji.

Pytanie 85

Zamawiający w punkcie 202. Załącznika nr 1a do specyfikacji stawia wymagania oraz przedstawia zasady premiowania dotyczące Szybkości rekonstrukcji.

Parametr ten w sposób istotny świadczy o szybkości powstawania obrazu wynikowego z zebranych danych. Współczesne, nowoczesne aplikacje generują olbrzymie ilości danych. Aby z nich otrzymywać obrazy w czasie rzeczywistym, koniecznym jest zastosowanie odpowiednio mocnego, wydajnego rekonstruktora, zapewniającego maksymalnie dużą szybkość rekonstrukcji. Obecnie nowoczesne systemy rezonansu magnetycznego oferują szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV na poziomie znacznie przewyższającym 60 000 obrazów/sekundę. Taka prędkość zapewnia otrzymywanie obrazów w czasie rzeczywistym. Warto zatem zwiększyć wymagania (np. z obecnych 20 000 do 31 000 obrazów/sekundę – czyli średnich wartość dla obecnych systemów).

Dodatkowo, zasady premiowania, jakie przyjął Zamawiający, tj. maksymalna liczba punktów dla wartości najlepszej, bez określenia liczby przyznawanych punktów dla wartości inne niż najlepsza, są naszym zdaniem niepełne i nie do końca precyzyjne.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań oraz doprecyzowania zasad premiowania, Zamawiający w punkcie 202, skoryguje premiowanie, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

202. Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr/s] >= 31 000 Wartość największa – 5 pkt.

Pozostałe – proporcjonalnie mniej w stosunku do największej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 202 opisu przedmiotu zamówienia wyłącznie w następującym brzmieniu:

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 202. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV [obr/s] | >= 20 000 >= 31 000 |  | Wartość najwyższa – 2 pkt. Wartość największa – 4 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie mniej w stosunku do największej |

Pytanie 86

Zamawiający w punkcie 220. Załącznika nr 1a do specyfikacji zamieszcza wymagania dotyczące Minimalnych parametrów serwera postprocessingowego lub układu serwerów.

Naszym zdaniem, aby serwer postprocessingowy pracował w sposób efektywny i bez zakłóceń czy spowolnień, musi on łącznie spełniać kilka założeń. Serwer powinien:

a. zapewnić pracę kilku użytkowników jednocześnie

b. posiadać odpowiedni hardware (liczba procesorów, pojemność pamięci RAM, pojemność dysku na obrazy)

c. posiadać możliwość bezproblemowego jednoczesnego przetwarzania jak największej liczby obrazów (warstw). Ten parametr powinien być określony na maksymalnym możliwym poziomie, gdyż jego mała wartość, czyli mała wydajność serwera w tym względzie może doprowadzić do znacznego spowolnienia jego pracy w momencie gdy jego zasobów będzie korzystać maksymalna liczba użytkowników jednocześnie, przetwarzając dane zebrane przez bardzo zaawansowane aplikacje akwizycyjne.

Czy zatem, w celu uzyskania najlepszych możliwych rozwiązań oraz doprecyzowania zasad premiowania, Zamawiający w punkcie 220, skoryguje premiowanie, przykładowo do następującej postaci:

Lp. Opis parametru Parametr wymagany / wartość Parametr oferowany Sposób oceny parametru

220. Minimalne parametry serwera postprocessingowego lub układu serwerów:

• liczba procesorów: min 2

• pamięć RAM: min. 128 GB

• wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub 10

• pojemność macierzy: min. 5TB

• redundantne zasilanie typu Hot-plug

• napęd optyczny: DVD RW

• klawiatura, mysz

• możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 60 000 warstw Tak,

Podać parametry Wartość najwyższa jednoczesnego przetwarzania warstw – 3 pkt

Pozostałe – proporcjonalnie mniej w stosunku do najwyższej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę punktu 220 opisu przedmiotu zamówienia jedynie w zakresie „możliwość jednoczesnego przetwarzania”,  wyłącznie w następującym brzmieniu:

„220. Minimalne parametry serwera postprocessingowego lub układu serwerów:

- liczba procesorów: min 2

- pamięć RAM: min. 128 GB

- wbudowana macierz  w konfiguracji RAID Level 5 lub 10

- pojemność macierzy: min. 3,5TB

- redundantne zasilanie typu Hot-plug

- napęd optyczny: DVD RW

- klawiatura, mysz

- możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 24 000 60 000 warstw”

Dotychczasowy sposób oceny pozostaje bez zmian.

Pytanie 87

Dotyczy Załącznika 1a pkt. 228: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pary kolorowych monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1?

Pytanie motywujemy brakiem możliwości zaoferowania monitora o przekątnej ekranu 24”, spełniającego wymogi prawne wymienione w pkt 74 załącznika nr 2a, ze względu na brak tego typu rozwiązań na rynku, oraz tym, że następny model monitora posiada ekran o przekątnej 30,4”, co podnosi koszt rozwiązania, niewspółmiernie do uzyskanej jakości produktu. Dodatkowo monitory tej wielkości nie są przeznaczone do pracy w parze.

Rozwiązanie oparte o parę monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1 jest rozwiązaniem dedykowanym do wyświetlania obrazów diagnostycznych z różnych modalności. Jest to najbardziej typowa i sprawdzona konfiguracja monitorów, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z monitorami o przekątnej 21,3 cala oraz rozdzielczości 1600x1200 pikseli.

Zamawiający zmienił również brzmienie następujących punktów opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji):

- w punktach 28 i 29 dokonano poprawy niewłaściwego odniesienia (odwołania) się do treści punktu 25 opisu na odniesienie do prawidłowego punktu 27 opisu.

Oprócz zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 do specyfikacji (wzór umowy) w związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonał dodatkowych zmian w niniejszym załączniku zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

W załączeniu przekazuję załącznik nr 1 (Ekspertyza Konstrukcyjna) do niniejszego pisma.

W załączeniu przekazuję również: opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji), wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.