Nr sprawy: NSSU.DFP.271.31.2019.KK 					    Kraków, dnia 4.07.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla apteki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

Czy Zamawiający dopuści wyciąg o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.): 1200 x 750 x 1160 mm i wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb. x wys.): 1145 x 700 x 935 mm , wymiary są standardowymi producenta , nie może ich zmieniać w dedykowanych, certyfikowanych modelach ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 2

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

2. Czy Zamawiający dopuści wyciąg o wymiarach zewnętrznych (szer. x głęb. x wys.): 900 x 750 x 1160 mm i wymiarach wewnętrznych (szer. x głęb. x wys.): 845 x 700 x 935 mm , wymiary są standardowymi producenta , nie może ich zmieniać w dedykowanych, certyfikowanych modelach ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 3

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

3. Czy wyciąg może mieć obudowę ze stali malowanej proszkowo chemoodporna farba epoksydową, ścianki boczne i uchylna szyba przednia z PMMA – szkła akrylowego potocznie nazywanego plexiglas , rozwiązania te stosowane są przez wielu producentów tego typu urządzeń ze względu na wysoką odporność chemiczną i mechaniczną ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 4

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

4. Czy wyciąg może być wyposażony w jeden filtr węglowy do związków organicznych (uniwersalny) i jeden filtr HEPA, takie rozwiązanie w zupełności wystarczy do równoczesnej ochrony przed substancjami pylistymi ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia zapisy pkt. 6 w zakresie części 15 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 5

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

5. Czy wyciąg ma być wyposażony w dwa filtry węglowe do związków organicznych (uniwersalne) i dwa filtry HEPA , takie rozwiązanie daje najwyższą ochronę przed substancjami pylistymi ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 6

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

6. Czy Zamawiający dopuści wyciąg z wbudowanym wentylatorem (bez możliwości regulacji siły ciągu przez Użytkownika – kwestie bezpieczeństwa pracy) o stałej wydajności 170 m3/h (zgodnie z normą wystarczający przepływ dla takiej kubatury wyciągu), dający stałą prędkość przepływu mierzoną z przodu wyciągu 0,5 m/s ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 7

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

Czy wyciąg może być wyposażony w panel sterowania, na którym są wyświetlacze czasu pracy wyciągu (timer), zużycie filtrów z alarmem do ich wymiany oraz kontroler wartości przepływu – wyświetlana wartość rzeczywista przepływu? A oświetlenie LED IP65-10W-4200K włączane jest niezależnym włącznikiem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia zapisy pkt. 10 w zakresie części 15 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 8

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

Czy Zamawiający chce , aby wyciąg posiadał swój blat, jak tak, to czy ma być to blat z HPL czy też ze szkła bezpiecznego ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 9

Dotyczy części 15 : Wyciąg nablatowy laboratoryjny :

Czy Zamawiający chce w szybie przedniej dwa otwory na ręce (wtedy można zastosować jeden filtr HEPA i jeden filtr węglowy), czy też jeden otwór w formie trapezu na ręce (wtedy należy zastosować dwa filtry HEPA i dwa filtry węglowe) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 10

W zakresie części 1 dotyczącej opisu myjki-dezynfektora:

Czy Zamawiający dopuści kosz na narzędzia i drobny osprzęt wykonany z siatki ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami o wymiarach 445x180x80 mm i rozmiarze oczka 1,7 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia zapisy pkt. 35 w zakresie części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 11

W zakresie części 1 dotyczącej opisu myjki-dezynfektora:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które umożliwia umieszczenie wewnątrz 3 pojemników 5l każdy? W punkcie 11 Zamawiający wymaga min. 3 pomp do detergentów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia zapis pkt. 32 w zakresie części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 11 w zakresie części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 12

W zakresie części 1 dotyczącej opisu myjki-dezynfektora:

Co Zamawiający ma na myśli „Walidacja potwierdzona stosownym świadectwem”?

Odpowiedź: Zamawiający poprzez określenie parametru „Walidacja potwierdzona stosownym świadectwem” wymaga potwierdzenia Kwalifikacji Procesu PQ lub równoważnego.

Pytanie 13

W zakresie części 1 dotyczącej opisu myjki-dezynfektora:

Czy Zamawiający dopuści 1 stojak do magazynowania 2szt. wózków wsadowych myjni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza 1 stojak do magazynowania 2 szt. wózków wsadowych myjni. Zamawiający modyfikuje zapisy pkt. 35 w zakresie części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 14

W zakresie części 1 dotyczącej opisu myjki-dezynfektora:

Czy zamawiający dopuści stojak umożliwiający pionowe ustawienie drobnego sprzętu ze stali nierdzewnej bez przykrywki o wymiarach 445x173x148?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 35 w zakresie części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 15

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 27

Czy zamawiający dopuści wózki magazynowe do transportu wykonane ze stabilnej ramy z aluminium eloksylowanego a ściany z aluminium powlekanym tworzywem ?

Materiał ten jest równie sztywny, trwały i łatwy w utrzymaniu w czystości jak HPL a jednocześnie o wiele lżejszy co wpływa na wagę wózka

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 27 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 16

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 31/33

Prosimy o sprecyzowanie co jest kryterium właściwym czy 30 poziomów na kosze / minimalna wymagana wysokość 1800 m / czy podana wysokość wózka 1089 mm

/ przy tej wysokości maksymalnie 15 poziomów na kosze / ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis pkt. 31 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający wymaga prowadnic w ilości min. 15 poziomów, tak by kosze można transportować na każdym poziomie.

Pytanie 17

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 38

Czy zamawiający dopuści hamulec niezależny na 2 koła bez dodatkowej osłony za stopę w miejsce centralnie blokowanych 2 kół ?

Hamowanie niezależne 2 kół wózka jest wystarczająco skutecznym i wygodnym sposobem blokowania wózka.

W tego typu wózkach takie rozwiązania stosowane są powszechnie od wielu lat w transporcie szpitalnym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 38 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 18

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 39

Czy zamawiający dopuści wózki o maksymalnym obciążeniu 250 kg ?

Naszym zdaniem podana wartość 500 kg jest za wysoka ze względu na stabilność takiego zestawu oraz możliwość jego przemieszczania przez osobę transportującą.

Obciążenie 250 kg jest wartością wystarczającą w transporcie szpitalnym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i zmienia opis pkt 39 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 19

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 44

Czy zamawiający dopuści hamulec niezależny na 2 koła bez dodatkowej osłony za stopę w miejsce centralnie blokowanych 2 kół ?

Hamowanie niezależne 2 kół wózka jest wystarczająco skutecznym i wygodnym sposobem blokowania wózka.

W tego typu wózkach takie rozwiązania stosowane są powszechnie od wielu lat w transporcie szpitalnym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 44 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 20

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 50

Czy zamawiający dopuści hamulec niezależny na 2 koła bez dodatkowej osłony za stopę w miejsce centralnie blokowanych 2 kół ?

Hamowanie niezależne 2 kół wózka jest wystarczająco skutecznym i wygodnym sposobem blokowania wózka.

W tego typu wózkach takie rozwiązania stosowane są powszechnie od wielu lat w transporcie szpitalnym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 50 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 21

Część 14, Parametry techniczne i eksploatacyjne

Pozycja 51

Czy zamawiający dopuści wózki o maksymalnym obciążeniu 250 kg ?

Naszym zdaniem podana wartość 500 kg jest za wysoka ze względu na stabilność takiego zestawu oraz możliwość jego przemieszczania przez osobę transportującą.

Obciążenie 250 kg jest wartością wystarczającą w transporcie szpitalnym

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia i zmienia opis pkt 51 w zakresie części 14 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 22

Dot. Części 13

Waga elektroniczna recepturowa (I)

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 210g?

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o szalce 128x128mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 2 oraz pkt. 6 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 23

Dot. Części 13

Waga elektroniczna (I)

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 2200g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 34 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 24

Dot. Części 13

Waga elektroniczna (II)

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 4200g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 48 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 25

Dot. Części 13

Waga elektroniczna (III)

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 6200g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 62 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 26

Dot. Części 13

Waga elektroniczna (IV)

Czy Zamawiający dopuszcza wagę o obciążeniu maksymalnym 22 000g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 76 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 27

W zakresie części 7 dotyczącej komór laminarnych

Czy Zamawiający mógłby rozważyć możliwości podzielenia pakietu nr 7 na dwa odrębne zadania.

Osobno na komory laminarne do pracy z cytostatykami pozycja nr 1 oraz 2 (3 sztuki) oraz odrębne na komory laminarne pozycja nr 3 (3 sztuki).

Prośbę swą motywujemy faktem, że jako producent polskich komór laminarnych z działem produkcyjnym i serwisowym zlokalizowanym ……………. * czyli w niedalekiej odległości od Krakowa w przypadku ewentualnych serwisów, posiadamy urządzenia odpowiadające opisom technicznym, które są zawarte w przedmiotowej specyfikacji część 7 pozycja nr 3.

Niestety nie posiadamy w swoim zakresie produkcji oraz oferty komór laminarnych do pracy z cytostatykami część 7 pozycja nr 1 i 2.

Podzielenie części nr 7 na dwa zadania naszym zdaniem wpłynie korzystnie na Państwa inwestycję gdyż zwiększa zakres firm, które w tym postępowaniu mogą złożyć swoją ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Zamawiający nie ma możliwości wydzielenia części na etapie opublikowanego postępowania.

*Informacja wskazująca na źródło zapytania została usunięta zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp.

Pytanie 28

cześć 18 Dotyczy całego asortymentu

Czy w związku z przeznaczeniem urządzeń do przechowywania leków, Zamawiający wymaga, w celu wyeliminowania możliwości zaoferowania urządzeń AGD lub przeznaczonych do gastronomii, dołączenia do oferty oświadczenie producenta lub generalnego importera, że oferowane urządzenia są zaprojektowane i przeznaczone do zastosowania w laboratoriach, w farmacji i w sektorze badawczym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 29

cześć 18 Dotyczy całego asortymentu

W związku z tym, że ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych nie odnosi się do szaf laboratoryjnych a jedynie do szaf przeznaczonych „do przechowywania środków spożywczych w środowisku innym niż gospodarstwo domowe” (Artykuł 2), prosimy o odstąpienie o wymogu określenia klasy energetycznej urządzenia. Jednocześnie proponujemy, dla określenia energooszczędności urządzenia, wprowadzić wymóg podania zużycia rocznego energii elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy dotyczące klasy energetycznej w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 30

cześć 18 Dotyczy całego asortymentu

Czy związku z wymaganiami dla systemów łańcucha chłodniczego a w szczególności nadzoru i dokumentowania temperatury przechowywania leków i szczepionek zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej w którym mowa o konieczności stosowania zewnętrznego monitoringu temperatury wyposażonego w system rejestracji temperatury, c Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania rejestratora temperatury dla wyspecyfikowanych szaf i witryn chłodniczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania rejestratora temperatury dla wyspecyfikowanych szaf i witryn chłodniczych i zmienia opis pkt. 6, 19, 28, 42, 69, 86 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 31

cześć 18, Pozycja 1 Szafa chłodnicza przeszklona (I)- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające dwoje przeszklonych drzwi otwieranych tradycyjnie nie przesuwnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 2 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 32

cześć 18, Pozycja 1 Szafa chłodnicza przeszklona (I)- 3 szt.

Czy Zamawiający dla poprawy funkcjonalności wymaga by oferowane urządzenie posiadało kółka jezdne (w tym 2 z hamulcem) i było wyposażone dodatkowo w nóżki regulacyjne poziomujące?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 8 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 33

cześć 18, Pozycja 1 Szafa chłodnicza przeszklona (I)- 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1480x872x1995mm pojemności 1160 l i zakresie temperatur od 2 do 10 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 13 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 34

cześć 18, Pozycja 1 Szafa chłodnicza przeszklona (I)- 3 szt.

Czy Zamawiający wymaga by zaoferować 6 sztuk półek, czy też 6 poziomów półek?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis pkt. 14 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający wymaga min. 6 poziomów półek tj. 12 sztuk półek.

Pytanie 35

cześć 18 Pozycja 2 Witryna chłodnicza (I) - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 540x750x1995mm i zakresie temperatur od 2 do 10 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 17 i 21 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 36

cześć 18 Pozycja 2 Witryna chłodnicza (I) - 1 szt.

Proszę o dookreślenie ilości półek, ilość 1 sztuka przy określonym przeznaczeniu wydaje się być niewystarczająca.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis pkt. 22 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający wymaga min. 6 sztuk półek.

Pytanie 37

cześć 18 Pozycja 2 Witryna chłodnicza (I) - 1 szt.

Czy Zamawiający dla poprawy funkcjonalności wymaga by oferowane urządzenie posiadało kółka jezdne (w tym 2 z hamulcem) i było wyposażone dodatkowo w nóżki regulacyjne poziomujące?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga takiego rozwiązania i zmienia zapis w pkt. 22  w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 38

cześć 18  Pozycja 3 Witryna (I) - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 540x750x1995mm i zakresie temperatur od 2 do 10 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 34 i 35 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.`

Pytanie 39

cześć 18  Pozycja 3 Witryna (I) - 4 szt.

Czy Zamawiający dla poprawy funkcjonalności wymaga by oferowane urządzenie posiadało kółka jezdne (w tym 2 z hamulcem) i było wyposażone dodatkowo w nóżki regulacyjne poziomujące?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 30 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.`

Pytanie 40

cześć 18 Pozycja 4 Witryna chłodnicza (II) - 1 szt.

Czy Zamawiający dla poprawy funkcjonalności wymaga by oferowane urządzenie posiadało kółka jezdne (w tym 2 z hamulcem) i było wyposażone dodatkowo w nóżki regulacyjne poziomujące?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 44 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.`

Pytanie 41

cześć 18 Pozycja 4 Witryna chłodnicza (II) - 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1480x872x1995mm pojemności 1160 l i zakresie temperatur od 2 do 10 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 48 i 49 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.`

Pytanie 42

cześć 18 Pozycja 4 Witryna chłodnicza (II) - 1 szt.

Czy Zamawiający wymaga by zaoferować 6 sztuk półek, czy też 6 poziomów półek?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis pkt. 50 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający wymaga min. 6 poziomów półek tj. 12 sztuk półek.

Pytanie 43

cześć 18 Pozycja 5 Witryna (II) - 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 597x615x820mm i zakresie temperatur od 3 do 16 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 58 i 61 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 44

cześć 18  Pozycja 6 Witryna chłodnicza przeszklona (II) - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające dwoje przeszklonych drzwi otwieranych tradycyjnie nie przesuwnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 65 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 45

cześć 18  Pozycja 6 Witryna chłodnicza przeszklona (II) - 8 szt.

Czy Zamawiający dla poprawy funkcjonalności wymaga by oferowane urządzenie posiadało kółka jezdne (w tym 2 z hamulcem) i było wyposażone dodatkowo w nóżki regulacyjne poziomujące?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 44 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.`

Pytanie 46

cześć 18  Pozycja 6 Witryna chłodnicza przeszklona (II) - 8 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych 1480x872x1995mm pojemności 1160 l i zakresie temperatur od 2 do 10 ⁰C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 76 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 47

cześć 18  Pozycja 6 Witryna chłodnicza przeszklona (II) - 8 szt.

Czy Zamawiający wymaga by zaoferować 6 sztuk półek, czy też 6 poziomów półek?

Odpowiedź: 6 poziomów półek tj. 12 sztuk półek Zamawiający zmienia opis pkt. 77 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zamawiający wymaga min. 6 poziomów półek tj. 12 sztuk półek.

Pytanie 48

w zakresie części 18 pozycja nr 1 i nr 6 dotyczącej szaf chłodniczych przeszklonych i witryn chłodniczych przeszklonych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie urządzenia chłodniczego z drzwiami otwieranymi na prawo i lewo.?

W przypadku drzwi przestawnych nie ma możliwości zastosowania uszczelki wokół ramy drzwi, co wiąże się z brakiem utrzymania odpowiedniej jednorodności i stabilności temperatury w komorze dla przechowywania wyrobów medycznych.

Drzwi przestawne stosuje się dla urządzeń chłodniczych dedykowanych do gastronomii. W branży medycznej i laboratoryjnej, gdzie stabilność i jednorodność temperatury powinna być na bardzo wysokim poziomie, stosuje się urządzenia z drzwiami otwieranymi i uszczelkami magnetycznymi zapewniającymi dobre przyleganie drzwi do korpusu obudowy urządzenia chłodniczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 2 i pkt. 65 w zakresie części 18 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 49

Część 13 Pozycja 1 Waga elektroniczna recepturowa (I) szt. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o obciążeniu maksymalnym 210 g, wymiarach szalki

128x128 mm i pozostałych właściwościach opisanych w SIWZ opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne i eksploatacyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 2 oraz pkt. 6 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 50

Część 13 Pozycja 2 Waga elektroniczna recepturowa (II) szt. 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o obciążeniu maksymalnym 360 g, wymiarach szalki

128x128 mm i pozostałych właściwościach opisanych w SIWZ opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne i eksploatacyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 19 oraz pkt. 23 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 51

Część 13 Pozycja 3 Waga elektroniczna (I) szt. 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o obciążeniu maksymalnym 2100 g, wymiarach szalki 195x195 mm i pozostałych właściwościach opisanych w SIWZ opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne i eksploatacyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 34 oraz pkt. 38 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 52

Część 13 Pozycja 4 Waga elektroniczna (II) szt. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o obciążeniu maksymalnym 4500 g, wymiarach szalki 195x195 mm, przetworniku typu MonoBlock i pozostałych właściwościach opisanych w SIWZ opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne i eksploatacyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 48 oraz pkt. 52 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 53

Część 13 Pozycja 5 Waga elektroniczna (III) szt. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o obciążeniu maksymalnym 6100 g, wymiarach szalki 195x195 mm, przetworniku typu MonoBlock i pozostałych właściwościach opisanych w SIWZ opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne i eksploatacyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 62 oraz pkt. 66 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 54

Część 13 Pozycja 6 Waga elektroniczna (IV) szt. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wagę o obciążeniu maksymalnym 22000 g, i pozostałych właściwościach opisanych w SIWZ opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne i eksploatacyjne?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 76 w zakresie części 13 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 55

Cześć 7 Komory laminarne

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 7 – parametry techniczne i eksploatacyjne (komory laminarne)

W pozycjach 2 i 21 Zamawiający podaje maksymalne wymiary urządzeń.

Zakładamy, że podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi komór. Prosimy o potwierdzenie i określenie minimalnych wymiarów przestrzeni roboczej każdego z rodzajów komór w sposób analogiczny jak podano w pkt. 51 i 52.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnił opisy pkt. 2, 21 w zakresie części 7 załącznika nr 1a do specyfikacji.

KOMORA LAMINARNA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI szt. 2

Maksymalne wymiary zewnętrzne komory:

1. szerokość  1370 mm (+/-10%)

2. głębokość 840 mm (+/-10%)

3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2300 mm

Minimalne wymiary przestrzeni roboczej:

4. szerokość:  1250 mm	(+/-10%)

5. głębokość: 580 mm  (+/-10%)

6. wysokość: min. 600 mm

KOMORA LAMINARNA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI szt. 1

Wymiary zewnętrzne komory:

1. szerokość  1970 mm (+/- 10%)

2. głębokość 840 mm( +/- 10%)

3. wysokość całkowita z konstrukcją nośną i wyposażeniem: max. 2300 mm

Wymiary przestrzeni roboczej:

4. szerokość: 1850 mm  (+/- 10%)

5. głębokość: 580 mm (+/- 10%)

6. wysokość: min. 600 mm

Pytanie 56

Cześć 7 Komory laminarne

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 7– parametry techniczne i eksploatacyjne (komory laminarne)

W pozycjach 6 i 25 Zamawiający wymaga aby blat roboczy był podzielony na segmenty, ale nie określa maksymalnego wymiaru pojedynczego segmentu. Prosimy o doprecyzowanie tego parametru, co jest istotne z uwagi na wymóg możliwości dezynfekcji w autoklawie.

Odpowiedź: Max. wymiar pojedynczego segmentu 350/500 mm. Zamawiający zmienia opis pkt. 6 i 25 w zakresie części 7 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 57

Cześć 7 Komory laminarne

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 7– parametry techniczne i eksploatacyjne (komory laminarne)

W pozycjach 21 i 31 Zamawiający wymaga aby komora posiadała możliwość wyboru wysokości blatu roboczego na poziomie 680-950 mm na etapie instalacji urządzenia. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory, która posiada taką możliwość w przedziale 683-952 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 12 oraz pkt. 31 w zakresie części 7 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 58

Cześć 7 Komory laminarne

Dot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 7– parametry techniczne i eksploatacyjne (komory laminarne)

W pozycjach 15 i 34 Zamawiający wymaga możliwości regulacji mocy oświetlenia przestrzeni roboczej przez użytkownika, ale nie precyzuje rodzaju oświetlenia (jarzeniowe czy ledowe) i zakresu regulacji.

Prosimy o doprecyzowanie w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie części 7 załącznika nr 1a do specyfikacji pkt. 15 i 34 uzupełnił zapisy o wymagania dotyczace oświetlenia LED w zakresie regulacji min. 0-1100 luksów.

Pytanie 59

W pkt. 6.5.1.3 SIWZ w zakresie część 7 Zamawiający wymaga złożenia – przed udzieleniem Zamówienia - między innymi „ indywidualny certyfikat efektywności filtrowania dla filtru HEPA – klasy min. H14”.

Czy Zamawiający dopuści złożenie na tym etapie postępowania odnośnej deklaracji producenta komory w zakresie klasy filtra/filtrów HEPA, stosowanych w danej komorze? Komory są urządzeniami produkowane pod konkretne zamówienie i na etapie składania ofert przetargowych nie można przedstawić konkretnych indywidualnych certyfikatów filtrów HEPA dla danej komory, gdyż przedmiotowe urządzenia nie zostały jeszcze wyprodukowane, a tym samym nie są jeszcze znane numery seryjne filtrów HEPA i przypisane im certyfikaty. Indywidualne certyfikaty filtrów zainstalowanych w dostarczanych komorach mogą być przedstawione dopiero na etapie dostawy komór.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i dokonuje modyfikacji pkt. 6.5.1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie część 7.

Specyfikacja w zakresie pkt. 6.5.1.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

w zakresie część 7

(…)

4) indywidualny certyfikat efektywności filtrowania dla filtru HEPA – klasy min. H 14 lub deklaracja producenta komory w zakresie klasy filtra/filtrów HEPA stosowanych w danej komorze.

Pytanie 60

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które nie posiada możliwości automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania? Natomiast w trybie czuwania urządzenie charakteryzuje się minimalnym zużyciem energii 1,1 W, prąd elektryczny: 0,05 A (włączone urządzenie, bez trybu wstrząsania).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje obowiązujący sposób punktacji. Jest to parametr punktowany, nie graniczny, więc nawet jego ewentualny brak nie uniemożliwia złożenia oferty.

Pytanie 61

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Z uwagi na fakt iż producenci sprzętu medycznego i urządzeń medycznych nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy prosimy o wykreślenie warunku „przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy” z tabeli dotyczącej warunków gwarancji. Pozostawienie ww. wymogu spowoduje znaczne podniesienie ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 62

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Prosimy o skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 5 lat.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia opis pkt. 17 w zakresie części 16 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 11 ust. 10 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„10. Wykonawca gwarantuje przez co najmniej:

a) 8 lat - dostępność na rynku części zamiennych16,

b) 5 lat - dostępność na rynku peryferyjnego sprzętu komputerowego17.

(16)Nie dotyczy części 6. W zakresie części 16 Wykonawca gwarantuje dostępność na rynku części zamiennych przez co najmniej 5 lat.

(17) Dotyczy części 15”

Pytanie 63

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin. Obecny wymóg 24 godzin może okazać się niemożliwy do spełnienia w przypadku gdy punkt serwisowy znajduje się w znacznej odległości od siedziby Zamawiającego. Pozostawienie ww. wymogu spowoduje znaczne podniesienie ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie 64

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Prosimy o zmianę sposobu składania zgłoszeń serwisowych z obecnych 24h/dobę, 365 dni/rok na 24h/dobę w tylko dni robocze. Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie i pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 23 w zakresie części 16 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zamawiający informuje, że  zmianie ulega § 11 ust. 7 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„8. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym Sprzęcie lub awarii w okresie gwarancji, Szpital Uniwersytecki wyśle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę adres zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub opisem awarii. Wykonawca zapewnia możliwość wysyłania i odbioru zawiadomień 24 godziny na dobę/365 dni w roku.14

(14) Nie dotyczy części 5. W zakresie części 16 Wykonawca zapewni możliwość wysyłania i odbioru zawiadomień 24 godziny na dobę/365 dni w roku, lub przez 24 godziny na dobę w dni robocze – w zależności od złożonej przez Wykonawcę oferty.

Pytanie 65

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych i w przypadku konieczności importu części zamiennych do 20 dni roboczych. Obecne 3 i 7 dni mogą okazać się niewystarczające w przypadku poważniejszych usterek. Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie i pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie i zmienia opis pkt. 25 w zakresie części 16 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zamawiający informuje, że  zmianie ulega § 11 ust. 6 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do 24 godzin po wysłaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, w godzinach od 8:00 do 15:00. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie, lub (w przypadku braku konieczności osobistej obecności pracownika) kontakt telefoniczny, z zastrzeżeniem, iż Szpital Uniwersytecki dopuszcza, a Wykonawca zobowiązuje się zapewnić możliwość zdalnej diagnostyki przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu12. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił: do 313 Dni roboczych  od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, natomiast w przypadku konieczności importu części zamiennych – do 7 Dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7. W przypadku naprawy Sprzętu trwającej dłuższej niż okresy wskazane w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym terminie Sprzętu zastępczego o parametrach takich samych, lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem zamówienia.

(12) Dotyczy części: 9, 17.

(13) W zakresie części 16 czas zakończenia naprawy będzie wynosił: do 10 Dni roboczych  od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7, natomiast w przypadku konieczności importu części zamiennych – do 20 Dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7.”

Pytanie 66

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Dotyczy § 14 ust. 1 lit a) wzoru umowy: z uwagi na miarkowanie wysokości kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 67

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Dotyczy § 14 ust. 1 lit b) wzoru umowy: prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Obecna wysokość jest niewspółmierna do wartości niektórych pakietów i może się okazać że przy dłuższym opóźnieniu często niezawinionym przez Wykonawcę będzie znacznym obciążeniem dla Wykonawców

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 68

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Dotyczy § 14 ust. 1 lit c) wzoru umowy: prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Obecna wysokość jest może okazać się niewspółmierna do wartości zamówienia, a jej pozostawienie w obecnej wysokości spowoduje znaczne podniesienie ceny oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 69

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Dotyczy § 14 ust. 1 lit d) – ze względu na kumulację kar umownych prosimy o usunięcie kary umownej o której mowa w § 14 ust. 1 lit d) wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 70

dotyczy części 16 – wytrząsarka:

Dotyczy § 14 ust. 1 lit g) – prosimy Zamawiającego o usunięcie ww. kary umownej lub o precyzyjne podanie w jakich konkretnie przypadkach będzie naliczana ta kara. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie może powodować ryzyko nadużyć ze strony Zamawiającego i powodować znaczne obciążenia po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że treść umowy wskazuje obowiązki, których terminowego wykonania Zamawiający wymaga od Wykonawcy,  przykładowo Zamawiający wskazuje naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 10 ust. 2 wzoru umowy.

Jednocześnie z uwagi na oczywista omyłkę, Zamawiający modyfikuje treść  § 14 ust. 1 lit g), który przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

g) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w lit. a - f), w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Ponadto Zamawiający informuje, że w następstwie wprowadzonych modyfikacji wzoru umowy zmianie uległa numeracja przypisów począwszy od przypisu nr 13 do przypisu nr 21, które otrzymały kolejne numery porządkowe zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy.

Informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie par 17 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji oraz w zakresie pkt. 15, 23, 37, 51, 63, 78, 88 części 18 stanowiącej załącznik nr 1a do specyfikacji jak również w zakresie pkt. 6, 24, 27 części 1 stanowiącej załącznik nr 1a do specyfikacji.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany:

-  wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji;

- opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1, 7, 13, 14, 15, 16, 18 stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

Informuję, że w związku z konieczności dokonania modyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 22.07.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.