Nr sprawy: NSSU.DFP.271.81.2019.KK 					     Kraków, dnia 5.12.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompleksowego wyposażenia obszaru brachyterapii (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie nr 1

Dotyczy: zmodyfikowanego Załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w pkt. 173 wymaga:

Zestaw aplikatora do brachyterapii przełyku - 2 zestawy

Zestaw obejmujący:

min trzy średnice (podać) kompatybilne z CT wraz z zestawem akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji

minimum jedna średnica ≤ 6 - 5 pkt.

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie pierwotnego brzmienia ww. punktu (przy zachowaniu 2 zestawów), tj.:

Zestaw aplikatorowy ze zgłębnikiem typu "Esophagus Bougie" do brachyterapii przełyku, kompatybilny z CT i MR– 1 zestaw, obejmujący:

- 3 zgłębniki o średnicach 8, 10, 12  mm

- przewód prowadzący Seldingera

- kateter wewnętrzny o średnicy 2 mm - 1 szt.

- marker X-ray do kateterów do 1230mm, niekodowany - 1 szt.

lub zrezygnowanie z punktowania tego parametru.

Pierwotny zapis umożliwiał złożenie konkurencyjnej oferty innym Wykonawcom - w obecnym brzmieniu faworyzuje tylko i wyłącznie firmę Elekta.

Przyznawanie punktów przez Zamawiającego odnośnie ww. parametru nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, ponieważ różnice pomiędzy oferowanymi urządzaniami z punktu widzenia medycznego/diagnostycznego nie mają żadnego wpływu na zastosowanie aplikatora a jedynie ograniczają konkurencję i uniemożliwiają złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż rezygnuje z przyznawania punktacji w pkt. 173 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie nr 2

Dotyczy : zmodyfikowanego Załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w pkt. 174 wymaga:

Zestaw aplikatora do brachyterapii oskrzelowej 5F – 1 zestaw.

Zestaw obejmujący:

- jednorazowy aplikator dooskrzelowy - min.50 szt.

- niezbędne wyposażenie zapewniające mocowanie aplikatora, podłączenie go do oferowanego aparatu HDR - wyposażenie zapewnia wykonanie minimum 3 zabiegów bez konieczności czyszczenia / sterylizacji

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę i nadanie mu następującego brzmienia:

Zestaw aplikatora do brachyterapii oskrzelowej  – 1 zestaw.

Zestaw obejmujący:

- jednorazowy aplikator dooskrzelowy - min. 50 szt.

- niezbędne wyposażenie zapewniające mocowanie aplikatora, podłączenie go do oferowanego aparatu HDR.

Pozostawienie zapisu w obecnej formie umożliwia złożenie oferty tylko i wyłącznie przez firmę Elekta ze względu na fakt, że tylko ona posiada w swojej ofercie aplikatory o średnicy 5F.

W naszej ocenie wymóg dotyczący czyszczenia i sterylności jest zapisem „sztucznym”, ponieważ dostarczane wyposażenie jest wyposażeniem sterylnym i to od użytkownika zależy ile razy zostanie użyte bez uprzedniego czyszczenia czy sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pkt 174 załącznika nr 1a do specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Zestaw aplikatora do brachyterapii oskrzelowej – 1 zestaw.

Zestaw obejmujący:

•	jednorazowy aplikator dooskrzelowy - min.50 szt.

•	niezbędne wyposażenie zapewniające mocowanie aplikatora, podłączenie go do oferowanego aparatu HDR”.

Pytanie nr 3

Dotyczy: zmodyfikowanego Załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w pkt. 176, 176A, 176B, 176C wymaga:

Mostek piersiowy CT wraz z zestawem szablonów  – 3 zestawy.

Zestaw obejmujący:

- płytki dwupłaszczyznowe z otworami oddalonymi od siebie o min. 10mm, 14mm i 16mm

- płytki trzypłaszczyznowe z otworami oddalonymi od siebie o min. 10mm, 14mm i 16mm

Igły, mandryny i nakrętki do mocowania igły w szablonie do brachyterapii piersi:

a) ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm i długości 120mm (minimum 50 szt.)

b) ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm i długości 160mm (minimum 20 szt.)

c) ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm i długości 200mm (minimum 20 szt.)

Zestaw do brachyterapii piersi techniką APBI oparty na systemie aplikatorów elastycznych o średnicy 4F (minimum 1340 szt. aplikatorów jednorazowych) z akcesoriami do cięcia i ogranicznikami.

Zestaw  do APBI zawiera system mocowania ograniczników bez konieczności szycia (np. zgrzewanie) oraz zapewnia stałą długość implantów i ich numerację.

Zamawiający zmodyfikował pkt. 176 w powyższy sposób uniemożliwiając jakiejkolwiek innej firmie poza firmą Elekta złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Żaden z systemów do brachyterapii w powyższej konfiguracji, oferowanych na światowym rynku poza opisanym przez Zamawiającego systemem firmy Elekta nie spełnia ww. parametrów.

Dlatego też prosimy o przywrócenie pierwotnego brzmienia ww. punktu (z zachowaniem 3 zestawów mostka piersiowego) tj.:

Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi – 1 zestaw, obejmujący:

Zestaw mostkowy do śródtkankowych aplikacji igłowych w obszarze piersi, kompatybilny z CT i NMR – 1 zestaw

Aplikator Piersiowy Set (Paris System) składający się z:

Breast Template 8, 12, 16 , 20 mm

20 przewodów prowadzących żródło

100 igieł sterylizowalnych d=1,65 mm l=200

20 obturatory dla igieł

x-Ray markery CODE 01-20

oznaczenia przewodów i kanałów i igieł - Set

100 kateterów jednorazowych d=1,65 mm l=300 mm

oraz innych niezbędnych elementów aby zastosować aplikator

lub dopuszczenie dwóch ww. rozwiązań – bez przyznawania dodatkowych punktów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza oba ww. rozwiązania jako równoważne, rezygnując z przyznawania punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż należy zaoferować 3 zestawy mostkowe wraz z wyposażeniem. Punkty 176, 176A, 176B, 176C załącznika nr 1a do specyfikacji otrzymują następujące brzmienie:

| 176 | Mostek piersiowy CT wraz z zestawem szablonów – 3 zestawy. Zestaw obejmujący: - płytki dwupłaszczyznowe z otworami oddalonymi od siebie o min. 10mm, 14mm i 16mm - płytki trzypłaszczyznowe z otworami oddalonymi od siebie o min. 10mm, 14mm i 16mm lub Zestaw aplikatorów śródtkankowych do brachyterapii piersi – 1 zestaw, obejmujący: Zestaw mostkowy do śródtkankowych aplikacji igłowych w obszarze piersi, kompatybilny z CT i NMR – 3 zestawy | TAK, podać |  | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176A | Igły, mandryny i nakrętki do mocowania igły w szablonie do brachyterapii piersi: a) ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm i długości 120mm (minimum 50 szt.) b) ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm i długości 160mm (minimum 20 szt.) c) ostro zakończone igły metalowe o średnicy max 1,5 mm i długości 200mm (minimum 20 szt.) lub Aplikator Piersiowy Set (Paris System) składający się z: Breast Template 8, 12, 16 , 20 mm 10 przewodów prowadzących żródło 50 igieł sterylizowalnych d=1,65 mm l=200 10 obturatory dla igieł x-Ray markery CODE 01-20 oznaczenia przewodów i kanałów i igieł - Set 50 kateterów jednorazowych d=1,65 mm l=300 mm oraz innych niezbędnych elementów aby zastosować aplikator | TAK, podać |  |  |
| 176B | Zestaw do brachyterapii piersi techniką APBI oparty na systemie aplikatorów elastycznych o średnicy 4F (minimum 1340 szt. aplikatorów jednorazowych) z akcesoriami do cięcia i ogranicznikami lub Aplikator Piersiowy Set (Paris System) składający się z: Breast Template 8, 12, 16 , 20 mm 10 przewodów prowadzących żródło 50 igieł sterylizowalnych d=1,65 mm l=200 10 obturatory dla igieł x-Ray markery CODE 01-20 oznaczenia przewodów i kanałów i igieł - Set 50 kateterów jednorazowych d=1,65 mm l=300 mm oraz innych niezbędnych elementów aby zastosować aplikator | Tak, podać |  |  |
| 176C | Zestaw do APBI zawiera system mocowania ograniczników bez konieczności szycia (np. zgrzewanie) oraz zapewnia stałą długość implantów i ich numerację. | TAK/NIE podać |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |

Pytanie nr 4

Dotyczy: zmodyfikowanego Załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w pkt. 179, 179A, 179B, 179C wymaga:

Zestaw śródtkankowego aplikatora typu ring wraz z sondą domaciczną, przystosowany do obrazowania CT/MR. Zestaw zawiera ringi o min. 3 średnicach oraz sondy domaciczne o min.4 długościach i 2 kątach nachylenia

aplikator śródtkankowy typu ring posiada możliwość wbijania igieł poprzez otwory w ringu  równolegle i/lub ukośnie

Zestaw aplikatora śródtkankowego typu ring zapewnia możliwość aplikacji bez konieczności skręcania elementów

Zestaw igieł plastikowych przystosowanych do obrazowania CT/MR, z mandrynami, do wykorzystania                            w aplikacjach śródtkankowych z aplikatorami typu ring - min 100 szt.

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie pierwotnego brzmienia ww. punktu tj.:

Aplikator ginekologiczny sonda z ringiem (przynajmniej 3 długości sondy i 3 kąty sondy z ringiem) oraz ewentualne systemy mocujące, które umożliwiają skompletowanie przynajmniej 3 pełnych zestawów aplikatorów z wężami łączącymi oraz innymi niezbędnymi akcesoriami, możliwy do obrazowania NMR

lub dopuszczenie dwóch ww. rozwiązań – bez przyznawania dodatkowych punktów.

Zamawiający modyfikując pkt. 179 w obecny sposób uniemożliwił jakiejkolwiek innej firmie poza firmą Elekta złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Żaden z zestawów aplikatorów typu „ring” w powyższej konfiguracji, oferowanych na światowym rynku poza opisanym przez Zamawiającego zestawem firmy Elekta nie spełnia ww. parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza oba ww. rozwiązania jako równoważne, rezygnując z przyznawania punktów. Punkty 179, 179A, 179B, 179C załącznika nr 1a do specyfikacji otrzymują następujące brzmienie:

| 179 | Zestaw śródtkankowego aplikatora typu ring wraz z sondą domaciczną, przystosowany do obrazowania CT/MR. Zestaw zawiera ringi o min. 3 średnicach oraz sondy domaciczne o min.4 długościach i 2 kątach nachylenia Lub Aplikator ginekologiczny sonda z ringiem (przynajmniej 3 długości sondy i 3 kąty sondy z ringiem) | TAK, podać |  | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179A | aplikator śródtkankowy typu ring posiada możliwość wbijania igieł poprzez otwory w ringu równolegle i/lub ukośnie | TAK/NIE podać |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 179B | Zestaw aplikatora śródtkankowego typu ring zapewnia możliwość aplikacji bez konieczności skręcania elementów | TAK/NIE podać |  | Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 179C | Zestaw igieł plastikowych przystosowanych do obrazowania CT/MR, z mandrynami, do wykorzystania w aplikacjach śródtkankowych z aplikatorami typu ring - min 100 szt. Lub ewentualne systemy mocujące, które umożliwiają skompletowanie przynajmniej 3 pełnych zestawów aplikatorów z wężami łączącymi oraz innymi niezbędnymi akcesoriami, możliwy do obrazowania NMR | Tak, podać |  |  |

Pytanie nr 5

Dotyczy: zmodyfikowanego Załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający w pkt. 181 wymaga:

Aplikator wielokanałowy dopochwowy typu multichannel – 2 zestawy, min. 6 kanałów obwodowych, przystosowany do obrazowania CT/MR z kompletem sond domacicznych o co najmniej dwóch długościach i trzech kątach nachylenia i co najmniej trzech średnicach aplikatora zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji.

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie pierwotnego brzmienia ww. punktu tj.:

Zestaw aplikatorowy typu Miami, kompatybilny z CT – 2 zestawy,

Zestaw winien zawierać wszystkie niezbędne akcesoria

lub dopuszczenie dwóch ww. rozwiązań.

Zamawiający zmodyfikował pkt. 181 w powyższy sposób uniemożliwiając jakiejkolwiek innej firmie poza firmą Elekta złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Żaden z zestawów aplikatorów tego typu w powyższej konfiguracji, oferowanych na światowym rynku poza opisanym przez Zamawiającego aplikatorem firmy Elekta nie spełnia ww. parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza oba ww. rozwiązania jako równoważne. Zamawiający informuje, iż pkt 181 załącznika nr 1a do specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Aplikator wielokanałowy dopochwowy typu multichannel – 2 zestawy, min. 6 kanałów obwodowych, przystosowany do obrazowania CT/MR z kompletem sond domacicznych o co najmniej dwóch długościach i trzech kątach nachylenia i co najmniej trzech średnicach aplikatora, zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji.

Lub

Zestaw aplikatorowy typu Miami, kompatybilny z CT – 2 zestawy,

Zestaw winien zawierać wszystkie niezbędne akcesoria”.

Pytanie nr 6

Dotyczy: zmodyfikowanego Załącznika nr 1a Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga w pkt. 183 wymaga:

Aplikator typu Fletcher CT/MR:

- aplikator ginekologiczny z ovoidami typu Fletcher z sondą domaciczną o średnicy max. 4 mm, przystosowany do obrazowania CT/MR - 2 zestawy

Zestaw zawiera:

- min. 3 sondy o różnym kącie zagięcia,

- min. 4 pary ovoid (podać rozmiar oferowanych par) umożliwiających wykonywanie aplikacji śródtkankowych

- zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji

- aplikator ginekologiczny z ovoidami typu Fletcher z sondą domaciczną o średnicy max. 6 mm, przystosowany do obrazowania CT/MR – 4 zestawy

Zestaw zawiera:

- min. 3 sondy o różnym kącie zagięcia,

- min. 4 pary ovoid (podać rozmiar oferowanych par) umożliwiających wykonywanie aplikacji śródtkankowych,

- zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przywrócenie pierwotnego brzmienia ww. punktu tj.:

Aplikator typu Fletcher CT/MR - 6 zestawów

Zestaw winien zawierać wszystkie niezbędne akcesoria

lub dopuszczenie dwóch ww. rozwiązań – bez przyznawania dodatkowych punktów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza oba ww. rozwiązania jako równoważne, rezygnując z przyznawania punktów. Zamawiający informuje, iż pkt 183 załącznika nr 1a do specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: „Aplikator typu Fletcher CT/MR:

1.	aplikator ginekologiczny z ovoidami typu Fletcher z sondą domaciczną o średnicy max. 4 mm, przystosowany do obrazowania CT/MR - 2 zestawy

Zestaw zawiera:

- min. 3 sondy o różnym kącie zagięcia

- min. 4 pary ovoid (podać rozmiar oferowanych par) umożliwiających wykonywanie aplikacji śródtkankowych

- zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji

2.	aplikator ginekologiczny z ovoidami typu Fletcher z sondą domaciczną o średnicy max. 6 mm, przystosowany do obrazowania CT/MR – 4 zestawy

Zestaw zawiera:

- min. 3 sondy o różnym kącie zagięcia

- min. 4 pary ovoid (podać rozmiar oferowanych par) umożliwiających wykonywanie aplikacji śródtkankowych

- zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonania aplikacji

Lub

Aplikator typu Fletcher CT/MR - 6 zestawów

Zestaw winien zawierać wszystkie niezbędne akcesoria”

Pytanie nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, dlaczego potencjalny wykonawca musi w swoim zakresie wykonać integrację systemu planowania leczenia ze szpitalnym systemem HIS poprzez system Mosaiq znajdujący się w zupełnie innej placówce (oddzielnym podmiocie), tj.: w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Według naszej najlepszej wiedzy, Zamawiający tj. Szpital Uniwersytecki i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy są oddzielnymi, niezależnymi od siebie podmiotami leczniczymi. Ponadto zgodnie z SIWZ dostawa, instalacja i uruchomienie ma mieć miejsce w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim – m.in. z tego powodu niezrozumiałym dla nas jest wymóg dotyczący integracji systemu planowania leczenia poprzez system zainstalowany i funkcjonujący na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga wykonania integracji systemu planowania leczenia ze szpitalnym systemem HIS poprzez system Mosaiq znajdujący się w zupełnie innej placówce (oddzielnym podmiocie), tj.: w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Pytanie 8 – dotyczy Zał. Nr 1a pkt. 11 i 132

Zamawiający określił obszar leczenia dla wszystkich kanałów, różne wartości w zakresie od min. 750-1350 mm, czyli 600 mm.

W kolejnym punkcie specyfikacji, Zamawiający dopuścił długość obszaru terapeutycznego min. 400 mm.

Mając na uwadze uczciwą konkurencję oraz umożliwienie złożenia konkurencyjnej oferty, nie podlegającej odrzuceniu, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje i uzna warunek za spełniony przez aparat HDR, którego zakres ruchu dla wszystkich kanałów wynosi od 1000 do 1400 mm, a co za tym idzie długość obszaru terapeutycznego jest równa 400 mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował w dn. 27.11.2019 r. pkt. 11 i 132 opisu przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) na następujące brzmienie: „Obszar leczenia dla wszystkich kanałów, różne wartości w zakresie mm 1000 do 1400 mm”

Działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie następujących punktów: 173, 174, 176-176C, 179-179C, 181, 183.

W załączeniu przekazuję:

- zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji stanowiący opis przedmiotu zamówienia.

Informuję, że w związku z konieczności dokonania modyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 23.12.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.