Nr sprawy: NSSU.DFP.271.20.2020.KK					     Kraków, dnia 30.12.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego wyposażenia dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Dotyczy zadania 4 punkt 2 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG o ilości kanałów przetwarzania 1 032 192.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Dotyczy zadania 4 punkt 45 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z głowicą convex o częstotliwości pracy 1,4 – 5,0 MHz, kącie skanowania 70 stopni i ilości elementów 128 wykonanej w technice Hanfy Lens co odpowiada 256 elementom w tradycyjnej technologii

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Dotyczy zadania 4 punkt 47 parametry techniczne. Zamawiający nie wymaga aby aparat posiadał obrazowanie 3D/4D, a wiec czy dopuści tradycyjną głowicę TEE o częstotliwości pracy 3,0 – 7,0 MHz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Część 3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 3 monitora do oceny stanu hemodynamicznego Pacjenta w oparciu o pomiar parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi metodą małoinwazyjną.

Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi bez użycia cewnika Swan-Ganza - drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy) w oparciu o dotychczas stosowane systemy i procedury pomiaru ciśnienia inwazyjnego przy wykorzystaniu sygnału z kardiomonitora przyłóżkowego; ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną (funkcja opcjonalna do rozbudowy); ciągłego monitorowania głębokości znieczulenia metodą BIS (funkcja opcjonalna do rozbudowy).

Parametry monitorowane lub wyliczane w czasie rzeczywistym w cyklu skurcz-skurcz:

- rzut serca (CO);

- rzut serca indeksowany (CI);

- objętość wyrzutowa (SV);

- indeks objętości wyrzutowej (SVI);

- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);

- indeks systemowego oporu naczyniowego (SVRI)

- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);

- ciśnienie średnie tętnicze (MAP);

- częstość akcji serca (HR);

- zmienność ciśnienia tętna (PPV);

Urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji:

- automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta,

- ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzania danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego;

Wyświetlanie danych w postaci ekranów:

- kokpit;

- interwencyjny;

- fizjologiczny

- zogniskowany - graficzny;

- tabelaryczny;

Ekran dotykowy o przekątnej 15 cali i rozdzielczości min 1024x768;

Wejścia/wyjścia transmisyjne: RS232, USB 2.0, USB3.0, RJ-45, HDMI, analogowe, Ethernet;

Dodatkowe zasilanie akumulatorowe;

Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku (do dalszej obróbki) lub JPG;

Oprogramowanie do przeglądania i analizy zarejestrowanych parametrów monitorowania do instalacji na komputerach;

Menu w języku polskim;

Waga aparatu 4,7 kg;

Statyw do zamontowania monitora;

Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim;

Instrukcja obsługi w języku polskim;

Okres gwarancji urządzenia 24 m-ce;

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2020.

Możliwość rozliczania przez NFZ procedury pomiaru rzutu serca wykonywana przy pomocy oferowanego aparatu do monitorowania parametrów hemodynamicznych wg aktualnej skali TISS 28

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Część nr 2, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czasowego stymulatora serca nie posiadającego w komplecie elektrod endokawitarnych do czasowej stymulacji serca?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Część nr 2, Pozycja nr 1, l.p. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czasowego stymulatora serca nie posiadającego w komplecie 4 szt. introduktora na każde urządzenie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 2 poz. 1 pkt. 20 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część nr 2, Pozycja nr 2, l.p. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czasowego stymulatora serca nie posiadającego dwustopniowej sygnalizacji stanu baterii ? Konieczność wymiany baterii sygnalizuje czerwona, migająca dioda LED.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 2 poz. 2 pkt. 2 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część nr 2, Pozycja nr 2, l.p. 5

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie czasowego stymulatora serca z mozliwością włączenia stymulacji VVI za pomocą pokrętła, a nie przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 2 poz. 2 pkt. 5 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część nr 2, Pozycja nr 2, l.p. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czasowego stymulatora serca nie posiadającego w komplecie 4 szt. introduktora na każde urządzenie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 2 poz. 2 pkt. 20 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Opis przedmiotu zamówienia - Szkolenia poz. 13- 16

W związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w celu usprawnienia realizacji umów o zamówienia publiczne – w szczególności realizacji wymogu szkoleń - zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w zapisach umowy możliwości szkoleń przeprowadzanych zdalnie online (na żywo z możliwością zadawania pytań) za pomocą ogólnie dostępnych rozwiązań informatycznych, które nie generują dodatkowych kosztów dla obu stron, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i wzoru umowy.

Załącznik nr 1 do Umowy Powierzenia

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację Załącznika nr 1 i doprecyzowaniu „Kategorii osób, których dane dotyczą” oraz „ Rodzaju danych osobowych” odpowiednio do danej aparatury medycznej, która jest oferowana przez Wykonawców, w szczególności chodzi o wykreślenie informacji z Zał. 1 do Umowy Powierzenia pkt.2 a oraz pkt. 3 ppkt 1 a) w przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie ma możliwości wprowadzania danych pacjenta i służy jedynie do stymulacji serca?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację. Zamawiający informuje jednocześnie, że część 2 zostaje uwzględniona we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dotyczącej wyłącznie przeprowadzenia szkoleń. W związku z powyższym stosownej zmianie ulegają nagłówki obu wzorów umowy przetwarzania (zgodnie z załączonymi wzorami).

Opis przedmiotu zamówienia - Warunki serwisu poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zmieni zapis z tego punktu na: "Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy"?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i wzoru umowy.

Opis przedmiotu zamówienia - Warunki serwisu poz.8

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że większość Wykonawców nie posiada pracowników pracujących 24 godziny na dobę / 365 dni w roku, w związku z czym zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisów punktu – Wykonawca zapewnia możliwość wysyłania zawiadomień 24 godziny na dobę / 365 dni w roku, natomiast odbiór ich jest zależny od godzin pracy Wykonawcy, a więc są to godziny od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym każdorazowo odbiór zawiadomienia potwierdzony winien zostać pisemnie przez Wykonawcę. Wykonanie takiej usługi przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku jest niemożliwe z racji istnienia w Polsce dni ustawowo wolnych od pracy, a w pozostałe dni wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę, co miałoby znaczący wpływ na kształtowanie wartości oferty. Prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów i uwzględnienie rzeczywistych godzin pracy Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapis „Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok” należy interpretować w taki sposób, że Zamawiający może wysłać wiadomość np. e-mail o każdej porze, a wiadomość ta wcale nie musi zostać odebrana przez Wykonawcę 24h/dobę, 365 dni/rok. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem/odebraniem zgłoszenia. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści w części 2 pozycja 1 i w części 2 pozycja 2 zewnętrzny kardiostymulator jednojamowy z trybami VVI, V00, AAI, A00 z wygodnymi nastawieniami poprzez pokrętła, z regulacją czułości w zakresie 1-20mV, impulsem wyjściowy 0.75ms ze względu na określenie amplitudy impulsu w voltach w przedziale 0.3-12V; czas refrakcji 250 ms ± 5%; częstość podstawowa w wymaganym zakresie 30-180 ppm przy możliwości 2x i 4x zwiększenia stymulacji w przypadku „rapid pace” (60 - 720 ppm), masa urządzenia z baterią to jedyne 170g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Dotyczy Pakiet 2 pozycja 1:

Prosimy o doprecyzowanie określenia „z zestawem elektrod endokawitarnych standardowe i atraumatyczne” :

- ilu elektrod oczekuje Zamawiający?

- czy Zamawiający oczekuje bipolarnych elektrod do czasowej stymulacji ze złączem z bolcami 2 mm i koreczkami zabezpieczającymi przed dotykiem o średnicy 4F, 5F lub 6F (do wyboru przez Zamawiającego) o długości 125 cm i krzywiźnie J lub prostej (do wyboru przez Zamawiającego) materiał pierścieni: stal nierdzewna, materiał elektrody: pebax kontrastujący w promieniach RTG?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wymaga dostarczenia elektrod endokawitarnych standardowych i atraumatycznych. Zamawiający nie oczekuje bipolarnych elektrod.

Pytanie do części 7

Z uwagi na fakt, że system unieruchomienia pacjenta opisany w części 7 zawiera dużą ilość produktów różnych producentów zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnego pakietu poz. nr 5-10. Podzielenie tego zadania na 2 odrębne pakiety zwiększy konkurencyjność i zapewni Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie do części 9

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z części 9: masek termoplastycznych 3 pkt oraz masek termoplastycznych 5 pkt. Podzielenie tego zadania na 2 odrębne pakiety zwiększy konkurencyjność i zapewni Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Pytanie do części 8

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści materac w kształcie litery T o wymiarach 59,5 cm x 60 cm zamiast 60 cm x 60 cm. Dopuszczenie materaca o w.w. wymiarach zwiększy konkurencyjność i zapewni Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 8: pkt. 5 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne oraz pkt. 1.3 tabeli przedmiot zamówienia - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Dotyczy Części nr 10 (Zestaw urządzeń do wentylacji pacjenta – 1 szt.)

Zamawiający w opisie parametrów technicznych dotyczących spirometru (punkt 37 specyfikacji) wymaga rozwiązania o określonych cechach, które wzajemnie się wykluczają.

Spirometr – 1 szt. Zestaw diagnostyczny pozwalający na przeprowadzenie diagnostyki pulmonologicznej min.: spirometria spokojna, spirometria natężona, maksymalna wentylacja, próba rozkurczowa w każdym z powyższych programów pomiarowych. Oprogramowanie medyczne zainstalowane na stacji roboczej typu laptop. Wyposażenie stacji roboczej musi umożliwiać podłączenie wszystkich komponentów zestawu do badań i pracę systemu zgodnie z przeznaczeniem i parametrami specyfikacji technicznej. Podgrzewana głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi. Opór głowicy pomiarowej mierzony przy przepływie 10l/s max. 0,05 kPa/(l/s) Zakres pomiaru przepływu, min.17 l/s. Rozdzielczość pomiaru przepływu max. 0,02 ml/s. Zakres pomiaru objętości, min. 18 l. Rozdzielczość pomiaru objętości, max. 0,02 ml. Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości. Min. 3 l pompa kalibracyjna. Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru: czas wydechu (>3 lub >6 sekund) w zależności od wieku pacjenta, ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25 ml). Wskaźniki muszą pracować online, w trakcie wykonywania badania, a nie dopiero po jego zakończeniu. Oprogramowanie spirometryczne umożliwia uwzględnienie pozycji, w jakiej jest wykonane badanie: stojąca, siedząca, leżąca.

Zamawiający wymaga aby oferowany spirometr był skonfigurowany z komputerem typu laptop, co sugeruje oczekiwanie Zamawiającego aby system był mobilnym spirometrem. W przypadku rozwiązań mobilnych z laptopem systemy spirometryczne mają pewne ograniczenia polegające na braku podgrzewania głowicy pomiarowej oraz mniejszych zakresach pomiarowych.

Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę dopuszczenie do postępowania spirometru wysokiej klasy, który będzie kompatybilny pod względem wszystkich materiałów eksploatacyjnych z urządzeniem do diagnostyki spirometrycznej z funkcją oscylometrii impulsowejo parametrach jak niżej?

• Głowica pneumotachograficzna, niepodgrzewana która nie wymaga wymiany po każdym badaniu, współpracująca z filtrami bakteryjno wirusowymi.

• Zakres pomiaru przepływu od 0,1 do 16 l/s

• Rozdzielczość pomiaru przepływu 1 ml/s

• Zakres pomiaru objętości od 0,5 do 8 l

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 10 pkt. 37 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 7 opis parametrów:  punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści ramę w regulacją wysokości w 5 pozycjach, z dodatkową możliwością zastosowania klinów i bloczków elewacyjnych w celu zindywidualizowania wsparcia głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując, iż za parametry dopuszczone przyzna „0” pkt. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 7 pkt. 3 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 7 opis parametrów:  punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści ramę stereotaktyczną do masek dwuczęściowych z anatomicznie formowaną częścią potyliczną i twarzową, również w pronacji, wykluczającą użycie ustandaryzowanych podgłówków wielokrotnego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 7 pkt. 4 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 7 opis parametrów:  punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści ramę o wysokości 18 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 7 pkt. 4 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 7 opis parametrów: punkt 9.

Czy Zamawiający dopuści system z wyprofilowaną podkładką pod stopy wykonaną z laminatu oraz impregnowanej pianki wysokiej gęstości dla zapewnienie komfortu pacjenta i trwałości elementu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 7 pkt. 9 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Cześć 9  opis parametrów:  punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści maski o grubości do 2,4mm z współczynnikiem pochłaniania poniżej 1%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 9 pkt. 3 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 9 opis parametrów:  punkt 7 i 8.

Czy Zamawiający dopuści łaźnię o wymiarach wys.: 16 cm, szer. 78cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 5, 7 i 8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż za parametry dopuszczone w zakresie pkt. 8 przyzna „0” pkt. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 9 pkt. 5, 7, 8 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 1 poz. 1 opisu przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający pisząc: Aparat do pomiaru gradientu przezzwężeniowego przewoźnego oparty o pomiar prowadnikiem wieńcowym z włókien optycznych (zintegrowanym z posiadanym przez Zamawiającego angiografem firmy SIEMENS), miał na myśli: Aparat do pomiarów gradientu przezzwężeniowego, zintegrowany z posiadanym przez zamawiającego angiografem firmy Siemens, dokonujący pomiarów w oparciu o prowadniki wieńcowe z sensorem ciśnienia? Nadmieniamy że, nie istnieją prowadniki wieńcowe z włókien optycznych. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doprecyzowuje: „Aparat do pomiarów gradientu przezzwężeniowego, zintegrowany z posiadanym przez zamawiającego angiografem firmy Siemens, dokonujący pomiarów w oparciu o prowadniki wieńcowe z sensorem ciśnienia”. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 1 pkt. 1 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zewnętrznych stymulatorów od europejskiego producenta z wymaganym kompletem introduktorów o parametrach opisanych w tabeli poniżej:

- Tryb stymulacji VVI, V00, V00x4, A00, AAI, A00x4, decreasing ramp – do redukcji notowanych przypadków tachykardii

- Wskaźnik stymulacji: 30÷180 ppm

- Synchroniczny i asynchroniczny tryb działania

- Długość impulsu stymulacji: 1.4 ms

- Maksymalna czułość: 0,75 mV

- Tryb stymulacji: 30-180 ppm z możliwością zmiany co 1 ppm; Wysokie tempo stymulacji (do 720 ppm) dla trybu impulsowego i trybu RAMP

- Kontrolowana wartość prądu: 0,4mA do 40mA

- Monitor LCD

- Tryb baterii: 2 baterie główne alkaiczne , 3 baterie awaryjne

- Możliwość wymiany baterii bez odłączania urządzenia

- Sygnalizacja dźwiękowa pracy urządzenia oraz sygnalizatory wizualne na ekranie LCD

- Waga urządzenia z bateriami głównymi oraz Stand-by: 210g

- Łatwość programowania, ergonomia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaoferowania urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 1a do specyfikacji. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Dotyczy: Części nr 5

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w nazwie części 5, czy zamawiający miał na myśli „Zestaw do pozaustrojowego usuwania CO2?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nazwy urządzeń muszą pozostać bez zmian. Zamawiający informuje, iż określenie to ma charakter „umowny” i należy posługiwać się nazwą „Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3”.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pozaustrojowego usuwania CO2 jako system ECMO składający się z czterech podzespołów: konsoli głównej, podgrzewacza wodnego, konsoli jezdnej, mieszacza gazów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nazwy urządzeń muszą pozostać bez zmian. Zamawiający informuje, iż określenie to ma charakter „umowny” i należy posługiwać się nazwą „Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3”.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 5

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego zasilanie awaryjne odbywa się za pomocą automatycznego napędu awaryjnego, podłączanego do baterii Litowo – jonowych z własnym modułem sterującym, umożlwiającego sterowanie przepływem poza główną konsolą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 5 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym włączaniem baterii w przypadku braku zasilania sieciowego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższe stwierdzenie jest spełnieniem pkt. 9.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 10

Czy zamawiający dopuści urządzenie z automatycznym awaryjnym napędem głowicy z własnym modułem sterującym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 10 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 11

Czy zamawiający będzie wymagał dwu rozmiarów czujników przepływu 1/4” i 3/8” do oferowanego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 12

Czy zamawiający będzie wymagał urządzenia najnowszej generacji z systemem zapobiegającym wstecznemu przepływowi krwi z funkcją zerowego przepływu bez stosowania mechanicznych zacisków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 12 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 13

Czy zamawiający odstąpi od konieczności oferowania adapteru do urządzenia napędowego dla innych głowic centryfugalnych i dopuści urządzenie nowej generacji, które posiada jeden napęd i dwa rodzaje głowic dedykowanch dla różnych rodzajów układów (noworodkowych, pediatrycznych, ECCO2R i dla dorosłych)?

Jeden rozmiar głowicy niweluje konieczność demontowania i przechowywania różnych rodzajów głowic, co może prowadzić do ich zagubienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 13 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 14

Czy zamawiający może doprecyzować co miał na myśli wskazując alarm poziomu mikrozatorów powietrznych?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: alarm, który wykrywa obecność mikrozatorów powietrznych. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 14 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 16

Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego zakres obrotów pompy wynosi 0-10 000 obrotów / minutę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższy zakres spełnia parametry określone w pkt. 16. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz.17

Czy zamawiający dopuści urządzenie z zakresem przepływu krwi 0-8,0 l/min?

Osiągany maksymalny przepływ krwi warunkowany jest m.in. stosowanym zestawem (układem pacjenta). Eliminacja CO2 zależy od przepływu gazu płuczącego i można uzyskać pełną efektywność już przy przepływach krwi rzędu 1,2 – 1,5 l/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 17 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 21

Czy zamawiający dopuści nowsze urządzenie z piezoelektrycznymi czujnikami ciśnienia, system bezkrwawego pomiaru, w którym zakres monitorowanych ciśnień wynosi od 400 do + 400 mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 21 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 23

Czy zamawiający dopuści urządzenie z funkcją „zerowego przepływu krwi” w przypadku wykrycia mikrozatorów na linii tętniczej, bez konieczności stosowania mechanicznych zacisków?

Urządzenie nowej generacji pozwala uzyskać efekt zerowego przepływu bez konieczności stosowania mechanicznych zacisków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 23 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz.30

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję zabezpieczającą przed przegrzaniem na poziomie 41,1-41,5 °C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 30 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 31

Czy zamawiający odstąpi od konieczności oferowania materacy grzewczych, które są przestarzałą technologią, wypartą z oddziałów szpitalnych?

W przypadku terapii pozaustrojowych w sposób efektywny można sterować temperaturą w krążeniu pozaustrojowym poprzez tor wodny w oksygenatorze (tym samym ogrzewać i schładzać pacjenta w zależności od potrzeby). Stosowanie materacy wodnych jest przestarzałą technologią, zdecydowanie mniej efektywną, naraża pacjenta na powstawanie zmian odleżynowych i wymaga większego zaangażowania ze strony personelu medycznego ze względu na powszechne wycieki wody z układu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 26, 27 oraz 31 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 33

Czy zamawiający dopuści wózek transportowy do transportu całego zestawu zaprojektowany specjalnie dla konkretnej konsoli, umożliwiający montaż wszystkich elementów urządzenia, uwzględniający aspekty ergonomiczne pracy personelu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 33 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania CO3 – 4 szt.

Ad. Poz. 34

Czy zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania mieszacza gazów Sechrist i dopuści równoważne urządzenie nowej generacji posiadające wymagane funkcje?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 5 pkt. 34 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 14 Kary umowne

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w § 14 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 6 Terminy realizacji

Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści §6 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na mocy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, istnieje możliwość modyfikacji treści (w tym terminów realizacji) lub nie dochodzenia niektórych uprawnień wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego – po spełnieniu wskazanych w tej ustawie warunków.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 14 Kary umowne

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z § 14 ust. 8 zdanie pierwsze wzoru umowy Kara umowna nie może przekraczać 10 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, zatem brak jest podstaw do modyfikacji wzoru.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) § 10 Gwarancja i rękojmia na Sprzęt

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy)

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dotyczy części 4, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 47

Czy zamawiający dopuszcza głowicę sektorową przezprzełykową, o zakresie częstotliwości 2-7 MHz i ilości elementów 2500.

Różnica w zakresie częstotliwości nie wydaje się wpływać znacząco na wartość diagnostyczną, natomiast istotnie obniży cenę za głowicę przezprzełykową.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 47 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Dotyczy części 4, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ, Punkt 12

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od tego warunku w przypadku złożenia deklaracji, że wszyscy inżynierowie przeszkoleni przez Wytwórcę do serwisowania danego typu aparatów sa wyposażeniu w kody dostępów, a tylko przeszkolone soby powinny mieć dostęp do zaawansowanych funkcji seriwsowych, gdyż wszelka ingerencja na tym poziomie może skutkować uszkodzeniem urządzenie lub pogorszeniem warunków jest pracy?

Nalezy dodać, że wszystkie autoryzowane serwisy powinny zatrudniać inżynierów przeszkolonych przez Wytwórców. Pytanie nasze jest tyle zasadne, o ile Zamawiajacy zdaje sobie na pewno sprawe z tego, że w przypadku udostępnienia kodów dostępów nieautoryzowanym serwisom sprzętu medycznego Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko z tytułu incydentu medyczneo w przypadku, jeśli by taki wystapił. Wymóg ten podyktowany jest wymogami bezpieczeństwa wynikajacymi z procedur Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i wzoru umowy.

Dotyczy części 4, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ, Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści system o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich oraz wadze maksymalnie 107 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 3 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

dotyczy Załącznika nr 4 do Umowy (wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych)

Czy Zamawiający rozważy modyfikację/uzupełnienie umowy powierzenia przetwarzania danych i uwzględnienie powierzenia przetwarzania na rzecz Wykonawcy także w zakresie serwisu urządzenia? W toku serwisu urządzenia serwis Philips mógłby mieć dostęp do danych zapisanych w pamięci urządzenia, tj. - danych pacjenta – imię, nazwisko, PESEL lub inny identyfikator pacjenta np. nr historii choroby, data urodzenia, płeć, wzrost, waga, wstępne rozpoznanie z wywiadu. Aparaty mogą również przechowywać obrazy i raporty z badania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamawiający wyjaśnia, że umowa powierzenia przetwarzania danych, stanowiąca załącznik nr 4 do wzoru umowy, ma zastosowanie również do przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych zapisanych w pamięci urządzenia w ramach świadczonego zgodnie z Umową serwisu. Zgodnie z pkt. 3.1 Załącznika  do umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie obsługi serwisowej aparatury medycznej objętej przedmiotem Umowy Głównej powierzone do przetwarzania dane osobowe obejmują dane zapisane w formie elektronicznej na nośniku danych znajdującym się w aparatach objętych przedmiotem Umowy Głównej, w tym dane dotyczące pacjentów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w części 6 urządzenia Rotablator o poniższych parametrach i warunkach serwisu.

Konsola Rotablator o poniższych parametrach

1. Kontrola prędkości obrotowej poprzez regulację przepływu sprzężonego powietrza napędzającego

wał śrubowy

2. Monitorowanie i wyświetlanie prędkości obrotowej wiertła i czasu procedury

3. Czujnik optyczny

4. Łatwa wymiana lub usunięcie wierteł

5. Wysokoobrotowe wymienne wiertła o różnych średnicach pokryte drobinami diamentu

6. Konsola rotablator: obroty w zakresie min. 15 - 190 000[obr/min],

7. Konsola rotablator:

- możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu 6,3-7,7 [atm] (90-110 psi),

- panel sterowania

- sterowanie za pomocą przycisków na łączniku.

Kompatybilna z urządzeniami jałowymi jednorazowego użytku

1. Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem:

- zakres dostępnych średnic wierteł min. 1,25 – 2,50 [mm],

- długość cewnika 135 [cm] +/-10%,

- zakres długości pracy wiertła min. 70 [mm].

2. Prowadnik

- długość 330 [cm],

- średnica 0.009 [”],

- dostępne dwie sztywności prowadnika

- końcówka widoczna w skopii o średnicy 0.014 [”] i długości min. 2 [cm].

3. Cewnik do aterektomii rotacyjnej

- zakres dostępnych średnic wierteł min. 1,25 – 2,50 [mm],

- długość cewnika 135 [cm].

WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA

1. GWARANCJE

2. 24 miesiące pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz

z urządzeniami peryferyjnymi.

3. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się

istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin

gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu

gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu

4. WARUNKI SERWISU

5. W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji.

Bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji.

6. Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w

miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji.

7. Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.]

8. Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok

9. Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy

10. Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w

przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od

dnia zgłoszenia awarii.

11. Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji

przy wykorzystaniu serwisu własnego posiadającego uprawnienia do tego typu działalności.

12. Sprzęt będzie pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp.

13. SZKOLENIA

14. Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzenia

(dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)

15. Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu

technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym

(do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń

(dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.)

16. Liczba i okres szkoleń:

- pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych

- dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,

17. DOKUMENTACJA

18. Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej

(przekazane w momencie dostawy)

19. Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet

akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia

i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji

20. Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności)

dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)

21. Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie

dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny),

inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie)

22. Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów

wraz z urządzeniami peryferyjnymi.

23. Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o

przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 21 grudnia 2020 r. dokonano modyfikacji załącznika nr 1a w zakresie części 6. Zamawiający informuje, iż wymaga urządzenia Rotablator zgodnie z zapisami pkt. 50-56.

Część 4 – echokardiograf

Ad 1 Czy Zamawiający posiada licencje na podłączenie aparatu echo do AMMS, czy oczekuje zakupienia takiej licencji od firmy ASSECO?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada licencji na podłączenie aparatu echo do AMMS i nie oczekuje dostawy takiej licencji od firmy ASSECO na etapie niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aparat echo ma posiadać możliwość podłączenia w przyszłości do systemów RIS/PACS i HIS bez ponoszenia kosztów ze strony Zamawiającego w ramach zaoferowanego sprzętu. Zamawiający będzie ponosił koszty licencji systemów RIS/PACS i HIS. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 1 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 1 Czy Wykonawca ma zakupić usługę podłączenia oferowanego aparatu do AMMS od firmy ASSECO, czy Zamawiający w ramach posidanej licencji ma taką usługę zagwarantowana od firmy ASECCO?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga od Wykonawca zapewnienia usługi podłączenia oferowanego aparatu do AMMS od firmy ASSECO na etapie niniejszego postępowania. Zamawiający nie posiada licencji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż aparat echo ma posiadać możliwość podłączenia w przyszłości do systemów RIS/PACS i HIS bez ponoszenia kosztów ze strony  Zamawiającego w ramach zaoferowanego sprzętu. Zamawiający będzie ponosił koszty licencji systemów RIS/PACS i HIS. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 1 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 18 Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie ciagłej, automatycznej optymalizacji (włacznie ze wzmocnieniem we wszystkich kierunkach) do regulacji LGC? Regulacja wzmocnienia LGC jest anachronicznym rozwiązaniem pochodzącym z analogowych aparatów USG.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna ww. za równoważne. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 18 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 34 Czy Zamawiający dopuści do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z 5-cioma kątami odchylania wiązki? Większe liczby kątów powoduja rozmywanie obrazu, więc w praktyce nie są wymagane

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 34 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 43 Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z głowicą sektorową o 64 elementach piezoelektrycznych? Oferowany aparat zapewnia tworzenie dodatkowych międzyliniowych kanałów przetwarzania, zatem jego rozdzielczość poprzeczna (wynikająca z ilości elementów piezoelektrycznych) jest odpowiednikiem uzyskiwanym z głowic o ponad 190 elementach akustycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 43 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 45 Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z głowicą convex o 192 elementach piezoelektrycznych? Oferowany aparat zapewnia tworzenie dodatkowych międzyliniowych kanałów przetwarzania, zatem jego rozdzielczość poprzeczna (wynikająca z ilości elementów piezoelektrycznych) jest odpowiednikiem uzyskiwanym z głowic o 576 elementach akustycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 45 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 45 Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z głowicą liniową o polu skanowania 45mm? Aparat zapewnia obrazowanie poszerzone (trapezowe), zatem jego rzeczywiste pole widzenia na głebokosci powyżej 20mm jest juz wieksze niż 50mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 46 „Szerokość pola widzenia głowicy min. 45 mm”. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 46 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 45 Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową do badania dorosłych o 64 kryształach piezoelektrycznych? Jest to standardowa konstrukcja głowic przezprzełykowych, głowice o 2400 kryształach i więcej są niezbędnę w obrazowaniu 3D, a takiego obrazowania Zamawiajacy nie oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga min. 2 400 elementów akustycznych w pkt 47. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 47 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Część 4 – echokardiograf

Ad 45 Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu klinicznej klasy aparat echokardiograficzny z funkcją pomiaru automatycznego Intima Media z określeniem jakości dokonanego pomiaru jako odchylenia standardowego? Jest to lepszy wskaźnik statystyczny niż oszacowanie procentowe

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pkt. 51. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 51 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Załącznik nr 1 a - WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ oraz załącznik WZÓR UMOWY

Ad. 7 oraz par. 11 ust. 5 wzoru umowy Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji serwisowej dotyczy 48 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zapisy specyfikacji i wzoru umowy pozostają bez zmian.

Ad. 9 oraz par. 11 ust. 4 wzoru umowy Sprzęt będący przedmiotem Umowy jest skomplikowaną, złożoną technologicznie aparaturą. Wymiana części już po jednokrotnej nieskutecznej próbie naprawy może być działaniem przedwczesnym, jeśli istnieją inne rozwiązania usunięcia występujących usterek i przywrócenia prawidłowego działania sprzętu. Wobec tego proponujemy, aby wymiana części następowała po trzykrotnej próbie jej naprawy i nadanie w związku z tym §11 ust. 4 następującego brzmienia:

„4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu/modułu) po trzykrotnej nieskutecznej próbie jego naprawy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać ze Sprzętu, z zastrzeżeniem ust. 2.” Oraz modyfikację pkt 9 tabeli techicznej:

„Wymiana podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Ad. 10 oraz par. 11 ust. 5 wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na naprawę/działania serwisowe liczony był od dnia przystąpienia do naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy specyfikacji i wzoru umowy pozostają bez zmian.

Ad. 12 oraz par. 10 ust. 5 wzoru umowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym zabezpieczeniu podlega system operacyjny oraz zaawansowane funkcje konfiguracyjne ultrasonografu, których niewłaściwe użycie może mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania i bezpieczeństwo danych przechowywanych na dysku urządzenia. W związku z odpowiedzialnością producenta wynikającą z uzyskania certyfikatu CE, producent jest zobowiązany do ochrony urządzenia przed jakimikolwiek obcymi modyfikacjami i nie może usuwać takich zabezpieczeń dla spełnienia wymogów kupujących. W przypadku zaniechania takiej ochrony ani producent, ani jednostka notyfikująca certyfikat CE nie mogłyby też zagwarantować bezpieczeństwa użytkowania aparatu. Wspomniane zabezpieczenia nie ograniczają jednak w żaden sposób możliwości wykonywania podstawowych przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ww. nie stoi w sprzeczności z Ad. 12 oraz par. 10 ust. 5 wzoru umowy, gdyż możliwe jest wykonywanie podstawowych przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd. Stąd wykonywanie podstawowych przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd. będzie uznane za równoważne z zapisami Ad. 12 oraz par. 10 ust. 5 wzoru umowy.

Załącznik wzór umowy

Dot. § 9 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wystawienia dwóch oddzielnych faktur: za sprzęt oraz za szkolenia?

Odpowiedź: Zamawiający przyjął, iż w zapytaniu chodziło o § 12 wzoru umowy.  Zamawiający informuje, że oczekuje wystawienia dwóch oddzielnych faktur: za dostawę, instalację i uruchomienie Sprzętu oraz za Szkolenia.

§ 6 ust. 3 Konieczność przesunięcia terminu realizacji umowy wymaga współpracy oraz wspólnego ustalenia przez Szpital Uniwersytecki oraz Wykonawcę nowego terminu realizacji przedmiotu Umowy. W związku z tym proponujemy dodanie zdania trzeciego i czwartego do §6 ust. 3 o następującej treści:

„Szpital Uniwersytecki zobowiązany jest do zajęcia stanowiska w zakresie zgłoszonej przez Wykonawcę niemożliwości realizacji przedmiotu Umowy w ustalonym umową terminie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Wykonawcy. Brak odpowiedzi Szpitala Uniwersyteckiego we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie uważa się za zgodę na przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

ot. §7 Prowadzona przez Wykonawcę działalność gospodarcza oraz przedmiot Umowy nie uzasadniają zaostrzania odpowiedzialności z tytułu realizacji Umowy i przejęcia odpowiedzialności za szkody powstałe niezależnie od działania lub zaniechania Wykonawcy. Ponadto, brak jest uzasadnienia dla odpowiedzialności Wykonawcy za szkody sprzętu powstałe po okresie dostarczenia Sprzętu do Szpitala Uniwersyteckiego, kiedy to umowa nadal będzie realizowana (np. w zakresie realizacji Szkoleń), a Sprzęt będzie pozostawał w dyspozycji Szpitala, a Wykonawca nie ma wpływu na warunki przechowywanie Sprzętu. W związku z powyższym, proponujemy zmianę §7 i nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Wykonawca odpowiada za realizację zobowiązań wynikających z Umowy, na zasadzie winy. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależytą realizację Umowy w zakresie w jakim wynikają z działania siły wyższej (np. pożary, powodzie, zalania, eksplozje, zawalenia się budynku).

2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu z wyłącznej winy Wykonawcy, do dnia dostarczenia Sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko doprowadzić Sprzęt do stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, a jeżeli nie jest to możliwe, na własny koszt dostarczyć Szpitalowi Uniwersyteckiemu nowy, wolny od wad i uszkodzeń Sprzęt, spełniający co najmniej wszystkie wymagane niniejszą Umową parametry, w terminie 14 Dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu.

3. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do podjęcia na własny koszt możliwych działań mających na celu zabezpieczenie, utrzymanie we właściwym stanie technicznym i ubezpieczenie Sprzętu do dnia dostarczenia Sprzętu do Obiektu, zapewniając jego kompletność i przydatność od użytku zgodnie z przeznaczeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust. 2 wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„2. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu podczas realizacji przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko doprowadzić Sprzęt do stanu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, a jeżeli nie jest to możliwe dostarczyć na własny koszt Szpitalowi Uniwersyteckiemu nowy, wolny od wad i uszkodzeń Sprzęt, spełniający co najmniej wszystkie wymagane niniejszą Umową parametry, w terminie 14 Dni roboczych od dnia stwierdzenia przez Szpital Uniwersytecki utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu.”

Dot. § 9 ust. 2 b) Naprawy wad Sprzętu wymagają od Wykonawcy odpowiedniej organizacji takiej naprawy, (np. zamówienia części), w związku z czym terminy powinny być adekwatne do podjęcia takich czynności. Wobec tego proponujemy w § 9 ust. 2 b) wprowadzenie minimalnego terminu, jaki Szpital Uniwersytecki wyznaczy na usunięcie wad i ponowne zgłoszenie Sprzętu do odbioru i nadanie mu następującego brzmienia:

„b) Szpital Uniwersytecki może odmówić podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu w przypadku stwierdzenia wad Sprzętu, innych niż wady nieistotne. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia tych wad na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Szpital Uniwersytecki, nie krótszym niż 10 dni roboczych i ponownego zgłoszenia do odbioru. Odnośnie wad nieistotnych stwierdzonych podczas tego odbioru Strony ustalą sposób i tryb ich usunięcia na koszt Wykonawcy. „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 9 ust. 2 Podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisanie Protokołu Uruchomienia Sprzętu przez obie Strony. W związku z tym, proponujemy dodanie do §9 ust. 2 punktu c) o następującej treści:

„c) w przypadku braku zgłoszenia przez Szpital Uniwersytecki zastrzeżeń, o których mowa w pkt a) i b) powyżej w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia i zainstalowania sprzętu przez Wykonawcę, Sprzęt uważa się za zaakceptowany a Wykonawca – w przypadku niepodpisania w tym terminie przez Szpital Uniwersytecki Protokołu Uruchomienia Sprzętu – jest uprawniony do jednostronnego podpisania Protokołu Uruchomienia Sprzętu ze skutkiem dla obu Stron.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. §11 ust.2. Powszechnie przyjętą praktyką jest, że gwarancja elementów systemu naprawianych lub wymienionych w trakcie trwania okresu gwarancji kończy się wraz z zakończeniem gwarancji na przedmiot zamówienia. Pozwala to na rzetelną kalkulację oferty przez Wykonawcę, korzystniejszą dla Zamawiającego. Ponadto, według dotychczasowych orzeczeń każda naprawa sprzętu medycznego może być traktowana jako naprawa istotna, nieuzasadnionym byłoby więc, aby w sprawowaniu obowiązku gwarancyjnego Wykonawca był zobligowany do każdorazowego wznawiania gwarancji na całość przedmiotu zamówienia po jakiejkolwiek naprawie urządzenia. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na usunięcie wymogu rozpoczęcia biegu gwarancji przedmiotu umowy na nowo od chwili dostarczenia sprzętu wolnego od wad po dokonaniu napraw rzeczy objętej gwarancją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z § 11 ust 2 i 3 wzoru umowy, wskazane okoliczności podlegają różnicowaniu.

Dot. § 11 ust. 8 Zwracamy się z prośba o wydłużenie terminu w którym Wykonawca miałby obowiązek wymienić reklamowany sprzęt z 14 do 21 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 11 ust. 6 Prosimy o doprecyzowanie ostatenigo zdania tego paragrafu w następujący sposób: Wykonawca zapewnia możliwość zgłszania zawiadomień 24h/dobę przez 365 dni w roku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający informuje, iż zapis „Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok” należy interpretować w taki sposób, że Zamawiający może wysłać wiadomość np. e-mail o każdej porze, a wiadomość ta wcale nie musi zostać odebrana przez Wykonawcę 24h/dobę, 365 dni/rok. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z przyjęciem/odebraniem zgłoszenia.

Dot. § 12 ust. 7 Kwota wynagrodzenia brutto może się zmienić w przypadku zmiany stawek podatku VAT – w tym stawki te mogą zostać podwyższone. Wobec tego, proponujemy następujące brzmienie § 12 ust. 7:

7. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego, za wyjątkiem zmiany stawki VAT na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. §14 ust. 1 lit. a) Kara umowna za „niewykonanie Umowy” jest karą zbyt ogólną, pozwalającą na jej naliczenie w każdej sytuacji niewykonania nawet drobnych zobowiązań wynikających z Umowy, niepowodujących szkody po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. Dodatkowo, dubluje inne zastrzeżone już kary umowne (niewykonaniem umowy jest też nieprzeprowadzenie Szkolenia). W związku z tym prosimy o wykreślenie § 14 ust. 1 lit. a);

Odpowiedź: DOP: Zamawiający informuje, że § 14 ust. 1 a) wzoru umowy przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Szpitalowi Uniwersyteckiemu następujące kary umowne:

- w przypadku nieprzystąpienia do wykonania Umowy - 10% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy,”

Dot. §14 ust. 1 lit. b) Zwracamy się z prośbą o obinżenie wysokości kary umownej za nieterminowe wykonanie dostawy do 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 14 ust. 1 lit. f) Prosimy o doprecyzowanie kary umownej poprzez uprzednie wezwanie do przystąpienia do realizacji Szkolenia, przed naliczeniem kary umownej:

f) w przypadku nieprzeprowadzenia Szkolenia, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji Szkolenia i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 5 dni robocze, terminu na realizację Szkolenia – w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy typ nieprzeprowadzonego szkolenia;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 14 ust. 2 Z uwagi na to, że § 6 ust. 3 – 5 przewidują możliwość przesunięcia terminu określonego w § 6 ust. 1, w ocenie Wykonawcy § 14 ust. 3 nie powinien mieć zastosowania w przypadku, gdy termin zostanie przesunięty wskutek zaistnienia okoliczności przewidzianych w § 6 ust. 3 – 5. Wobec tego proponujemy dodanie do §14 ust. 3 zdania drugiego o następującej treści:

Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w przypadku niedochowania terminu określonego w § 6 ust. 1 w przypadku jego przesunięcia zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3 – 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 14 ust. 4 Prosimy o dodanie zdania drugiego określającego ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy do maksymalnej kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należnego zgodnie z umową. Ograniczenie odpowiedzialności jest powszechną praktyką rynkową, pozwalającą na zachowanie równowagi stron z uwagi na przewidziane na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego uprawnienia odszkodowawcze (w szczególności w zakresie licznych i wysokich kar umownych). Wobec tego, proponujemy następujące brzmienie zdania drugiego w § 14 ust. 4:

„Łączna odpowiedzialność Wykonawcy na podstawie i w związku z niniejszą Umową, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia, ograniczona jest do maksymalnej wysokości wynagrodzenia, określonej w § 12 ust. 1 umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 17 ust. 3d) Dopuszczalność zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia powinno uwzględniać również ewentualne podwyższenie stawki VAT. W związku z tym, proponujemy modyfikacje postanowienia § 17 ust. 3 lit. d) i nadanie mu następującego brzmienia:

„d) obniżenia lub podwyższenia wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, spowodowanego obniżeniem ceny netto Sprzętu, obniżeniem lub podwyższeniem stawki VAT.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. § 19 ust. 1 W przypadku, gdy nieuzyskanie lub cofnięcie dofinansowania spowodowane jest przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, niezasadne jest, aby Wykonawca ponosił negatywne konsekwencje takich okoliczności. W związku z czym proponujemy zmianę drugiego zdania w § 19 ust. 1 w następujący sposób:

„Wykonawcy nie przysługuje w powyższym zakresie roszczenie odszkodowawcze, w tym roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na realizację przedmiotu Umowy, za wyjątkiem przypadków, w których nieuzyskanie lub cofnięcie dofinansowania spowodowane jest okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Dot. §14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych od wartości niezrealizowanej części umowy? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miała charakter rażąco zawyżony.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Do części 7 poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza klin 10 stopni o dł. 75 cm?

Dopuszczenie klinu o w.w. wymiarach zwiększy konkurencyjność i zapewni Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 7 pkt. 7 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Do części 7 poz. nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza klin 10 stopni o wys. o 8, 6 cm?

Dopuszczenie klinu o w.w. wymiarach zwiększy konkurencyjność i zapewni Zamawiającemu uzyskanie większej ilości ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 7 pkt. 7 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

dotyczy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, poz 45.

Czy Zamawiający dopuści głowicę convex do badań jamy brzusznej:

Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 1,0 do 5,0 MHz

Liczba elementów akustycznych głowicy 320

Kąt pola widzenia głowicy min. 70°.

Oferowana głowica jest wykonana w technologii Pure Wave, zapewniając najwyższą jakość kryształów, dzięki czemu ich liczba w głowicy może być mniejsza, dostarczając jednocześnie lepszą jakość obrazów.

Głowica convexowa wykonana w technologii Pure Wave z liczbą elelementów akustycznych 320, jako jedyna głowica convexowa jest kompatybilna z echokardiografem współpracującym z głowicą przezprzełykową o zakresie częśtotliwości pracy 8-2 MHz, którą zamawiający wymaga w postępowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 45 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Załącznik nr 1a do SIWZ część 12 – Kapnograf przezskórny

W tabeli „Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 11, jako parametr oceniany Zamawiający określił: „System wykrywania zmian statusu wentylacyjnego pacjenta oparty na analizie CO2, SpO2, częstości oddechowej oraz częstości skurczów serca”

Niniejszym informujemy że kapnografy przezskórne dostępne na rynku nie mają możliwości pomiaru częstości oddechów pacjenta. Istnieje wiele sposobów pomiaru częstości oddechu, jednak większość z nich bazuje na dwóch głównych metodach pomiarowych.

• Pierwsza z tych metod polega na pomiarze przepływu wydychanego powietrza (pomiar prędkości powietrza lub temperatury)

• Druga metoda polega na detekcji zmian objętości klatki piersiowej pod wpływem pracy mięśni oddechowych.

Żadna z tych metod nie ma zastosowania w kapnometrii przezskórnej.

Dodatkowo po konsultacjach ze specjalistami z dziedziny pulmonologii uzyskaliśmy opinie, że powyższy parametr nie ma większego znaczenia klinicznego dla diagnostyki pacjentów.

W niniejszym postępowaniu przetargowym wszystkie techniczne parametry oceniane Zamawiający ocenia w skali od 1 do 3 punktów.

Wyjątkiem jest wyżej opisany punkt 11; ten jest oceniony nieproporcjonalnie wysoko na 15 punktów.

Pragniemy także zwrócić uwagę że w poprzednim postępowaniu przetargowym NSSU.DFP.271.8.2020.LS, w którym określony były identyczne wymogi dla kapnografów przeskórnych, punkt 11 został oceniony na 2 punkty.

Wobec powyższych argumentów prosimy o usunięcie wyżej opisanego punktu 11, lub obniżenie jego oceny punktowej do poziomu z postępowania nr NSSU.DFP.271.8.2020.LS.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji przez wykreślenie parametru określonego w pkt. 11. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 12 pkt. 11 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Punkt 111. System elektrochirurgiczny do czyszczenia ran typ 3 – 1 szt.

Czy zamawiający dopuści równoważny aparat ultradźwiękowy o następujących parametrach i wyposażeniu.

L.p Parametry techniczne

1 Aparat ultradźwiękowy o funkcjach: - ultradźwiękowe czyszczenie ran

- ultradźwiękowe rozbijanie tkanek miękkich

- ultradźwiękowe cięcie kości

- płukanie

- odsysanie

2 Automatyczne rozpoznawanie podłączonej rękojeści połączone z ustawieniem odpowiedniego dla rękojeści trybu pracy

3 Możliwość sterylnej zmiany samej końcówki roboczej (a nie całej głowicy ultradźwiękowej) w głowicach do cięcia kości oraz rozbijania tkanek miękkich

4 Głowice robocze przystosowane do sterylizacji w autoklawie

5 Możliwość podłączenia koagulacji monopolarnej. Uruchomienie koagulacji za pomocą przycisku umieszczonego na rękojeści.

6 Przetwornik ultradźwiękowy piezostrykcyjny

7 Generator zintegrowany, jednomodułowy możliwy do postawienia na kolumnie chirurgicznej

8 Łatwość mycia i czyszczenia głowic ultradźwiękowych. Umiejscowienie kanału płukania wewnątrz a ssania na zewnątrz rękojeści roboczej

ULTRADŹWIĘKOWE OCZYSZCZANIE RAN

9 Ultradźwiękowy generator do czyszczenia trudno gojących się ran

10 Dostępne końcówki wielorazowe zintegrowane z przetwornikiem piezostrykcyjnym

ULTRADŹWIĘKOWE ROZBIJANIE TKANEK

11 Praca na częstotliwości z zakresu min. 25 [kHz]

12 Regulacja amplitudy drgań końcówki min. 0 – 100%

13 Dostępne minimum 4 różnych rodzajów końcówek

ULTRADŹWIĘKOWE CIĘCIE KOŚCI

14 Nóż kostny przeznaczony do zabiegów neurochirurgicznych i ortopedycznych

15 Zastosowanie w cięciu i obróbce tkanek twardych tj. tk. kostna, tk. chrzęstna, osteofity, itp.

16 Amplituda drgań narzędzia regulowana

17 Ciągły tryb pracy

18 Możliwość stosowania jednorazowych końcówek, do cięcia kości w 2 dlugościach oraz do rzeźbienia i ścierania powierzchni kości również w 2 długościach.

PŁUKANIE I ODSYSANIE TKANEK

19 Urządzenie wyposażone w moduł ssący zintegrowany z urządzeniem

20 Duże podciśnienie wytwarzane przez ssak

21 Regulacja podciśnienia ssaka

22 Regulacja płukania

WYPOSAŻENIE

23 Rękojeść robocza do oczyszczania ran (praca na częstotliwości z zakresu 23-25 [kHz]) - 1 [szt.]. Rękojeść prosta, zintegrowana z tytanową końcówką wielorazową do oczyszczania ran .

24 Rękojeść robocza zagięta do rozbijania tkanek (praca na częstotliwości z zakresu min. 23-25 [kHz]) - 2 [szt.]. Głowica kątowa, dostosowane do montażu prostych końcówek.

25 Laparoskowa koncówka do resekcji tkanek miękkich 2,6 mm średnicy zewnętrznej

26 Końcówka krótka do rozbijania tkanek miękkich, 3,2 mm średnicy zewnętrznej (+/-10%) standardowa, krótka 2szt. wraz z drenem

27 Końcówka do rozbijania tkanek miękkich, 2,2 mm średnicy zewnętrznej(+/-10%) precyzyjna, krótka 2szt. wraz z drenem

28 Końcówka do cięcia kości krótka lub długa (do wyboru przez zamawiającego), 10 mm (+/-10%) ząbkowana, 2 sztuki, wraz z drenem

29 Końcówka do rzeźbienia kości, 2 sztuki, wraz z drenem

30 Kasety do sterylizacji rękojeści – 3 [szt.]

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informując o dodaniu punktacji w parametrach nieobligatoryjnych. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 11 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf o wadze

około 150 kg ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf wyposażony w monitor OLED o rozdzielczości WXGA 1600 x 900 pix?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie cz. 4 pkt. 4 tabeli Parametry techniczne i eksploatacyjne - załącznika nr 1a do specyfikacji.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf z możliwością zmiany stron z panelu dotykowym za pomocą jednego dotknięcia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf, gdzie nagrywarka znajduje się na aparacie USG w łatwo dostępnym dla użytkownika miejscu oraz bez możliwości automatycznego dodawania przeglądarki plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf bez funkcji ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf bez Funkcji postprocessingu dostępne na zapisanych w archiwum obrazach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf wyposażony w głowicę liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy z zakresem częstotliwości 4,0 – 18,0 MHz, liczbą elementów: 192 i szerokością pola skanowania 38 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 50

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf bez wbudowanego akumulatora pozwalającego na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania oraz ponowne wzbudzenie w czasie do 20s.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Do Część 4 Opis: Echokardiograf – średniej klasy – 1 szt.

pkt. 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Echokardiograf bez wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

W związku z dokonaną modyfikacją z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie NSSU.DFP.271.20.2020.KK, prosimy o weryfikację zapisów SIWZ w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, pod kątem wyodrębnienia punktów 50-56 jako dotyczących odrębnego urządzenia niż opisywane w punktach 1-49. Parametry opisywane w punktach 50-56 prawidłowo odnoszą się do Konsoli Rotablator, podczas gdy parametry z punktów 1-49 odnoszą się do innego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zaoferować urządzenia zgodne ze wszystkimi wymaganiami w załączniku nr 1a do SIWZ.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany:

- załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór umowy)

- załącznik nr 4 do wzoru umowy (umowy powierzenia)

- załącznik nr 1a do specyfikacji w zakresie części 1, 2, 4, 5, 7-12.

Informuję, że w związku z koniecznością dokonania odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 12.01.2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2021 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.