DFP.271.20.2021.DB

Kraków, dnia 30.04.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów urologicznych. (DFP.271.20.2021.DB).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam pozostałe odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy części 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy do cystometrii o przekroju 8Fr wykonany z cieniującego poliuretanu. Cewnik o długości 40cm posiadający oznaczenie co 'cm' począwszy od otworu Pves 20mm do dalszej końcówki 80mm. Cewnik jest dostatecznie sztywny, co ułatwia wprowadzenie do cewki moczowej oraz jego termowrażliwość (mięknie w temperaturze ciała) zwiększając wygodę pacjenta przez co zmniejsza odsetek fałszywych wyników ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy części 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy do cystometrii o przekroju 9Fr wykonany z cieniującego poliuretanu. Cewnik o długości 40cm posiadający oznaczenie co 'cm' począwszy od otworu Pves 20mm do dalszej końcówki 80mm. Cewnik jest dostatecznie sztywny, co ułatwia wprowadzenie do cewki moczowej oraz jego termowrażliwość (mięknie w temperaturze ciała) zwiększając wygodę pacjenta przez co zmniejsza odsetek fałszywych wyników ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy części 2 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny dwukanałowy o przekroju 9Fr i aktywnej długości 35 cm wykonany z poliuretanu zawierający bezlateksowy balon umieszczony wokół drenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy części 2 poz. 1 i 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 3 z Części nr 2 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy części 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

- 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

- 1 serweta do procedur TUR 175/260x245 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm 
z otworem na krocze 7 cm x 10 cm otoczonym taśmą lepną, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowanym sitem lejkiem odprowadzającym płyny, z bezlateksową osłoną na palec lub alternatywnie zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

- 1 uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

- 1 serweta do procedur TUR 225/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec ?. Oferowane zestawy są wykonane z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo – polietylenowej 
o gramaturze 57,5 g/m2 o odporności na przenikanie płynów wynoszącej >125 cm H2O, co przekracza obowiązujący w tym zakresie wymóg normy EN 20811. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho >170 kPa i na mokro >180 kPa. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z folii 
o grubości 55 µm ze wzmocnieniem w rozmiarach 75 x 90cm o łącznej gramaturze wynoszącej 83g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy części 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza były produktem oryginalnym, pochodzącym lub oficjalnie akceptowanym przez producenta - posiadającym oświadczenie producenta potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę produkt jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego ? Producent zapewnia pełną kompatybilność głowicy BK E14C4t wyłącznie 
z oryginalnymi przystawkami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza że wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza były produktem oryginalnym, pochodzącym lub oficjalnie akceptowanym przez producenta - posiadającym oświadczenie producenta potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę produkt jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego.

Pytanie 7

Dotyczy części 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny ustawiony jest pod kątem 19˚ względem głowicy ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza że wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny ustawiony jest pod kątem 19˚ względem głowicy.

Pytanie 8

Dotyczy części 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny którego długość na zewnątrz przystawki wynosi min 7 cm oraz średnica 1,6 mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza że wymaga aby jednorazowe przystawki do biopsji stercza zawierały kanał biopsyjny którego długość na zewnątrz przystawki wynosi min 7 cm oraz średnica 1,6 mm.

Pytanie 9

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 dwóch osłon na kończyny 
w rozmiarze 75 x 120 cm wykonanych z laminatu o gramaturze 59g/m2, odporności na przenikanie płynów min. 200 cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie na sucho 89kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w Części 3 oczekuje aby obłożenie do TUR było wykonane z laminatu odwróconego (warstwa włókninowa od strony pacjenta) czy aby posiadało dodatkową warstwę włókninową od strony pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obłożenie dwu-warstwowe na całej powierzchni (folia polietylenowa i druga warstwa od strony pacjenta delikatna włóknina). Pozostałe parametry zgodnie ze SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 obłożenia chirurgicznego do zabiegów TUR 75x175cm, otwór o średnicy 8cm i 6cm, osłona na palec. Całość wykonana 
z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 59g/m2. Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 89/61 kPa, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 obłożenia chirurgicznego do zabiegów TUR 75x200cm, otwór o średnicy 8cm i 6cm, osłona na palec. Całość wykonana 
z trójwarstwowego laminat o gramaturze min. 73g/m2. Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 140/115 kPa, odporność na przenikanie płynów min. 990 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 jednej taśmy samoprzylepnej 
w rozmiarze 10x50cm zamiast 9x49cm.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10x50cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 serwety na stolik, służącej jako owinięcie zestawu w rozmiarze 150x190cm, ze wzmocnieniem 65x190cm o łącznej gramaturze min. 53g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy części 3:

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 3 serwety na stolik, służącej jako owinięcie zestawu w rozmiarze 150x190cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni serwety o łącznej gramaturze min. 59g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza serwety na stolik, służącej jako owinięcie zestawu w rozmiarze 150x190cm, ze wzmocnieniem na całej powierzchni serwety o łącznej gramaturze min. 59g/m2 pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy części 3 poz.1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji alternatywnego wysokiej jakości zestawu do zabiegów urologicznych, zgodnego z opisem: Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych – serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu 
i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Siła wypychania na sucho – 180 kPA, na mokro – 170 kPA.

Skład :

- 1 serweta do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wym. 200/260x185 cm zintegrowana

z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 7 cm), otwór na prącie (7x10 cm) i

osłonę na palec do badania per rectum (Ø 3 cm). Serweta posiada worek do przechwytywania płynów 
z sitem i zaworem spustowym.

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm; wzmocnienie 76x190 cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy części 3 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych TUR o poniższym składzie:

• 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową, neoprenową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, dolna część serwety wykonana z folii PE. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

• 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana 
z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy części 4 poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowy, jałowego, pełnobarierowego, fartucha chirurgicznego do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy. Dostępny w rozmiarze XXL: długość 154 cm, szerokość od pachy do pachy 60 cm, długość rękawa od szwu przy ramieniu razem z mankietem 66,5 cm. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy części 2 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 z części nr 2 i utworzenie nowej części 2a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty ?

Bardzo prosimy Zamawiającego o udostępnienie końcówki kabla, która łączy przetwornik z kablem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy części 3:

prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów urologicznych TUR o składzie zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

- 1 x taśma przylepna z miękkiej włókniny Spunlance 9 x 50 cm

- 2 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm z mikrosiecią zapobiegjącą rozrywaniu

- 1x serweta do zabiegów TUR 175/290 x 242 cm ze zintegrowanymi długimi nogawicami min.130cm 
z przylepnym otworem brzusznym Ø 8 cm, z otworem na prącie Ø 5 cm, z osłoną na palec, z torbą na płyny min. 95x55cm +/- 5cm z kształtką, z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance o długości 100 +/- 2cm i dodatkowo z taśmą lepną do fiksacji z fartuchem operatora.

Serweta wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu o gramaturze max.58g/m2 pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy o niskim współczynniku pylenia ≤1,7 log10 i wysokiej odporności na przenikanie płynów > 175 cm H2O.I klasa palności. Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjenta. Osłony na kończyny wyposażone w dodatkowe przylepce służące do ich dopasowania do pacjenta. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany podwójnie we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo kod EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy części 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga aby linia punkcji przystawka do biopsji stercza jednorazowego użytku, sterylna do głowicy dorektalnej aparatu BK 3000 E 14C4t- UA poprowadzona była pod kątem 19° względem osi głowicy rektalnej

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza oraz informuje że odpowiedz na powyższe pytanie zawarta jest w odpowiedzi Nr 14.

Pytanie 22

Dotyczy części 1 poz. 1:

Czy zamawiający dopuści osłonki do 30 cm długości ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy części 1 poz. 1:

Czy zamawiający wymaga aby osłonki były pakowane pojedynczo-każda , były nawilżane, suche bądź pudrowane ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga aby osłonki były sterylne, pakowane pojedynczo.

Pytanie 24

Dotyczy części 3 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych wykonanego z 
2 warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2, o wytrzymałości na rozerwanie wyższej niż w SWZ, odporności na przenikanie płynów 200 cm H2O oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

- 1 x serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapublic (7 x 10 cm) i na krocze (7cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum\

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki chłonne 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy części 4 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha urologicznego sterylnego wykonanego z zielonej włókniny typu SMS (Polipropylen) o gramaturze 35 g/m2, dolana część fartucha wykonana z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, mankiety wykonane z miękkiej białej dzianiny (100% poliester), wyposażony w przedniej części w kontafałdy, umożliwiające zabezpieczenie kończyn operatora także w pozycji siedzącej; roz. L: długość fartucha 130cm, szerokość fartucha: 76cm, długość rękawa: 77cm; roz. XL: długość fartucha 150cm, szerokość fartucha: 82cm, długość rękawa: 88cm; opakowanie zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany arkusz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający wprowadzone zmiany.