Kraków, dnia 18.07.2018 r.

Nr sprawy: DFZP-ADB-271-248/2017

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby „oświadczenie, które oferowane odczynniki zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne (…)” zostało załączone do oferty, zamiast do pierwszej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy: część 1 – opis przedmiotu zamówienia  Czy Zamawiający wymaga, aby wchodząca w skład zestawu do wykrywania wirusa BK kontrola wewnętrzna reakcji (IC), z koniecznością jej użycia na etapie izolacji dla każdej próbki badanej i kontroli (kontrola ekstrakcji i inhibicji), umożliwiała sprawdzenie poprawności wykonania ekstrakcji począwszy do etapu lizy komórek w celu potwierdzenia wydajnego pozyskania DNA z komórki?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisem podanym w pkt. 8 załącznika 1b do specyfikacji dla części 1.

Pytanie 3

Dotyczy: część 1 – opis przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zestaw do wykrywania wirusa BK zawierał dodatkowo kontrole czułości (SC), która imituję próbkę słabo dodatnią i dodatkowo pozwala sprawdzić poprawność działania testu na przestrzeni czasu?

Odpowiedź: Obecność kontroli czułości w zestawie nie jest wymogiem bezwzględnie koniecznym.

Pytanie 4

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku niewykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie 5

§8 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości do 2 % kwoty wartości brutto niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem następnego akapitu oraz z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Trzeci przypadek w każdym z 12 – miesięcznych okresów obowiązywania umowy nienależytego wykonania umowy polegający na naruszeniu postanowienia § 4 ust. 2 pkt c) skutkować będzie naliczeniem przez Szpital Uniwersytecki kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nieprawidłowo wystawionej faktury, jednak nie mniejszej niż 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). Każde kolejne naruszenie w danym 12 – miesięcznym okresie obowiązywania umowy przedmiotowego postanowienia skutkuje nabyciem uprawnienia przez Szpital Uniwersytecki do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nieprawidłowo wystawionej faktury, jednak nie mniejszej niż 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100), z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. Kara umowna nie może przekraczać 3 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie 6

§8 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,W przypadku naruszenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3  umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia. W przypadku naruszenia terminów, o których mowa w § 3 ust. 5, 8, 9 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 3 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.

Trzeci przypadek naruszenia w każdym z 12 – miesięcznych okresów obowiązywania umowy terminów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt a) lub b) skutkować będzie naliczeniem przez Szpital Uniwersytecki kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej faktury za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniejszej niż 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100). Każde kolejne naruszenie ww. terminów w danym 12 – miesięcznym okresie obowiązywania umowy skutkuje nabyciem uprawnienia przez Szpital Uniwersytecki do naliczenia kary umownej w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej faktury za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniejszej niż 100,00 zł. (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 4 % kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie 7

1. Czy zamawiający dopuści zastąpienie metody manualnej na rzecz automatycznej na aparacie do wykonywania testów paskowych o parametrach:

- pamięć 25 protokołów

- możliwość dodawania własnych protokołów

- możliwość oznaczania do 10 pasków w jednym przebiegu

- możliwość obsługi z urządzenie, bez konieczności PC

- instrument CE IVD

- zwalidowany protokół na test do oznaczania mutacji warunkujących oporność HBV na leki

Aparat umożliwi w pełni zautomatyzowany proces detekcji mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę.

Wykonawca pragnie poinformować, że automatyzacja procesu i dostarczenie aparatu w ramach dzierżawy nie wpłynie na całkowity koszt postepowania przetargowego w zakresie części nr 2.

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na automatyzację procesu prosimy o informację czy dostawę aparatu w formie dzierżawy wyodrębnić w załączonym do SIWZ formularzu cenowym (załącznik nr 1a)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie metody manualnej na rzecz metody zautomatyzowanej i wyraża zgodę na  zaoferowanie aparatu w formie dzierżawy.

W wyniku odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.1.; 3.6.; 6.5.; 10.13.; 12.4.; 13.1.; 13.3., 13.7. oraz dodaje pkt 12.5. do specyfikacji

Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

1) pkt 3.1. otrzymuje następujące brzmienie:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu (część 2) dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

2) pkt 3.6. otrzymuje następujące brzmienie:

3.6. Dotyczy części 1-4: Oferowane odczynniki i materiały zużywalne oraz aparat muszą posiadać certyfikaty CE IVD.

3) pkt 6.5. otrzymuje następujące brzmienie:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

6.5.1. Dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

6.5.1.1. dokumenty - metodyki/ instrukcje/ specyfikacje produktów  (wykonanie testu, analiza i interpretacja wyniku itd.) do oferowanych produktów. Prosimy również o dołączenie niniejszych dokumentów w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

6.5.1.2. Deklarację zgodności (Certyfikat zgodności) dotyczącą oferowanych odczynników 
i materiałów zużywalnych oraz aparatu (dotyczy części 1 - 4).

4) pkt 10.13. otrzymuje następujące brzmienie:

10.13. 	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu (część 2) dla Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nr sprawy: DFZP-ADB-271-248/2017 Nie otwierać przed 09.04.2018 r. godz. 12:50* *w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin

5) pkt 12.4. i 12.5. otrzymują następujące brzmienie:

12.4. Dotyczy części 1, 3-4: Sposób obliczenia wartości cenowych w szczegółowym arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji): cena (brutto) = cena jednostkowa brutto x oferowana ilość.

Dotyczy części 2: Sposób obliczenia wartości cenowych w szczegółowym arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji): cena (brutto) = cena jednostkowa brutto x oferowana ilość.

Czynsz dzierżawny należy obliczyć poprzez pomnożenie czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc przez 24.

Cenę oferty będzie stanowić suma ceny brutto produktów oferowanych w szczegółowym arkuszu cenowym oraz czynszu dzierżawnego (w Formularzu oferty należy wpisać właśnie tak obliczoną cenę, bez kosztu zużycia energii i bez kosztu zużycia wody).

12.5. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową brutto i czynsz dzierżawny za 1 miesiąc, i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny.

6) pkt 13.1. otrzymuje następujące brzmienie:

13.1. Oferty będą oceniane w każdej części wg następującego kryterium:

Dotyczy części 1, 3-4:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100 gdzie: - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - A(i) - cena w ofercie ocenianej | 100% |

Dotyczy części 2:

| Nazwa kryterium | Sposób oceny ofert | Waga |
| --- | --- | --- |
| Koszt | Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100 gdzie: - A(min) - najniższy koszt spośród wszystkich ofert ocenianych - A(i) - koszt w ofercie ocenianej | 100% |

Sposób oceny ofert w kryterium „koszt”:

Na koszt składają się następujące składniki:

- cena dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia,

- czynsz dzierżawny,

- koszt zużycia energii elektrycznej,

- koszt zużycia wody np. destylowanej.

Koszt zużycia energii dla aparatu zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

KE = (M * T * S)/1000

gdzie:

M - moc oferowanego aparatu w watach [W]

T - założony czas pracy aparatu  -  520 [h]

S - przyjęty koszt 1 kWh [zł] - (0,27 zł brutto)

Koszt zużycia wody  np. destylowanej (KW) dla aparatu zostanie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

KW = I * D

gdzie:

I  - szacunkowa ilość  np. wody destylowanej

D - przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej  (0,3 zł)

W załączniku nr 1a do specyfikacji wykonawca zobowiązany jest podać moc oferowanego aparatu w watach [W] oraz szacunkową ilość wody, jaka potrzebuje analizator w okresie dzierżawy. Brak tych informacji spowoduje odrzucenie oferty.

7) pkt 13.3. i 13.7. otrzymują następujące brzmienie:

13.3. Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium:

- ceny (w części 1, 3-4);

- kosztu (w części 2).

13.7. (…) Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W części 1, 3-4 ocenie będzie podlegać cena brutto, a w części 2 ocenie podlegać będzie koszt, podobnie jak w fazie poprzedzającej przeprowadzenie aukcji. Punktacja będzie dokonana z dokładnością do 8 miejsc po przecinku.

W wyniku odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował treść formularza ofertowego (załącznik nr 1), arkusza cenowego (załącznik nr 1a) oraz formularz wymagań granicznych dla części 2 (załącznik nr 1b).

Zamawiający informuje, że zmianie ulega również wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji

Pytanie 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia materiału kontrolnego do testu?

W skład oferowanego testu wchodzą paski z naniesionymi sondami oraz startery i odczynniki niezbędne do wykonania procesu detekcji wraz z materiałami zużywalnymi. Każdy z pasków posiada naniesione 2 sondy kontrolne (kontrolę koniugatu (detekcji) oraz kontrolę amplifikacji), które informują o prawidłowym przebiegu badania oraz stanowią kontrolę jakości wykonania testów. Dodatkowo w ramach kontroli wewnątrzlaboratoryjnej użytkownik może stosować dodatnią próbkę w kierunku HBV oznaczoną wcześniej w laboratorium.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia materiału kontrolnego, jeżeli materiał kontrolny jest zawarty w oferowanym zestawie odczynnikowym, zgodnie z zapisem podanym w pkt. 6 załącznika 1b do specyfikacji dla części 2.

Pytanie 9

Dotyczy części 1

Ponieważ wyniki wyrażane w kopiach/ml zawsze zależy od objętości próbki do izolacji i objętości elucji to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym stężenie standardów będzie podane w kopiach/ul  i pierwszy wynik będzie automatycznie kalkulowany w kopiach/ul a następnie w zależności od objętości próbki i objętości elucji wynik w kopiach/ml będzie automatycznie obliczany w dołączonym arkuszu kalkulacyjnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do manualnej izolacji RNA, który jest polecany przez producenta testu do genotypowania wirusa HCV ale który nie posiada certyfikatu CE-IVD?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11

Dotyczy części 1 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a – część 2 do specyfikacji i załącznik nr 1b – część 2 i 4 oraz zmodyfikowany wzór umowy będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji wraz z załącznikiem nr 3 do umowy(umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 03.08.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2018 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.