Kraków, dnia 21.01.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego    z opcją wirtualnej symulacji 3D przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dot. pkt. 7 (GANTRY i LAMPA RTG) Zamawiający wymaga odpowiednio:

„Maksymalna moc generatora wykorzystywana w oferowanym aparacie [kW] >= 60 największa wartość – 5 pkt.

inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości”

W zakresie mocy generatora należy zauważyć, że jest ona cechą tylko i wyłącznie technologiczną, wynikającą z różnic konstrukcyjnych pomiędzy tomografami oferowanymi na rynku przez różnych producentów tych systemów.

Moc generatora powinna być dostosowana do reszty elementów tomografu tak, aby zapewnić optymalną pracę systemu. Różnice konstrukcyjne tomografów oferowanych przez różne firmy, a zwłaszcza różnice w budowie układu detektorów, lampy, sprawiają, że do osiągnięcia tych samych celów różne tomografy wymagają stosowania generatorów o mocach różniących się w sposób istotny.

Dodatkowo należy wskazać, że znaczące obniżenie wielkości prądów i promieniowania rtg, a co za tym idzie, zastosowanie w oferowanych przez nich tomografach w porównaniu z urządzeniami starszymi technologicznie, generatorów o niższych mocach (czy również lamp o niższych pojemnościach cieplnych), możliwe jest dzięki wprowadzonym relatywnie nie dawno technikom iteracyjnym. Techniki iteracyjne zwiększają moc kliniczną tomografu, umożliwiając znaczną (nawet do 70% - 80%) redukcję dawki pacjenta, poprawiając jednocześnie jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową. Zaletą pracy na niższych prądach, jest nie tylko większe bezpieczeństwo pacjenta, czy użytkownika, ale również mniejsze zużycie energii elektrycznej i mniejsze koszty eksploatacji systemu (np. koszty wymiany lampy, opłaty : za podstawianą moc gwarantowaną przez dostawcę energii elektrycznej, za zużytą energię elektryczną itp.)

Należy wskazać, że używanie podczas badań dużych mocy nie jest zaletą, lecz wadą, oznacza bowiem nie tylko większe zużycie energii elektrycznej i koszty eksploatacji systemu, ale też większą dawkę pacjenta co ma ogromne znaczenie . Nowoczesne rozwiązania technologiczne, unikalne oprogramowanie akwizycyjne oraz algorytmy rekonstrukcyjne wykorzystane w oferowanych przez CANON systemach pozwoliły na znaczące obniżenie wielkości prądów i promieniowania rtg, a co za tym idzie, dawki na jaką narażony jest pacjent.

Patrząc również na ekonomikę użytkowania (niższy pobór energii, niższe obciążenia sieci energetycznej, zapasy mocy na przyłączach szpitalnych, niższe koszty wymiany lampy itd.), w interesie Zamawiającego powinno być wymaganie optymalnej mocy generatora względem możliwości diagnostycznych i konstrukcji tomografu.

• Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od punktowania tego parametru i dokona modyfikacji nadając mu brzmienie?

„Maksymalna moc generatora wykorzystywana w oferowanym aparacie [kW]” >= 60

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej modyfikacji. Sposób oceny parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 2

Dot. pkt. 12 (GANTRY i LAMPA RTG) Zamawiający wymaga odpowiednio:

„Szybkość chłodzenia anody [kHU/min.] >= 1350 kHU/min.

największa wartość – 5 pkt.

inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości”

Pragniemy wskazać, że producenci tomografów komputerowych produkując lampy rentgenowskie stosują różne metody zapewnienia jej dużej wydajności.

Jednym ze sposobów jest zastosowanie konstrukcji lampy o większej rzeczywistej pojemności cieplnej i niższym chłodzeniu, innym zastosowanie konstrukcji lampy, dzięki której zwiększa się szybkość chłodzenia, ale zmniejsza jej pojemność cieplną. Obydwa rozwiązania zapewniają wysoką wydajność pracy lampy, w związku z czym premiowanie tylko jednego z nich – w tym przypadku opartego na niskiej rzeczywistej pojemności cieplnej lampy (i wysokim ekwiwalencie) i wysokiej szybkości chłodzenia anody lampy nie znajduje żadnego uzasadnienia klinicznego, czy użytkowego.

Takie rozwiązanie oferowane jest w tomografach produkowanych przez firmę SIEMENS w których stosuje się lampy o rzeczywistej pojemności 0,6 MHU i szybki system chłodzenia 7300 kHU/min – ekwiwalent pojemności liczony jest poprzez relację tych dwóch wartości i wg. danych producenta wynosi 50 MHU.

Z uwagi na różne konstrukcje lamp i systemów ich chłodzenia oraz różne sposoby określania efektywnej pojemności cieplnej anody lamp przez poszczególnych producentów nie ma możliwości obiektywnej oceny tych parametrów. Nie można porównywać I oceniać szybkości chłodzenia anody w przypadku lamp o różnych konstrukcjach . Pragniemy wskazać, że przyjęty przez Zamawiającego sposób punktacji preferuje rozwiązanie firmy Siemens i jest krzywdzące dla pozostałych producentów tomografów komputerowych.

• Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z oceny parametru wymaganego zapisami pkt. 12 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej modyfikacji. Sposób oceny parametru pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Dot. pkt. 24, 25 (SYSTEM SKANOWANIA) Zamawiający wymaga odpowiednio:

„24. Liczba dostępnych pól skanowania [N] ≥ 2

3 pola i więcej – 3 pkt.

mniejsze wartości – 1 pkt.”

„25. Maksymalne dostępne rzeczywiste pole skanowania i rekonstrukcji (FOV) >= 50

70 [cm] i więcej – 2 pkt.

mniejsze wartości – 1 pkt.”

Czy Zamawiający potwierdza, że:

• w punkcie 25 wymaga zaoferowania diagnostycznego pola skanowania SFOV spełniające kryteria Testu Podstawowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej?

• Potwierdza, że w pkt. 24 będzie premiował liczbę rozmiarów diagnostycznych pól skanowania spełniających wymagania ujęte w RMZ(jak wyżej), w sytuacji gdy jeden rozmiar, będzie reprezentował jedno pole?

Brak doprecyzowania, że oferowane w punkcie 24 pole, mają być polem diagnostycznym może prowadzić do dowolnych interpretacji tego parametru przez niektórych wykonawców celem uzyskania wyższej liczby punktów w pkt. 24. To z kolei może doprowadzić do sytuacji w której Zamawiający będzie premiował wielkości pól, które nie są diagnostyczne, a więc nie możliwe do wykorzystania w codziennej praktyce klinicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.

Pytanie 4

Dot. pkt. 28 (SYSTEM SKANOWANIA) Zamawiający wymaga odpowiednio:

„28. Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min 16 warstwowej [mm]

≤ 0,75 mm”

Grubość najcieńszej dostępnej warstwy akwizycyjnej jest parametrem kluczowym z punktu widzenia jakości obrazowania, a tym samym zastosowań klinicznych. Pomimo tego, nie jest poddany ocenie.

Powszechnie wiadomym jest, że stosowanie jak najcieńszych warstw w akwizycji badań tomograficznych pozwala na osiągnięcie znakomitej jakości obrazu np. w badaniach kardiologicznych, przy badaniu naczyń obwodowych, płuc, części układu kostnego (jakość obrazowania jest tym lepsza im cieńsza jest warstwa akwizycyjna), powracanie do badań źródłowych i dokonywanie kolejnej (następnej) rekonstrukcji z użyciem cieńszych warstw, o ile dana rekonstrukcja była niewystarczająca (im cieńsze warstwy, tym lepsza i dokładniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja), na wykonanie wysokiej jakości rekonstrukcji wielopłaszczyznowych, zwłaszcza, gdy obraz przekrojów osiowych budzi wątpliwości i wymaga dodatkowej oceny w innych płaszczyznach obrazowania. W tych przypadkach stosowanie jak najcieńszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji do warstw grubszych, np. 0,625 mm) użyteczne diagnostycznie.

Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie punktował ten parametr adekwatnie do innych istotnych parametrów ocenianych i dokona modyfikacji nadając mu brzmienie?

„28. Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min 16 warstwowej [mm] ≤ 0,75 mm

najmniejsza wartość – 5 pkt.

inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktację tego parametru wg następujących zasad:

najmniejsza wartość – 5 pkt.,

inne – proporcjonalnie mniej względem największej zaoferowanej wartości.

Pytanie 5

W treści Załącznik nr 1a do SIWZ brak jest istotnego parametru jakim jest wymóg zaoferowania oprogramowania umożliwiającego redukcje artefaktów pochodzących od elementów metalowych, przykładowo śrub w kręgosłupie, czy implantów biodrowych.

Oprogramowanie umożliwia uwidocznienie szczegółów anatomicznych przesłoniętych przez artefakty pochodzące od obiektów metalowych. Zwiększa pewność lekarzy w trakcie oceny uzyskanych obrazów TK, co przekłada się sposób bezpośredni na możliwości diagnostyczne systemu. Ponadto, należy zauważyć, że uzyskanie nie diagnostycznego obrazu, może spowodować konieczność powtórzenia badania, a tym samym narażenia pacjenta na kolejną dawkę promieniowania.

Wszystkie nowoczesne tomografy komputerowe posiadają możliwość zaoferowania takiego rozwiązania.

• Czy w związku z powyższym Zamawiający posiada dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

„Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość zastosowania algorytmu po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania Tak/Nie

TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktowany parametr o treści i punktacji jak niżej:

„Oprogramowanie redukujące artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiające obrazowanie otaczających je tkanek miękkich (z możliwością zastosowania po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów, bez konieczności powtarzania badania) – 5 pkt.

brak w/w funkcji – 0 pkt.”

Parametr ten uzupełnia treść punktu 65.

Pytanie 6

W treści Załącznik nr 1a do SIWZ brak jest istotnego parametru jakim jest wymóg zaoferowania szybkości rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego (wymaganego w pkt. 32 załącznika nr 1a SIWZ).

Zamawiający w punkcie 32 SIWZ słusznie wymaga , zgodnie z zasadą ALARA oraz dyrektywą EUROATOM, aparatu tomografii komputerowej z iteracyjnym algorytmem rekonstrukcyjnym, który automatycznie przetwarza dane surowe poprawiający min. jakość obrazu, rozdzielczość niskokontrastową i pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez utraty jakości obrazu. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom w systemach firmy Canon algorytm ten jest wykorzystywany we wszystkich trybach skanowania i dodatkowo algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu, oraz jest zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). System tomografu komputerowego o tych funkcjonalnościach, a w szczególności moc obliczeniowa rekonstruktorów jest tak dobrana, że pozwala na rutynowe stosowanie algorytmu do codziennej diagnostyki, nie powodując opóźnień w szybkości rekonstrukcji obrazów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający posiada dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

„Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 obrazów z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt 32 > 20”

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.

Pytanie 7

Dot. pkt. 95 (PRACE ADAPTACYJNE) Zamawiający wymaga odpowiednio:

„95. Wymagana moc przyłączeniowa zasilania energetycznego [kVA]

Podać Najmniejsza wartość – 5 pkt.

Inne – proporcjonalnie mniej”

Czy Zamawiający potwierdza, że moc przyłączeniowa zasilania energetycznego jest całkowitą mocą przyłączeniową systemy tomografii komputerowej ze wszystkim urządzeniami towarzyszącymi w tym niezbędnym systemem klimatyzacji?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to moc przyłączeniowa wszystkich elementów składowych oferty jakie wykonawca musi zaoferować w celu spełnienia wymogów specyfikacji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dysponuje (lub będzie dysponował) systemem bramkowania oddechowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do wykonywania badań bramkowanych oddechowo i uzyskania obrazów 4D? Jeśli tak, prosimy o podanie modelu i producenta systemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim systemem i nie przewiduje jego zakupu w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 9

Dot. SIWZ. Opis przedmiotu Zamówienia pkt 3. Ppkt 3.3.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu, który jest fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu wyprodukowanego w roku 2019.

Zamawiający informuje jednocześnie, że modyfikacji ulega §3 pkt 1 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1)	Sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot,”

Pytanie 10

Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji, Opis przedmiotu zamówienia, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, POZOSTAŁE WYMAGANIA, pozycja 71.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania 3 kanałowego bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu do diagnostyki CT. Główną zaletą wstrzykiwacza jest:

Technologia CA exspress: wstrzykiwanie bezpośrednio ze wszystkich dostępnych na rynku pojemników środka kontrastowego.

Eksploatacja wstrzykiwacza jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu).

Wężyki 24 godzinne umożliwiające wykonanie dowolnej ilości iniekcji.

Oszczędność środka kontrastowego w wyniku wstępnego i wtórnego wypełnienia NaCl systemu wężyków,

Dane techniczne wstrzykiwacza:

• Rodzaj zasilania: bateryjne + sieciowe 230V,

• Strzykawka na konstrukcji jezdnej z blokadą kół,

• Sposób połączenia wstrzykiwacza z konsolą sterującą: bezprzewodowo (technologia bluetooth),

• Aktywne podgrzewanie zainstalowanych pojemników z kontrastem,

• Pamięć 100 programów (maksymalnie 40 faz w jednym protokole), które można łatwo zapisać na nośniku USB i ponownie odtworzyć,

• Szybkość przepływu (ze środkiem kontrastowym): 0.1-10.0 ml/s, krokowo 0.1 ml/s,

• Maksymalna objętość płynów gotowa do podania: 400 ml/1 pacjenta, krokowo 1.0 ml,

• Możliwość stosowania dwóch butelek z kontrastem każdego z dostępnych producentów środków kontrastowych w pojemności od 50 do 500ml.

• Możliwość zastosowania butelki lub worka z roztworem soli fizjologicznej w objętości do 1000ml,

• Praca z funkcją automatycznego przełączania się pomiędzy butelkami dla takiego samego kontrastu,

• Praca z funkcją manualnego wyboru kontrastu przy zastosowaniu dwóch różnych środków kontrastowych,

• Funkcja pozwalająca na naprzemienne podawanie bardzo małych ilości soli i kontrastu. Możliwość wyboru „mieszania” w różnym stopniu procentowym min.: 14%, 20%, 25%, 33%, 50%

• Monitorowanie ciśnienia: 2 czujniki piezoelektryczne, wykres ciśnienia w czasie rzeczywistym,

• 5 detektorów szybko i niezawodnie wykrywają powietrze w systemie,

• Zamknięty obieg płynów,

• Wstrzykiwacz jest wyposażony w jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu kontrastu, z którego można wystartować jak i zatrzymać awaryjnie iniekcję oraz przeprowadzić iniekcję próbną. Panel ten również wyświetla parametry zadanej iniekcji i ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania kontrastu. Wstrzykiwacz wyposażony jest w interfejs obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy: Załącznik nr 1a do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia, PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, POZOSTAŁE WYMAGANIA, pozycja 71.

Prosimy o wyjaśnienie, co zamawiający miał na myśli, formułując wyrażenie „Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz (..) zintegrowany z tomografem”.

Odpowiedź: Przez integrację Zamawiający rozumie możliwość sterowania pracą przynajmniej części funkcji wstrzykiwacza z konsoli sterującej tomografu.

Pytanie 12

Dotyczy parametru 12 Załącznika 1a „Generator i lampa RTG”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 128-warstwowego tomografu komputerowego o matrycy rekonstrukcyjnej 1024x1024, który posiada szybkość chłodzenia anody wynoszącą 931 kHU/min?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 13

Dotyczy parametru 14 Załącznika 1a „Gantry i stół”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego o zakresie prądów 10-667 mA posiadającego średnicę otworu gantry równą 72cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 14

Dotyczy parametru 26 Załącznika 1a „System skanowania”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego o prędkości rekonstrukcji do 40 obr./s, nieposiadającego funkcji EFOV/interpolowego pola skanowania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 15

Dotyczy parametru 7 Załącznika 1a „Genarator i lampa RTG”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-warstwowego tomografu komputerowego o mocy generatora 50 kW?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 16

Dotyczy parametru 8 Załącznika 1a „Genarator i lampa RTG”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-warstwowego tomografu komputerowego o maksymalnym prądzie lampy 420 mA?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 17

Dotyczy parametru 11 Załącznika 1a „Genarator i lampa RTG”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-warstwowego tomografu komputerowego o pojemności cieplnej lampy wynoszącej 5 MHU?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 18

Dotyczy parametru 12 Załącznika 1a „Genarator i lampa RTG”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-warstwowego tomografu komputerowego o matrycy rekonstrukcyjnej 1024x1024, który posiada szybkość chłodzenia anody wynoszącą 815 kHU/min?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 19

Dotyczy parametru 14 Załącznika 1a „Gantry i stół”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-warstwowego tomografu komputerowego posiadającego średnicę otworu gantry równą 72cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 20

Dotyczy parametru 26 Załącznika 1a „Gantry i stół”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-warstwowego tomografu komputerowego nieposiadającego funkcji EFOV/interpolowego pola skanowania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 21

dotyczy pkt.13 zał.1a do SIWZ ”Warunki gwarancji i serwisu” i ust. 3 § 10 projektu Umowy

Czy Zamawiający dopuści podanie kodów do pierwszego stopnia dostępu serwisowego, który pozwala na diagnozowanie i podstawowe naprawy tomografu komputerowego? Hasło fabryczne posiadają jedynie inżynierowie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia ten parametr w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 22

Dotyczy pkt.8 zał.1a do SIWZ ”Warunki gwarancji i serwisu i ust. 6 § 11 Projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu czasu reakcji serwisu do 48 godzin od wysłania zawiadomienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Dotyczy ust.3 § 13 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Dotyczy ust.3.j) § 4 Projektu Umowy:

Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie wszystkich zezwoleń z Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca ma jedynie wspomagać Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25

W nawiązaniu do ust.1.b) § 15 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu w wysokości 5.000 zł , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

W nawiązaniu do ust.1.c) § 15 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za nieterminowe uruchomienie Sprzętu – w wysokości 2.500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

W nawiązaniu do ust.1.d) § 15 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej za nieterminową naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 1.000 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

W nawiązaniu do ust.1.e) § 15 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w przypadku nie stawienia się na miejsce awarii, usterki lub uszkodzenia w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 100 złotych, za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

W nawiązaniu do ust.1.f) § 15 Projektu Umowy zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej w przypadku nie przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 2.500 zł za każdy typ szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

dotyczy punktu 18 załącznika nr 4 do Umowy

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 5.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek wymieniony w pkt.17.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

dotyczy punktu 19 załącznika nr 4 do Umowy

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

W nawiązaniu do ust.1§ 15 projektu umowy, prosimy o potwierdzenie, że ewentualne kary umowne Zamawiający będzie naliczał od wartości brutto części składowych przedmiotu zamówienia tj. tomografu komputerowego, prac adaptacyjnych, których będą ew. dotyczyły?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kary umowne określone w § 15 ust. 1 lit. a oraz g będą liczone od wartości brutto maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy, określonego w § 13 ust. 1. Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, iż kara umowna, o której mowa w § 15 ust. 1 lit. a dotyczy wyłącznie sytuacji nieprzystąpienia przez wykonawcę do realizacji umowy.

Pytanie 35

dotyczy Parametru 44 zal.1a rekonstrukcja obrazów i parametry jakościowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 64-rzędowego tomografu komputerowego o zakresie pitch 0,4-1,5, posiadającego rozmiar izotropowego voxela 0,625 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.5

Prosimy o potwierdzenie, że warstwy uzyskiwane to warstwy generowane w procesie rekonstrukcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką interpretację parametru.

Pytanie 37

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.9

Rozwój tomografii komputerowej sprawia, że do diagnostyki obrazowej dorosłych pacjentów można wykorzystywać coraz to mniej przenikliwe promieniowanie rtg, a więc również coraz to niższe napięcia anody. Jest to istotne o tyle, że w efekcie można stosować mniejsze ilości środka kontrastowego i zapewnić mniejszy poziom dawki promieniowania. Z uwagi na powyższe prosimy o wprowadzenie oceny tak istotnego parametru:

15 Minimalne napięcie stosowane w protokołach [kV] =< 80 Najmniejsza wartość – 10 pkt

inne- proporcjonalnie mniej względem największej wartości

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktację tego parametru, ale w następujący sposób:

Najmniejsza wartość – 5 pkt.,

inne- proporcjonalnie mniej względem największej wartości.

Pytanie 38

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.16

Zamawiający poddaje ocenie minimalną wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta, czyli parametru nie będącego wartością użytkową, ponieważ pacjent jest pozycjonowany w izocetrum i ocenianie konstrukcji o niższym położeniu izocentrum nie ma uzasadnienia. Tym bardziej nie ma uzasadnienia klinicznego premiowanie minimalnego położenia stołu pacjenta poza gantrą, o wysokości nie większej niż 40 cm, ponieważ wszystkie ergonomiczne rozwiązania dla pacjenta mają wysokość ok. 50 cm. Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od oceny tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie i punktację tego parametru.

Pytanie 39

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.24

Zamawiający ocenia liczbę dostępnych pól skanowania, co nie ma uzasadnienia klinicznego w radioterapii, ponieważ np.: w badaniu synchronizowanym oddechem należy określić maksymalny zakres ruchomości zmiany ogniskowej, co może wykraczać za zbyt małe pole skanowania. Z uwagi na powyższe prosimy o odstąpienie od oceny tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie i punktację tego parametru.

Pytanie 40

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.26

Badanie tomografii komputerowej umożliwia podanie względnej wartości gęstości tkanek i to też z pewną tolerancją. Dodatkowo wartość ta zależy również od innych czynników jak np. od napięcia anodowego co przekłada się na przenikliwość promieniowania. Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie sformułowania „podające rzeczywiste wartości gęstości tkanek”, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten fragment opisu z pkt 26.

Pytanie 41

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.42

Zamawiający wymaga podania wartości dawki promieniowania przy uzyskiwaniu rozdzielczości niskokontrastowej 3 mm, która to wielkość obiektu jest podawana tylko przez niektórych producentów. Prosimy o zmianę wielkości obiektu z 3 mm na 5 mm, co nie wpłynie na funkcjonalność rozwiązania i jest informacją podawana przez wszystkich producentów oraz umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako punkty odniesienia obie wielkości tj. zarówno 3 jak i 5 mm.

Pytanie 42

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.44

Rozmiar izotropowego voxela określany jest na podstawie rozdzielczości wysokontrastowej w płaszczyznach x,y,z i nie ma uzasadnienia aby określać go w wybranym zakresie pitch 0,9 – 1,1. Tym bardziej, że w pkt.43 dotyczącym rozdzielczości wysokontrastowej, nie ma takiego ograniczenia. Z uwagi na powyższe prosimy o wykreślenie sformułowania „w akwizycji z pitch z zakresu 0,9-1,1”.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten fragment opisu z pkt 44.

Pytanie 43

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.95

Zamawiający wysoko ocenia moc przyłączeniową zasilania energetycznego, tak jakby to wynikało z krytycznego ograniczenia mocy, chociaż nie ogranicza maksymalnej mocy przyłączeniowej. W tym kontekście nie jest to parametr istotny użytkowo i prosimy o odstąpienie od oceny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie i punktację tego parametru.

Pytanie 44

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.99

Prosimy o wykreślenie parametru, ponieważ zakres dopuszczalnych zmian temperatury i wilgotności jest już wymagany w pkt. 98, a wymaganie dopuszczalnych zmian w ciągu godziny jest tylko utrudnieniem, ponieważ nie jest to typowy parametr eksploatacyjny dla wszystkich producentów.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla ten parametr.

Wykonawca prosi o wprowadzenie użytecznych z punktu widzenia zamawiającego następujących parametrów – dot. pytań nr 45-50.

Pytanie 45

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.39a

W przypadku zastosowań tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji bardzo istotnym i jednocześnie skomplikowanym jest proces kalibracji i optymalizacji protokołów skanowania. Z uwagi na powyższe prosimy o wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej uproszczenie tych procesów.

39a Dedykowany do radioterapii algorytm umożliwiający uniezależnienie jednostek HU na rekonstruowanym obrazie od zastosowanej wartości kV. Uzyskane obrazy są odwzorowane we względnej gęstości elektronowej. Umożliwiający wprowadzenie jednej krzywej gęstości elektronowych dla wszystkich kV do systemu planowania. podać tak – 20 pkt

nie – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia w/w parametru.

Pytanie 46

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.63a

Prosimy o wprowadzenie funkcjonalności automatycznego ustawiania zakresu badana, co znacząco przyczyni się do efektywności przeprowadzania i oceny badań, zwłaszcza w przypadku badań porównawczych.

63a Automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie wybranego protokołu badania i znaczników anatomicznych topogramu podać tak – 3 pkt

nie- 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść punktu 54 o dodatkowo punktowany parametr:

Automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta – 2 pkt.,

brak w/w funkcji – 0 pkt.

Pytanie 47

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.63b

Prosimy o wprowadzenie istotnej funkcjonalności automatycznego oznaczania kręgów kręgosłupa i automatycznego wyznaczania kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów, co znacząco przyczyni się do przeprowadzania szybkich i precyzyjnych badań kręgosłupa.

63b Automatyczne oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa podać tak – 10 pkt

nie- 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia treść punktu 57 o dodatkowo punktowany parametr:

Automatyczne oznaczanie kręgów i wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa – 2 pkt.,

Brak w/w funkcji – 0 pkt.

Pytanie 48

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.67a

W przypadku fluoroskopii pod kontrolą tomografu bardzo istotne z punktu widzenia radiologa i pacjenta jest właściwa ocena położenia narzędzia w relacji do narządów, co umożliwia rekonstrukcja obrazu 2D i 3D. Prosimy o wprowadzenie takiej funkcjonalności.

67a Wyświetlanie czołowych, osiowych i strzałkowych przekrojów

MPR i VRT w trybie fluoroskopii podać tak – 10 pkt

nie – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia w/w parametru.

Pytanie 49

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt.71a

Zamawiający wymaga integracji wstrzykiwacza z tomografem jednak nie określa klasy sprzężenia. Prosimy o wprowadzenie parametru określajacego klasę sprzężenia, co będzie z korzyścią dla personelu medycznego poprawiając efektywność badań.

71a Sterowanie dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów środka kontrastowego bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. podać tak – 5 pkt

nie- 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia w/w parametru.

Pytanie 50

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, warunki serwisu Pkt.13 oraz Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 5 ust. 3 lit b) § 10 ust. 3

Czy z uwagi na rozwiązanie techniczne stosowane przez producenta mające na celu uchronienie Zamawiającego przed przypadkowymi zmianami w nastawach systemu i tym samym zastosowaniem przez producenta rozwiązania wejścia do oprogramowania serwisowego poprzez każdorazowe wpisanie hasła Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie dla wymogu pozbawienia wszelkich zabezpieczeń a polegające na dostarczeniu hasła/haseł do systemu serwisowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający jednocześnie informuje, że modyfikuje §10 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3.	Wykonawca oświadcza, iż Sprzęt jest lub zostanie przez Wykonawcę pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych lub napraw Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot. Szpital Uniwersytecki alternatywnie dopuszcza możliwość dostarczenia haseł do systemu serwisowego.”

Pytanie 51

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 11 ust. 2

Z uwagi na długi okres gwarancji oraz na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i najprawdopodobniej będzie podlegała wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okres gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upłynie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji. Inne, nieuzasadnione rozumienie przedmiotowej sytuacji tj. każdorazowe odnawianie się okresu gwarancji przy każdej kolejnej wymianie lampy przy tak długim okresie gwarancji powodowałyby sytuację, iż gwarancja na lampę RTG nigdy nie wygasłaby w całym, wieloletnim okresie użytkowania sprzętu medycznego. W związku z tym, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, prosimy o dodanie następującego zastrzeżenia: Lampa RTG podlega naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji, a więc jest elementem zużywalnym i nie podlega zasadom gwarancji odnawialnej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zastrzeżenia.

Zamawiający jednocześnie informuje, że modyfikuje §11 ust 2 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„2.	Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu lub wymiany istotnych części Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad/dokonania istotnych napraw Sprzętu/wymiany istotnych części Sprzętu, z zastrzeżeniem, iż lampa RTG podlega naturalnemu zużyciu w okresie eksploatacji i nie podlega zasadom gwarancji odnawialnej.”

Pytanie 52

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 11 ust. 9

Zwracamy się z prośbą o nadanie następującego brzmienia pierwszego zdania:

W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego elementu Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Prawidłowe działanie urządzenia może okazać się niemożliwe z wielu powodów i mieć odmienne źródło a posiadające te same objawy, a także w wyniku czynników zewnętrznych (zasilania, zakłóceń EMC itp.), czy nawet błędów obsługi. Wymiana całego urządzenia byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym (sam czas montażu urządzenia wynosi kilka tygodni, nie mówiąc już o kilkumiesięcznym czasie oczekiwania na jego skonfigurowanie w fabryce pod ten konkretny projekt)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający jednocześnie informuje, że modyfikuje §11 ust 9 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego elementu Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.  W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do realizacji jego obowiązków w terminie 7 dni (ust. 5 nie ma zastosowania). Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

Pytanie 53

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 75

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczy oprogramowania, którego instalację w urządzenia Zamawiającego zleca producent zachowując dotychczasową konfigurację i funkcjonalność urządzenia

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 54

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Warunki gwarancji i serwisu Pkt.8

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 55

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Uwagi i objaśnienia:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej określając wymóg zaoferowania sprzętu z rokiem produkcji 2018?

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego, z rokiem produkcji min. 2019 r. Taki wymóg pozwoli zaoferować najnowszy sprzęt z bieżącej produkcji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sprzętu wyprodukowanego w roku 2019.

Zamawiający modyfikuje wzór umowy – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie 56

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, JEDZ Część IV C, punkt 1 b)

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pozostawiając do uzupełnienia punkt 1 b w części IV C, podczas gdy w SIWZ nie wymaga wykazania zrealizowanych dostaw?

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 10 stycznia br. dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie pkt 1b w Części IV C: Zdolność techniczna i zawodowa. Zmodyfikowany Jedz został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 57

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o zamianę z „na zasadzie ryzyka” na „na zasadzie winy” – zwracamy uwagę, że podstawa zasada odpowiedzialności przewidziana przez kc jest zasada winy – prosimy o utrzymanie odpowiedzialności kontraktowej na zasadzie winy – by Wykonawca odpowiadała za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodów, za które ponosi odpowiedzialność i na które ma wpływ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 58

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 10 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie celem doprecyzowania: „zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 59

Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – wzoru umowy § 15 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 7 o treści:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 60

Dotyczy Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Umowy przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie prosimy o zmianę charakteru umowy z umowy ramowej na umowę jednostkową – umowa zawierana jest w trybie zamówień publicznych, a zgodnie z przepisem art. 142 ust. 1 PZP umowy zawiera się na czas oznaczony. Dodatkowo prosimy o zmianę terminu początkowego obwiązywania umowy – umowa nie może być zawarta z data wsteczna – 19.09.2018 r (§ 9 ust. 1)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany Załącznika nr 2 do wzoru umowy – wzór w załączeniu.

Pytanie 61

Dotyczy Załącznika nr 2 do wzoru umowy – Umowy przetwarzania danych osobowych § 6 ust.

1- 3

Prosimy o zmianę § 6 ust. 1- 3 – poprzez zastąpienie ww. ustępów następującymi zapisami:

1. Podmiot przetwarzajacy może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

2. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem http://www.siemens.com/shs-subcontractors

Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

3. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

5. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

6. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

7. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o wyżej opisana zmianę, która oddaje faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy. Zważywszy że Podmiot Przetwarzający będzie przetwarzał dane wrażliwe pacjentów, Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom, jak również na przekazywanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający do podprzetwarzających w państwach trzecich, przed zapoznaniem się z wykazem podprzetwarzających oraz uzyskaniem potwierdzenia, że podmioty te spełniają wymagania wynikające z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pacjentów.

Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania przez Podmiot Przetwarzający standardowych klauzul umownych w imieniu Administratora w celu transferu danych do państw trzecich.

Pytanie 62

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 89 do 105, dokumentacja techniczna – prosimy o podanie numerów pomieszczeń objętych postępowaniem, brak plików pod podanym linkiem, prosimy o zamieszczenie dokumentacji we wskazanym zasobie sieciowym

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonej dokumentacji wykonawczej pod następującym linkiem (aktualizacja linku z dnia 9.01.2019r.):

https://nextcloud.su.krakow.pl/s/qn2oetb88SA43BN

Pytanie 63

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt 83

Prosimy o określenie liczby i lokalizacji gniazd sieci LAN. Jaka pula adresów IP została przewidziana dla tej pracowni.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonej dokumentacji wykonawczej pod następującym linkiem (aktualizacja linku z dnia 9.01.2019r.):

https://nextcloud.su.krakow.pl/s/qn2oetb88SA43BN

Pytanie 64

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt 84

Prosimy o informację jaką pulą adresów i gniazd w switchu dysponuje Zamawiający dla pracowni objętej postępowaniem. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje miejscem w szafie rack na umieszczenie serwera.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonej dokumentacji wykonawczej pod następującym linkiem (aktualizacja linku z dnia 9.01.2019r.):

https://nextcloud.su.krakow.pl/s/qn2oetb88SA43BN

Pytanie 65

Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia Pkt 88

Prosimy o sprecyzowanie wykonania jakich pomiarów i wyznaczenia jakich stref oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o pomiary niezbędne do uzyskania niezbędnych zezwoleń dotyczących działalności pracowni i samego aparatu. Jednocześnie Zamawiający wykreśla sformułowanie: „wraz z zaznaczonymi strefami i wynikami pomiarów” w pkt 88.

Pytanie 66

dotyczy załącznika do SIWZ - Wzoru umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 67

dotyczy załącznika do SIWZ - Wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż

zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 68

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 69

dotyczy zapisów SIWZ – punkt 6.5.1.:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane dokumenty dotyczą tylko wyrobów medycznych, a nie np. fartuchów, komputerów, osłon, interkomu, UPS itp., które stanowią wyposażenie dodatkowe.

Odpowiedź: Materiały firmowe muszą potwierdzać wszystkie oferowane parametry.

Pytanie 70

dotyczy zapisów załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 71

dotyczy zapisów SIWZ – dział VII punkt 5:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane dokumenty dotyczą tylko wyrobów medycznych, a nie np. fartuchów, komputerów, osłon, interkomu, UPS itp., które stanowią wyposażenie dodatkowe przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Materiały firmowe muszą potwierdzać wszystkie oferowane parametry.

Pytanie 72

Dot. Załącznik nr 1a do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ, par. 11, pkt. 3:

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w Załączniku nr 1a do SIWZ, Warunki serwisu, pkt. 11. W związku z powyższym prosimy o następującą modyfikację punktu: „Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy, pod warunkiem, że Wykonawca nie dokona naprawy w czasie określonym w Załączniku nr 1a do SIWZ, Warunki serwisu, pkt. 11.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73

Dot. Załącznik nr 1a do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 10:

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić zapis „Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy” na rzecz: „Niezwłoczna wymiana uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy powstaje po bezskutecznym podjęciu trzech prób usunięcia tej samej wady/usterki”?

Uzasadnienie: Nie znajduje uzasadnienia oczekiwanie wymiany całego podzespołu na nowy po jednej interwencji serwisowej, nieraz dotyczącej błahych elementów. Rozwiązaniem powszechnie akceptowanym i uwzględniającym interes zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy jest ustalenie obowiązku wymiany podzespołu na nowy w przypadku jego uprzedniej 3-krotnej naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §11 ust 9 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

9.	W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego elementu Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie do 10 dni roboczych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.  W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki wzywa Wykonawcę do realizacji jego obowiązków w terminie 7 dni (ust. 5 nie ma zastosowania). Bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawnia Szpital Uniwersytecki do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Szpital Uniwersytecki uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 Umowy. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

Pytanie 74

Dot. Załącznik nr 1a do SIWZ, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 13 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ, par. 10, pkt. 3:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu.

Uzasadnienie: (…)* jest autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie serwisu urządzeń medycznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Oprogramowanie serwisowe urządzeń medycznych stanowi własność intelektualną (…)*. (…)* nie może przekazać dostępu do tego oprogramowania bez sprawowania nadzoru i kontroli nad wykonywaniem usług serwisowych. Przekazanie kluczy serwisowych wymaga wcześniejszego przeszkolenia personelu zamawiającego. Obowiązek przeszkolenia nie został wskazany w SIWZ i nie zostały objęte przedmiotem zamówienia. Szkolenie personelu zamawiającego wiąże się z koniecznością wskazania w ofercie kosztów takiego szkolenia. W ofercie brak wskazania takich kosztów (cena w ofercie obejmuje wyłącznie szkolenie personelu z użytkowania urządzeń medycznych, a nie jego serwisowania), a zatem zachodzi sprzeczność pomiędzy treścią SIWZ i treścią oferty z przedmiotem zamówienia, co prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 29 ust. 1 i 2, art. 36 ust. 1 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 179 i art. 180 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 4:

Wnosimy o modyfikację punktacji dla tego parametru.

Wysoka punktacje jednego parametru może wypaczyć ocenę całościową parametrów technicznych i całego postępowania przetargowego.

Proponowana punktacja:

Największa wartość – 5 pkt.

Inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia wnioskowanej w pytaniu punktacji.

Pytanie 76

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 5:

Wnosimy o modyfikację punktacji dla tego parametru.

Wysoka punktacje jednego parametru może wypaczyć ocenę całościową parametrów technicznych i całego postępowania przetargowego.

Proponowana punktacja:

Największa wartość – 5 pkt.

Inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia wnioskowanej w pytaniu punktacji.

Pytanie 77

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 10:

Wnosimy o wprowadzenie punktacji tego parametru. Wybór zakresu kVp zapewnia elastyczność między zrównoważeniem dawki promieniowania i jakości obrazu dla pacjenta. 140 kVp może być stosowany w protokołach specjalistycznych i u większych pacjentów.

Proponowana punktacja:

=135 kV – 0 pkt

>135 kV – 5 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia wnioskowanej w pytaniu punktacji.

Pytanie 78

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 11:

Wnosimy o wprowadzenie punktacji dla tego parametru.

Rzeczywista pojemność cieplna anody ma kluczowy wpływ na wydajność systemu.

Proponowane oceny:

>7,5 MHU – <8 MHU – 0 pkt

>8MHU – 5 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia wnioskowanej w pytaniu punktacji.

Pytanie 79

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 14:

Wnosimy o zmianę punktacji. Proponowana punktacja oraz jej nieproporcjonalnie wysoka wartość w sposób nieuprawniony punktuje firmę Canon.

Proponowana punktacja:

≥85 cm – 5 pkt.

<85 – 2 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia wnioskowanej w pytaniu punktacji. Nie preferuje ona w „nieuprawniony” sposób żadnego wykonawcy ponieważ jak największa średnica gantry jest kluczowym parametrem w urządzeniu przeznaczonym do planowania radioterapii.

Pytanie 80

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 15:

Wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na: „Maksymalna masa pacjenta, przy której zachowana jest precyzja ± 0,25 mm ruchu i ustawienia stołu [kg] > 250 kg”.

Dokładność pozycjonowania odgrywa kluczową rolę w planowaniu terapii i wiąże się z nośnością stołu.

Wnosimy o wprowadzenie punktacji tego parametru. W dobie coraz większej ilości pacjentów bariatrycznych parametr nośności stołu odgrywa kluczowe znaczenie, szczególnie w przypadku planowania terapii.

Proponowana punktacja:

= 250 kg – 0 pkt

>250 kg – 5 pkt

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza punktację tego parametru w następujący sposób:

Największa wartość – 5 pkt.,

inne – proporcjonalnie mniej względem największej wartości

Pytanie 81

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 18:

Wnosimy o wprowadzenie punktacji dla tego parametru. Im krótszy czas pełnego obrotu tym krócej trwa badanie. Przekłada się to na bezpieczeństwo pacjentów (mniejsza dawka) oraz wpływa na poprawę jakości badań (mniejsze ryzyko artefaktów ruchowych).

Proponowana punktacja:

≤ 0,5 s – 0 pkt.

<0,45 – 5 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w aktualnym brzmieniu.

Pytanie 82

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 19:

Wnosimy o modyfikacje punktacji tego parametru. Obecny zapis promuje firmę Canon, która jako jedyna jest uprawniona do zdobycia maksymalnej ilości punktów:

Proponowana punktacja:

185cm i więcej – 2 pkt.

<185 cm – 1 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pytanie 83

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 22:

Wnosimy o wykreślenie punktowania tego parametru. Zakres badania pacjenta oceniany jest w punkcie 19 i dodatkowe punktowanie skanowania spiralnego powoduje podwójną punktację tego samego parametru. W większości dostępnych na rynku systemów zakres badania jest tożsamy/zbliżony z długością skanu spiralnego. Jednocześnie większość (ponad 90%) badań na rynku wykonuje się z zakresem skanowania nieprzekraczającym 100cm.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pytanie 84

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 25:

Wnosimy o modyfikacje punktacji tego parametru. Obecny zapis promuje firmę Canon, która jako jedyna jest uprawniona do zdobycia maksymalnej ilości punktów:

Proponowana punktacja:

60cm i więcej – 2 pkt.

<60 cm – 1 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pytanie 85

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 26:

Wnosimy o modyfikacje punktacji tego parametru. Obecny zapis promuje firmę Canon, która jako jedyna jest uprawniona do zdobycia maksymalnej ilości punktów:

Proponowana punktacja:

70cm i więcej – 2 pkt.

<70 cm – 1 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z punktacji tego parametru.

Pytanie 86

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 27:

Wnosimy o modyfikację punktacji tego kluczowego dla jakości obrazowania parametru:

>800- 5 pkt

>700 - ≤800– 3 pkt.

mniejsze wartości – 1 pkt.

Wnosimy o wprowadzenie wymogu kluczowego parametru, jakim jest ilość projekcji na każdy element detektora, na obrót. Parametr ten ma wpływ na jakość obrazowania, zgodnie z zasadą działania tomografu komputerowego, większa ilość projekcji pozwala poprawić jakość obrazowania.

Proponowany zapis:

„Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [liczba projekcji/obrót/element] min 2500.”

Wnosimy o wprowadzenie oceny kluczowego parametru, jakim jest ilość projekcji na każdy element detektora, na obrót. Parametr ten ma wpływ na jakość obrazowania, zgodnie z zasadą działania tomografu komputerowego, większa ilość projekcji pozwala poprawić jakość obrazowania.

Proponowana ocena:

Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [liczba projekcji/obrót/element]

> 4000 - 5 punktów

> 2500 - ≤4000 - 2 punkty

≤ 2500 - 0 punktów

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.

Pytanie 87

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 29:

Wnosimy o zmianę punktacji. Obecny zapis punktacji do jednej kategorii wlicza rozwiązania spełniające, jak w znaczny sposób przekraczające minimalne wymagania.

Proponowana punktacja:

25 [mm] i więcej – 3 pkt.

<25 [mm] i >20 – 2 pkt.

≤20 [mm] – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.

Pytanie 88

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 41:

Rozdzielczość matrycy rekonstrukcyjnej ma bezpośredni wpływ na szczegółowość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych oraz pewność stawianej diagnozy.

W związku z powyższym, ze względu na wagę parametru wnosimy o wprowadzenie punktacji dla parametru "matryca rekonstrukcyjna obrazu”.

Proponowane oceny:

Matryca rekonstrukcyjna obrazów:

≥1024x1024 - 5 punktów

>512x512 - <1024x1024 - 2 punkty

min. 512x512 - 0 punktów

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające jest spełnienie warunku w obecnym brzmieniu.

Pytanie 89

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 42:

Wnosimy o dopuszczenie, jako równoważnych, pomiarów wartości dawki dla rozdzielczości niskokontrastowej 4mm dla 0,3% (3 HU), określonej dla skanu pełnego na całym fantomie CATPHAN 20 cm, dla warstwy 12 mm, napięcia 120 kV. Wymogi dotyczą standaryzacji w zakresie fantomu, pomiary przez każdego producenta wykonywane są według różnych procedur.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 44:

Wnosimy o modyfikację punktacji. Proponowana punktacja:

0,4 [mm] i mniejsze – 3 pkt.

>0,4 - <0,5 [mm] – 2 pkt.

0,5 i większe wartości – 1 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej punktacji.

Pytanie 91

dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ, punkt 49:

Wnosimy o wprowadzenie punktacji dla tego parametru.

Pojemność dysku twardego wpływa na ergonomię i bezpieczeństwo systemu.

Proponowana punktacja:

≥ 250 000 - ≤450000 obrazów – 0 pkt

>450 000 obrazów – 2 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia proponowanej punktacji.

Pytanie 92

Dotyczy zapisów SIWZ punkt 6.5.1.1 Materiały firmowe

Nie wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności i parametry znajdują się w katalogach, folderach lub opisach technicznych sprzętu, który pragniemy Państwu zaoferować. W związku z tym prosimy w odniesieniu do parametrów i funkcjonalności niepublikowanych w katalogach, folderach lub opisach technicznych o możliwość ich potwierdzenia także przez oświadczenie wykonawcy lub dystrybutora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje pkt 6.5.1.1 specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

W odniesieniu do parametrów i funkcjonalności nieopublikowanych w katalogach, folderach lub opisach technicznych Zamawiający dopuszcza ich potwierdzenie także przez złożenie oświadczenia wykonawcy lub dystrybutora.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pytanie 93

Dotyczy zapisów SIWZ punkt 6.5.1.1 Materiały firmowe

Czy Zamawiający potwierdza, że potwierdzenie parametrów w materiałach firmowych dotyczy jedynie parametrów urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, a nie np. prac projektowych i instalacyjnych, prac adaptacyjnych, warunków serwisu oraz innych wymagań, które nie dotyczą parametrów technicznych tomografu komputerowego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94

Do opisu w pkt.71 załącznika nr 1a do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie oferty na wstrzykiwacz kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami:

• Dwugłowicowa strzykawka automatyczna umożliwiająca podanie środka kontrastowego i soli fizjologicznej.

• Ekran dotykowy konsoli sterującej

• Ekran dotykowy na głowicy strzykawki

• Wbudowany kalkulator GFR.

• Zakres ciśnienia od 40 do 325 PSI (ustawiane co 1,0 PSI).

• Prędkość przepływu od 0,1 do 10 ml/s ( ustawiane co 0,1 ml/s).

• Objętość podania od 1 do 200 ml (ustawiane co 1 ml).

• Pamięć do 50 protokołów.

• Możliwość pracy z materiałami jedno i wielorazowego użytku.

Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego, a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie kosztów codziennej eksploatacji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający jednocześnie informuje, że modyfikacji ulega §1 wzoru umowy w zakresie definicji Obiektu, który otrzymuje następujące brzmienie:

Obiekt -  budynek szpitalny o zdolności usługowej 925 łóżek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, zlokalizowany w Krakowie przy ulicy Kostaneckiego i Jakubowskiego.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz Załącznik nr 2 do wzoru umowy po zmianie.

*źródło zapytania zostało usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych