Kraków, dnia 03.04.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.41.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* ***dostawę, instalacje
 i uruchomienie tomografu optycznego.***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

W związku z dostawą tomografu optycznego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie  2**

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie  3**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację tomografu optycznego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga min. 24 miesięcy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  4**

Ad.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w domenie spektralnej ze źródłem światła OCT o dł. fali 880 nm?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zmawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie  5**

Ad.2 Czy Zamawiający dopuści obrazowanie całej siatkówki z możliwością separacji 10 warstw?

**Odpowiedź:**

**Według parametru 2 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga obrazowania całej siatkówki lecz „wraz z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości naczyniówki”.**

**Pytanie  6**

Ad.3 Czy Zamawiający dopuści prędkość skanowania 85 000 A-skanów/sekundę?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zmawiający dopuszcza i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  7**

Ad.4 Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość osiową wynoszącą 3,9 mikronów?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zmawiający dopuszcza i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  8**

Ad.5 Czy Zamawiający dopuści minimalne pole skanowania bez dodatkowych soczewek 30° x 30° ?

**Odpowiedź:**

**Według zmodyfikowanego parametru 5 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga możliwość skanowania min. 9 mm.**

**Pytanie  9**

Ad.6 Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania skanów rogówki, kątów przesączania oraz twardówki ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgodnie z parametrem 6 Opisu przedmiotu zamówienia wymaga: możliwość wykonania skanów rogówki i kątów przesączania, nie wymaga możliwości wykonania skanów twardówki.**

**Pytanie  10**

Ad.9 Czy Zamawiający dopuści konfokalny skaningowy oftalmoskop (cSLO) wykorzystujący światło lasera podczerwonego o długości fali 815 nm ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  11**

Ad.10 Czy Zamawiający dopuści Bazę Normatywną pacjentów dotyczącą grubości włókien nerwowych RNFL i GCL?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie  12**

Ad. 11 Czy Zamawiający dopuści kolorowy monitor min 23" znajdujący się na dedykowanym stoliku, mający możliwość montażu ściennego?

**Odpowiedź:**

**Według parametru 11, Zmawiający wymaga „kolorowego dotykowego ekranu LCD wbudowanego w urządzenie OCT”**

**Według parametru 21 Zamawiający wymaga w wyposażeniu monitora LCD min. 21 cali (dopuszcza większe).**

**Pytanie  13**

Ad.13 Czy Zamawiający dopuści wewnętrzny fiksator z możliwością zmiany położenia znaku fiksacyjnego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  14**

Ad.16 Czy Zamawiający dopuści manualną regulację wysokości podbródka pacjenta?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  15**

Ad.18 Czy Zamawiający wymaga korekcji wykresów grubości włókien nerwowych uwzględniającą automatyczną weryfikację położenia środka plamki środka plamki względem tarczy nerwu, monitorowana na żywo za pomocą eyetrackera?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zmawiający nie wymaga. Zmawiający wymaga zgodnie z parametrem 19 Opisu przedmiotu zamówienia „Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy nerwu wzrokowego z możliwością ręcznego korygowania.”**

**Pytanie  16**

Ad.19 Czy Zamawiający dopuści ocenę grubości włókien nerwowych realizowaną automatycznie w jednym badaniu, za pomocą 3 skanów okrężnych o różnych promieniach ?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie  17**

Ad.22 Czy Zamawiający dopuści możliwość eksportu raportów, zdjęć dna oka na zewnętrzne nośniki danych ?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie  18**

Ad.23 Czy Zamawiający dopuści wielkość skanu 3D na siatkówce 9x9 mm ?

**Odpowiedź:**

**Pytanie dotyczy parametru 24 Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie  19**

Czy Zamawiający wymaga dwuwiązkowego, aktywnego eyetrackera?

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie  20**

Par. 10, ust. 5 umowy - Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy urządzenia zastępczego do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie  21**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie w umowie zapisu, iż wstawienie na czas przedłużającej się naprawy sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia będzie skutkowało tym, że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie  22**

Dotyczy wymaganych warunków serwisu

Czy ze względu na zaawansowaną technicznie i technologicznie budową aparatu oraz niezbędne specjalistyczne narzędzia i przyrządy testowe Zamawiający odstąpi od wymagania przekazania instrukcji serwisowych i zaakceptuje zamiast tego zamieszczony w instrukcji obsługi sposób postępowania w przypadku gdy aparat wyświetli określony błąd będący wynikiem autotestu wykonywanego przez aparat.? Zaznaczamy, że jakiekolwiek czynności opisane w instrukcjach serwisowych wymagają dedykowanych, drogich narzędzi ,przyrządów i aparatury które nie są dostępne poza autoryzowanym serwisem.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie  23**

Ze względu na cykl technologiczno-produkcyjny firma TOPCON w pierwszej połowie roku często dostarcza urządzenia wyprodukowane pod koniec roku uprzedniego. Prosimy zatem, aby Zamawiający dopuścił aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2019 r.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Opis przedmiotu zamówienia.**

**Zmianie ulega punkt 3.3 Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów”. ......)**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 2 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:**

**„1. Wykonawca oświadcza, że:**

**1) Sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane, powystawowe i nie były wykorzystywane wcześniej przez inny podmiot,”**

**W załączeniu Zamawiający przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany oraz wzór umowy.**

**Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 09.04.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**