Kraków, dnia 06.02.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.4.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* ***dostawę systemu do dekontaminacji w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz   
z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu nie mniejszym niż 35%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru   
o stężeniu powyżej 35%.**

**Pytanie  2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zapewniającego wysoką redukcję mikroorganizmów na poziomie min. 6 log podczas jednego cyklu przeprowadzanej dekontaminacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga urządzenia zapewniającego wysoką redukcję mikroorganizmów na poziomie min. 6 log lub więcej podczas jednego cyklu przeprowadzonej dekontaminacji.**

**Pytanie  3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia przenośnego o masie nie większej niż 20 kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zapewniającego możliwość dekontaminacji w jednostkowym procesie pomieszczeń o kubaturze do  150 m3?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  5**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach całkowitych: (S x G x W) 400 x 625 x 1000 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 22 (załącznik nr 1a do specyfikacji).**

**Pytanie  6**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wymiarach całkowitych: (S x G x W) 350 x 550 x 400 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 22 (załącznik nr 1a do specyfikacji).**

**Pytanie  7**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia mobilne (z systemem jezdnym) czy przenośne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga urządzenia przenośnego.**

**Pytanie  8**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do 80 kg ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  9**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do 18 kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  10**

Czy poprzez system w fazie gazowej zamawiający rozumie system dekontaminacji z użyciem Metod VHP lub VPHP czy system suchej mgły?

**Odpowiedź:**

**System VHP.**

**Pytanie  11**

W punkcie 23 zamawiający wskazuje czujnik saturacji względnej. Czy zamawiający może wyjaśnić tą definicję?

**Odpowiedź:**

**Czujnik saturacji względnej wskazuje nasycenie powietrza H2O2 + H2O.**

**Pytanie  12**

Czy urządzenie musi wykorzystywać nadtlenek wodoru w stężeniu minimum 35%?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru   
o stężeniu powyżej 35%.**

**Pytanie  13**

Co Zamawiający miał na myśli wskazując na możliwość osuszania bądź ogrzewania pomieszczeń ?

**Odpowiedź:**

**Urządzenie może sterować urządzeniami do osuszania bądź ogrzewania pomieszczeń.**

**Pytanie  14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o możliwości dekontaminacji   
w jednostkowym procesie pomieszczeń o kubaturze do 200 m3?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wykorzystujące wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 35% ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego wodny roztwór nadtlenku wodoru   
o stężeniu powyżej 35%.**

**Pytanie  16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o możliwości dekontaminacji   
w zakresie temperatur pomieszczenia 15-30°C.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 7 (załącznik nr 1a do specyfikacji).**

**Pytanie  17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez możliwości wygenerowania raportu z przeprowadzonej dekontaminacji ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o możliwości łączenia się   
z urządzeniami peryferyjnymi za pomocą wi-fi ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie przenośne o masie 20 kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**Pytanie  20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach 45x56x46 cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie LP. 22 (załącznik nr 1a do specyfikacji).**

**Pytanie  21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez czujnika saturacji względnej ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu specyfikacji.**

**W załączeniu Zamawiający przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.**