Nr sprawy: DFP.271.32.2018.EP Kraków, dnia 15.03.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa, instalacja i uruchomienie ultrasonografu dla Oddziału Klinicznego Położnictwa i Perinatologii Szpitala uniwersyteckiego w Krakowie”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedź na pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

Dotyczy załącznik nr 1a pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści aparat usg wyposażony w głowicę liniową pracującą w zakresie częstotliwości 3-14 MHz, posiadającą aż 256 elementów oraz szerokość skanu 50mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, modyfikuję treść załącznika nr 1a do specyfikacji w zakresie poniższych parametrów, nadając im brzmienie:

1. **Pkt 3:** *„Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB”.*
2. **Pkt 26:** *„Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 650 fps”.*
3. **Pkt 39:** *„Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 20°”.*
4. **Pkt 54:** *„Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii Single Cristal lub innej (podać)”.*
5. **Pkt 59:** *„Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych”.*

W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr 1a do specyfikacji.