Kraków, dnia 15.06.2021 r.

DFP.271.41.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ultrasonografów oddziałowych            (z wyposażeniem) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

- Pytanie 1

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- – pkt. 29

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Aparat USG bez fabrycznie zintegrowanego oprogramowanie umożliwiającego nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik wraz z dźwiękiem?

- Odpowiedź: Nie, ale alternatywnie Zamawiający dopuszcza także aparat, który umożliwia zgranie sekwencji (z dźwiękiem) zapisanych w aparacie (rozwiązanie 2) i dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 29 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 2

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- – pkt. 36

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Aparat USG bez możliwości powiększania obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine)?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie (0-3 pkt.). Zamawiający jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 36 parametrów technicznych                i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 3

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- pkt. 76

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Aparat USG bez możliwości rozbudowy o funkcję automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków w jajnikach?

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie (0-1 pkt.). Zamawiający jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 76 parametrów technicznych                i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 4

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- pkt. 77

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Aparat USG bez możliwości rozbudowy systemu o funkcję automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: HL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale wyżej będzie punktował pierwotne rozwiązanie (0-1 pkt.). Zamawiający jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 77 parametrów technicznych                i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 5

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający wymaga nowoczesnego, innowacyjnego Aparat USG, dlatego prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał dwa niezależne spektra przepływu w czasie rzeczywistym?

- Możliwość równoczesnego pomiaru prędkości Dopplerowskiej z dwu niezależnych bramek znajduje zastosowanie przede wszystkim:

- - w diagnostyce naczyniowej, do wiarygodnego porównania prędkości przed i za zwężeniem albo w zwężeniu i przed lub za zwężeniem, jak również do przedstawienia i porównania na tym samym obrazie widma przepływu w dwu różnych naczyniach (np. tętnica szyjna i kręgowa),

- - w badaniach położniczych, w diagnostyce arytmii płodowej umożliwia równoczesne wyznaczenie widma przepływu w dwu naczyniach płodu, nawet odległych od siebie i przebiegających w różnych osiach; najlepsze wyniki badania arytmii płodowej osiągnięto w równoczesnym badaniu widma przepływu w żyle wątrobowej i aorcie zstępującej,

- - w badaniach kardiologicznych, w których kombinacja Dopplera pulsacyjnego i Dopplera tkankowego w tym samym momencie czasu i na tym samym obrazie pozwala na najbardziej niezawodne wyznaczenie parametru E/E’, kluczowego w ocenie wydolności lewej komory serca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 6

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby Aparat USG miał możliwość rozbudowy tryb M-mode anatomiczny (3 niezależne kursory – linie proste) w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie z pamięci Cine ? Jest to obecnie standard w najwyższej klasie aparatach ?

- Tryb M anatomiczny w dwu lub trzech różnych liniach przekroju pozwala na porównanie na tym samym obrazie ruchów struktur serca nie leżących na jednej linii. W szczególności, w projekcjach w osi krótkiej, M-mode w trzech liniach, przecinających się w jednym punkcie pod kątem 60 stopni pozwala na równoczesne zobrazowanie kurczliwości sześciu segmentów podstawnych lub środkowych serca, a w dwu liniach skrzyżowanych pod kątem prostym umożliwia to samo dla segmentów koniuszkowych. W projekcjach koniuszkowych lub w osi długiej, M-mode w 3 równoległych liniach przekroju pozwala na równoczesne uchwycenie kurczliwości segmentów dwóch przeciwległych ścian serca na wszystkich trzech poziomach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 7

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG miał możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. W znaczący sposób przyczyni się to do ochrony danych pacjenta jak również przyśpieszy pracę użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 8

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał funkcję ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 9

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał funkcję obrazowania rombowego, która umożliwiaj ukierunkowanie wiązki ultrasonograficznej w trudno dostępne miejsca

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 10

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał funkcję umożliwiającą transmisję wiązki ultradźwiękowej prostopadłej do igły biopsyjnej w celu uzyskania lepszej wizualizacji igły.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 11

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 2 do SWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał możliwość jednoczesnego użycia trybu Compound i Trapezoid ? Pozwoli to na jeszcze dokładniejsze obrazowanie badanych struktur.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 12

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- – pkt. 70

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Aparat USG wyposażony w głowicę Convex wykonaną w technologii Multi Layer Technology do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych?

- -Zakres częstotliwości pracy min. 1-6 MHz

- -Ilość elementów: 960

- -Kąt skanowania: 70°

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jako równoważne do określonego pierwotnie opisu. Zamawiający jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 70 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 13

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- – pkt. 76

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy Aparat USG z możliwością rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych?

- Zakres częstotliwości pracy 4- 18 MHz

- -Ilość elementów: 192

- -szerokość skanu 38 mm

- -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie jako równoważne do określonego pierwotnie opisu. Zamawiający jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 76 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 14

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Zamawiający wymaga nowoczesnego, innowacyjnego Aparat USG, dlatego prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający będzie wymagał aby aparat posiadał dwa niezależne spektra przepływu w czasie rzeczywistym?

- Możliwość równoczesnego pomiaru prędkości Dopplerowskiej z dwu niezależnych bramek znajduje zastosowanie przede wszystkim:

- - w diagnostyce naczyniowej, do wiarygodnego porównania prędkości przed i za zwężeniem albo w zwężeniu i przed lub za zwężeniem, jak również do przedstawienia i porównania na tym samym obrazie widma przepływu w dwu różnych naczyniach (np. tętnica szyjna i kręgowa),

- - w badaniach położniczych, w diagnostyce arytmii płodowej umożliwia równoczesne wyznaczenie widma przepływu w dwu naczyniach płodu, nawet odległych od siebie i przebiegających w różnych osiach; najlepsze wyniki badania arytmii płodowej osiągnięto w równoczesnym badaniu widma przepływu w żyle wątrobowej i aorcie zstępującej,

- - w badaniach kardiologicznych, w których kombinacja Dopplera pulsacyjnego i Dopplera tkankowego w tym samym momencie czasu i na tym samym obrazie pozwala na najbardziej niezawodne wyznaczenie parametru E/E’, kluczowego w ocenie wydolności lewej komory serca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 15

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby Aparat USG miał możliwość rozbudowy tryb M-mode anatomiczny (3 niezależne kursory – linie proste) w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie z pamięci Cine ? Jest to obecnie standard w najwyższej klasie aparatach ?

- Tryb M anatomiczny w dwu lub trzech różnych liniach przekroju pozwala na porównanie na tym samym obrazie ruchów struktur serca nie leżących na jednej linii. W szczególności, w projekcjach w osi krótkiej, M-mode w trzech liniach, przecinających się w jednym punkcie pod kątem 60 stopni pozwala na równoczesne zobrazowanie kurczliwości sześciu segmentów podstawnych lub środkowych serca, a w dwu liniach skrzyżowanych pod kątem prostym umożliwia to samo dla segmentów koniuszkowych. W projekcjach koniuszkowych lub w osi długiej, M-mode w 3 równoległych liniach przekroju pozwala na równoczesne uchwycenie kurczliwości segmentów dwóch przeciwległych ścian serca na wszystkich trzech poziomach.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 16

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG miał możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. W znaczący sposób przyczyni się to do ochrony danych pacjenta jak również przyśpieszy pracę użytkownika.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 17

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał funkcję ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 18

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał możliwość jednoczesnego użycia trybu Compound i Trapezoid ? Pozwoli to na jeszcze dokładniejsze obrazowanie badanych struktur.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 19

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga , aby Aparat USG posiadał funkcję redukującą szumy w przestrzeniach płynowych np. torbielach, zapewniająca precyzyjne obrazowanie ich ścian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 20

- Pytanie do Załącznik nr 1a część 1 do SIWZ

- Opis: Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt

- Zamawiający w punkcie 42 wymaga, aby oferowany aparat posiadał moduł Dopplera Ciągłego CWD. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał aby przynajmniej jedna z oferowanych głowic umożliwiała pracę w trybie Dopplera Ciągłego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jest to jedynie parametr punktowany i nie przewiduje wprowadzenia takiego wymogu.

- Pytanie 21

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Mając na uwadze długą eksploatację kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Ortopedii (poradnia) i związaną z nią łatwość obsługi serwisowej, oraz redukcję kosztów i dostęp do całości oprogramowania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą aparatu, dostarczenia oprogramowania aparatu na oryginalnym, fabrycznym nośniku producenta z wykluczeniem innych, niż oryginalne kopii systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 22

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Ortopedii (poradnia) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf był wyposażony w uchwyt ułatwiający przemieszczanie o regulowanej wysokości, dostosowanej do oczekiwań operatora.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 23

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w fabrycznie wbudowany monitor klasy min. LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21” i rozdzielczości monitora min. 1900 x 1000? Zmiana tego parametru w żaden sposób nie wpłynie na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 8 parametrów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących przekątnej i rozdzielczości monitora w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 24

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku . Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat był wyposażony w nowoczesny panel dotykowy min. 12” o wysokiej rozdzielczości. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wymóg graniczny opisany w pkt. 9 parametrów technicznych i eksploatacyjnych wymaga aby aparat posiadał „panel dotykowy min. 10,1 8,4” a więc proponowane rozwiązanie już spełnia wymogi SWZ.

- Pytanie 25

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat był wyposażony w nowoczesny panel dotykowy LED lub OLED z możliwością pochylenia i premiując takie rozwiązanie na 4 pkt. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 26

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat był wyposażony w nowoczesny panel dotykowy o rozdzielczości panelu min. 1900x1000. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 27

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat był wyposażony w regulację panelu sterowania góra-dół oraz prawo-lewo w zakresie min. -90° – 0° – +90°, premiując takie rozwiązanie na 4 pkt. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 28

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w fizyczne regulatory TGC, dostępne na panelu sterowania, z funkcją automatycznego dostrajania za pomocą jednego przycisku. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 13 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 29

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony manipulator kulowy wykorzystujący nowoczesną technologię laserowo-optyczną przez co system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń staje się zbędny. Zmiana tego parametru w żaden sposób nie wpłynie na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 16 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 30

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie zakres pracy dostępnych głowic obrazowych wynosił min. 2-18 MHz. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i w związku z tym dokonuje stosownej modyfikacji pkt. 19 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 poprzez zmianę wymogu do postaci „min. 2-16 MHz” (załącznik nr 1a).

- Pytanie 31

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Mając na względzie możliwość rozbudowy systemu o kolejne głowice prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat był wyposażony w aktywne, równoważne gniazd do podłączenia głowic obrazowych w ilości min. 4, natomiast wyższe wartości będzie premiował 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne i ergonomiczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.                   Jednocześnie Zamawiający w pkt. 20 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 wprowadza punktację: „Wartość wymagana – 0 pkt.; Wyższa niż wymagana – 1 pkt.” (załącznik nr 1a).

- Pytanie 32

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się 60 sekundową pamięcią dynamiczną CINE. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 22 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 33

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli obrazowych odbywała się na lokalnym dysku wykonanym w najnowszej technologii SSD o pojemności min. 500 GB i będzie premiował to rozwiązanie 4 punktami oceny. Parametr ten odpowiada za szybkość pracy systemu, więc zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 34

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się możliwością exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive tylko w formatach JPG, DICOM i AVI (dla pętli obrazowych). Zmiana tego parametru w nie wpłynie na możliwości ergonomiczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 25 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 35

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się głębokością penetracji min. 2-35cm. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 28 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 36

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie maksymalna dynamika systemu wynosiła min. 300 dB. Parametr ten odpowiada zwiększony zakres rozróżnialności tkanek, więc zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 37

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie ilość stref ogniskowania przy nadawaniu wynosiła minimum 8. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.                   Jednocześnie Zamawiający w pkt. 31 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 wprowadza punktację promującą min. 8 stref ogniskowania (załącznik nr 1a).

- Pytanie 38

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie całkowita wielkość powiększenia wynosiła minimum x10, co jest standardem w tej klasie. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 39

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się możliwością obrotu obrazu lewo-prawo oraz góra-dół zamiast rotacji obrazu o min. 270°. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 36 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 40

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się prędkością obrazowania w Dopplerze Kolorowym (frame rate) - min. 300 fps. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 44 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 41

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego będzie wynosiła minimum 25 KHz a wyższe wartości będzie premiował 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 42

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym będzie wynosiła min. 4 m/s a wyższe wartości będzie premiował 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 43

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego będzie wynosiła minimum 35 KHz a wyższe wartości będzie premiował 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 44

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie maksymalna prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym będzie wynosiła min. 10 m/s a wyższe wartości będzie premiował 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 45

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się doskonale wizualizowaną igłą biopsyjną bez konieczności włączania specjalnych, dodatkowych aplikacji. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne i ergonomiczne systemu oraz umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 63 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1, wyżej premiując pierwotne rozwiązanie (załącznik nr 1a).

- Pytanie 46

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie na dzień składania ofert była możliwość rozbudowy o obrazowanie elstograficzne typu SWE (elastografia fali poprzecznej). Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu oraz umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 47

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie obrazowanie panoramiczne wynosiło min. 100 cm a wyższe wartości będzie premiował 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania. Jednocześnie Zamawiający w pkt. 66 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 wprowadza nową punktację (załącznik nr 1a).

- Pytanie 48

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę convex wykonaną w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki akustycznej w dwóch płaszczyznach zamiast Single Cristal o zakresie częstotliwości 2,2 – 7,0 MHz. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 70 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 49

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych wykonaną w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki akustycznej w dwóch płaszczyznach, o zakresie częstotliwości 2,9 – 11,5 MHz i 192 elementach. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 71 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 50

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta wyposażony w głowicę liniową typu „hockey” do badań mięśnioszkieletowych o szerokość skanu max 27mm. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

- Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 72 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 51

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie głowica liniowa typu „hockey” do badań mięśnioszkieletowych posiadała minimum 190 elementów, co jest standardem w tej klasie. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 52

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych o zakresie częstotliwości pracy min. 4,5 – 15,0 MHz. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 76 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 53

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby w oferowanym aparacie podgrzewacz do żelu mógł być oferowany w standardzie, co będzie premiowane 4 punktami oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji w pkt. 77 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 w ten sposób, że wykreśla pierwotne rozwiązanie i wprowadza nowe w postaci „Podgrzewacza do żelu zaoferowanego w standardzie”, które będzie najwyżej punktowane (załącznik nr 1a).

- Pytanie 54

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf renomowanego producenta cechujący się możliwością rozbudowy na dzień składania ofert o wbudowaną baterię pozwalającą na podtrzymanie napięcia przy ewentualnym transporcie aparatu do innego pomieszczenia zamiast min. 25 minut pracy aparatu w podstawowym trybie skanowania oraz bezpiecznego zakończenia i zapisania badania podczas awarii elektryczności. Zmiana tego parametru w nie wpłynie znacząco na możliwości diagnostyczne aparatu a umożliwi jedynie złożenie konkurencyjnej oferty w w/w postępowaniu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 78 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 55

- Pytanie dot. Części 1 - Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Ortopedii (poradnia) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat cechował się niskim poziomem głośności pracy aparatu poniżej 35 dB a wartości niższe niż 30 dB będą premiowane 5 punktami oceny. Niski poziom głośności pracy aparatu jest w tej klasie standardem i w pozytywny sposób wpływa na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 56

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze długą eksploatację kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) i związaną z nią łatwość obsługi serwisowej, oraz redukcję kosztów i dostęp do całości oprogramowania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał wraz z dostawą aparatu, dostarczenia oprogramowania aparatu na oryginalnym, fabrycznym nośniku producenta z wykluczeniem innych, niż oryginalne kopii systemu.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 57

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf był wyposażony w uchwyt ułatwiający przemieszczanie o regulowanej wysokości, dostosowanej do oczekiwań operatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 58

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze długą eksploatację kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) i związaną z nią łatwość obsługi serwisowej, oraz redukcję kosztów i dostęp do całości oprogramowania prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat był fabrycznie nowy oraz nierekondycjonowany, data jego wprowadzenia na rynek (nie wersja, nie rewizja) nastąpiła nie wcześniej niż 2019.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 59

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku . Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat był wyposażony w przetwornik cyfrowy min. 12 bit. Niższe wartości tego parametru w negatywny sposób wpłyną na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 60

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat ważył mniej niż 100 kg i będzie premiował wagę poniżej 90 kg dwoma punktami oceny. Parametr ten odpowiada za łatwość transportu urządzenia, więc zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 61

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał złącza głowic bezpinowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 62

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf cechował się minimalną wysokością panelu sterowania 85 cm oraz będzie premiował wysokość poniżej 80 cm dwoma punktami oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 63

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf cechował się ekranem dotykowym służącym do obsługi aparatu o przekątnej min. 12” oraz będzie premiował wartość wyższą niż 13” cm dwoma punktami oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 64

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf cechował się liczbą manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczone na konsoli aparatu ograniczoną do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i wyjaśnia, że maksymalna liczba manipulatorów powinna być nie większa niż 40. W tym celu Zamawiający dokonuje odpowiedniej modyfikacji pkt. 28 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 65

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał funkcję obrazowania panoramicznego z Dopplerem w czasie rzeczywistym oraz będzie premiował możliwość cofnięcia w czasie akwizycji pięcioma punktami oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 66

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Mając na uwadze ergonomię eksploatacji kupowanego przez Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego dla OK Neurochirurgii (oddział) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf cechował się funkcją zapisu sekwencji filmowej (CINE) minimum 50 s oraz będzie premiował wartości większe bądź równe 60 sekund trzema punktami oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na ergonomię pracy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 67

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf cechował się możliwością zmiany kąta korekcji bramki Dopplerowskiej w trybie PWD powyżej 85° oraz będzie premiował wartości większe bądź równe 89° jednym punktem oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 68

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf cechował się maksymalną mierzoną prędkością przepływu w trybie CDW przy 0 kącie korekcji nie mniejszą niż 2000 cm/s oraz będzie premiował wartości większe bądź równe 2200 cm/s jednym punktem oceny. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 69

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf posiadał oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające min. badania.: brzuszne, małe narządy, naczyniowe oraz kardiologiczne. Zmiana tego parametru w pozytywny sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 70

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf został zaoferowany z głowicą liniową wieloczęstotliwościową matrycową lub wykonaną w technologii równoważnej (przy czym za równoważną nie uznaje się głowic wykonanych w technologii „single crystal” np.: PureWave, S-Vue, itp.), dedykowaną do badań dopplerowskich i małych narządów. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 71

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf został zaoferowany z głowicą liniową cechującą się zakresem częstotliwości pracy przetwornika co najmniej 3 MHz – 9,5 MHz oraz będzie premiował zakres większy dwoma punktami oceny. Zmiana tego parametru w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 72

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf został zaoferowany z głowicą liniową cechującą się liczbą elementów nie mniejszą niż 300 oraz będzie premiował wartości większe niż 350 trzema punktami oceny. Głowice liniowe 128-elementowe są najczęściej wyposażeniem ultrasonografów niższej i średniej klasy, więc powyższa zmiana w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 73

- Pytanie dot. Części 2 Ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział) – 1 szt.

- Zamawiający zamierza kupić dla OK Neurochirurgii (oddział) aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy, wyposażony w nowoczesne rozwiązania dostępne na rynku. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści i będzie wymagał, aby oferowany ultrasonograf został zaoferowany z głowicą phased array wieloczęstotliwościową do badań TCD o liczbie elementów min 90 oraz będzie premiował wartości większe jednym punktem oceny. Głowice phased array 64-elementowe są najczęściej wyposażeniem ultrasonografów niższej i średniej klasy, więc powyższa zmiana w znaczący sposób wpłynie na możliwości diagnostyczne systemu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania i nie przewiduje wprowadzania dodatkowej punktacji.

- Pytanie 74

- Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 13 ust.6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższej treści do niniejszego paragrafu:

- „Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

- Uzasadnienie:

- Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje zapisy umowy.

- Pytanie 75

- Dotyczy załącznika nr 5 do SWZ wzór umowy § 16 ust.3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie lit f) w brzmieniu:

- „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19”?

- Uzasadnienie

- Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje zapisy umowy.

- Pytanie 76

- Dotyczy zapisów SWZ pkt 10.2.3.1

- Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanych ultrasonografów?

Odpowiedź: Tak.

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 10.2.3.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 10.2.3 otrzymuje następujące brzmienie:

10.2.3.	Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

10.2.3.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub/i wyciąg z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych, których części i pozycji (wynikających z załącznika do SWZ) przedstawiony materiał dotyczy.

10.2.3.2. Certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń/wyrobów.

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanych ultrasonografów w przypadku gdy                 w materiałach firmowych nie są prezentowane wymagane parametry.

(…)

- Pytanie 77

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 8

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada monitor LCD LED o przekątnej 21,5” i rozdzielczości 1600x900 pixeli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie 78

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 9

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada panel dotykowy o przekątnej 8,4”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 9 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 79

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 13

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada fizyczne suwaki TGC na panelu sterowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 13 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1, wyżej premiując pierwotne rozwiązanie (załącznik nr 1a).

- Pytanie 80

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 18

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada 221 184 kanałów procesowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 18 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1, poprzez obniżenie wymogu do wartości 220 000 kanałów procesowych i wprowadzając nową punktację (załącznik nr 1a).

- Pytanie 81

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 22

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada maksymalną liczbę obrazów pamięci dynamicznej (Cine) na poziomie 2 700 obrazów?

- W codziennej praktyce proponowana ilość jest zupełnie wystarczająca do wszystkich procedur diagnostycznych i nie powoduje obniżenia właściwości diagnostycznych aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 22 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 82

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 36

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada możliwość obrotu obrazu o 180 st.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza  i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 36 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 83

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 53

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada regulację wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie 1,0 – 20,0 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 53 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 84

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 62

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada modułu służącego do tworzenia oraz edycji protokołów badań ultrasonograficznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 62 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1, wyżej premiując pierwotne rozwiązanie (załącznik nr 1a).

- Pytanie 85

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 70

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada głowicę Convex wykonaną w technologii Multicrystal (równoważną do matrycowej) o następujących parametrach: zakres częstotliwości 1,5 – 5,0 MHz; aż 750 elementów, kat skanowania 70 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 70 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 86

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 76

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada głowicę Liniową nowej generacji wykonaną w technologii Multicrystal (technologia równoważna do głowic matrycowych) o następujących parametrach: zakres częstotliwości

- 4,0 – 18,0 MHz; aż 1 100 elementów; szerokość skanu 38 mm, możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 76 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 1 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 87

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela - Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń - pkt. 4

- „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

- „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 88

- Załącznik nr 1a – Część 1 - ultrasonograf (z wyposażeniem) dla OK Ortopedii (poradnia)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela - Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń - pkt. 10

- „Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

- „Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzykrotnej nieskutecznej próbie jego naprawy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 89

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 6

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada 331 776 kanałów odbiorczych, a producent nie podaje fizycznych kanałów nadawczych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 6 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2, przyznając za to rozwiązanie 0 pkt (załącznik nr 1a).

- Pytanie 90

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 20

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada 2 dyski zintegrowane: dysk tzw. systemowy SSD 128 GB oraz dysk HDD 500 GB do zapisu danych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 20 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2, przyznając za to rozwiązanie 1 pkt (załącznik nr 1a).

- Pytanie 91

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 21

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada panel dotykowy o przekątnej 8,4”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 21 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 92

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 29

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości nagrywania badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik wraz z dźwiękiem, ale umożliwia zgranie sekwencji (z dźwiękiem) zapisanych w aparacie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 29 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2, wyżej premiując pierwotne rozwiązanie (załącznik nr 1a).

- Pytanie 93

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 55

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który posiada częstotliwość odświeżania obrazu dla trybu Dopplera Kolorowego (CD) do 387 obrazów/s, która jest zoptymalizowana dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu?

- Oferowana wartość jest tylko nieznacznie niższa od wymaganych min. 400 klatek/s i nie ma żadnego znaczenia klinicznego - nie wpływa na obniżenie właściwości diagnostycznych urządzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i jednocześnie dokonuje stosownej modyfikacji w pkt. 55 parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2 (załącznik nr 1a).

- Pytanie 94

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 76

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości rozbudowy systemu o funkcję automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków w jajnikach – zwłaszcza, że aparat przeznaczony jest na neurochirurgię?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale jest to jedynie warunek punktowany w skali 0-1 pkt.

- Pytanie 95

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 77

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości rozbudowy systemu o funkcję automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, OFD, HC, AC, FL i HL – zwłaszcza, że aparat przeznaczony jest na neurochirurgię?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale jest to jedynie warunek punktowany w skali 0-1 pkt.

- Pytanie 96

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 81

- Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, który nie posiada możliwości rozbudowy systemu o zestaw automatycznych pomiarów kardiologicznych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyjaśnia, że jest to warunek typu „podać” – nie jest wymagany, ma charakter wyłącznie informacyjny.

- Pytanie 97

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela – Parametry Techniczne i Eksploatacyjne – pkt. 85

- Zamawiający zamierza zakupić nowoczesny ultrasonograf czy w związku z tym będzie wymagał najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku takich jak możliwość rozbudowy systemu (w dniu składania oferty) o elastografię akustyczną kodowaną kolorem (Shear Wave) z dowolną regulacją pola obrazowego (tzw. ROI), działającą w czasie rzeczywistym na min. zaoferowanej głowicy convex z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga opisanego wyżej rozwiązania.

- Pytanie 98

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela - Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń - pkt. 4

- „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

- „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 99

- Załącznik nr 1a – Część 2 - ultrasonograf ( z wyposażeniem) dla OK Neurochirurgii (oddział)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dot. Tabela - Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia dla wszystkich oferowanych urządzeń - pkt. 10

- „Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

- „Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzykrotnej nieskutecznej próbie jego naprawy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 100

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 10 ust. 2-3

- „2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt nowy, wolny od wad, lub dokonał istotnych napraw Sprzętu lub wymiany istotnych części Sprzętu (podzespołu itp.), termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad/dokonania istotnych napraw Sprzętu /wymiany istotnych części Sprzętu.

- 3. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana Sprzętu na nowy, dokonuje się istotnych napraw Sprzętu lub wymianie podlegają istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowy.”

- Pragniemy zwrócić uwagę, że zapisy we wskazanych punktach w obecnym brzmieniu może prowadzić do sytuacji, w której gwarancja aparatu będzie cyklicznie odnawiana, gdyż pojęcie „istotnej naprawy” lub „istotnej wymiany” jest dyskusyjne.

- W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowych zapisów w następujący sposób:

- „2.Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Szpitalowi Uniwersyteckiemu zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt nowy, wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad.”

- 3. W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana Sprzętu na nowy termin gwarancji biegnie na nowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 101

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 10 ust. 5

- „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu itp.) po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.”

- Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

- „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części Sprzętu (podzespołu itp.) po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 102

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 13 ust. 2 lit. d

- „ d) w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „ d) w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy rozpoczęty dzień,”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 103

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 13 ust. 2 lit. e

- „e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy typ szkolenia,”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1.000 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy typ szkolenia,”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 104

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 13 ust. 2 lit. f

- „f) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innyc niż określone w pkt. a - e), w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „f) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. a - e), w wysokości 50 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 105

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 13 ust. 3

- „W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 106

- Dot. Załącznika nr 5 do Specyfikacji – Umowa § 13 ust. 4

- „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy).”

- Pragniemy zauważyć, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu dotyczącego kary umownej w następujący sposób:

- „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy (w zakresie części której dotyczy).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 107

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Gwarancje, pkt. 2 (dla Części 3 i 4)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

- „Okres pełnej, bez włączeń gwarancji (zgodnie z kartą gwarancyjną dostarczoną wraz z urządzeniem) dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 108

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Gwarancje, pkt. 4 w powiązaniu

- z zapisami umowy, § 10 ust. 3 (dla Części 3 i 4)

- „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu, o ile przestój ten trwał powyżej 5 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 109

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Gwarancje, pkt. 10

- w powiązaniu z zapisami umowy, § 10 ust. 5 (dla Części 3 i 4)

- Zwracamy się z prośbą o wymianę podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 110

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Warunki Serwisu, pkt. 11

- w powiązaniu z zapisami umowy, § 10 ust. 6 (dla Części 3 i 4)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania napraw – do 7 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 111

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Warunki Serwisu, pkt. 13

- (dla Części 3 i 4)

- Wnioskujemy o odstąpienie od udostępnienia kodów serwisowych/zabezpieczeń po zakończeniu gwarancji.

- Informujemy, że nawet drobne naprawy zgodnie z rekomendacją producenta winny odbywać się

- w autoryzowanym serwisie wyposażonym w odpowiedni sprzęt. Procedura przeprowadzenia napraw stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel cyklicznie szkolony z tego zakresu u producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 112

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Szkolenia, pkt. 16 (dla Części 3 i 4)

- Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu szkolenia wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych. Wszelkie czynności naprawcze, nawet drobnych awarii w okresie udzielonej gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez techników przeszkolonych u producenta urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 113

- Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Warunki Serwisu, pkt. 11 w powiązaniu z zapisami umowy, § 10 ust. 6 (dla Części 3 i 4)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 114

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 7

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

- „W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym Sprzęcie lub awarii w okresie gwarancji, Szpital Uniwersytecki wyśle Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę adres zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub opisem awarii, którego otrzymanie musi zostać zwrotnie potwierdzone przez Wykonawcę. Wykonawca zapewnia możliwość wysyłania i odbioru zawiadomień 24h/dobę przez 365 dni w roku”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 115

- Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 10

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę sprzętu lub jej modułu/części/podzespołu na nowy wolny od wad, w przypadku braku możliwości usunięcia wady, w terminie 21 dni od momentu otrzymania potwierdzenia przez autoryzowany serwis o niemożności wykonania naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 116

- Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2 a)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 117

- Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2 b)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,25% na 0,15%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 118

- Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2 d)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 50,00 zł na 25,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 119

- Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2 e)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 2 500,00 zł na 1 500,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 120

- Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2 f)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 100,00 zł na 50,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 121

- Dotyczy warunków umowy § 13 ust. 2c)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienia od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 122

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 13 ust. 2 i 3:

- 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zgodnie z poniższymi zasadami:

- a) za nieterminowe wykonanie dostawy Sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto którego dotyczy nieterminowo wykonana dostawa sprzętu , o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy w zakresie części, której dotyczy naruszenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczone w terminie sprzętu

- b) za nieterminowe uruchomienie Sprzętu i przeprowadzenie Szkolenia – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto sprzętu/szkolenia które został, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy (w zakresie części, której dotyczy naruszenie), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 %wartości brutto sprzętu/szkolenia którego dotyczy naruszenie

- c) za nieterminową naprawę Sprzętu, wymianę Sprzętu, naprawę lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy w zakresie części, której dotyczy naruszenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 %wartości brutto sprzętu/szkolenia którego dotyczy naruszenie

- d) w przypadku niepodjęcia naprawy Sprzętu w terminach wynikających z Umowy - w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, jednak nie wiecej niż 10 % wartości brutto niepodjętej w terminie naprawy sprzętu

- e) za nieterminowe przeprowadzenia Szkolenia – w wysokości 1750zł brutto za każdy typ szkolenia

- f) w przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań w terminach określonych w Umowie (innych niż określone w pkt. a - e), w wysokości 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczy zwłoka

- 3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części Umowy (w zakresie części której dotyczy). Kara, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy odstąpienia w trybie przepisów kodeksu cywilnego, a także odstąpienia przewidzianego w Umowie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- Pytanie 123

- Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. §16 ust. 3c)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do SWZ w zakresie części 1 i 2.