Kraków, dnia 25.11.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.126.2020.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 4 kaniuli dotętniczej II generacji zakładanej metodą „po igle” wykonanej z podwójnie oczyszczonego PTFE widocznego w USG z zaworem suwakowo-kulkowym FloSwitch (czerwony suwak), skrzydełka boczne z okrągłymi otworami, Ø 20 G (1,1 mm) dł. 45 mm, przepływ: 49ml/min. Igła wprowadzająca z bocznym nacięciem z otworem w części dystalnej powlekana silikonem. Bez PCV i DEHP. Sztywne opakowanie typu Tyvek. Sterylizowana EtO. Czas utrzymania w naczyniu do 29 dni z nieinwazyjnym systemem mocowania posiadającym dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz specjalnie wyprofilowane, dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe umożliwiające operowanie zaworem odcinającym bez konieczności rozłączania systemu, produkt hipoalergiczny, bezlateksowy, sterylny, pakowany jednostkowo.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 40 cewników Foley z czujnikiem do pomiaru temperatury, wykonanych z silikonu, przezroczystych, kodowane kolorystycznie, biała ciągła linia znacznika RTG, końcówka cewnika cieniująca w Rtg, z dwoma otworami ułożonymi naprzeciwlegle, sterylne, jednorazowe, bez lateksu, dostępne w rozmiarach: 8; 10; 12; 14; 16 i 18 Ch, w zestawie bez strzykawki napełnionej wodnym roztworem 10% gliceryny – jak dotychczas stosowane.
Na czas trwania umowy dostawca zobowiązujemy się do dostosowania kabli przyłączeniowych w poszczególnych jednostkach zgodnie z potrzebą Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 62 : Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą posiadających linię płuczącą z biuretą wyposażoną w zakrzywioną igłę zabezpieczającą przed zapowietrzeniem oraz wbudowany port typu "plug in" do testowania poprawności działania systemu pełniący równocześnie rolę portu wentylacyjnego wbudowany w kabel do przetwornika. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 4

Pakiet 27 Pozycja 1
Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyraża zgodę na zaproponowanie w powyższym zakresie konkurencyjnego czujnika wyprodukowanego w technologii równoważnej, o parametrach pomiaru nie gorszych niż oryginalne czujniki (które opisuje Zamawiający), czujnika jednopacjentowego do pomiaru saturacji dla dorosłych powyżej 40 kg, pracującego w technologii zgodnej z Nellcor Oximax, bez historii zdarzeń, z rozszerzonym zakresem i dokładnością pomiaru saturacji tj. 70-100% +/-2 i 60-69% +/-3, bez funkcji identyfikacji, współpracujący ze wszystkimi urządzeniami oksymetrycznymi firmy Nellcor, posiadający w integralnym opakowaniu pojedynczy plasterek do mocowania oraz sześć naklejek w kształcie kółek pokrytych klejem z obu stron ułatwiających aplikację i przedłużających żywotność czujnika, bez zawartości ftalanów, bez zawartości lateksu. Czujnik bez dodatkowych adapterów, przedłużaczy i złączek. Proponowane wyżej rozwiązanie jest obecnie stosowanych obecnie w wielu jednostkach służby zdrowia w naszym kraju bez żadnych zastrzeżeń, w tym w placówkach o najwyższym, trzecim stopniu referencyjności ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 5

Pakiet 27 Pozycja 1
W celu wyjaśnienia prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o czujniki wielo czy jednorazowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujników wielorazowych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7

Część nr 8

Proszę o wydzielenie pozycji nr 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu. W postępowaniach w poprzednich latach elektrody do czasowej stymulacji serca umieszczane były w pojedynczych pakietach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Część nr 8

Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinny być kompatybilne elektrody do czasowej stymulacji serca.

Odpowiedź: Jest to elektroda podskórna, ze standardową końcówkę bipolarną (+/-).

Pytanie 9

do Zadania 67

Czy zamawiający w pozycji lp.16 „ Linia do nawilżania z złączem i kolcem o długości 220cm, jednorazowego użycia, pakowana sterylnie” skoryguje ilości z 20 szt. na 200 szt. ( 20 opakowań /Opakowanie =10szt.) ?

UWAGA: Ilości lini nawilżających lp.16 są powiązane przy użyciu z ilościami pozycji lp.1,2,3,4,6,7 !!

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 10

do Zadania 22

Czy zamawiający oczekuje by mankiet do infuzji posiadał powłokę hydrofobowa ( nie wchłanianie wody przez materiał) co powala na dłuższe użyteczność mankietu i zdecydowanie łatwiejsze utrzymania mankietu w czystości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 11

do zadania 55

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania jako produkt równoważny Rurkę krtaniową bezpośrednio od naszego producenta wg poniższej specyfikacji:

Jednorazowa rurka krtaniowa LTS-D ( dwukanałowa) wykonana z PVC :

* z portem do sondy żołądkowej (kanał 10-18 FR )

* rurka wentylacyjna z łącznikiem standardowym 15 mm,

* znacznik poziomu zębów na rurce do orientacji głębokości aplikacji rurki ;

* dwa miękkie mankiety uszczelniające: bliższy i dalszy;

* jeden przewód do pompowania obu mankietów

* otwory wentylacyjne pomiędzy mankietami dające wydajną wentylację

* sterylna, bez lateksu,

*Rozmiary: 0,1,2,2.5,3, 4, 5 kodowane kolorami,

* zestaw zawiera :strzykawkę ( kodowana kolorami odpowiednia objętości do danego rozmiaru rurki, rurkę LTS-D , Dodatkowo antyzgryzak z tasiemką mocującą rurkę ?

Bardzo prosta aplikacja rurki „ na ślepo” kliknij tutaj by obejrzeć https://vimeo.com/232444761

Dodam , iż Pogotowie Krakowskie od lat używa rurek Krtaniowych LTS-D.

Dla informacji:

Rurka krtaniowa jest nadgłośniowym urządzeniem wentylacyjnym do użytku w znieczuleniu ogólnym z wentylacją mechaniczną lub oddechem własnym pacjenta. W medycynie ratunkowej jest idealny m środkiem do zabezpieczenia dróg oddechowych jako technika alternatywna dla maski krtaniowej i intubacji dotchawiczej.Zabezpieczenie dronożności dróg oddechowych to jeden z głównych aspektów udanej resuscytacji. W obecnie obowiązujących wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) rurka krtaniowa jest wymieniona jako alternatywny przyrząd do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych podczas procedur resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR). Rurka LTS-D jest rekomendowana zgodnie z raportem NAP4 drugiej generacji nadgłośnieniowym urządzeniem wentylacyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pozycji 2 część 60 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zakrzywionymi o średnicy 11 Fr i 13 Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z części 60 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Części 42 wymaga, aby dren posiadał (tak, jak w używanym przez Zamawiającego drenie) czarny, czytelny znacznik głębokości na części zbiorczej (w odległości 5 cm od końca części drenującej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji 1 oczekuje zestawów do worków i butelek optri wyspecyfikowanych w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity, które gwarantują podaż diety według zaprogramowanej szybkości przepływu? Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 31 pozycji 1 zestawu do pompy do żywienia dojelitowego do połączenia worków i butelek optri z dietą ze zgłębnikiem typu ENFit, gdyż jest ono obecnie stosowanym standardem u pacjentów żywionych dojelitowo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 17

Zamawiający w pakiecie 31 pozycji 1 wyspecyfikował: „Zestaw do posiadanych pomp do żywienia dojelitowego FLOCARE INFINITY NUTRICIA, zawierający adapter do połączenia ze zgłębnikiem z końcówką EN-LOCK, pakowany razem lub oddzielnie.”

Tym samym Zamawiający oczekuje zaoferowania jednej ceny na dwa odrębne produkty. Wycenienie w jednej pozycji zestawu do żywienia +adaptera wymusza na Zamawiającym konieczność finansowania adapterów, które nie zawsze będę faktycznie potrzebne i zastosowane. Obecnie stosowane u pacjentów żywionych dojelitowo dostępy są zaopatrzone w końcówkę ENFit. W większości przypadków nie będzie więc konieczności zamawiania do zestawu adaptera będącego rozwiązaniem czasowym. Złącze ENFit jest zgodne z międzynarodowymi normami wymaganymi dla złączy i wyrobów medycznych służących do żywienia dojelitowego.

Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o wydzielenie adapterów do połączenia ze zgłębnikiem z końcówką EN-LOCK do niezależnej pozycji pakietu nr 31.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw, wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż:

„Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., a będące wynikiem epidemii, dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 3 ust. 3 Wzoru Umowy nie ulega zmianie.

Zamawiający stwierdza, że w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę, faktu, iż  niedochowanie terminu  realizacji zamówienia  wskazanego w umowie, nie jest winą Wykonawcy a spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kary umownej, a termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji zamówienia.

Pytanie 19

Dotyczy wzoru umowy § 7

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia, które wpływają na ogólnoświatową sytuacje w obrocie między dostawcami , w nawiązaniu do zapisów umowy wnosimy o dodanie do § 7 zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu zwłoki w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową, o ile zwłoka ta wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7  Wzoru Umowy nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że w przypadku udokumentowania przez Wykonawcę, faktu, iż  niedochowanie terminu  realizacji zamówienia  wskazanego w umowie, nie jest winą Wykonawcy a spowodowane jest epidemią COVID, nie będzie powodowało naliczania kary umownej, a termin realizacji zamówienia będzie ustalany w takiej sytuacji indywidualnie pomiędzy Kierownikiem Działu Zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego, a Wykonawcą uwzględniając najszybszy możliwy termin realizacji zamówienia.

Pytanie 20

Dotyczy wzoru umowy § 9

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 9 ust. 4 na następujący:

„Warunkiem dokonania zakupu zastępczego jest powiadomienie Wykonawcy o zamia¬rze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w do¬wolnym mo¬mencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstą¬pić od zakupu zastępczego, je¬żeli Wykonawca po otrzyma¬niu powiadomienia, o któ¬rym mowa powyżej, prze¬śle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadcze¬nie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakcep¬tuje po¬przez przesła¬nie Wykonawcy fak¬sem lub pocztą elektroniczną pi¬sma o wyraże¬niu zgody na zapropono¬wany nowy ter¬min dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powi¬nien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następ¬nego dnia po otrzyma¬niu powiadomienia o zamiarze dokona¬nia za¬kupu interwencyjnego (gdyby termin na dokona¬nie powiadomienia przypadał na so¬botę lub dzień usta¬wowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysła¬nia oświadczenia najpóźniej pierw¬szego dnia robo¬czego następującego po tym dniu).

W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu różnicę pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktów określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Szpital Uniwersytecki. Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej, jeżeli brak towaru spowodowany był działaniem siły wyższej, np. epidemii.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy §9 ust. 4 Wzoru Umowy.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu nr 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP; zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu; wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm ( +/- 4cm); warstwa chłonna o wymiarach - długość 190cm (+/- 4cm) i szerokość 50(+/- 2cm); wchłanialność minimum 5600g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium; ilość w opakowaniu 42 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 22

Część 50

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu i utworzy z niej odrębne zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Część 50

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga aby ramię wydechowe było zbudowane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej typu MicroCell, który minimalizuje ilość mobilnego kondensatu w układzie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 24

Część 50

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga wcięcia „V” z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, które zapewnia ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 25

Część 50

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga łącznika typu Y ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 26

Część 50

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga aby czas użytkowania zarówno układu jak i komory wynosił 14dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 27

Część 50

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga układu w komplecie z filtrem do respiratora, o skuteczności przeciwwirusowej 99,99%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 28

Część 50

Czy Zamawiający w pozycji 3 wymaga w komplecie komory nawilżacza z systemem podwójnego pływaka oraz konstrukcji zapewniającej odpowiedni czas przebywania gazu w obiegu komory w celu optymalnego wysycenia gazu parą wodną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 29

Dotyczy części nr 37:

Prosimy o dopuszczenie kocyków kompatybilnych jedynie z ogrzewaczem Equator bądź wydzielenie z puli ilości przeznaczonej dla tego sprzętu przy zachowaniu reszty parametrów zgodne z SIWZ. Rura w urządzeniu Equator zakończona jest specjalnym kolankiem zagiętym pod kątem 90stopni posiadającym zaczepy dzięki którym nie wypada z otworu w kocykach. Jest to możliwe dzięki specjalnie skrojonemu wejściu/otworu w kocykach dedykowanych do tego urządzenia. Przy żadnym innym modelu kocyków połączenie rura-koc nie będzie 100% bezpieczne (jeżeli chodzi o urządzenie Equator). Rury innych ogrzewaczy można wsunąć w otwór, ale nie ma pewności czy nie wypadnie ona podczas użytkowania co może skutkować brakiem ogrzania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 30

Dotyczy części nr 51:

Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu, jednorazową, metalową, matowa, bez refleksów świetlnych ze światłowodem z polerowanego akrylu, dającym mocne, skupione światło, nieosłoniętym, doświetlającym wnętrze jamy ustnej i gardła, zatopionym w podstawie łyżki? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 31

Dotyczy części nr 51:

Czy zamawiający wymaga aby podstawa łyżki była wykonana z tworzywa sztucznego z systemem zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 32

Część nr 34 poz. 2

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych ilości asortymentu. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami. Zatem czy Zamawiający oczekuje 500 kpl elektrod czy też 500szt=250 kpl elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 500 par (kpl elektrod).

Pytanie 33

Część nr 34 poz. 5

Czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier w kratkę lub gładki.

Pytanie 34

Część nr 35 poz. 1

Prosimy o sprecyzowanie wymaganych ilości asortymentu. Elektrody do defibrylacji są pakowane parami. Zatem czy Zamawiający oczekuje 1000 kpl elektrod czy też 1000 szt=500 kpl elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1000 par (kpl elektrod).

Pytanie 35

Część nr 34 poz. 3 i 5, SIWZ pkt.3.3

Prosimy o odstąpienie od pkt 3.3 SIWZ w pakiecie 34 poz. 3 i 5 –ponieważ adaptery i papier nie są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r, co oznacza że obowiązuje tu stawka VAT 23%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.3. Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:

3.3. Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych – nie dotyczy części 34 poz. 3, 5.

Ponadto Zamawiający modyfikuje w tym zakresie pkt. 4 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz ust. 6 § 3 Wzoru Umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

,, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – nie dotyczy części 34 poz. 3, 5.”

Pytanie 36

Dotyczy SIWZ pkt.6.7

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony.

Pytanie 37

Dotyczy SIWZ pkt 10.2.5 Pełnomocnictwo

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego ( a jest nią dopiero podpisanie umowy ) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 38

Projekt umowy – par. 2 ust. 2

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności medycznej  na tym etapie postępowania nie może wskazać Wykonawcy  precyzyjnego zapotrzebowania w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Zamówienia te będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Uniwersyteckiego,

Ilość koniecznych dostaw do zrealizowania przez Wykonawcę będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Szpitala.

Pytanie 39

Projekt umowy – par. 7 ust. 2, 3

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §7 ust. 2 i 3 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust. 2 i 3  wzoru umowy nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że pod pojęciem   ,,niewykonanie  umowy’’   rozumie nie przystąpienie przez Wykonawcę  do jej  realizacji. Natomiast pod pojęciem   ,,nienależyte wykonanie umowy” Zamawiający  rozumie nienależyte  wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z podpisanej z Zamawiającym umowy.

Z uwagi na przedmiot umowy Zamawiający informuje, że  nie jest możliwe stworzenie katalogu  zamkniętego przypadków nienależytego wykonania umowy.

Każde nienależyte wykonanie umowy będzie rozpatrywane indywidualnie ponieważ  umowa przewiduje zastosowanie kary do 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1  (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 § 8.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że instytucja kary umownej pełni funkcję czynnika dyscyplinującego w zakresie należytego wykonania umowy. Zgodnie z wymogami nałożonymi na Zamawiającego jako jednostkę sektora finansów publicznych przez przepisy ustawy „O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” z dnia 17 grudnia 2004 r. jest on zobowiązany do zapewnienia terminowego wypełniania zobowiązań przez swoich kontrahentów.

Zamawiający jako łagodniejszą formę zabezpieczenia nałożonych na niego ustawowych obowiązków wybrał instytucję kar umownych. Ich istotą jest zastosowanie represji finansowych dopiero w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a nie już na etapie jej zawarcia zgodnie z procedurami przewidzianymi przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto, wprowadzenie w tym zakresie kary umownej w przewidzianej wysokości równoważy obciążenia Stron na wypadek niedotrzymania warunków umownych. Zamawiający pragnie podkreślić, iż w przypadku ich dopełnienia nie będzie miał podstaw do naliczenia w/w kar.

Pytanie 40

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach niniejszego postepowania. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji i odstąpił od wymogu wniesienia wadium (pismo z dn. 17.11.2020 r.).

Pytanie 41

Zamawiający w części 1 pkt. 1 wymaga” Układ oddechowy dla dorosłych sterylny lub mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany, rury 200-240cm (po rozciągnięciu) - 2szt.; dodatkowa rura od 80 do 150cm (do worka) - 1szt.; łącznik/kominek 22M/15F z portem luer-lock - 1szt.; łącznik 22M-22M, worek, filtr oddechowy antybakteryjny/wirusowy. Zamawiający dopuszcza jako produkt równoważny obwód oddechowy o długości rur rozciągliwych w zakresie 65 - 200 cm oraz dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 50-150 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza układ z dodatkową rurą do worka rozciągalną do 180 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z układu oddechowego z indywidualnym numerem katalogowy osobno pakowanym i filtrem oddechowym antybakteryjno-wirusowy z indywidualnym numerem katalogowym również osobno pakowanym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Zamawiający w części 1 pkt. 3 wymaga ” Filtr oddechowy przeciwbakteryjno-p.wirusowy, elektrostatyczny z wydzieloną celulozowa warstwa wymiennika ciepła i wilgoci sterylny z portem CO₂ o skuteczność filtracji i bakterii wirusów 99,999% o skuteczności nawilżania min 31mg H₂O/l przy objętości oddechowej 500ml. utrata wilgotności 6-7mg H2O/l przy VT 500ml ; długa anestezja/wentylacja w OIT posiadające zatyczkę luer - lock i z portem dokującym, waga filtra max 32g, objętość oddechowa 150-1000ml”.

Prosimy o potwierdzenie, że opis zwarty w siwz dotyczy minimalnych wymaganych parametrów fizycznych zgodnie z ustawa PZP i Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o lepszych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga parametrów zgodnie ze specyfikacją. Powyższe pytanie jest nieprecyzyjne i Zamawiający nie wie co Wykonawca ma na myśli poprzez "zaoferowanie produktu            o lepszych parametrach".

Pytanie 43

Zamawiający w części 1 pkt. 4 wymaga „Łącznik "martwa przestrzeń" z kolankiem podwójnie obrotowym, o gładkim wnętrzu, podwójnie uszczelniony pierścieniami silikonowymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego port do odsysania, sterylny (15M/22F) bezlateksowy, bez DEHP. Wymagany na opakowaniu nr serii i data ważności”.

Opis jednoznacznie charakteryzuje produkt jednego producenta dystrybuowanego przez firmę PROMED i jest niezgodny z, art. art. 7 ust. 1 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie.

Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 Pzp). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródło. szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 29 ust. 3 Pzp)

Wymóg zastosowania ……” podwójnie uszczelniony pierścieniami silikonowymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego” dotyczy cechy produktu a nie korzyści. Jest to technologia stosowana w opisanym produkcie wyłącznie przez firmę PROMED. Zamawiający ma prawo opisać produkt spełniający standardy jakościowe ale nie może narzucać technologii jej wykonania. W związku z powyższym żądamy wykreślenia opisu charakteryzującego technologie jednego producenta i dopuszczenie produktu innych Wykonawców.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga konfiguracji złącza 15M/22F. Standardowo Łącznik "martwa przestrzeń" z kolankiem podwójnie obrotowym posiada złącze 15F/22M.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 44

Dotyczy: DFP.271.126.2020.ADB, Część nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 45

Dotyczy: DFP.271.126.2020.ADB, Część nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica ze stali nierdzewnej typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 46

Dotyczy: DFP.271.126.2020.ADB, Część nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany z dostępu obwodowego po igłe wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr lub 6Fr i długościach 40cm, 50cm, 55cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: łącznik ‘T’ z bocznym zaworem łącznika, introduktor koszulki wprowadzany po igle z możliwością odłączenia, strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa z prostym końcem z elastyczna końcówką ze stali nierdzewnej, taśma pomiarowa, mini skalpel, łączniki bezigłowe (zawory) samoprzylepne mocowanie nasadki cewnika oraz samoprzylepne mocowanie cewnika. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 47

Dotyczy: DFP.271.126.2020.ADB, Część nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany z dostępu obwodowego po igłe wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 5Fr i długościach 50cm, 60cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: łącznik ‘T’ z bocznym zaworem łącznika, introduktor koszulki wprowadzany po igle z możliwością odłączenia, strzykawka o pojemności 10ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa z prostym końcem z elastyczna końcówką ze stali nierdzewnej, taśma pomiarowa, mini skalpel, łączniki bezigłowe (zawory) samoprzylepne mocowanie nasadki cewnika oraz samoprzylepne mocowanie cewnika. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-3 z Części nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-5 z Części nr 3 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z Części nr 19 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Części nr 59 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52

Dotyczy: DFP.271.126.2020.ADB, Część nr 60, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Części nr 60 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Część 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniuli wykonanej z teflonu (FEP)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 55

Część 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę sondy dostępnej w rozmiarach: CH 16, CH 18, CH 20?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 56

Część 9, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę kranika tylko z optycznym wskaźnikiem zamknięcia otwarcia? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 57

Część 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E.Coli, redukuje zapach, Pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem .Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej foli. Waga podkładu około 295 g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 58

Część 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu chłonnego na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 59

Część 61, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę przedłużacza tylko bursztynowego o średnicy zewnętrznej 2,4mm i wewnętrznej 1,24mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 60

Część 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 61

Część 63, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przeźroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 62

Pakiet nr 1

Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 pozycje 3,4,5,6 i utworzy nowy pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści do przetargu filtr o skuteczności nawilżania 33 mg H2O/V500ml Hygrobac S"?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Pakiet 12.

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 3 dot. Rurki ustno-gardłowe Guedela jednoczęściowe, bez PCV, sterylne, kodowane kolorem (pełna rozmiarówka), jako osobny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65

Pakiet 37

Czy zamawiający dopuści do przetargu koce do urządzenia WarmTouch, a nie kompatybilne z urządzeniami Equator i Cocoon?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 66

Część 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koców (kołderek) do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, rozmiar 120x210 cm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 67

Zad. 62 - Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylne

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowe przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylnych, o poniższych parametrach:

[…]

Linia płucząca nie wymagająca biurety oraz nie wymagająca portu typu "plug in".

Komentarz: Przetworniki produkowane przez nas są zaopatrzone w dwudzielną komorę kroplową z zatrzymującym powietrze filtrem hydrofilnym z membraną 15 µm, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do obiegu przetwornika. Oferowane przez naszą firmę rozwiązania nie wymagają stosowania osobnych portów do testowania poprawności działania systemu – przetwornik posiada wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) i nie wymagają dodatkowych testów poprawności działania całej linii przez użytkownika. Ponadto cechuje je wysoka odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących. Zasada działania powyższych przetworników jest równoważna do opisanych w SIWZ.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 68

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ust. 2  § 6 Wzoru Umowy nie ulega zmianie.

Pytanie 69

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto opóźnionej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust. 2, 3, 4 Wzoru Umowy nie ulega zmianie.

Pytanie 70

Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga, aby prowadnica do ukształtowania do rurek intubacyjnych wykonana była z metalu - mosiądzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 71

Pakiet 7 poz. 1. Czy Zamawiający poprzez sformułowanie "do wszystkich rozmiarów rurek intubacyjnych" ma na myśli rozmiary rurek od 2,0 do 10,00 czyli odpowiednio prowadnice muszą się zaczynać od 1,9 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 72

Pakiet 7 poz. 2. Czy prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu powinna posiadać dwa łączniki: jeden 15mm, drugi z gniazdem luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 73

Pakiet 7 poz. 3 Czy Zamawiający wymaga prowadnicy do trudnych intubacji wzmocnionej, wykonanej z plecionki z poliwęglanu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 74

Pakiet 2 Poz. 1,2,4,5. Czy Zamawiający dopuści rurki silikonowane? Cecha ta daje łatwiejszy poślizg przy zakładaniu i przy stosowaniu cewnika do odsysania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

Pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga, aby rurka intubacyjna dooskrzelowa, posiadała znacznik rtg na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 76

Pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający wymaga aby rurka intubacyjna dooskrzelowa, posiadała zestaw złączy (trójnik, kominki, cewnik do odsysania wydzieliny, łączniki do rurek podwójnie obrotowe, łącznik Y) z zaciskami na obydwu ramionach w celu uniknięcia używania peanów do zaciskania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 77

Pakiet 2 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej zbrojonej bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 78

Pakiet 2 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga rurki z fabrycznie założoną prowadnicą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 78

Pakiet 2 poz. 5. Prosimy o dopuszczenie rurki tracheostomijnej z odsysaniem znad mankietu ze stałym szyldem lub ruchomym szyldem (do wyboru przez użytkownika), silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przeźroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie, transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer, dwie tasiemki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 80

Część 7, Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnej jednorazowej, sterylnej, prowadnicy do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, pokryta gładkim tworzywem sztucznym, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia, nie zawierająca lateksu i DEHP, pełny zakres rozmiarowy (do wszystkich rozmiarów rurek intubacyjnych), dla rozmiarów prowadnicy 3,3mm i 5 mm długość co najmniej 60 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Część 7, Pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności cewników do odsysania drzewa oskrzelowego z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z medycznego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” do lewego oskrzela, zagięty, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, z barwnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku oraz nadrukowanym rozmiarze na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego 12F-18F? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne wprowadzenia wymogu numerycznego oznaczenia cewnika, który jest przeznaczony do chwilowego użycia zaraz po wyjęciu z opakowania gdzie jest nadrukowany rozmiar? Pragniemy również zwrócić uwagę, iż w tym samym postępowaniu przetargowym Zamawiający posiada również cewniki do odsysania w zadaniu 16 i tam nie wprowadził takiego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 82

Część 7, Pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności cewników do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z medycznego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” z kontrolą ssania, mogą posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny; z kontrolą odsysania, końcówka lejek, z barwnym oznaczeniem rozmiaru na cewniku oraz nadrukowanym rozmiarze na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, dostępny w rozmiarach 6CH - 20CH.? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne wprowadzenia wymogu numerycznego oznaczenia cewnika, który jest przeznaczony do chwilowego użycia zaraz po wyjęciu z opakowania gdzie jest nadrukowany rozmiar? Pragniemy również zwrócić uwagę, iż w tym samym postępowaniu przetargowym Zamawiający posiada również cewniki do odsysania w zadaniu 16 i tam nie wprowadził takiego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 83

Część 7, Pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności filtra oddechowego mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej min 99.999 % przeciwwirusowej min.99,999% z przestrzeń martwa 60ml , oporach przepływu 1,0cm H2O przy przepływie 30l/min., waga 46g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany tlenkiem etylenu, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 84

Część 7, Pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności filtra oddechowego elektrostatyczno-mechanicznego o skuteczności przeciwbakteryjnej min 99.999 % przeciwwirusowej min.99,999% z funkcją wymiennikiem ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeń martwa 40ml , oporach przepływu 1,0cm H2O przy przepływie 30l/min., waga 30g, filtr ze złączem prostym, sterylizowany tlenkiem etylenu, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, z możliwością stosowania do 24godzin?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 85

Część 7, Pozycja 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności sond do płukania żołądka dwuświatłowych, dostępnych w rozmiarach CH14-18 i długości 125cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 86

Część 8, Pozycja 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności rezerwuarów o pojemności 600ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Część 46, Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności cewników do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 60 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 30 cm, skalowanych co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie na obudowie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 88

Część 46, Pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadach równoważności uniwersalnych adapterów do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 89

Część 51, Pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga łyżek sterylnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 90

Pakiet 1

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układów oddechowych jak opisane w SIWZ bez filtra oddechowego.

Filtry oddechowe o dobrych parametrach opisane są w dalszych pozycjach pakietu. Zamawiający ma wybór zastosowania filtra względem potrzeb pacjenta, długości zabiegu itp. bez konieczności pozbywania się, nieużytego, nieopisanego co do parametrów filtra pakowanego wraz z układem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Pakiet 1

Pozycja 4

Czy filtr ma posiadać zakres pojemności oddechowej opisanej na obudowie filtra 150-1000ml jak w pozycji 3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 92

Pakiet 2

Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z odsysaniem znad mankietu jak opisaną z obrotowym łącznikiem 15mm w rozmiarze 6.5 do 10.0 co 0.5

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy Części nr 37. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie, oryginalnych kocy (kołderki) Equator, WarmTouch, Cocoon - do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, o szerokości 100cm (+/- 5%) i długości 210 cm (+/- 10%)? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 94

Dotyczy Części nr 51. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu mikrobiologicznie czystego, pakowanego pojedynczo w opakowanie typu folia? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 95

Dotyczy Część nr 8, Pozycja nr 8. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rezerwuaru 600 ml? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie konektora z matową, chropowatą powierzchnią , która zapobiega zsunięciu się konektora z łącznika drenu ssącego. Prosimy o odstąpienie od wymogu wskaźnika położenia końcówki i otworów bocznych bo w stosowaniu cewników do odsysania nie ma to żadnego uzasadnienia medycznego.

Prosimy o uzasadnienie wymogu barwnego oznaczenia na cewniku, a nie jak do tej pory cewniki do odsysania posiadały barwne oznaczenie konektorów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 97

Pytanie do Zadania 8 lp. 6,7,8

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny zgodzi się na wyłącznie pozycji nr 6,7,8 do osobnego pakietu co pozwoli nam zaoferować znany zamawiającemu produkt wysokiej jakości bezpośrednio od wytwórcy w atrakcyjnej cenie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98

Pytanie do Zadania 8 lp. 8

Czy zamawiający ma na myśli produkt wielorazowy autoklaowwalny czy jednorazowy?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli produkt wielorazowy.

Pytanie 99

Pytanie do Zadania 8 lp. 8

Czy zmawiający w przypadku oczekiwania produktu jednorazowego dopuści do zaoferowania Rezerwuar tlenowy do resuscytatora ( worka samorozprężalnego ) z mankietem, pojemność 600ml ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu wielorazowego.

Pytanie 100

dotyczy części 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwwirusowego – przeciwbakteryjnego o potwierdzonej skuteczności 99,998 % oraz objętości oddechowej od 180 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

dotyczy części 1, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwwirusowego- przeciwbakteryjnego o nieznacznie większej od wymaganej przestrzeni martwej 42 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102

dotyczy części 1, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika obrotowego z podwójnym portem zatrzaskowym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103

dotyczy części 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika z rury gładkiej z zakończeniem pod strony pacjenta 22F-22M/15F, zawierającego DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 104

dotyczy części 50

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 50 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 105

dotyczy części 55 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje maski krtaniowej z termoplastycznym nienadmuchiwanym mankietem. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12 Fr (dla rozmiaru maski: 2; 2,5; 3; 4) i 14 F (dla rozmiarów maski 5), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankietu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Gama rozmiarów: 1waga 2-5 kg,1,5-waga 5-12 kg;2 - waga 10-25 kg; 2,5 - (25–35 kg); 3 - waga 30–60 kg; 4 - waga 50–90 kg; 5 - waga 90+.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją maska ma mieć żelowe uszczelnienie czyli nienadmuchiwalne.

Pytanie 106

dotyczy części 60

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z części 60 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107

dotyczy części 32

Czy Zamawiający wymaga wapna z indykatorem koloru biały do fioletowego, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH i ze stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 108

dotyczy części 32

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno było wapnem medycznym zatwierdzonym i zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjską i Amerykańską oraz wymaga odpowiedniego pisma – oświadczenia potwierdzającego od producenta wapna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 109

dotyczy części 62

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości przetworników do krwawego pomiaru ciśnienia bez zintegrowanego portu testowego. Zaoferowane przez nas przetworniki są już wstępnie wykalibrowane i nie wymagają dodatkowego testowania i weryfikacji poprawności działania systemu, z dokładnością odwzorowania < 5%, ale bez możliwości potwierdzenia przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 110

dotyczy części 62

Prosimy Zamawiającego o informację do jakich urządzeń mają być dedykowane przetworniki, w celu zaproponowania odpowiednich kabli.

Odpowiedź: Monitory, platformy hemodynamiczne.

Pytanie 111

dotyczy części 62

Czy Zamawiający wymaga zestawu wyposażonego w dodatkowe żółte koreczki dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 112

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy i łącznik pakowany oddzielnie niż obwód oddechowy?

Jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

Przeznaczenie: respiratory i aparaty do znieczulenia

Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml

Masa 35,6 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza 22M/15F - 22F/15M

Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem

Czas stosowania do 24 godz.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 114

Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik obrotowy z zatyczką wykonaną z miękkiego medycznego PCV, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 115

Pakiet 1 poz 6

Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt łącznik ( martwa przestrzeń) o następując parametrach:

- sterylny

- gładki wewnętrznie PCV, karbowany na zewnątrz

- łącznik podwójnie obrotowy,

- port do odsysania z PCV elastyczny, port do bronchoskopii

- złącza 22mmF-22mmM/15mmF

- długość 15 cm.

- zalecane stosowanie: do podłączenia rurki dotchawiczej z filtrem oddechowym lub obwodu oddechowego

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 116

Pakiet 32

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wapna sodowanego medycznego w formie granulek 2-5 mm z indykatorem barwnika(z białego na fioletowy) przeznaczonego do absorbcji CO2 w aparatach do znieczuleń o zdolności pochłaniania CO2 – 19%/min, produkt bezpyłowy, zarejestrowany jako wyrób medyczny, opakowanie 4,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 117

Pakiet 55

Czy zamawiający dopuści jako równoważny produkt maskę krtaniową z kanałem gastrycznym renomowanej firmy Ambu o następujących parametrach:

-delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet

-rurka maski wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt 70-90º)

-zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej

-ciśnienie uszczelnienia powyżej 30 cm H2O

-możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej i endoskopu

-znaczniki prawidłowego usytuowania maski w drogach oddechowych umieszczone na rurce

-znaczniki ułatwiające wykonanie intubacji dotchawiczej poprzez maskę umieszczone na kopule maski

-informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym

-rozmiary 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

-w maskach rozmiar 1 oraz 1,5 konstrukcja złącza oddechowego redukująca martwą przestrzeń

-w maskach rozmiar 3,4, 5, 6 możliwość zastosowania sondy żołądkowej w rozmiarze do 16 Fr włącznie

-bezpieczeństwo stosowania w środowisku MR

-wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów

-opakowanie maski kodowane kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 118

Część 17

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnej części. Obecna konstrukcja zadania znacznie ogranicza liczbę podmiotów mogących złożyć ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119

Część 22

Prosimy o określenie oczekiwanej pojemności mankietu – dostępne są mankiety dostosowane do pojemników o pojemności 500 ml lub 1000 ml

Odpowiedź: Oczekiwana pojemność to 500 ml.

Pytanie 120

Część 27

Prosimy o dopuszczenie czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg

Informujemy, że zapis Za produkt równoważny Zamawiający uważa taki, który producent urządzenia (pulsoksymetru OxiMax firmy Nellcor) dopuszcza do zastosowania z tym urządzeniem powoduje, że do postępowania może przystąpić tylko jeden wykonawca – wytwórca pulsoksymetru OxiMax firmy Nellcor.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu i dopuszczenie do zaoferowania czujnika równoważnego, którego producent deklaruje kompatybilność z urządzeniami pracującymi w technologii Nellcor Oximax.

Informujemy, że czujniki SpO2 są niezależnym wyrobem medycznych klasy IIb i są dopuszczone do obrotu na podstawie certyfikatu CE wydanego przez jednostką notyfikowaną. Ocena zgodności prowadzona przez jednostkę notyfikowaną uwzględnia także aspekt kompatybilności z deklarowanymi urządzeniami.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 121

Część 34

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnej części co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o podanie czy chodzi o mankiety wielokrotnego użytku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ma na myśli mankiety wielokrotnego użytku.

Pytanie 122

Część 37

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 100x195 cm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 123

Część 48

a) Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 100x195 cm oraz o odstąpienie od wymogu nieogrzewanej części okrywającej stopy.

b) Prosimy o dopuszczenie możliwości umocowanie kołdry na pacjencie za pomocą wyłogów.

c) Prosimy o dopuszczenie kompatybilności z Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator – mocowanie za pomocą uniwersalnego portu ze zintegrowanym zapięciem typu velcro.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.  - dot. pytania a, b i c.

Pytanie 124

Część 49

a) Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 57 x 192 cm

b) Prosimy o dopuszczenie kompatybilności z Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator – mocowanie za pomocą uniwersalnego portu ze zintegrowanym zapięciem typu velcro.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.  - dot. pytania a i b.

Pytanie 125

Część 51

Prosimy o dopuszczenie łyżek zapakowanych w zgrzewane torebki foliowe

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 126

Pytanie dotyczy części 47:

Prosimy o doprecyzowaie czy w pozycji nr 5 pakietu 47 nie doszło do omyłki pisarskiej i tym samym prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości elektrod wymaga Zamawiajacy?

Najmniejsze dostepne opakowanie zawiera 20 sztuk, które umowżliwia pomiar u 10 pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje arkusz cenowy w zakresie części 47 poz. 5 poprzez zmianę zapotrzebowania ilościowego na 20 szt.

Pytanie 127

Pakiet 1

Poz. 1

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego rozciągliwego w zakresie od 60cm do 180cm, dodatkowa rura rozciągliwa od 50cm do 150cm, filtr dodatkowo pakowany.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128

Pakiet 1

Poz. 2

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego z dodatkową gałęzią rozciągliwą do 40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 129

Pakiet 1

Poz. 2

2.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną z dodatkową gałęzią o dł 40cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 130

Pakiet 1

Poz. 2

3. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby obwód zapewniał wydajność ogrzania powietrza wdychanego na poziomie min. 6,2 stopni C/1m przy przepływie 4l/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 131

Pakiet 1

Poz. 2

4. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby waga obwodu nie przekraczała 170g, co pozwala na mniejsze przenoszenie napięć obwodu na rurkę i zwiększenie komfortu dla pacjenta i mniejsze ryzyko rozłączenia układu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 132

Pakiet 1

Poz. 3

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego elektrostatycznego z wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej lepszej od wymaganej – na poziomie ≥ 99,9998 %, o objętości oddechowej 150-1200ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymagania zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 133

Pakiet 1

Poz. 4

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatycznego biologicznie czystego o skuteczności filtracji bakterii lepszej od wymaganej - na poziomie 99,9999%, pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 134

Pakiet 1

Poz. 4

2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatycznego o skuteczności filtracji bakterii lepszej od wymaganej - na poziomie 99,9999%, pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymagania zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 135

Pakiet 2

Poz. 3

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek z jednym znacznikiem głębokości dla rozmiarów 5 i 5,5 oraz z 2 znacznikami od rozmiaru 6,0. pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – pozostałe wymagania zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 136

Pakiet 2

Poz. 3 i 4

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 137

Pakiet 2

Poz. 3 i 4

2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurka ma posiadać zakończenie wygięte i wyprofilowane do wnętrza rurki, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 138

Pakiet 2

Poz. 3 i 4

3.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm pozwalające wybrać optymalny rozmiar cewnika do odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 139

Pakiet 4

Poz. 1

1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kaniula dotętnicza ma być wyposażona w karbowaną igłę z otworem przy ostrzu pozwalającym na natychmiastowy odpływ krwi po wprowadzeniu do naczynia i potwierdzenie wejścia do naczynia czy nie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 140

Pakiet 4

Poz. 1

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy - ze względu na charakter pracy Zamawiającego - zaoferowana kaniula dotętnicza ma mieć potwierdzone w instrukcji użycia producenta i na opakowaniu 1 szt., że może być stosowana w warunkach obrazowania w środowisku pola magnetycznego MRI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 141

Pakiet 7

Poz. 1

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 384mm dla rozmiarów 4mm, 5mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 142

Pakiet 9

Poz. 5

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampa pięciokranikowej do infuzji, sterylnej, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 180cm, połączonym z kranikiem trójdrożnym, wykonana z polisulfonu - dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz działanie leków , bez DEHP

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Pakiet 9

Poz. 6

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej do infuzji, sterylnej, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 150 cm, połączonym z kranikiem trójdrożnym, wykonana z polisulfonu – materiału ,odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków, bez DEHP.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144

Pakiet 9

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc „rampa pięciokranikowa (…) wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków - ma na myśli rampę wykonaną z polisulfonu .

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli produkt wykonany z dobrej klasy materiału np. polisulfonu (lub równoważny).

Pytanie 145

Pakiet 9

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc „rampa trójkranikowa (…) wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków - ma na myśli rampę wykonaną z polisulfonu .

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli produkt wykonany z dobrej klasy materiału np. polisulfonu (lub równoważny).

Pytanie 146

Pakiet 12

Poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do tlenoterapii biernej, miękko zakończonych z prostymi, atraumatycznymi końcówkami donosowymi zapewniającymi stałe i optymalne dostarczanie tlenu, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 147

Pakiet 12

Poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty powinny posiadać nr katalogowy nadrukowany na etykiecie opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 148

Pakiet 12

Poz. 1,2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie dopuszczał do postępowania cewniki zawierające bisfenol?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 149

Pakiet 12

Poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do podawania tlenu mają posiadać przekrój gwiazdkowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 150

Pakiet 16

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje numerycznego oznaczenia rozmiaru cewnika na łączniku, ułatwiającego szybką identyfikację rozmiaru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje numerycznego oznaczenia rozmiaru cewnika na łączniku, ułatwiającego szybką identyfikację rozmiaru.

Pytanie 151

Pakiet 22

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu ciśnieniowego do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednopacjentowe, czyste mikrobiologicznie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 152

Pakiet 22

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy mankiet ciśnieniowy ma być wyposażony w miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 153

Pakiet 51

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy łyżki mają posiadać ruchome zatrzaski kulkowe z metalową obwódką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 154

Pakiet 51

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy będzie dopuszczał do postępowania łyżki zawierające ftalany substancje szkodliwe dla człowieka?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 155

Pakiet 51

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby bezpośrednio na łyżkach znajdowało się oznaczenie rozmiaru?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 156

Pakiet 63

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby system był przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29dni)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 157

Pakiet 63

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby silikonowy rękaw posiadał na całej swojej długości (167cm) substancję neutralizującą nieprzyjemne zapachy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 158

Pakiet 29

Poz. 1

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje oddychającego podkładu zapobiegającemu powstawaniu odleżyn?

Odpowiedź: Tak – pozostałe wymagania zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 159

Pakiet 2 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga aby rurka intubacyjna zbrojona z PCV, przeźroczysta, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym; znacznik głebokości, była bez zawartości ftalanów (5,0-9,5 w tym połówki).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 160

Pakiet 2 Poz. 1,2,4,5

Czy Zamawiający dopuści rurki silikonowane? Cecha ta daje łatwiejszy poślizg przy zakłądaniu i przy stosowaniu cewnika do odsysania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161

Pakiet 2 poz. 2

Czy Rurka intubacyjna dooskrzelowa, dwudrożna Robert - Shaw z PCV, przeźroczysta, z mankietami uszczelniającymi niskociśnieniowymi powinna posiadać znacznik rtg na całej długości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 162

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby Rurka intubacyjna dooskrzelowa, dwudrożna Robert - Shaw posiadała zestaw złaczy ( trójnik, kominki, cewnik do odsysania wydzieliny, łączniki do rurek podwójnie obrotowe, łącznik Y,) z zaciskami na obydwu ramionach w celu uniknięcia używania peanów do zaciskania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 163

Pakiet 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie Rurki tracheostomijnej z odsysaniem znad mankietu, z ruchomym szyldem lub z łącznikiem 15mm, pakowana pojedynczo, sterylna ROZM 6,0-10

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający aby prowadnica do ukształtowania do rurek intubacyjnych wykonana była z metalu- mosiądzu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 165

Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie "do wszystkich rozmiarów rurek intubacyjnych" ma na myśli rozmiary rurek od 2,0 do 10,00 czyli odpowiednio prowadnice muszą się zaczynać od 1,9 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 166

Pakiet 7 poz. 2

Czy prowadnica do trudnych intubacji z możliwością podawania tlenu powinna posiadać dwa łączniki : jeden 15mm, drugi z gniazdem luer-lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 167

Pakiet 7 poz. 3

Czy prowadnica do trudnych intubacji ma być wzmocniona z plecionki z poliwęglanu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 168

Pakiet 7 poz. 6

Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny , przestrzeń martwa 42 ml. z membraną filtrującą harmonijkową, opakowanie folia- papier, skuteczności filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,9999%,skuteczność filtracji wg NaCl ≥ 99,512% jest to najbardziej miarodajny pomiar skuteczności filtracji, o oporach przepływu 2,7cm H2O przy przepływie 60l/min. (niższe od wymaganych) , waga 24g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zatyczką , z możliwością stosowania do 24godzin. Walidowany w kierunku Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C i HIV.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169

Pakiet 7 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści sondy do płukania żołądka dwuświatłowe typu Lavacuator o długości 120cm dla rozmiarów od 18CH do 36CH i długości 220cm dla rozmiaru 40CH?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 170

Pakiet 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści bakteriobójczy opatrunek piankowy składający się z warstwy poliuretanowej, impregnowany 0,5% roztworem poliheksametylenu biganidu (PHMB ) wysoce skutecz¬nym środkiem antyseptycznym o niskiej toksyczności , z okienkiem, pianka wchłania wysięk a PHMB związany z opatrunkiem zabija bakterie , skuteczny przeciwko szeroko rozpowszechnionym szczepom bakteryjnym , działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne w tym na MRSA, VRE, Pseudomonas spp. i Acinetobacter baumanii , czas działania do 7 dni , wskazania do Odleżyny (stadium I – IV) , rozmiar 8,8 × 7,5 cm , jałowy ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 171

Pakiet 11

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 4,5,7 z pakietu 11 celem złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 172

Część 28 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG (kod bezpieczeństwa krótki-krótki-długi), szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym drenikiem infuzyjnym, drenik nie zawierający DEHP, rozmiary 20-22G, dł. 35, 50, 80, 100, 150 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173

Część 28 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do blokad nerwów obwodowych pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG (kod bezpieczeństwa krótki-krótki-długi), szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym drenikiem infuzyjnym, drenik nie zawierający DEHP, rozmiary 20-22G, dł. 35, 50, 80, 100, 150 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174

Pakiet 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe z dodatkowo pakowanym filtrem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 175

Pakiet 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 176

Pakiet 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 177

Pakiet 1

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniający wymianę termiczną, z kolankiem z portem kapno, długości 1,5 m, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 40 cm. mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 178

Pakiet 1

Poz.6

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy przestrzenie martwe mają być sterylne , bezlateksowe ,z PCV , bez DEHP oraz bez BPA?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 179

Pakiet 1

Poz.6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający będzie oczekiwał przestrzeni martwych z uchwytem zatyczki w osi pionowej ze złączem 15MM oraz zawierających piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 180

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm pozwalające wybrać optymalny rozmiar cewnika do odsysania minimalizujące ryzyko dobrania złego cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 181

Pakiet 12

Czy cewniki do podawania tlenu mają posiadać przekrój gwiazdkowy na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 182

- czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 1 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny, wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem 25 cm do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, z dodatkowym bezigłowym portem do iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 183

- czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 2 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny, wykonany tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami, z przedłużaczem 10-13,5cm, bez zawartości DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 184

- czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 3 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny optyczny i wyczuwalny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, wykonany tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem 100cm do zestawu kroplówkowego, bez zawartości DEHP, z portem do iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 185

- czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 4 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny, wyczuwalny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, wykonany tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki, gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami, niezależnie obracająca się nakrętka umożliwiająca łatwe podłączenie do linii bez ryzyka skręcania łączonych elementów, kolorowe znaczniki do oznaczania linii tętniczej(czerwony) i żylnej (niebieski).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 186

- czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 5 dopuści Rampa pięciokranikowa do infuzji, sterylna, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 150-180cm, z możliwością połączenia z kranikiem trójdrożnym, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków. Bez DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 187

- czy zamawiający w pakiecie 9 pozycji 6 dopuści Rampa trójkranikowa do infuzji, sterylna, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 150-180cm, z możliwością połączenia z kranikiem trójdrożnym, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków. Bez DEHP

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 188

- czy zamawiający pakiecie 9 pozycji 7 dopuści Rampa pięciokranikowa do infuzji, sterylna, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków. Niezależnie obracająca się nakrętka umożliwiające bezpieczne wpięcie do wkłucia oraz wymogiem posiadania uchwytu do przymocowania łóżka pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 189

- czy zamawiający pakiecie 9 pozycji 8 dopuści Rampa trójkranikowa do infuzji, sterylna, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków. Niezależnie obracająca się nakrętka umożliwiające bezpieczne wpięcie do wkłucia oraz wymogiem posiadania uchwytu do przymocowania łóżka pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 190

- czy zamawiający w pakiecie 11 pozycji 5 dopuści Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu posiadanej pompy Flocare 800. Zestaw zawiera: łącznik do butelek, filtr powietrza, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, żeńska końcówka do połącz ze zgłębnikiem, męska końcówka, łacznik do pompy Folcare 800, torba dostosowana do kształtu butelk do zawieszenia butelki na stojaku. Nie zawiera DEHP. wersja do opakowań miękkich (opakowanie miekkie o poj. 200, 500ml).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 191

- czy zamawiający w apkiecie 28 pozycji 1 dopuści igłę do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, soks igły 20º wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na całej igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG, specjalna izolacja – płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i posiadająca drenik infuzyjny nie zawierający DEHP 20-23G, dł. 35-120 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 192

- czy zamawiający w pakiecie 28 pozycji 2 będzie wymagał igły typu single shot z drenem infuzyjnym z możliwością odkręcenia bez kabla do stymulacji. Bardzo dobrze widoczną pod USG, do wykonywania również takich procedur jak TAP (Transversus Abdominis Plane -Przestrzeń poprzeczna brzucha) nie wymagają stymulacji nerwów obwodowych i są wykonywane tylko przy użyciu USG. Skos igły 30 º. W rozmiarach 20-22G 35 -100 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 193

- czy zamawiający w pakiecie 31 pozycji 1 dopuści Zestaw do pomp do żywienia dojelitowego EASY MOOVE 6, bez adaptera pasujących do zgłębnika z końcówką En-fit będących standardem narodowym, przy jednoczesnym użyczeniu pomp na użytek zamawiającego na czas trwania umowy

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 194

- czy zamawiający w pakiecie 31 pozycji 2 będzie wymagał Strzykawka jednorazowego użytku przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego pakowanego razem z koreczkiem do zabezpieczenia strzykawki przed wyciekiem leku. Produkt z systemem złącza ENFit. Produkt sterylny pakowany pojedynczo w folię. Pojemność 60 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 195

- czy zamawiający w pakiecie 59 pozycji 1 dopuści Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu Quinckego i wskaźnikiem położenia szlifu igły, , łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem z prowadnicą. Sterylne, pakowane pojedynczo, G 22-27/ 88-90mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 196

- czy zamawiający w pakiecie 59 pozycji 3 dopuści Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego, zawierający: 1. igłę do zniecz. podpajęczynówkowego typu pencil point 27G, dł.118mm; 2. igłę Touhy 18G, dł. 80mm z dodatkowym otworem umożliwiającym umiejscowienie igły pp. w osi prostej; 3. Cewnik zewnątzoponowy dł. 900mm z trzema otworami bocznymi i miękką końcówką; 4. system blokowania igły podpajęczynówkowej w igle Touhy;

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 197

- czy zamawiający w pakiecie 59 pozycji 4 dopuści Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych: igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy ze zintegrowanymi skrzydełkami 18G x 80mm, przeźroczysty uchwyt, cewnik z miękką zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie, strzykawka niskooporowa LOR luer 10ml,

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, gdyż obecny zapis nie pozwala na złożenie ofert innym firmom z kompatybilnym sprzętem wysokiej jakości używanym w wielu klinikach w całej Polsce

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 198

- czy zamawiający w pakiecie 11 pozycji 4 może doprecyzować czy zestaw ma służyć do podaży diet w wersji grawitacyjnej ?

Odpowiedź: Przyrząd ma służyć i do pompy i do podawania grawitacyjnego.

Pytanie 199

- czy zamawiający w pakiecie 11 pozycji 4 dopuści Uniwersalny zestaw do żywienia grawitacyjnego, umożliwiacjacy połączenie zarówno z workiem żywieniowym, jak i butelką (uniwersalne połączenie umieszczone na jednym drenie). Zestaw wyposażony w komorę kroplowa, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, dodatkowy port do przepłukiwania i podawania leków. Zestaw zakończony łączem Enfit z nakręcaną (odkręcaną) końcówką (choinką) w kolorze fioletowym w celu oznaczenia linii, umożliwiającą połączenie ze zgłębnikiem zakończonym końcówką typu lejek w różnych rozmiarach

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200

- zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie czy w pakiecie 11 pozycji 4 oczekuje zestawu do żywienia w wersji grawitacyjnej oraz pozycji 6 do żywienia przy pomocy pompy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść arkusza cenowego w zakresie części 4 (załącznik nr 1a do specyfikacji) poprzez dopisanie następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza: Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, produkt sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza bez dodatkowego (pakowanego osobno) opatrunku”.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz oferty ora arkusz cenowy – dot. części 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 22, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 40, 42, 47, 50, 51, 59, 60, 62, 63 (załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy po zmianie (załącznik nr 3 do specyfikacji).

- W związku z dokonanymi modyfikacjami, Zamawiający informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 11.12.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.