Kraków, dnia 15.06.2021 r.

DFP.271.46.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie chromatografu gazowego z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) oraz niezbędnych akcesoriów do oznaczania alkoholi i substancji lotnych w materiale biologicznym.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

- Pytanie 1

- 1. Dotyczy zapisu
Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) – 2 sztuki

1. Częstotliwość próbkowania podczas zbierania danych co najmniej 900 Hz
Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu dotyczącego maksymalnej częstotliwości próbkowania podczas zbierania danych z 900 do 500 Hz.
Z naszej wiedzy wynika, że obecnie na rynku oferowany jest 1 model chromatografu z tak wysoką częstotliwością próbkowania.
Dodatkowo jest to parametr nie mający wpływu na jakość uzyskiwanych wyników, gdyż dobra praktyka wskazuje, że wystarczająco opisany jest pik dysponujący już 20 punktami, a zakładając że szerokość piku będzie wynosiła skrajnie 0,5 s to częstotliwość wymagana to raptem 40 Hz.
Zmniejszenie pułapu do 500 Hz otwiera drogę do konkurencji technicznej i cenowej. Jest bowiem obecnie co najmniej 3 potencjalnych dostawców mających detektory FID z częstotliwością próbkowania do 500 Hz.
Pomijamy fakt, że nadawanie punktów za parametr czysto marketingowy, nie mający wpływu na jakość urządzenia, preferuje jedno konkretne rynkowe rozwiązanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego parametru.

Kluczowym problemem w czasie analiz jest identyfikacja nieznanych substancji i ich rozdział. Algorytmy integracji pików chromatograficznych programów przetwarzania danych pracują poprawnie, jeżeli szybkość próbkowania analogowo-cyfrowego w aparacie wystarcza do zapewnienia 8 do 9 punktów, licząc szerokość połówkową piku chromatograficznego. Szybkość próbkowania 900 Hz umożliwia poprawną integrację pików chromatograficznych o szerokości połówkowej 1/900*9=0,01s=10ms. Szybkość próbkowania 500 Hz wystarcza do poprawnej integracji pików chromatograficznych o szerokości połówkowej nie mniejszej niż 1/500*9=0,018s=18ms.

W Pracowni Toksykologii badane są różne, nie do końca możliwe do przewidzenia anality w różnych rodzajach materiału biologicznego. Badania mają na celu identyfikację oraz badanie ilościowe nieznanych składników próbki. W pracowni wykonywane są oznaczenia dla potrzeb diagnostyki pacjentów leczonych w wielu szpitalach rejonu małopolski, tutaj przysyłane są też badania do potwierdzania wyników metodą referencyjną, jaką jest chromatografia gazowa. W związku z tym nie ma powodu do rezygnacji z wymogu najlepszej zdolności rozdzielczej przy obecnej specyfice pracy, czyli badaniu różnych rodzajów prób o różnej matrycy, ryzyku interferencji składników endogennych i innych obecnych w próbce z badanym analitem.

- Pytanie 2

- 2. Dotyczy zapisu
Przystawka HeadSpace
Wyświetlacz pokazujący zadania przystawki w czasie analizy podać tak – 3 pkt
nie – 0 pkt
Uprzejmie prosimy o usunięcie punktacji tego zapisu. Obecność wyświetlacza w przystawce headspace w żaden sposób nie ułatwia pracy analitykowi. Sterowanie przyrządem jak i przystawką oraz podgląd jej aktualnych parametrów jest w dołączonym wymaganym i tak oprogramowaniu.
Status gotowości i pracy jest prezentowany przez kolorowe diody, stąd analityk i tak będzie i tak informowany na bieżąco o warunkach pracy przystawki.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę punktowanego parametru. Wyświetlacz pokazujący zadania przystawki w czasie analizy jest potrzebny do tego, aby analityk miał możliwość sprawdzenia statusu przystawki w każdej chwili, co jest niezbędne w czasie pracy. Dioda może jedynie informować o tym, czy aparat jest gotowy do pracy, ale nie pozwala śledzić kolejności nastrzyku, czasu inkubacji próbki, czasu zakończenia inkubacji itp. Takie informacje nie tylko ułatwiają, ale umożliwiają pełną kontrolę i planowanie pracy w trakcie analizy, czyli są potrzebne.

- Pytanie 3

3. Dotyczy zapisu:
Konsola wyciszająca o wymiarach minimum 3 m (szerokość) x 0,75 m (wysokość) x 1m (głębokość)
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, co ma wyciszać konsola. Czy mamy rozumieć, że chromatograf miałby być wewnątrz ww konsoli ? Czy może jest to wyposażenie dodatkowe? Czy zamawiający specyfikuje, jaki sprzęt ma być wyciszony, co może np. powodować konieczność wentylacji konsoli?
Czy Zamawiający pozostawia dowolność w kwestii użytych materiałów do budowy konsoli i samych materiałów wyciszających ?
Czy konsola ma być wyposażona w materiał pochłaniający jak i rozpraszający dźwięki wewnątrz, odpowiedni pracy w bezpośredniej bliskości aparatury analitycznej ?
Czy konsola ma być otwierana, a jeśli tak to w jakim zakresie ?

Odpowiedź: Konsola będzie stanowić podstawę pod chromatograf i ma wyciszać urządzenia generujące hałas. Konsola ma mieć możliwość otwierania z przodu oraz wentylacji. Zamawiający pozostawia dowolność w kwestii użytych materiałów do budowy konsoli i samych materiałów wyciszających.