Kraków, dnia 29.09.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.119.2020.AM

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie aparatury medycznej w ramach realizacji programu Kordian (holtery, EKG, ciśnieniomierz, waga).*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG z mniejszym wyświetlaczem niż 2 cale?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może odpowiedzieć, na tak nieprecyzyjnie postawione pytanie. Wykonawca nie wskazuje jaka konkretnie wielkość wyświetlacza uniemożliwia mu złożenie oferty. Zamawiający zmienia parametr 1 OPZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG z zapisem 3 kanałów z 3 odprowadzeń i 12 kanałów z 10 odprowadzeń?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 2 i wykreśla parametr 3 OPZ.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG bez czujnika aktywności fizycznej pacjenta?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 5 OPZ.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG z transmisją danych za pomocą karty CF (Compact Flash).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 6 OPZ.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG z możliwością uruchomienia zapisu badania bez możliwości wpisywania danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 7 OPZ.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG bez automatycznego włączenia rejestratora po 20 minutach od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjentów?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wykreśla parametr 8 OPZ.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG z próbkowaniem 1024 Hz dla zapisu 3 kanałowego i 4096 Hz dla zapisu 12 kanałowego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 9 OPZ.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści funkcję wykrywania rozrusznika o czułości 2uV i czasie reakcji 40 ms?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 11 OPZ.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG z przyciskiem zdarzeń pacjenta, ale bez zapisu głosowego?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 13 OPZ.

Pytanie 10

Czy zamawiający dopuści rejestrator EKG zasilany za pomocą 1 baterii AA lub akumulatora AA?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 14 OPZ.

Pytanie 11

Czy zamawiający dopuści wymiary rejestratora EKG mniejsze niż podane w tabeli technicznej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może odpowiedzieć, na tak nieprecyzyjnie postawione pytanie. Wykonawca nie wskazuje jaka konkretnie wymiary rejestratora uniemożliwiają mu złożenie oferty. Zamawiający zmienia parametr 17 OPZ.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści krótszą niż 36 miesięcy gwarancję?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ.

Pytanie 13

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o większych wymiarach niż podane w tabeli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może odpowiedzieć, na tak nieprecyzyjnie postawione pytanie. Wykonawca nie wskazuje jaki konkretnie wymiary aparatu ekg uniemożliwiają mu złożenie oferty.

Pytanie 14

Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz z zakresem pomiaru 20-260 mmHG?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmienia parametr 75 OPZ.

Pytanie 15

Czy zamawiający dopuści ciśnieniomierz oferujący mniejszą niż w tabeli ilość pomiarów   
na akumulatorze?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie może odpowiedzieć, na tak nieprecyzyjnie postawione pytanie. Wykonawca nie wskazuje, jaka konkretnie ilość pomiarów ciśnieniomierza uniemożliwiają mu złożenie oferty. Zamawiający zmienia parametr 79 OPZ.

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik 1a   
do specyfikacji), uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 15.10.2020 r. do godz. 10:30**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.10.2020 r. o godz. 10:30**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.