Kraków, dnia 10.09.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.102.2020.AM

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów endoskopowych i laparoskopowych.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Część nr 10

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie jednorazowych pistoletów biopsyjnych europejskiej produkcji, 18G, 20cm. z możliwością obsługi jedną ręką. Igła znakowana, system naciągania za pomocą jednego suwaka położonego na bocznej ściance rękojeści. Pistolet wyposażony w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą oddanie przypadkowego strzału. Długość otrzymywanego wycinka tkanki 19mm.

**Odpowiedź: Nie dopuści.**

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający w Części nr 8 wymaga trokara wraz z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara, bez konieczności usuwania separatora z trokara?

**Odpowiedź: Tak wymaga.**

Pytanie 3

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa (wzór) §3 pkt. 13 - dla produktów oferowanych w Części nr 9, poz. 1-3
Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:
- Poz. 1: Jednorazowy cewnik do pH-metrii z impedancją,
- Poz. 2: Roztwór do kalibracji cewników pH 7,01, opakowanie 0,5 l
- Poz. 3: Roztwór do kalibracji cewników pH 1.07, opakowanie 0,5 l?

Deklarowany przez producenta okres ważności ww. wyrobów medycznych wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Ze względu na fakt, że ww. wyroby będące przedmiotem procedury przetargowej importowane są z USA, nie jest możliwe zapewnienie 12-miesięcznego terminu ważności przy wymaganym przez Zamawiającego terminie dostawy 5/2 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie minimalnego terminu ważności produktów określonych w cz. 9 poz. 1-3 do 6 miesięcy oraz modyfikuje §3 ust. 13 wzoru umowy w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:**

*„13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów (*przez co Strony rozumieją w tym przypadku także sprzęt będący przedmiotem dzierżawy*4) wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 12/*6*5 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów, w przypadkach, w których produkt podlega datowaniu jego ważności.”*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4 Dotyczy części 4 poz. 76*

*5 Dotyczy cz. 9 poz. 1 -3*

**Zamawiający informuje, iż zmianie ulega punkt 3.5 Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*3.5. Zamawiający wymaga, aby termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił, co najmniej 12 miesięcy od dnia jego dostawy* ***(z wyłączeniem części 9 pozycji 1-3, w zakresie części 9 pozycji 1-3 Zamawiający wymaga co najmniej 6 miesięcy)***

Pytanie 4

Załącznik nr 1 a do SIWZ, Część nr 9, poz. 1a
Zamawiający w poz. 1a określił ogólną liczbę sztuk standardowych jednorazowych cewników pH-metrycznych (250 szt.), ale nie podał ilości sztuk/opakowań dla poszczególnych konfiguracji cewników. Ze względu na fakt, że ceny cewników pH-metrycznych są zróżnicowane, prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego ilości sztuk dla cewników pH-metrycznych jednokanałowych (pkt 1 i 7) i cewników pH-metrycznych dwukanałowych (pkt 2-6) według wymienionych poniżej poszczególnych konfiguracji, tj:

1. Standardowy jednorazowy cewnik pH-metryczny, powszechnie używany do oceny zdarzeń kwaśnego refluksu, Wewnętrzna elektroda referencyjna, czujnik dystalny, śr. 4,7 Fr,
2. Wewnętrzna elektroda referencyjna, 2 kan. pomiarowe, odległość co 5 cm, śr. 4,7 Fr,
3. Wewnętrzna elektroda referencyjna, 2 kan. pomiarowe, odległość co 10 cm, śr. 4,7 Fr,
4. Wewnętrzna elektroda referencyjna, 2 kan. pomiarowe, odległość co 15 cm, śr. 4.7 Fr,
5. Wewnętrzna elektroda referencyjna, 2 kan. pomiarowe, odległość co 18 cm, śr. 4.7 Fr,
6. Wewnętrzna elektroda referencyjna, 2 kan. pomiarowe, odległość co 18 cm, śr. 4.7 Fr,
7. Wewnętrzna elektroda referencyjna, czujnik dystalny, śr.6,4 Fr

**Odpowiedź: Zamawiający określa liczbę cewników pH-metrycznych jednokanałowych na 250szt jednocześnie nie zamawia cewników dwukanałowych.**

Pytanie 5

Załącznik nr 1 a do SIWZ, Część nr 9, poz. 2 i 3
Czy Zamawiający podtrzymuje zapotrzebowanie na:
- Poz. 2: Roztwór do kalibracji cewników pH 7,01, opakowanie 0,5 l – 5 opakowań
- Poz. 3: Roztwór do kalibracji cewników pH 1.07, opakowanie 0,5 l – 5 opakowań?

Roztwory te były użytkowane w Szpitalu Uniwersyteckim w poprzednich latach i były przeznaczone do współpracy z rejestratorem pH starej generacji oraz cewnikami pH-metrycznymi wielokrotnego użytku. Mając na względzie, że producent cewników pH-metrycznych wielokrotnego użytku zaprzestał ich produkcji i nie są one już dostępne na rynku, w związku z czym aparat nie może być użytkowany, ww. roztwory do kalibracji są bezużyteczne.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycje.**

Pytanie 6

Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa (wzór) §7 pkt 2
Zwracamy się z prośbą o następującą zmianę zapisów umowy:

Jest:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w §4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania Umowy.”

Proponowana zmiana:
„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10% wartości niewykonanej umowy brutto, o której mowa w §4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania Umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 7

Dotyczy: CZĘŚCI NR 3 POZYCJI 3: Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach.

Czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie pistoletu o penetracji tkanek 11mm o parametrach 14G 10CM ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 8

Dotyczy: CZĘŚCI NR 3 POZYCJI 3: Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm w dwóch osobnych przyrządach.

Czy zamawiający zezwoli na zaoferowanie tylko jednego rodzaju pistoletu o parametrach : Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„..Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze ani roszczenie oparte na innej podstawie prawnej, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego, a w sytuacjach pilnych dostawa nastąpi w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż do 3 dni roboczych o dnia otrzymania protokołu zużycia. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […………..] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail:”?

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje postanowienie § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie do 4 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego, a w sytuacjach pilnych dostawa nastąpi w jak najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż do 3 dni roboczych o dnia otrzymania protokołu zużycia. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […………..] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: [………………………..].”*

**Zamawiający informuje, iż zmianie ulega punkt 4.3. Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

***4.3 SPOSÓB REALIZACJI W ZAKRESIE MATERIAŁÓW OBJĘTYCH MAGAZYNEM KOMISOWYM***

*Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie do* ***4*** *dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do* ***3***  *dni roboczych.*

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na wydłużenie terminu z 3 dni roboczych na 6 dni roboczych oraz 2 dni roboczych na 4 dni robocze?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„…, w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia…”?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 6 dni roboczych oraz modyfikuje § 3 ust. 11 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

*“11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie* ***do 6 dni roboczych*** *od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.”*

**Zamawiający informuje, iż zmianie ulega punkt 4.4. Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:**

***4.4 SPOSÓB REALIZACJI W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH POZYCJI:***

*Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru w terminie do* ***6*** *dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. W sytuacjach awaryjnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.*

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„…, nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych”?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz modyfikuje §3 ust. 12 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:**

*„12. W sytuacjach awaryjnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną,* ***nie dłuższym jednak niż do 3 dni roboczych.”***

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej niż 45 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia….”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„…, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 16

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej

w wysokości 7% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 17

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej

w wysokości 7% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 18

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej

w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mnie niż 10,00 zł) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 7% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy (w zakresie części której dotyczy naruszenie), Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 19

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 8 % niezrealizowanej wartości umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Szpital Uniwersytecki z winy Wykonawcy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 20

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Przed naliczeniem kary umownej Szpital Uniwersytecki może wezwać Wykonawcę do szczegółowego podania przyczyn niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest podać przyczyny niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 21

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary w terminie 12 dnia od daty otrzymania informacji o jeje naliczeniu….”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 22

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 23

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w § 6 ust. 2. ….”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 24

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Trzykrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy…”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 25

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w terminach określonych w umowie, a opóźnienie w dostawie Towaru będzie przekraczać 5 dni roboczych Szpital Uniwersytecki po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy ma prawo do skorzystania z wykonania zastępczego Umowy, …’?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 26

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 27

Czy Zamawiający w części 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Trokar optyczny długości 10 cm ze żłobieniem oraz średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, z dwupozycyjnym zaworem gazowym, ostrze asymetryczne doskonale rozdzielające powłoki minimalizując wystąpienie przepuklin pooperacyjnych, uszczelka magnetyczna odporna na uszkodzenie przez bransze klipsownicy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 28

dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) poprzez nadanie § 3 ust. 4 następującego brzmienia: „Wykonawca jest właścicielem produktów znajdującego się w Magazynie do momentu ich pobrania z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 29

dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) poprzez dodanie § 3 ust. 1a o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany do przechowywania produktów w Magazynie w prawidłowy sposób, w szczególności zabezpieczający przed kradzieżą, przypadkową utratą lub uszkodzeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 30

dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) poprzez dodanie § 3 ust. 4a o następującej treści: „Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności produktu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 31

dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika do SIWZ (wzór umowy) poprzez dodanie § 3 ust. 4b o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonać kontroli terminu ważności produktów przechowywanych w Magazynie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 32

Dotyczy część 6

Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników stosowanych do wspomagania podczas kaniulacji dróg żółciowych i trzustkowych w celu ułatwienia pokonywania zwężeń podczas ECPW, pozwala na utrzymanie stałego dostępu do wybranego przewodu i ułatwia wymianę narzędzi zakładanych po prowadniku, spiralne ułożenie kolorów pozwala na pomiar i obserwowanie ruchu prowadnika, 5 cm powłoka hydrofilna, radiocieniująca końcówka umożliwia gładką nawigację., rdzeń prowadnika odporny na załamania, średnica 025" lub ,035", dł;480cm, końcówka prosta a dla ,035" prosta lub zagięta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 33

Dotyczy część 6

Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, prowadników do bardzo trudnych kaniulacji dróg żółciowych z powleczeniem hydrofilnym na dł. 5.8cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 34

Dotyczy część 6

Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, stopniowych poszerzadeł ujścia brodawki typu Cotton ośr. 5-7-8.4 i 5-7-9.6 oraz dł. 195 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 35

Dotyczy część 6

Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 11, w miejsce pierwotnych parametrów, urządzeń do usuwania stentów z dróg żółciowych do prowadników 0,018 i 0,035. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 36

Dotyczy część 6

Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, endoskopowych igieł z koszulką w rozmiarze 5.2 , 5.2-4.3, na min kanał roboczy 2.8mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 37

Dotyczy część 6

Prosimy o dopuszczenie w części 6 w pozycji 17, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych do pobierania próbek histologicznych na min kanał roboczy 2.8mm, a dla rozmiaru igły 20Gage – koszulka 7.95FR i kanał roboczy 3.7mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowo.**

Pytanie 38

Dotyczy część 6

Prosimy o wydzielenie z części 6 pozycji 21 do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli, ale usuwa pozycję.**

Pytanie 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 poz 19 klipsów hemostatycznych jednorazowego użytku z maksymalnym rozwarciem 17mm i w długości roboczej 235cm , przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów technicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 40

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 poz 34 stentów pozwalających na implantację z użyciem aparatu RTG, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 41

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części 4 poz 10 i 60 stentów całkowicie i częściowo krytych o średnicy 8mm w długościach 60, 80, 100, 120mm, pozostałe parametry zgodne z wymogami ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 42

PYTANIA SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 3.4 oraz formularza oferty (załącznik nr 1) punkt 4 oraz wzoru umowy (załącznik nr 3), paragraf 3, ustęp 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z odpowiedziami na pytania numer: 49, 50. Pozostałe bez zmian.**

Pytanie 43

PYTANIA SIWZ

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 3.4 oraz formularza oferty (załącznik nr 1) punkt 4 oraz wzoru umowy (załącznik nr 3), paragraf 3, ustęp 14: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – punkt 3.4 oraz formularzu oferty (załącznik nr 1) punkt 4 i we wzorze umowy (załącznik nr 3), paragraf 3, ustęp 14? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie. Piotrze proszę o odpowiedź

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z odpowiedziami na pytania numer: 49, 50. Pozostałe bez zmian.**

Pytanie 44

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz.1 dla poszerzenie możliwości wyboru asortymentu dopuści zaoferowanie również szczypiec biopsyjnych z łyżeczkami o powiększonych objętościach, zwiększając tym możliwości diagnostyczne?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 45

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz.9 dopuści zaoferowanie jednorazowych nasadek z otworem bocznym o średnicy maksymalnej w zakresie 11,35mm-15,7mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 46

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 49 dopuści zaoferowanie samorozprężalną proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przez żołądkowego lub przez dwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12-16mm, długość całkowita 30-40mm, średnica kołnierzy 24-28mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach i 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 47

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy w pakiecie nr 11 w poz. 59 doszło do omyłki pisarskiej i zamawiającemu chodzi o minimalną średnicę kanału roboczego endoskopu 2,8mm?

**Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiającemu chodzi o minimalną średnicę kanału roboczego endoskopu 2,8mm, a nie średnicę samego endoskopu.**

Pytanie 48

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy w pakiecie nr 11 w poz. 90 doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowa min. średnica kanału roboczego to 2,8mm?

**Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowa minimalna średnica kanału roboczego to 2,8mm .**

Pytanie 49

PYTANIA DO PAKIETU 11

Dot. Pakiet nr 11 poz.130, 131 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach produktów, które nie są wyrobami medycznymi (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje postanowienie wzoru umowy w ten sposób, że § 3 ust. 14 będzie miał zastosowanie do części 13 poz. 33, części 11 poz. 130 i poz. 131.**

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega punkt 3.4 Specyfikacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

*3.4. Oferowane produkty muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (z wyłączeniem cz. 13 poz. 33****; cz. 11 poz. 130, 131****).*

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega punkt 4 Formularza Oferty (Załącznik 1 do Specyfikacji), który otrzymuje następujące brzmienie:

*4. Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (z wyłączeniem cz. 13 poz. 33****; cz. 11 poz. 130, 131****).*

Pytanie 50

PYTANIA DO PAKIETU 11

Dot. Pakiet nr 11 poz. 130, 131 Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – punkt 3.4 oraz formularzu oferty (załącznik nr 1) punkt 4 i we wzorze umowy (załącznik nr 3), paragraf 3, ustęp 14? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający nie będzie wymagał.**

Pytanie 51

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy w pakiecie nr 11 w poz. 136 doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowa długość przewodu płytki pacjenta to 4,5mb?

**Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej, prawidłowa długość przewodu to 4,5mb.**

Pytanie 52

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 139 dopuści zaoferowanie jednorazowych wkładek w ilości 19 800 szt? Jedno opakowanie zbiorcze producenta zawiera 300 szt wkładek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie zamawiający zmienia ilość wymaganych sztuk.**

Pytanie 53

PYTANIA DO PAKIETU 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 11 w poz. 140 dopuści zaoferowanie protezę samorozprężalną przełykowa wykonana z nitinolu; w całości powlekana silikonem; środkowa część z dodatkową powłoką silikonową w celu minimalizacji owrzodzeń i zapobieżeniu zaginaniu protezy; do terapii po rękawowej resekcji żołądka; długość całkowita protezy 180-240mm; długość aplikatora 90cm; średnica aplikatora 8mm/24Fr; 2 lasso; 16 znaczników radiologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści.**

Pytanie 54

PYTANIA DO PAKIETU 13

Dotyczy załącznik nr 1a do specyfikacji, pakiet 13 pozycje 1, 2, 27, 46, 49, 52, 53: W związku z faktem, iż wymienione pozycje oferowane są w niepodzielnych opakowaniach po 5 sztuk, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaokrąglenie ilości wymaganych w komisie do pełnych opakowań tj. dla pozycji 1 oraz 2 - komis 10 sztuk oraz dla pozycji 27, 46, 49, 52, 53 - komis 5 sztuk.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości wymaganych w komisie do pełnych opakowań tj. dla poz. 1 oraz 2 –komis 10 sztuk oraz dla pozycji 27,46,49,52,53 –komis 5 sztuk.**

Pytanie 55

PYTANIA DO PAKIETU 13

Dotyczy pakietu nr 13 pozycja 33: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w tej pozycji produktu o stawce VAT 23 %.

**Odpowiedź: Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy produktów określonych w części 13 poz. 33 nie dotyczy wymóg dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych.**

Pytanie 56

PYTANIA DO PAKIETU 5

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycje 31, 32, 33, 34, 35, 36: W związku z faktem, iż wymienione pozycje oferowane są w niepodzielnych opakowaniach po 12 sztuk, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaokrąglenie ilości wymaganych w komisie do pełnych opakowań tj. dla pozycji 31-36 - komis 12 sztuk?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości wymaganych w komisie do pełnych opakowań tj. dla poz.31-36 komis po 12 sztuk**

Pytanie 57

PYTANIA DO PAKIETU 5

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycje 12, 13, 14, 16: W związku z faktem, iż wymienione pozycje oferowane są w niepodzielnych opakowaniach po 5 sztuk, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zaokrąglenie ilości wymaganych w komisie do pełnych opakowań tj. dla pozycji 12, 13, 14 oraz 16 - komis 5 sztuk?

**Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie ilości wymaganych w komisie do pełnych opakowań tj. dla pozycji 12, 13, 14 oraz 16 –komis 5 sztuk.**

Pytanie 58

PYTANIA DO PAKIETU 5

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja 28 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego szczypiec biopsyjnych do cystoskopu flex (wielorazowego użytku), z łyżeczkami biopsyjnymi typu standardowe, owalne - 1 szt. - długość narzędzia 115 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 59

Część 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara optycznego długości 10 cm ze żłobieniem oraz średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, z zaworem gazowym pozwalającym na jego umiejscowienie w co najmniej trzech pozycjach, pozwalającym na insuflację i desuflację, trokar wraz z separatorem?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający wyrazi zgodę.**

W załączeniu przekazuję Formularz oferty (stanowiący załącznik 1 do specyfikacji), Arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 28.09.2020 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 28.09.2020 r. o godz. 12:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.