Nr sprawy: NSSU.DFP.271.14.2020.ADB Kraków, dnia 1.09.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia onkologicznego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż dokonał korekty udzielonej odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 zawartych w piśmie z dnia 24.08.2020 r.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną (skorygowaną), obowiązującą odpowiedź na pytania nr: 3, 4:

Dotyczy: Załącznik 1B, część 1, Tabela: Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 9.

Zamawiający wymaga:” Oferowany system weryfikacji i zarządzania umożliwia integrację posiadanych przez Zamawiającego akceleratorów”.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji i integracji oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania z akceleratorami CyberKnife i Tomoterapia posiadanymi przez Zamawiającego, w zakresie: zarządzania grafikiem leczenia pacjentów, przeglądania wyników rejestracji obrazów weryfikacyjnych MVCT(dotyczy Tomoterapii), automatycznego oznaczania wykonanych frakcji leczenia włączając sumowanie dawki.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.** **Zamawiający w zakresie części 1 zmodyfikował poprzez doprecyzowanie pkt. 9 tabeli Parametry Techniczne i Eksploatacyjne załącznika nr 1a do specyfikacji.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca, któremu udzielono zamówienia publicznego w zakresie postępowań NSSU.DFP.271.24.2018.AB (System do radiochirurgii (nóż cybernetyczny)) oraz NSSU.DFP.271.23.2018.KK (Aparat do tomoterapii) zobligowany był do spełnienia następujących wymogów w zakresie sprzętu komputerowego / pracy w sieciach informatycznych:**

**„Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi oraz systemami OIS i PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania”**

**„Integracja aparatu z systemem informatycznym OIS Zamawiającego (MosaiQ) w zakresie obsługi grafiku napromieniania.”.**

Dotyczy: Załącznik 1B, część 1, Tabela: Parametry techniczne i eksploatacyjne, punkt 27.

Zamawiający wymaga:” System umożliwia komunikację z urządzeniami terapeutycznymi (Tomoterapia i CyberKnife) zlokalizowanymi w Zakładzie Radioterapii Zamawiającego”.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji i zapewnienia komunikacji oferowanego systemu weryfikacji i zarządzania z akceleratorami CyberKnife i Tomoterapia posiadanymi przez Zamawiającego, w zakresie: zarządzania grafikiem leczenia pacjentów, przeglądania wyników rejestracji obrazów weryfikacyjnych MVCT(dotyczy Tomoterapii), automatycznego oznaczania wykonanych frakcji leczenia włączając sumowanie dawki, importu i eksportu danych w formacie DICOM.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Zamawiający w zakresie części 1 zmodyfikował poprzez doprecyzowanie pkt. 27 tabeli Parametry Techniczne i Eksploatacyjne załącznika nr 1a do specyfikacji.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca, któremu udzielono zamówienia publicznego w zakresie postępowań NSSU.DFP.271.24.2018.AB (System do radiochirurgii (nóż cybernetyczny)) oraz NSSU.DFP.271.23.2018.KK (Aparat do tomoterapii) zobligowany był do spełnienia następujących wymogów w zakresie sprzętu komputerowego / pracy w sieciach informatycznych:**

**„Oferowane urządzenia posiadają możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi oraz systemami OIS i PACS bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów względem wykonawcy niniejszego postępowania”**

**„Integracja aparatu z systemem informatycznym OIS Zamawiającego (MosaiQ) w zakresie obsługi grafiku napromieniania.”**

**„Nieorganiczne czasowo licencje na funkcjonalności DICOM”.**

**W załączeniu przekazuję:**

**- zmodyfikowany załącznik nr 1a cz. 1 do specyfikacji stanowiący opis przedmiotu zamówienia uwzględniający powyższą odpowiedź i wprowadzone zmiany.**

Informuję, że w związku z koniecznością dokonania modyfikacji odpowiedzi na pytania oraz modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 14.09.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.