Kraków, dnia 22.01.2021 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.21.2020.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego wyposażenia Oddziałów dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zamawiający informuje, że sprostowana zostaje odpowiedź na pytanie nr 34 zawarta w piśmie z dnia 13.01.2021 r. Poniżej przedstawiam obowiązującą odpowiedź:

Pytanie 34

Pakiet 11: Zestaw do laryngonawigacji 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie systemu o poniższych parametrach: 
Nawigacja optyczna oparta o badanie TK i MRI do chirurgii ENT. Nie wymaga korzystania z jednorazowych produktów w trakcie zabiegów operacyjnych. System daje możliwość fuzji obrazów. Możliwość kalibracji dowolnej ilości narzędzi chirurgicznych podczas zabiegu operacyjnego. Lokalizator pacjenta naklejany na czoło pacjenta nie wymagający dodatkowych ramek. Waga całego systemu wraz z wózkiem max 25 kg. Nagrywanie zabiegów operacyjnych w trakcie użytkowania nawigacji, inteligentny zoom oraz widok z pozycji wprowadzanego narzędzia. Rejestracja pacjenta poprzez obrys wskaźnikiem struktur anatomicznych głowy z efektem dźwiękowym sygnalizującym poprawność procesu. Interfejs umożliwiający w swobodny sposób dostosowanie procedury do potrzeb użytkownika w zakresie narzędzi i profilu zabiegu. Funkcje przestrzennych rekonstrukcji 3D oraz możliwość jego przestrzennych rotacji. Obróbka obrazu 2D, 3D, m. in.: jasność, kontrast, zoom, rotacja, odbicie lustrzane. Widok z perspektywy wprowadzanego narzędzia w obrębie struktur. Program umożliwia importowanie danych pacjenta z dysku CD/DVD nośnika USB lub sieci. Wysoka dokładność systemu – max 0,2mm 
Integralny system składający się min z: 
- laptopa Mac Book Pro ze stacja dysków 
- bloku zawierającego kamery optyczne i lampy podczerwieni pozwalające nawigować w ciemności, 
- wskaźnika do kalibrowania systemu 
Całość zintegrowana na mobilnym wózku. 
Zestaw narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku zawiera: 
- wskaźnik rejestracyjny - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas użytkowania 1 szt. 
- sonda prosta - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas użytkowania 1 szt. 
- sonda zakrzywiona czołowa - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas użytkowania 1 szt. 
- sonda zakrzywiona szczękowa - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas użytkowania 1 szt. 
- płytka do kalibracji - geometria narzędzia wpisana domyślnie w program i widoczna na ekranie podczas użytkowania, 
- uniwersalny znacznik do nawigowania dodatkowych kalibrowanych narzędzi (np. ssak, shaver znajdujące się na wyposażeniu Zamawiającego) 
- klemy do mocowania dodatkowych narzędzi o różnych średnicach 4 szt. , adapter pozwalający na mocowanie narzędzi o niestandardowych rozmiarach za pomocą taśmy silikonowej 1 szt. 
- kontener do sterylizacji narzędzi. 
Z uwagi na rodzaj sprzętu – brak dodatkowego okablowania, obecność generatora EM. System nie wymaga jakichkolwiek materiałów zużywalnych. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji dot. części 11.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 02.02.2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.