## Formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.171.2020.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Cena oferty brutto: | 0 | (dostawa odczynników, materiałów i czynsz dzierżawny)
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………….................................................................... *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane produktu są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz posiadają ważne certyfikaty CE IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ............................................................................................................................................................................ Nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................................................................................................
10. | *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Zał. nr 1a
DFP.271.171.2020.KK | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT
LP | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość łącznie wykonanych oznaczeń (badań pacjentów + kontrola jakości) w okresie 36 miesięcy
1 | Odczynniki, materiały kontrolne, wszystkie materiały eksploatacyjne i zużywalne konieczne do oznaczania parametrów krytycznych pH, pCO2, pO2, Hb, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina, potas, sód, wapń, chlorki | 225 000 badań pacjentów 30 000 badań kontroli jakości
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
[7 empty] | RAZEM A: | 0
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa urządzeń - analizatorów kasetowych POCT - 9 8 sztuk
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość miesięcy | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Ilość sztuk urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (36 m-cy)
1. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
2. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
4. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
5. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
6. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
7. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
8. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
9. | Analizator kasetowy POCT | 36 | Nazwa urządzenia |  |  | 1 | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
[7 empty] | RAZEM B: | 0
[7 empty] | Cena oferty brutto (A+B) | 0

## Zał. nr 1b
DFP.271.171.2020.KK |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1. | 2 Analizatory parametrów krytycznych, parametry oznaczane: pH, pCO2, pO2, Hb, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina, potas, sód, wapń, chlorki
2. | Analizatory nie starsze niż z 2019 roku
3. | Analizatory badań pilnych, gotowe do pracy 24h/dobę
4. | Analizatory pracujące w oparciu o odczynniki konfekcjonowane w formie pakietów odczynnikowych ze zintegrowanym pojemnikiem na ścieki
5. | Możliwość wielokrotnej deinstalacji i ponownej instalacji zarówno pakietów odczynnikowych jak również kaset zawierających elektrody pomiarowe bez utraty testów.
6. | Automatyczna kalibracja wszystkich parametrów
7. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych
8. | Możliwość zamiany używanych pakietów odczynnikowych oraz kaset z elektrodami pomiędzy analizatorami
9. | Komunikacja (oprogramowanie) w języku polskim.
10. | Wbudowana drukarka
11. | Dwukierunkowe połączenie analizatorów z LIS Zakładu Diagnostyki SU (przyjmowanie zleceń, wysyłanie wyników badań)
12. | Materiały kontrolne wykonywane codziennie przynajmniej na trzech poziomach
13. | Możliwość oznaczenia osmolarności badanej próbki
14. | Możliwość oznaczenia wapnia zjonizowanego od wartości 0,1 mmol/l
15. | Łączny dobowy czas kalibracji oraz wszystkich automatycznych procedur konserwacyjnych poniżej 1 godziny
16. | Elektrody pomiarowe zintegrowane w formie kasety wymienianej niezależnie od pakietu odczynnikowego
17. | Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z objętości próbki nie większej niż 150 µl. Możliwość wykonania oznaczenia w trybie mikropróbki
18. | Automatyczna kontrola z płynów kontrolnych niezależnych od kalibratorów, materiały kontrolne na pokładzie analizatora z możliwością zaprogramowania dowolnego cyklu kontroli jakości na min. 7 dni
19. | Automatyczny program kontroli jakości
20. | Podanie próbki do aparatu bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary bez dodatkowych adapterów
21. | Przegląd techniczny analizatorów 1 raz do roku (zgodnie z wymaganiami producenta analizatorów). Koszty z tym związane ponosi Wykonawca wraz materiałami potrzebnymi do przeglądu
22. | Czas analizy z wydrukiem do 3 min.
23. | Podłączenie wszystkich analizatorów do posiadanego przez Zamawiającego programu zdalnego nadzoru nad analizatorami POCT
24. | Wykonawca zapewni możliwość zdalnego dostępu do oprogramowania serwerowego dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego
25. | Dostarczane licencje na oprogramowanie nie mogą być ograniczone czasowo
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH
LP | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca.
3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware.
4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego).
5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji.
8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach.
*Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

## zał. nr 1c
DFP.271.171.2020.KK |  |  | załącznik nr 1c do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Parametry w kryterium oceny „JAKOŚĆ”
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT
LP | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)
1. | Możliwość oznaczania kreatyniny | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
2. | Czas uzyskania wyniku łącznie z wydrukiem do 1 minuty | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
3. | Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z kasety elektrod | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt
4. | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
5. | Wbudowana bateria podtrzymująca pracę analizatora na min. 30 minut. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt