## formularz_oferty
			Załącznik nr 1 do specyfikacji
		FORMULARZ OFERTY

	Numer sprawy	DFP.271.150.2020.KK

	Nazwa zamówienia	Dostawa materiałów neurochirurgicznych.

	nazwa Wykonawcy:
	adres (siedziba) Wykonawcy:
	województwo:
	NIP
	REGON
	osoba do kontaktu
	telefon
	faks
	email

1.	Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:

	Numer części	Cena brutto:
	część 1	-00 zł
	część 2	-00 zł
	część 3	-00 zł
	część 4	-00 zł
	część 5	-00 zł
	część 6	-00 zł
	część 7	-00 zł
	część 8	-00 zł
	część 9	-00 zł
	część 10	-00 zł
	część 11	-00 zł
	część 12	-00 zł

2.	Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. / ……………………………………………………………………………………………………… / *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3.	Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4.	Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 28 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5.	Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6.	Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (dotyczy części 1-12). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.	Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10.	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
	Część zamówienia: ..................................................................................................................................... / Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
	*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11.	Dane do umowy:
	Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
	Imię i nazwisko

	Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
	Imię i nazwisko	Stanowisko	Nr telefonu / e-mail

	Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
	Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy
	Część nr:	1				ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Igły jednorazowe do EMG, kompatybilne do posiadanego aparatu Medelec Saphire dł. 37 mm grub. 0,46 mm	8 800	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(2)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr … do umowy
	Część nr:	2				ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kaniulowaną z dostępu przedniego, zestaw: 2 śruby kaniulowane. / Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5mm, średnicy rdzenia Ø 2,4mm, średnicy trzonu 2,5mm. Średnica główki śruby 6,0mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50mm (skok co 2mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. / W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. / Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera okreslającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirschner’a średnicy Ø 1,25mm, długości 200mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30mm, dł. 290mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.	10	zest.			-00 zł	-00 zł

	Wymagania dotyczące oferowanych wyrobów: / 1. Zamawiający wymaga udostępnienia instrumentarium niezbędnego do zastosowania oferowanych wyrobów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku do specyfikacji dla ww. części. Elementy instrumentarium, które ulegną uszkodzeniu lub zużyciu będą podlegały wymianie w terminie 2 dni roboczych. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium i wymiany jego elementów musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym). Przez instrumentarium należy rozumieć wszystkie narzędzia, przyrządy, urządzenia, itp. niezbędne do użycia oferowanych wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem. / 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy oraz przeprowadzenia inwentaryzacji stanu magazynu w komisie minimum 1 raz na 12 miesięcy przez przedstawiciela Dostawcy w obecności i po zatwierdzeniu upoważnionego pracownika Zamawiającego. Ewentualny koszt serwisu eksploatacyjnego i inwentaryzacji musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część_(3)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	3		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
	Syntetyczny substytut kości : syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny, postać pasty, skład chemiczny : hydroksyapatyt nanostrukturalny (83,5%) oraz beta-fosforan trójwapniowy (16,5%), wielkość porów : 200-800 pm, wielkość granulek : 0,5 -1,0 mm, substytut do wypełniania implatów do kręgosłupa typu cage, wypełnianie ubytków kostnych, wypełniania torbieli, do osteotomii korekcyjnej, wypełniania bloku kostnego, opakowanie sterylne (strzykawka ):	x	x	x	x	x	x
1.	o pojemności 1 cc	20	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	o pojemności 2,5 cc	20	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	o pojemności 5 cc	20	szt.			-00 zł	-00 zł

## część_(4)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	4		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Stabilizator międzywyrostkowy / 1. Implant wykonany z materiału typu peek / 2. Implantacja z dostępu jednostronnego bez usuwania więzadła nadkolcowego / 3. Implanty dostępne w dwóch rozmiarach: małym 12mm i średnim 15mm / 4. Każdy rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8mm do 16mm, stopniowane co 2mm / 5. Budowa jednoelementowa, bez dodatkowych elementów mocujących z zawartym znacznikiem widocznym w badaniach Rtg i MRI / 6. Implanty dostarczane w sterylnym opakowaniu / 7. Implant dostosowany do implantacji na poziomie L5/S1. / Zamawiający dopuszcza: / stabilizator międzywyrostkowy wykonany z bio-polimeru PEEK o właściwościach sprężystych zbliżonych do właściwości sprężystych kości, składający się z korpusu posiadającego ramiona stałe oraz ramiona ruchome tzw. zabieraki (samorozprężalne), które po rozłożeniu tworzą tzw. „kołyskę”, obejmującą wyrostki kolczyste. Wysokość anatomiczna w zakresie 8-16mm, skok co 2 mm, oraz w 2 rozmiarach szerokości implantu 16 i 13mm. Korpus współpracujący z elastyczną taśmą poliestrową, pełniącą funkcję cięgna. Możliwość implementacji samodzielnie lub z taśmą. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego, umożliwiający wybór kierunku z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa. Możliwość stosowania wielopoziomowych stabilizacji. Implant posiadający znaczniki widoczne w badaniach Rtg i MRI. Całość instrumentarium w specjalnym kontenerze umożliwiającym przechowywanie i sterylizację, natomiast implant dostarczany w stanie sterylnym w fabrycznym opakowaniu.	150	zest.			-00 zł	-00 zł

## część_(5)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	5		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Stabilizacja międzywyrostkowa sztywna / 1. Implant wykonany z materiału typu Tytan / 2. Założenie implantu nie powoduje uszkodzenia więzadła nadkolocowego / 3. Implant zbudowany z dwóch części zaopatrzonych w kolce do stabilizacji na wyrostkach kolczystych / 4. Rozmiar dostępny w różnych wysokościach od 8 mm do 16 mm, stopniowane co 2mm, wpływające na dystrakcje / 5. Mocowanie implantu poprzez zakleszczenie na sąsiednich wyrostkach dwóch blaszek z kolcami oraz zablokowanie śrubą / 6. Implant dostosowany do implantacji na kliku poziomach / 7. Implanty pakowane sterylnie, każdy w osobnym opakowaniu. / Zamawiajacy dopuszcza: implanty o parametrach: / - Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych. / - Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu, osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych. / - Stabilizator dostępny w 5-ciu rozmiarach od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm. / - Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego. / - Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF. / - tabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. / - Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów zawierający indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu. / - Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów zawierający: / a) narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją, / b) narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w jego osi po osadzeniu w miejscu wszczepu. / - Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. / Komplet: 1 stabilizator, 2 komplety śrubek mocujących.	60	zest.			-00 zł	-00 zł

## część_(6)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	6		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Zestaw zewnętrzny mózgowo-rdzeniowy, lędźwiowy, składający się z: drenu; prowadnika; drenu pacjenta (min.120cm) z możliwością zamknięcia; zbiornika z zastawką z możliwością pomiaru minutowego; worka z kranikiem, igły typu Toughy. Radiokontrastujący, w systemie wymagana jest także mozliwość mocowania zbiornika na różnej wysokości przy lóżku pacjenta. Zestaw pakowany w jedno zbiorcze opakowanie.	120	zest.			-00 zł	-00 zł
2.	Worki wymienne do w/w zestawu	800	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	Zestaw do drenażu zewnętrznego mózgowo-rdzeniowego komorowy: Dren komorowy silikonowy radiokontrastujący, ze znacznikami, długość 30 cm, średnica zewnętrzna 3.0 mm, wewnętrzna 1.5 mm, 20 otworów, z prowadnicą podskórną, łącznikem luer oraz silikonowym motylkiem/uchwytem do mocowania; drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego, dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora kroplowa 100 ml z filtrem, zatrzaskiem i skalą/podziałką 1 ml, worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem / Zamawiający dopuszcza zestaw do drenażu komorowego zawierający dren komorowy o średnicy zewn 2.8 mm , wew 1.5 mm, 16 otworów, komora kroplowa 75 ml, worek 600 ml. / Zamawiający dopuszcza dren komorowy o długości 35 cm, średnicy zewnętrznej 2,7 mm / Zamawiający dopuszcza dren łączący o długości 150 cm, komorę kroplową 75 ml i worek o pojemności 500 ml	600	zest.			-00 zł	-00 zł
4.	Urządzenie antysyfonowe wraz z 2 łącznikami typu Pudenza. Powierzchnia dolna urządzenia ze strzałką kierunku przepływu. / Zamaiwjaący dopuszcza urządzenia antysyfonowe kompatybilne z drenami z łącznikiem w kpl.	60	szt.			-00 zł	-00 zł
5.	Drenaż zewnętrzny płynu mózgowo-rdzeniowego, dren łączący 185 cm z wkłuciem, komora kroplowa 100 ml z filtrem, zatrzaskiem i skalą/podziałką 1 ml, worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem, bez drenu, kompatybilny z drenami zaoferowanymi w zestawach i innymi np. drenami ze srebrem. / Zamawiający dopuszcza zestaw do drenażu z komorą kroplową 75 ml, worek 600 ml / Zamawiający dopuszcza dren łączący o długości 150 cm, komorę kroplową 75 ml i worek o pojemności 500 ml	60	zest.			-00 zł	-00 zł

## część_(7)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	7		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Protezy trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa. Wymagania: / - materiał tytan (stop); / - ażurowa konstrukcja, pozwalająca na wypełnianie przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; / - możliwość docinania do pożądanego rozmiaru; / - w komplecie pierścienie wzmacniające, zapobiegające zapadaniu się protezy; / - system okrągły lub walca w przekroju; / - implant pozwalający na zastąpienie brakujących 1, 2 lub 3 trzonów (po wertebrektomii); / - dostępne w co najmniej czterech rozmiarach średnicy podstawy: od 10 do 16mm i wysokościach od 10 do 130mm ze skokiem co 2mm. / Zamawiajacy dopuszcza: / IMPLANT SIATKOWY ZASTĘPUJĄCY TRZON KRĘGOWY o następujących parametrach: / • Przeznaczony do rekonstrukcji i stabilizacji piersiowo-lędźwiowej oraz szyjnego odcinka kręgosłupa w przypadku częściowego lub całkowitego usunięcia trzonów kręgowych na jednym lub kilku poziomach / • tytanowy implant w postaci cienkościennej, perforowanej tulei z możliwością docięcia na żądany wymiar, wewnątrz duży otwór na przeszczep kostny, / • szeroki zakres dostępnych rozmiarów średnic: 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 i 30mm, umożliwiający dobór implantów do odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, średnice kodowane kolorami / • szeroki wybór przyciętych na wymiar wysokości, w zależności od średnicy od 7mm do 88mm, / • implantacja możliwa z 2 dostępów operacyjnych: przedniego i przednio-bocznego, / • dostępność talerzy oporowych zmniejszających ryzyko osiadania implantu w trzonach kręgowych, dostępne średnice: 10, 12, 15, 20, 25 i 30mm, dostępność wersji płaskich i kątowych 2,5° i 5°, średnice kodowane kolorami adekwatnie do średnic trzonów, / • ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zmniejszająca ryzyko migracji, / • talerze oporowe montowane w trzonach perforowanych metodą wciskową (press-fit), bez konieczności użycia dodatkowych elementów zabezpieczających, / • nieskomplikowane instrumentarium w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia.	20	zest.			-00 zł	-00 zł

## część_(8)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	8		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Klamra szyjna kompresyjna. Stabilizator klatki międzytrzonowej kręgosłupa w odcinku szyjnym, działający na zasadzie plastycznej deformacji implantu tytanowego, zapewniający kompresję przestrzeni miedzykręgowej. Klamra wykonana z niestopowego tytanu T40, zgodnie z normami ISO 5832-2 i ASTM F67 lub równoważnymi. Implant dostępny w dwóch wysokościach (15 i 20 mm) oraz w trzech długościach (12, 14 i 17 mm). Rozmiary klamry kodowane kolorami. Ramiona implantu karbowane na całej długości powierzchni wewnętrznej, celem zwiększenia odporności na wysunięcie. Pojedyncza klamra szyjna stosowana do jednego operowanego poziomu kręgów szyjnych.	20	zest.			-00 zł	-00 zł

## część_(9)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	9		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	System do fragmentarycznej odbudowy wysokości trzonów / - narzędzia wielokrotnego użytku pozwalające na pełną kontrolę na każdym etapie zabiegu . Po uzyskaniu zakładanych parametrów możliwość całkowitego usunięcia z trzonu. / fragmentaryczna redukcja trzonu polegająca na umieszczeniu wewnątrz kręgu giętkiej blaszki / Lamelli, która rozprężana jest in situ, aby mechanicznie przywrócić wysokość i kształt trzonu / wypychając jego płytkę krańcową do góry, / - Lamella wykonana w wysokoelastycznego materiału Nitinolu; długość 30mm; szerokość 3mm; całkowite otwarcie 12 mm; siła rekompresji 350 Nm, / - rozwiązanie nie wymagające umieszczenia implantu wewnątrz trzonu, co zmniejsza ryzyko / wystąpienia powikłań, / - cement kostny o wysokiej gęstości wstępnie dozowany w sterylnym jednorazowym zamkniętym systemie mieszająco-podawczym; system całkowicie szczelny, bez szklanych elementów, / - środek kontrastowy 30% siarczanu baru (30% BaSO4), / - Kompletny zestaw narzędzi mieszczący się w 1 kontenerze przeznaczonym również do sterylizacji; / pozostałe elementy niezbędne do przeprowadzenia zabiegu dostarczane jako komplet w jednym pudełku.	12	zest.			-00 zł	-00 zł

## część_(10)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	10		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1	Zestaw jednorazowych, sterylnych folii operacyjnych pasujących do systemu ROSA posiadanego przez Zamawiającego, zestaw: osłona robota- wym. 76x155cm oraz monitora- wym. 76x157 cm, komplet zawiera 20 zestawów	5	kpl.			-00 zł	-00 zł
2	Jednorazowe śruby mocujące pierścień bazowy pasujące do systemu ROSA posiadanego przez Zamawiającego do głowy pacjenta ( komplet zawiera 10szt.)	20	kpl.			-00 zł	-00 zł
3	Elektrody jednorazowe standardowe typ C, 2069-EPC, koniec dystalny nieaktywny 2 mm, dł. pojedynczego kontaktu 2 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego epilepsja / SEEG / koagulacja ilość kontaktów: 5-18, długość użytkowa elektrody (mm): 16-70, min. długość implantacji (mm): 26-80	35	szt.			-00 zł	-00 zł
4	Elektrody jednorazowe standardowe typ C, 2069-EPC, koniec dystalny nieaktywny 2 mm, dł. pojedynczego kontaktu 2 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego epilepsja / SEEG / koagulacja / ilość kontaktów: 3x5-6, odległość pomiędzy grupami (mm): 7-11, długość użytkowa elektrody (mm): 62-81, min. długość implantacji (mm): 72-91	15	szt.			-00 zł	-00 zł
5	Elektrody jednorazowe standardowe typ E, 2069-EPC, koniec dystalny niekatywny 2 mm, dł. pojedynczego kontaktu 1 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego / epilepsja / SEEG / koagulacja / ilość kontaktów: 12-18, odległość pomiędzy grupami (mm): 24-36, długość użytkowa elektrody (mm): 34-46	15	szt.			-00 zł	-00 zł
6	Elektrody jednorazowe typ micro - macro, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego / epilepsja / SEEG / koagulacja / ilość mikrokontaktów: 5-8, ilość makrokontaktów: 8-9, mikro rozmiar 17 µm, pozycjonowanie mikrokontaktów - 3 co 120°, dł. użytkowa elektrody (mm): 16-26.5, min. głębokość implantacji (mm) 26- 36.5	15	szt.			-00 zł	-00 zł
7	Kabel łączący elektrody mózgowe z systeme zapisu EEG, wielorazowy, dł. 150 cm, możliwość odczytania elektrod od 8 do 18 kontaktów, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego	2	szt.			-00 zł	-00 zł
8	Wzmacniacz połączenia pomiędzy elektrodami mózgowymi a kablem łączącym, zintegrowany z systemem ROSA będącego na wyposażeniu Zamawiającego, op. zawiera 5 szt, niesterylny	5	op.			-00 zł	-00 zł
9	Tytanowe śruby mocujace, jednorazowego użytku, do precyzyjnego wprowadzania elektrod za pomocą systemu ROSA, do którego muszą pasować, posiadanego przez Zamawiającego, ø 2,5 mm, w 5 długościach, ze skokiem co 5: 15, 20, 25, 30, 35, op. zawiera 10 szt	10	op.			-00 zł	-00 zł
10	Jednorazowy zestaw do wprowadzania i mocowania elektrod mózgowych, op. zawiera 10 zestawów wybranej długości: 10, 15, 20, 25, 30 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącego na wyposażeniu Zamawiającego, skład zestawu: śruba mocujaca, prowadnik, nasadka z uchwytem	5	op.			-00 zł	-00 zł
11	Sztylet ze stoperem, wykonany ze stali nierdzewnej, stoper polimerowy, śr. zew. 0,8 mm, dł. 120 mm, miękki koniec dystalny, jednorazoweo użytku	3	szt.			-00 zł	-00 zł
12	Linijka polimerowa, dł. 20 cm, dokładność 0,75 mm, wielorazowego użytku	1	szt.			-00 zł	-00 zł
13	Krótki śrubokręt do standardowej oraz krótkiej śruby prowadzącej, ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, dł. 20 oraz 160 mm	2	szt.			-00 zł	-00 zł
14	Klucz do usuwania standardowej i krótkiej śruby prowadzącej, odgięty 1,9 oraz 3,5 mm	2	szt.			-00 zł	-00 zł
15	Śrubokręt do nasadek krótkich śrub prowadzących	1	szt.			-00 zł	-00 zł
16	Zacisk	1	szt.			-00 zł	-00 zł
17	Wielorazowe elektrody monopolarne koagulacyjne, dł. 170 mm, dł. końcówki aktywnej 2,5 mm, długość izolowanej końcówki roboczej 30 mm, ø <1,25 mm, koncówka prosta, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego	2	szt.			-00 zł	-00 zł
18	Wielorazowe elektrody monopolarne koagulacyjne, stożkowe, dł. 170 mm, dł. końcówki aktywnej 3 mm, ø <1,25 mm, długości izolowanej końcówki roboczej 10 mm, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego	2	szt.			-00 zł	-00 zł
19	Wielorazowe wiertła do SEEG, do śrub typu VG-CM, śr. zew. 2,5 mm, dł. 140 mm, stożkowe zakończenie	1	szt.			-00 zł	-00 zł
20	Wielorazowe wiertła do SEEG, dł. 200 mm, proste zakończenie	1	szt.			-00 zł	-00 zł
21	Wielorazowe wiertła do SEEG, dł. 200 mm, początek o sześciokątnym kształcie, stożkowym zakończeniu	1	szt.			-00 zł	-00 zł
22	Wielorazowe wiertła zintegrowane ze śrubą prowadzącą i stoperem, śr. zew. 2,9 mm, dł. 250 mm	1	szt.			-00 zł	-00 zł
23	Wielorazowe wiertła, proste, długie, śr. robocza 2,50 mm, dł. 14 i 20 mm	2	szt.			-00 zł	-00 zł
24	Kontener do przechowywania i sterylizacji akcesoriów do implantacji materiałów wykorzystywanych do obługi robota ROSA, do którego muszą pasować, będacego na wyposażeniu Zamawiającego	1	szt.			-00 zł	-00 zł
25	Kontener do sterylizacji akcesoriów do implantacji	1	szt.			-00 zł	-00 zł
26	Wielorazowy głębokościomierz, śr. wew. 2,5 i 6 mm, dł. 10, 13 mm, wykonany ze stali nierdzewnej	4	szt.			-00 zł	-00 zł
27	Wielorazowy regulowany głębokościomierz, śr. wew. 2,5-6,0 mm, dł. regulowana w zakresie 70-100 mm, wykonany ze stali nierdzewnej	4	szt.			-00 zł	-00 zł
28	Markery pasujące do robota ROSA posiadanego przez Zamawiającego, jednorazowe śruby prowadzące do kości, dł. 10, 15, 20 mm. Opakowanie zawiera 10 szt.	12	op.			-00 zł	-00 zł
29	Wiertło do wkrętów samowiercących	2	szt.			-00 zł	-00 zł
30	Klucz do usuwania krótkich śrub prowadzących	1	szt.			-00 zł	-00 zł
31	Zaślepka do krótkiej śruby prowadzącej	1	szt.			-00 zł	-00 zł
32	Śruba przezskórna dla dorosłych ze znacznikiem, zestaw 5 opakowań po 4 szt.	3	zest.			-00 zł	-00 zł
33	Śruba przezskórna dla dzieci ze znacznikiem, zestaw 5 opakowań po 4 szt.	2	zest.			-00 zł	-00 zł
34	Śrubokręt do śrub przezskórnych: długi - 240 mm, krótki - 80 mm	2	szt.			-00 zł	-00 zł
35	Uchwyt do wierteł współpracujący z robotem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego	1	szt.			-00 zł	-00 zł
36	Zestaw biopsyjny: igła biopsyjna, z ogranicznikiem, adaptorem oraz elelemntem wydłużającym, op. 5 szt, zintegrowane z systemem ROSA będącym na wyposażeniu Zamawiającego, średnica igły: 2,1 mm lub 2,5 mm, wielkość okienka biopsyjnego - 5, 8, 10 mm, dł. 190 mm oraz 250 mm	15	op.			-00 zł	-00 zł

## część_(11)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a do specyfikacji / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	11		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
1.	Zastawka lędźwiowo-otrzewnowa dla dorosłych średnio/niskociśnieniowa, nie ferromagnetyczna	20	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	Dreny lędźwiowe 60cm, pośredni dł. 10cm i i otrzewnowy dł.-70cm z igłą typu Tuohy	40	kpl.			-00 zł	-00 zł

## część_(12)
DFP.271.150.2020.KK					Załącznik nr 1a / Załącznik nr ….. do umowy

	Część nr:	12		ARKUSZ CENOWY

				Cena brutto:	-00 zł

Poz.	Przedmiot zamówienia / Parametry wymagane	Ilość	jm	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy / (jeżeli istnieje)	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto pozycji
	Cement do uzupełniania ubytków kostnych - substytut kostny składający się z hydroxyapatytu o właściwościach osteokonduktywnych, biokompatybilny, dający porównywalne do kości parametry mechaniczne, / - nie powodujący reakcji termicznych (niewydzielający ciepła) podczas procesu twardnienia/zastygania, / - struktura krystaliczna, porowata, / - resorbowalny (przebudowujący się w kość, w zależności od wieku, stanu zdrowia i wielkości ubytku w kości pacjenta), / - możliwość zastosowania wspólnie z innymi komponentami (PEEK, tytan) i nietracący przy tym swoich właściwości, / - przechowywanie i stosowanie w temperaturze pokojowej (idealnie 18°-22° C),	x	x	x	x	x	x
1.	cement obj. 3 ml	5	szt.			-00 zł	-00 zł
2.	cement obj. 5 ml	3	szt.			-00 zł	-00 zł
3.	cement obj. 10 ml	3	szt.			-00 zł	-00 zł