Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 1

Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia burgdorferi (sensu lato) w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym oraz przeciwciał przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) w surowicy i osoczu metodą typu IMMUNOBLOT, wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń.

| Lp. | - Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Wykaz i rodzaj oferowanych testów i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 1 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 2 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot |  |
| 3 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgG anty Borrelia burgdorferi (sensu lato) |  |
| 4 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgM anty Borrelia burgdorferi (sensu lato) |  |
| 5 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 6 | Zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgM przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot |  |
| 7 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgG anty HEV |  |
| 8 | Materiały kontrolne dedykowane dla oferowanych zestawów IgM anty HEV |  |
| Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych i materiałów kontrolnych: |  |  |
| 9 | Wymagana technika oznaczeń: testy typu „line immunoblot”, z linijnie naniesionymi na pasek testowy antygenami w układzie oddzielnych prążków. |  |
| 10 | Indywidualne oznakowanie pasków testowych obejmujące identyfikator rodzaju wykonywanego testu oraz numer pozwalający przypisać próbkę badaną. |  |
| 11 | W przypadku pasków uniwersalnych IgG/IgM obecność na pasku testowym prążka pozwalającego na identyfikację wzrokową klasy wykrytych w trakcie oznaczenia przeciwciał IgM/IgG (prążek klasy przeciwciał). Zamawiający doprecyzowuje: Określenie „paski uniwersalne IgG/IgM” dotyczy sytuacji, w której oferowane paski testowe mogą być wykorzystywane wymiennie dla obydwu klas przeciwciał. W takiej sytuacji wymagane jest wskazanie odrębnym prążkiem (IgM lub IgG) rodzaju identyfikowanej w konkretnym badaniu klasy przeciwciał. Warunek ten nie dotyczy sytuacji, w której oferowane paski testowe są odrębne dla poszczególnych klas i mają fabrycznie naniesione oznaczenie klasy przeciwciał. |  |
| 12 | Obecność na każdym pasku testowym prążka wskazującego na prawidłowość przebiegu oznaczenia (prążek kontroli reakcji). |  |
| 13 | Obecność na każdym pasku testowym prążka wyznaczającego wartość cut-off dla prążków testowych (pozwalającego na rozróżnianie prążków dodatnich i ujemnych). |  |
| 14 | Dedykowany dla każdego analitu materiał kontrolny pozwalający na wykonywanie oznaczeń na minimum dwóch poziomach (przynajmniej kontrola ujemna i kontrola dodatnia). |  |
| 15 | Ilość materiału kontrolnego dedykowanego dla oferowanych zestawów IgG oraz IgM wyznaczona zgodnie z wymaganiami producenta zestawów odczynnikowych, z uwzględnieniem ich okresu przydatności do użycia, ale nie mniej niż jedno oznaczenie dla kontroli ujemnej i jedno oznaczenie dla kontroli dodatniej na każde opakowanie testów. |  |
| 16 | Oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych. |  |
| 17 | Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD. |  |
| 18 | Data ważności dla zestawów odczynnikowych przynajmniej niż 6 miesięcy od dnia dostawy. |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi: |  |  |
| 19 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko Borrelia burgdorferi (sensu lato) metodą typu immunoblot. |  |
| 20 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów OspC i VlsE dla testu w klasie IgM oraz rekombinowanych antygenów VlsE dla testu w klasie IgG (warunek minimum). |  |
| 21 | Możliwość wykonywania badań przynajmniej dla surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego. |  |
| Wymagania dla zestawów odczynnikowych do oznaczania przeciwciał przeciwko HEV: |  |  |
| 22 | Kompletne zestawy odczynnikowe do oznaczania przeciwciał IgG i IgM przeciwko wirusowi Hepatitis E Virus (HEV) metodą typu immunoblot. |  |
| 23 | Zastosowanie na paskach testowych rekombinowanych antygenów HEV (dotyczy prążków służących do wykrywania przeciwciał). |  |
| 24 | Możliwość wykonywania badań przynajmniej dla surowicy i osocza EDTA. |  |

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 25 | Automatyczny analizator przeznaczony do wykonywania oznaczeń przeciwciał techniką immunoblot w surowicy, osoczu oraz płynie mózgowo-rdzeniowym. |  |
| 26 | W pełni automatyczny i kontrolowany przez analizator proces diagnostyczny, prowadzony w ramach zlecanej kolejki roboczej, od pobrania materiału z probówki pierwotnej/wtórnej, poprzez automatyczną procedurę blottingu i suszenia do końcowego skanowania pasków testowych, analizy danych i generowania wyników przekazywanych do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej (LSI). |  |
| 27 | Przygotowany do pracy analizator, wraz z wymaganą przez producenta/serwis minimalną niezbędną do obsługi przestrzenią roboczą mieści się na powierzchni o wymiarach 110 cm × 80 cm (dotyczy podstawy analizatora z przestrzenią roboczą). |  |
| 28 | Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) pozwalająca na zlecanie badań i odbiór wyników z analizatora przez LSI. |  |
| 29 | Rozpoznawanie rodzaju umieszczonego w rynience inkubacyjnej paska testowego (oznaczanego nim analitu), ocena względem zleconej dla poszczególnych rynienek listy roboczej oraz zgłoszenie stwierdzonej niezgodności użytkownikowi. |  |
| 30 | Ilość dodatkowych materiałów zużywalnych/eksploatacyjnych (wymaganych, ale nie wchodzących w skład samych zestawów odczynnikowych) odpowiadająca realizacji badań przy założeniu dwóch serii oznaczeń na tydzień |  |
| 31 | Możliwość jednoczesnego wykonywania minimum 40 oznaczeń. |  |
| 32 | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń przeciwciał klasy IgG oraz IgM (w trakcie jednoczasowej inkubacji w sąsiednich rynienkach). |  |
| 33 | Analizator wyposażony w zautomatyzowany system pobierania/próbkowania materiału z możliwością wykonywania badań (pobrań materiału) bezpośrednio z próbówek pierwotnych zawierających materiał biologiczny pacjentów. |  |
| 34 | Podajnik próbek pozwalający na jednoczesne umieszczenie w aparacie przynajmniej 40 próbówek pierwotnych zawierających materiał biologiczny pacjentów. |  |
| 35 | Zabezpieczenie przed błędną aspiracją próbki i odczynników (ciśnieniowy system detekcji poziomu cieczy i prawidłowości aspiracji). |  |
| 36 | Minimalne zakresy rozmiarów probówek pierwotnych obsługiwanych przez system pobierania/próbkowania materiału: średnica od 13 do 16 mm. i długość od 65 do 100 mm. |  |
| 37 | System identyfikujący umieszczone w podajniku próbki za pomocą kodów kreskowych, wykorzystujący zintegrowany z aparatem skaner kodów. |  |
| 38 | Obsługa za pomocą monitora dotykowego będącego częścią własną analizatora. |  |
| 39 | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne skanowanie i interpretację wyników oznaczania zgodnie z procedurami określonymi przez producenta testów |  |
| 40 | Możliwość wydruku wyników, dokumentacji badań i kontroli jakości w celach archiwizacyjnych bezpośrednio z poziomu analizatora. |  |
| 41 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego. |  |
| 42 | System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce. |  |
| 43 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy. |  |

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- **Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH

| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Zamawiający dopuszcza: obsługa serwisową systemu integracji w trybie poniedziałek-piątek od 08.00 do 16.00 w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.