Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 1

| Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące dzierżawionego urządzenia w formie systemu zintegrowanego (moduł 8 kanałowy), do jednoczasowego przeprowadzenia etapów ekstrakcji DNA&RNA/ amplifikacji/detekcji w technologii Real-time PCR oraz bezpośredniej identyfikacji patogenów z materiału klinicznego metodą P |  |  |
| 1. | Urządzenie w pełni zautomatyzowane obejmujące proces jednoczasowej izolacji kwasu nukleinowego DNA&RNA, amplifikacji/detekcji w czasie rzeczywistym w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki poza urządzenie |  |
| 2. | Urządzenie umożliwia jednoczasowe przeprowadzenie co najmniej ośmiu (8) niezależnych reakcji PCR w odrębnych kanałach amplifikacji/detekcji |  |
| 3. | Ostateczny wynik reakcji uzyskiwany w czasie około 60 minut |  |
| 4. | Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania systemu, zbieranie, archiwizację i analizę danych |  |
| 5. | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów z możliwością analizy krzywej amplifikacji |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w laptop oraz drukarkę, która umożliwi bieżący wydruk wyników z poziomu urządzenia działających w ramach jednego modułu - tylko w przypadku jeśli ww. sprzęty stanowią integralną część urządzenia |  |
| 8. | Rok produkcji urządzenia 2018-2021 |  |
| 9. | W przypadku powtarzających się awarii urządzenia (trzech kolejnych) - urządzenie zostanie wymienione na nowe |  |
| 10. | Wykonawca na swój koszt dostarczy odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia. Wszystkie wymagane czynności będą wykonywane w ramach obsługi serwisowej (w cenie oferty) |  |
| 11. | Pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie obsługi urządzenia oraz na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |
| 12. | Urządzenie posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 13. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie urządzenia przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia Wykonawcy |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 1 Wykrywanie RNA: Influenza A/Influenza B/RSV (Respiratory Syncytial Virus) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiały ludzkie pobrane z dróg oddechowych |  |
| 2. | Zestaw typu multiplex w technologii Real-time PCR umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego (RNA) szczepów wirusa Influenza A, Influenza B oraz RSV (A&B). Konieczność zróżnicowania wykrywanych drobnoustrojów |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania w trybie cito, tj. w czasie nie dłuższym niż 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania oraz kontrole dodatnie i ujemne |  |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania |  |
| 6. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |  |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 8. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 9. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 10. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 2 Wykrywanie RNA Hepatitis C (HCV RNA) – metoda ilościowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki: osocze, surowicę |  |
| 2. | Analiza ilościowa RNA HCV, dolny zakres liniowości pomiaru nie wyższy niż 20 IU/ml. Walidacja względem Międzynarodowego Standardu WHO |  |
| 3. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, etap izolacji materiału genetycznego bezpośrednio po umieszczeniu próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Możliwość wykonania badania w trybie pilnym, czas wykonania około 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 5. | Zachowany proces kontroli izolacji RNA/apmlifikacji/detekcji z użyciem kontroli wewnętrznej (IC) i/lub wewnętrznych standardów ilościowych |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwia analizę krzywych amplifikacji oraz wartości Ct dla poszczególnych produktów amplifikacji/detekcji. Wynik stężeń HCV RNA (IU/ml) podane bezpośrednio po zakończonej reakcji RT PCR |  |
| 7. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania. |  |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony zostanie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 9. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE (odpowiednie dokumenty mają być złożone wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 10. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 11. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 3 Wykrywanie DNA Hepatitis B (HBV DNA) – metoda ilościowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki: osocze, surowicę |  |
| 2. | Analiza ilościowa HBV DNA, dolny zakres liniowości pomiaru nie wyższy niż 20 IU/ml. Walidacja względem Międzynarodowego Standardu WHO dla HBV |  |
| 3. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, etap izolacji materiału genetycznego bezpośrednio po umieszczeniu próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Możliwość wykonania badania w trybie pilnym, czas wykonania około 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 5. | Zachowany proces kontroli izolacji /apmlifikacji/detekcji z użyciem kontroli wewnętrznej (IC) i/lub wewnętrznych standardów ilościowych |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwia analizę krzywych amplifikacji oraz wartości Ct dla poszczególnych produktów amplifikacji/detekcji. Wynik stężeń HBV DNA (IU/ml) podane bezpośrednio po zakończonej reakcji RT PCR |  |
| 7. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania. |  |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony zostanie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 9. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 10. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 11. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 12. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |
| 13. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania. |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 4 Wykrywanie RNA ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV-1 RNA) – metoda ilościowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki: krew pełna, osocze |  |
| 2. | Analiza ilościowa HIV RNA, dolny zakres liniowości pomiaru nie wyższy niż 30 kopii RNA HIV/ml |  |
| 3. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, etap izolacji materiału genetycznego bezpośrednio po umieszczeniu próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Możliwość wykonania badania w trybie pilnym, czas wykonania około 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 5. | Zachowany proces kontroli izolacji RNA/apmlifikacji/detekcji z użyciem kontroli wewnętrznej (IC) i/lub wewnętrznych standardów ilościowych |  |
| 6. | Oprogramowanie umożliwia analizę krzywych amplifikacji oraz wartości Ct dla poszczególnych produktów amplifikacji/detekcji. Wynik stężeń HIV RNA podane bezpośrednio po zakończonej reakcji RT PCR |  |
| 7. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania. |  |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony zostanie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 9. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 10. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 5 Wykrywanie DNA genów karbapenemaz: KPC, NDM, OXA-48, VIM, IMP-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiały ludzkie: wymaz z odbytu |  |
| 2. | Zestaw typu multiplex w technologii Real-time PCR umożliwia jednoczasowe wykrycie genów blaKPC, blaNDM, blaOXA-48, blaIMP-1, blaVIM karbapenemaz oraz ich zróżnicowanie |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania w trybie cito, tj. w czasie nie dłuższym niż 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |  |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania |  |
| 6. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |  |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 8. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 9. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 10. | Zestaw wystarcza do wykonania przynajmniej 100 oznaczeń |  |
| 11. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 6 Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiały ludzkie pobrane z dróg moczowo-płciowych: wymaz z kanału szyjki macicy, pochwy oraz mocz |  |
| 2. | Zestaw typu multiplex w technologii Real-time PCR umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego Ch. trachomatis/N. gonorrhoeae. Konieczność zróżnicowania wykrywanych patogenów |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania w trybie cito, tj. w czasie nie dłuższym niż 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |  |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania |  |
| 6. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |  |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 8. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 9. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 10. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 7 Wykrywanie DNA Trichomonas vaginalis |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiały ludzkie pobrane z dróg moczowo-płciowych: pochwa |  |
| 2. | Zestaw typu multiplex w technologii Real-time PCR umożliwia wykrycie materiału genetycznego T. vaginalis |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania w trybie cito, tj. w czasie nie dłuższym niż 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |  |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania |  |
| 6. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |  |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 8. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 9. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 10. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 8 Wykrywanie DNA ludzkiego Papillomawirusa (HPV) typy wysokogenne (HR HPV) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiały ludzkie pobrane z dróg moczowo-płciowych: kanał szyjki macicy |  |
| 2. | Zestaw typu multiplex w technologii Real-time PCR umożliwia wykrycie materiału genetycznego DNA HPV typów wysookonkogennych oraz zróżnicowanie przynajmniej typów 16, 18 i 45 |  |
| 3. | Badanie wykonywane w trybie cito, tj. w czasie nie dłuższym niż 60 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urzadzenia |  |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |  |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników wymagany do wykonania badania |  |
| 6. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |  |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |  |
| 8. | - Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |  |
| 9. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 10. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 9 Wymazówki wraz z płynnym podłożem do pobierania, transportu i przechowywania materiału z dróg oddechowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferta uwzględnia płynne podłoża wraz z wymazówkami do pobierania, transportu i przechowywania materiału z dróg oddechowych (nosogardziel) |  |
| 2. | Materiały są zwalidowane lub zalecane przez Producenta z oferowanym zestawem diagnostycznym podanym w poz. 1 |  |
| 3. | Materiały wyszczególnić w arkuszu cenowym |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 10 Wymazówki, szczoteczki oraz płynne podłoża cytologiczne do pobierania, transportu i przechowywania materiału ludzkiego z dróg moczowo-płciowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferta uwzględnia płynne podłoża wraz z odpowiednimi wymazówkami do pobierania, transportu i przechowywania materiału z dróg moczowo-płciowych. Wymagana walidacja producenta zestawu z poz. 6 |  |
| 2. | Oferta uwzględnia płynne podłoża cytologiczne oraz odpowiednie szczoteczki do pobierania, transportu i przechowywania materiału z dróg płciowych (szyjka macicy) posiadających walidację Producenta z zestawem podanym w poz. 8 |  |
| 3. | Materiały wyszczególnić w arkuszu cenowym |  |

| Dotyczy: części 1 poz. 11 Inne materiały zużywalne do zestawów diagnostycznych oraz do oferowanego urządzenia (tylko w przypadku jeżeli ich użycie wymagane) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie materiały zużywalne posiadają walidację z oferowanym urządzeniem i zestawami diagnostycznymi |  |
| 2. | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w arkuszu cenowym |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.