## załącznik nr 1a
| DFP.271.167.2018.AJ | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ….. do umowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Szacunkowa ilość łącznie wykonanych oznaczeń(kontroli +kalibracji + badań pacjentów) w okresie 36 miesięcy
1. | Odczynniki, kontroli i wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych , koniecznych do oznaczania parametrów układu krzepnięcia metodą tromboelastometryczną. | 1000
Szczegółowy arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
DFP.271.167.2018.AJ
Dzierżawa urządzeń:
| Przedmiot | Jm | Ilość | Opis dzierżawionych urządzeń |  | Koszt brutto za 1 miesiąc dzierżawy 1 urządzenia | Koszt brutto za 36 miesięcy dzierżawy za 1 urządzenie
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Dzierżawa 1 sztuki urządzenia | miesiąc | 36 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) |  | 0
[6 empty] | RAZEM | 0
[6 empty] | SUMA | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt) w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt) w godzinach [h] | Przyjety koszt 1 kWH [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej | Koszt zużycia energii elektrycznej (2 szt. urzadzenia)
| a/tromboelastometr |  | 26280 | 0.27 | 0 | 0

## załącznik nr 1b
DFP.271.167.2018.AJ
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Wymagane parametry dzierżawionego analizatora
Lp. | Parametr wymagany |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Aparat typu point of care-całkowicie automatyczny
2 | Optyczno-mechaniczny system detekcji powstawania skrzepu wysoce odporny na wstrzasy i wibracje mechaniczne
3 | Możliwość wykonania 4 testów równolegle w tym samym czasie dla jednego pacjenta
4 | System pracujacy w oparciu o jednorazowe kasety
5 | Praca z próbówkami systemu zamkniętego wielu producentów
6 | Komora pomiarowa termostatowana do temperatury 37 C, zapewniajaca dokładność i porównywalność pomiarów
7 | Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym
8 | Automatyczne zaznaczanie na ekranie wyników pomiarowych wykraczających poza zakres norm umożliwiające okreslenie zaburzeń w układzie krzepnięcia
9 | Prezentacja krzywej graficznej wyników pomiarów właściwości wiskoelastycznych skrzepu krwi pełnej pacjenta w odniesieniu do krzywej standardowej jak i do wykonanych wcześniej badań tego samego pacjenta
10 | Sterowanie i analiza przy wykorzystaniu komputera wbudowanego w aparat oraz monitora kolorowego typu touch screen o przekątnej ekranu min 17"
11 | Możliwość dwukierunkowej współpracy z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) w celu umożliwienia integracji z Szpitalnym Systemem Informatycznym (HIS)
*Nie spełnienie któtegokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzycenie oferty

## załącznik nr 1c
DFP.271.167.2018.AJ
|  | Opis przedmiotu zamówienia |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Wymagane parametry odczynników
Lp. | Parametr wymagany |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)*
1 | Odczynniki gotowe do użycia dostarczane w dedykowanych kartridżach, umożliwiajace wykonanie badania z jednego kartridża
2 | Możliwość kontroli urzadzenia i odczynników poprzez przeprowadzenie badań kontrolnych na dostarczanych preparatach ludzkiego osocza
3 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia wykrycie bądź wykluczenie hiperfibrynolizy
4 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia określenie niedoboru lub zaburzeńw polimeryzacji fibryny
5 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia określenie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów, którym podawana była heparyna( poprzez wyeliminowanie działania heparyny
6 | Użycie odczynników według odpowiedniego algorytmu pomiarowego umożliwia określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia zewnątrzpochodnym i wewnątrzpochodnym
*Nie spełnienie któtegokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzycenie oferty