Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr ….. do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego dla O.K. Ginekologii Onkologicznej

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| LP | Przedmiot | Cena brutto oferty: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego dla O.K. Ginekologii Onkologicznej |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora | tak |  | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | tak |  | --- |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | tak |  | --- |
|  | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB | tak |  | --- |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | tak |  | --- |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | tak |  | --- |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | tak |  | --- |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | tak |  | --- |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | tak |  | --- |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół | tak |  | --- |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | tak |  | --- |
|  | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym | tak |  | --- |
|  | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) | tak |  | --- |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | tak |  | --- |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 280000 kanałów procesowych | tak |  | --- |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz | tak |  | --- |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | tak |  | --- |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 | tak |  | --- |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | tak |  | --- |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | tak |  | --- |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | tak |  | --- |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) | tak |  | --- |
|  | Tryb B | tak |  | --- |
|  | Głębokość penetracji min. 2-38cm | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | tak |  | --- |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | tak |  | --- |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | tak |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | tak |  | --- |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | tak |  | --- |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | tak |  | --- |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | tak |  | --- |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | tak |  | --- |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | tak |  | --- |
|  | Tryb M | tak |  | --- |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | tak |  | --- |
|  | Doppler Kolorowy | tak |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | tak |  | --- |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | tak |  | --- |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | tak |  | --- |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | tak |  | --- |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy | tak |  | --- |
|  | Doppler Pulsacyjny | tak |  | --- |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | tak |  | --- |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | tak |  | --- |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | tak |  | --- |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | tak |  | --- |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | tak |  | --- |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | tak |  | --- |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | tak |  | --- |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | tak |  | --- |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego | tak |  | --- |
|  | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych mięśniowoszkieletowe położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | tak |  | --- |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | tak |  | --- |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | tak |  | --- |
| GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° | tak |  | --- |
|  | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 68° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | tak |  | --- |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów, piersi i naczyniowych: -Zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Szerokość pola obrazowego: max. 40 mm -obrazowanie trapezowe -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | tak |  | --- |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 64 -Kąt skanowania: min. 90 ° | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 77° | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję Strain | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D : min. 9płaszczyzn | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o 3D/4D | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora | Podać |  | Tak – 0,5 pkt; Nie – 0 pkt |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 36 miesięcy |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia naprawy | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | Tak/Nie podać |  | Tak – 3 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |