## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.101.2020.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników dla Zakładu Diagnostyki wraz z dzierżawą urządzeń
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………..................................................................................................................................... *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
4. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
5. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Nie dotyczy części 2 poz. 5: Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikaty CE IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE IVD.
8. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: .......................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: .....................................................................................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.101.2020.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami, kalibracjami i powtórzeniami) | j.m.
1. | Odczynniki, kontrole, kalibratory, powtórzenia, elementy zużywalne do oznaczania elektrolitów - oznaczanie Litu | 3000 | oznaczeń
2. | Odczynniki, kontrole, kalibratory, powtórzenia, elementy zużywalne do oznaczania elektrolitów - oznaczanie Sodu | 3000 | oznaczeń
3. | Odczynniki, kontrole, kalibratory, powtórzenia, elementy zużywalne do oznaczania elektrolitów - oznaczanie Potasu | 3000 | oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto opakowania*** | Cena brutto pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto pozycji
4. | Dzierżawa na czas trwania umowy analizatora do oznaczania elektrolitów (Lit, Sód, Potas) Rok produkcji urządzenia: 2019 / 2020 | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator do oznaczania elektrolitów (Lit, Sód, Potas) | 6000 | godziny | 0.55 |  |  |  | 0
Poz. | Wymagania graniczne analizatora do oznaczania elektrolitów (Lit, Sód, Potas):
1. | Parametry mierzone: Na+, K+, Li+
2. | Możliwość wykonania oznaczeń z pełnej krwi, surowicy, osocza
3. | Objętość próbki krwi nie większa niż 95 µl
4. | Kalibracja 1 i 2 punktowa
5. | Tryb pracy standby
6. | Wersja oprogramowania w języku polskim
7. | Wbudowana drukarka
8. | Wbudowany interfejs komputerowy
9. | Łatwa wymiana odczynników - odczynniki w jednym opakowaniu zbiorczym
10. | Bezobsługowe elektrody
11. | Detektor pęcherzyków powietrza w próbce
12. | W przypadku awarii - czas realizacji serwisu w ciągu 12 godzin od zgłoszenia awarii na koszt wykonawcy przez cały okres trwania umowy
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający wymaga pełnej kompatybliności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybline i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów.

## część 2
| DFP.271.101.2020.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość zestawów | j.m.
1. | Odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały zużywalne do oznaczania przeciwciał przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty –GAD) w surowicy lub osoczu | 15 | zestawów
2. | Odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały zużywalne do ilościowej oceny 17-OH progesteronu w surowicy lub osoczu | 150 | zestawów
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto opakowania*** | Cena brutto pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto pozycji
3. | Dzierżawa na czas trwania umowy czytnika mikropłytek z oprogramowaniem Rok produkcji urządzenia: 2019 / 2020 | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
4. | Dzierżawa na czas trwania umowy automatycznej płuczki mikropłytek Rok produkcji urządzenia: 2019 / 2020 | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
5. | Dzierżawa na czas trwania umowy zestawu komputerowego z drukarką Rok produkcji urządzenia: 2019 / 2020 | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Czytnik mikropłytek z oprogramowaniem | 26280 | godziny | 0.55 |  |  |  | 0
2. | Automatyczna płuczka mikropłytek | 26280 | godziny | 0.55 |  |  |  | 0
3. | Zestaw komputerowy z drukarką i z oprogramowaniem | 26280 | godziny | 0.55 |  |  |  | 0
Poz. | Wymagania graniczne dla zestawu odczynników do oznaczania anty-GAD w surowicy lub osoczu
1. | Test ELISA
2. | Antygen rekombinowany (GAD)
3. | Wynik wyrażony w IU/ml
4. | Nie rozcieńczanie surowicy
5. | Łączny czas inkubacji nie dłuższy niż 160 minut.
6. | Odczyt wyników na czytniku ELISA przy dł. Fali 450nm lub 405 nm
7. | Instrukcja wykonania oznaczenia w języku polskim jasna i szczegółowa
8. | Zawartość w zestawie min 6 kalibratorów: najniższa wartość 5 IU/ml, najwyższa wartość 2000 IU/ml oraz 2 mat. kontrolne (negat. i pozyt)
9. | Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące
10. | Czułość testu nie mniejsza niż 82 %,
11. | Schemat pipetowania płytki
12. | Przykładowe wykresy krzywych kalibracyjnych
13. | Możliwość oceniania wyników na podstawie jednego pomiaru
14. | Certyfikat kontroli jakości
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Poz. | Wymagania graniczne dla zestawu odczynników do ilościowej oceny 17-OH progesteronu w surowicy lub osoczu
1. | Test ELISA, kompetycyjny, ilościowy
2. | Wszelkie niezbędne odczynniki w zestawie
3. | Kontrole, kalibratory, koniugat, substrat - gotowe do użycia
4. | Inkubacja testu – w temperaturze pokojowej
5. | Czas wykonania oznaczeń – nie dłużej niż 100 min
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Poz. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego czytnika mikropłytek
1. | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym
2. | Zakres długości fali min. 340 – 900 nm
3. | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD
4. | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych)
5. | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali.
6. | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną
7. | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V.
8. | Dokładność odczytu min. +/-1,0%
9. | Powtarzalność min. +/-0,5%
10. | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm
11. | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek.
12. | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera portem USB
13. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą
14. | Źródło światła - lampa LED
15. | Bezpłatne podłączenie oraz współpraca (w obie strony) urządzenia z istniejącym systemem LIS
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Poz. | Wymagania graniczne dla oprogramowania dzierżawionego czytnika mikropłytek
1. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 7
2. | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim
3. | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony
4. | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w laboratorium Zamawiającego – podczas instalacji urządzenia
5. | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne
6. | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów
7. | Wbudowany kreator wydruków
8. | Wbudowane funkcje statystyczne
9. | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów)
10. | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS
11. | System kreatorów protokołów badań przesiewowych
12. | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu
13. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line
14. | Bezpłatna aplikacja metod oznaczeń zawartych w opisie przedmiotu zamówienia dla czytnika oraz do istniejącego programu LIS wraz z merytorycznym wsparciem przez cały okres umowy podłączenie urządzenia do istniejącego w laboratorium systemu LIS.
15. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Poz. | Wymagania graniczne dla automatycznej płuczki mikropłytek ELISA z możliwością programowania
1. | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania
2. | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów
3. | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania
4. | Programowany zakres dozowania min.50 do 2000 ul
5. | Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągło denne typu V ) z programowaniem parametrów płytek
6. | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek
7. | Programowanie szybkości dozowania i zasysania
8. | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0 – 1000 s
9. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem
10. | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową
11. | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym (z programowanym czasem )
12. | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki
13. | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami (brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych )
14. | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę
15. | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące
16. | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC
17. | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia
18. | Instrukcja w języku polskim
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Poz. | Wymagania graniczne w zakresie zagadnień informatycznych dla czytnika mikropłytek z oprogramowaniem
1. | Dwustronna komunikacja urządzeń z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. Zamawiający dopuszcza jednostronną komunikację urządzenia z systemem laboratoryjnym polegającą na dystrybucji wyniku do LIS na podstawie ręcznie wpisanej listy roboczej w dedykowanym oprogramowaniu czytnika mikropłytek.
2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy urządzeniem a LSI ponosi Wykonawca.
3. | Dostarczone urządzenia muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware.
4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS).
5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja do 48 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 3 dni b. Pilny – reakcja do 48 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 dni c. Zwykły – reakcja do 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 7 dni
7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji.
8. | Możliwość konfiguracji urządzeń wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający wymaga pełnej kompatybliności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybline i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów.