## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.146.2018.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów otolaryngologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
1 | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2 | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy (dotyczy części 1-4) oraz 24 miesięcy (dotyczy części 5), od dnia zawarcia umowy.
3 | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4 | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5 | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6 | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7 | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8 | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.146.2018.AB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Optyka endoskopowa do chirurgii nosa i zatok, średnica 4 mm, długość 18 cm, kąt patrzenia 30°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Kompatybilna z głowicą kamery firmy Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego, możliwość rozbudowy optyki o płaszcz płuczący z pozycji nr 3 | 1 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Optyka endoskopowa do chirurgii nosa i zatok, średnica 4 mm, długość 18 cm, kąt patrzenia 70°, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, - oznaczenie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. Kompatybilna z głowicą kamery firmy Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego, możliwość rozbudowy optyki o płaszcz płuczący z pozycji nr 3. | 1 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Płaszcz ssąco-płuczący 70° kompatybilny z pompą płuczącą firmy Karl Storz posiadaną przez zamawiającego, kształt owalny 4,8 x 6 mm, dł. rob. 14 cm, do zastosowania z oferowaną optyką z pozycji 1 i 2 | 1 | zestaw |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby pozycji 2 - 3 były kompatybilne ze sobą

## część (2)
| DFP.271.146.2018.AB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Protezy do mikrochirurgii ucha do wszczepów wewnątrzusznych różne rozmiary | 42 | sztuk |  |  |  | 0
lp. | Wymagania
1. | Protezy wykonane z tytanu cześciowe i całkowite
2. | Regulowana długość
3. | Dysk z sizerami do śródoperacyjnego pomiaru długości protezy
4. | Twarda
5. | Elastyczna
6. | Stabilna, bezpieczna
7. | Protezy są zakładane w uchu środkowym w celu poprawy słuchu

## część (3)
| DFP.271.146.2018.AB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary | 32 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary | 14 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary | 6 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Protezy do mikrochirurgii ucha różne rozmiary | 10 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Haczyk do wprowadzania protezki kompatybilny z protezami z poz. 1-4, wielorazowy | 2 | sztuk |  |  |  | 0
lp. | Wymagania dot. poz 1
1. | Protezy wykonane z tytanu do otosklerozy
2. | Typu CLIP samodzielnie utrzymujące się na odnodze długiej kowadełka bez zaciskania
3. | Lekka
4. | Samoutrzymująca się
5. | Standardowe proste łączenie
6. | Optymalne przewodzenie dźwięku
7. | Zakres dostępnych długości od 4,00 do 5,50 mm w krokach co 0,25 mm
lp. | Wymagania dot. poz. 2
1. | Protezy wykonane z tytanu do otosklerozy
2. | Proteza wymagająca zaciskania
3. | Lekka
4. | Samoutrzymująca się
5. | Standardowe proste łączenie
6. | Optymalne przewodzenie dźwięku
7. | Zakres dostępnych długości od 4,00 do 5,50 mm w krokach co 0,25 mm
lp. | Wymagania dot. poz. 3
1. | Protezy wykonane z tytanu do otosklerozy
2. | Mocowanie na młoteczku (malleowestybulopeksja, MPV) lub skróconej odnodze długiej kowadełka (kątowa)
3. | Lekka
4. | Samoutrzymująca się
5. | Standardowe proste łączenie
6. | Optymalne przewodzenie dźwięku
7. | Zakres długości od 5,00 do 5,75 mm (MPV) lub 4,25 do 4,75 mm (kątowa)
lp. | Wymagania dot. poz. 4
1. | Protezy wykonane z tytanu cześciowe i całkowite
2. | Regulowana długość
3. | Twarda
4. | Elastyczna
5. | Stabilna, bezpieczna
6. | Protezy są zakładane w uchu środkowym w celu poprawy słuchu

## część (4)
| DFP.271.146.2018.AB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Lusterko medyczne jednorazowe sterylne o średnicy 19-22mm, dł. rączki 160-180mm. Produkt wykonany z polimerów, nie zawiera lateksu. Pakowany w pojedyncze pakiety papierowo-foliowe. | 10000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.146.2018.AB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Implant ślimakowy | 2 | sztuk |  |  |  | 0
lp. | Wymagania
1 | Implant z co najmniej dwupunktowym mocowaniem kapsuły implanu w kości czaszki bez użycia szwów Zamawiający dopuszcza implant mocowany stabilnie na powierzchni kości czaszki.
2 | Implant przystosowany do mocowania bez konieczności wykonania loży kostnej Zamawiający dopuszcza implant mocowany na powierzchni kości czaszki bez konieczności tworzenia loży kostnej.
3 | Procesor mowy spełniający normy wodoodporności (min. IP44) lub posiadający równowazne zabezpieczenie tj. nanopowłoka
4 | Procesor wyposażony w 2 mikrofony
5 | Procesor niewymagający częstej zmiany programów i głośności, posiadający system Skoordynowanego Adaptacyjnego Przetwarzania Dźwięku
6 | Możliwość wyboru implantu pozwalającego na wykonanie badania obrazowego MRI do wartości pola indukcji 3T bez koniczeności usuwania całego implantu, dopuszcza się możliwośc usuwania magnesu na czas przeprowadzenia badania obrazowego MRI
7 | Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu składających się z min. 2 śrub Zamawiający dopuszcza zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu.
8 | Dostepne minimum 2 rodzaje elektrod posiadających kontakty dookólne
9 | Procesor mowy bazujący na wspólnej platformie z przynajmniej jednym producentem aparatów słuchowych
10 | Dostępność cienkiej matrycy elektrod dookólnych, o średnicy <0,6 mm na długości umieszczanej wewnątrz ślimaka
11 | Umieszczenie elektrody odniesienia na głównym nośniku elektrod w bliskim sąsiedztwie kapsuły
12 | Konstrukcja kapsuły implantu posiadająca antenę nadawczo-odbiorczą nad elektroniką
13 | Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy- 36 miesięcy
14 | Gwarancja obejmująca część wszczepialną systemu 10 lat