## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.162.2020.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatów wraz z dzierżawą urządzeń
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16
część 17
część 18
część 19
część 20
część 21
część 22
część 23
część 24
część 25
część 26
część 27
część 28
część 29
część 30
część 31
część 32
część 33
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Dotyczy części 1, 2 (poz. 1-2), 3-17, 18 (poz. 1), 19-33: Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Dotyczy części: 2 (poz. 3), 18 (poz. 2): Oświadczamy, że oferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Przedłużacze wysokociśnieniowe do strzykawki automatycznej cechy: - wysokociśnieniowe przedłużacze wytrzymujące ciśnienie co najmniej 1200 PSI - długość w zakresie od 120cm do 180cm | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Wkład do kontrastu do strzykawki automatycznej typu MARK V plus | 500 | sztuk |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw do pomp do żywienia dojelitowego do posiadanej pompy AMIKA FRESENIUS z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | 20800 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Zestaw do podawania diet dojelitowych z pustym workiem do posiadanej pompy do żywienia dojelitowego AMIKA FRESENIUS, z możliwością połączenia ze zgłębnikem z końcówką ENFit jak i ENLock | 90 | sztuk |  |  |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto pozycji za 30 sztuk
3. | Dzierżawa pomp do żywienia dojelitowego - 30 sztuk | 36 | miesięcy |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Ilość sztuk urządzeń |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach | Przyjęty koszt 1 kWh | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Pompy do żywienia dojelitowego - 30 sztuk | 30 |  | 5840 | 0.55 |  | 0
Poz. | Wymagania graniczne
1. | Urządzenie nowe/ rok produkcji 2020
2. | Pompa do żywienia dojelitowego, do stosowania w warunkach szpitalnych i domowych
3. | Waga: max 650 g
4. | Zasilanie bateryjne
5. | Czas pracy – zasilanie bateryjne: minimum 24h
6. | Czas ładowania baterii: maximum 6 h
7. | Dokładność przepływu: max. 10%
8. | Zakres przepływu: 1÷600 ml/h
9. | Zakres ustawień dawki: 1-5000 ml
10. | Historia podawania
11. | Historia alarmów
12. | Tryb pracy nocnej nocny
13. | Ochrona przed wilgocią: IP34
14. | Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy
15. | Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy
16. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 2 dni
17. | Naprawa sprzętu w lokalizacji użytkownika lub zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy poza terenem szpitala lub zapewnienie nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie oraz wolnym od wad – do 14 dni (dotyczy dni roboczych)
18. | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi
19. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
20. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
21. | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny
22. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy.
Zamawiający wymaga pełnej kompatybliności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybline i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Ustnik kątowy do posiadanego przez Zamawiającego nebulizatora Porta Neb UK 160 (każda sztuka pakowana osobno) | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Przewód powietrza do posiadanego przez Zamawiającego nebulizatora Porta Neb PP 102 | 4000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Nebulizator jednorazowego użytku do posiadanego przez Zamawiającego inhalatora STDESTBEAM NS120 (każda sztuka pakowana osobno) do terapii aerozolowej środków farmakologicznie aktywnych w celach leczniczych, profilaktycznych i diagnostycznych | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Ustnik do spirometru do posiadanego przez Zamawiającego aparatu LANGTES 1000 do badań spirometrycznych śr. 3cm jednorazowego użytku, pokryty zewnątrz folią PE | 6000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Wkłady jednorazowe do posiadanego przez Zamawiającego ssaka jezdnego Flovac 2 lub 3 litry | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Cewnik PH metryczny 1 kanałowy, jednorazowego użytku, wewnętrzna elektroda referencyjna, czujnik dystalny, śr.4,7 Fr | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Jednorazowe nożyki do jałowego łączenia drenów do posiadanej przez Zamawiającego zgrzewarki TSCD II | 5000 | sztuk |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zamknięty system drenażu grawitacyjnego z drenem wykonanym z czystego silikonu, o długości 100-120cm z linią rtg w drenie, perforowany eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 500-600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, wyskalowanym od 0-100ml co 25ml lub 50ml i od 100-500/600ml co 100ml (15, 20, 24, 27 lub 28, 30, 33 Ch) | 6000 | sztuk |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Płytka urostomijna, średnica pierścienia 43-50 mm, posiadająca otwór wyjściowy 15 mm, maks. do przycięcia śr.33- 35 mm. | 600 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Płytka urostomijna, średnica pierścienia 55 -60mm, posiadająca otwór wyjściowy 15 mm, maks. do przycięcia śr.43- 47 mm. | 700 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Worek urostomijny wyposażony w zawór jednokierunkowy zapobiegający cofaniu się moczu , przezroczysty poj. 330-550ml, wymiary wys. 245-261mm(+/- 3mm)mm x szer. 150-170,5(+/- 3mm)mm, średnica pierścienia 43 -50mm | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Worek urostomijny wyposażony w zawór jednokierunkowy zapobiegający cofaniu się moczu, przezroczysty poj. 330-480ml , wymiary wys. 245-261mm(+/- 3mm)mm x szer. 150-170,5 (+/- 3mm)mm, średnica pierścienia 55 -60mm | 800 | sztuk |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby materiały oferowane w części 7 poz. 1-4 były tego samego producenta

## część 8
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw do aplikacji środka kontrastowego kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego strzykawką automatyczną MEDRAD STELLANT CT D Zestaw składa się z: 2 wkładów o pojemności 200ml, złącza szybkiego napełniania oraz złącza niskiego ciśnienia o dł. min.150 cm, z trójnikiem, o wytrzymałości ciśnieniowej do 350 psi. Pakowane razem lub osobno | 13000 | zestawów |  |  |  | 0

## część 9
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego monitorem EV 1000 firmy Edwards Lifesciences: W skład zestawu wchodzą: - wkłucie do tętnicy udowej - czujnik do ciągłych pomiarów hemodynamicznych - linia do ciągłych pomiarów ciśnienia żylnego - system zamknięty z dwiema zastawkami antyzwrotnymi do podawania bolusa | 70 | sztuk |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space typu standard. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Długość drenu 250cm. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 250cm. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren bez PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Z multikonektorem uniwersalnym, bezigłowym portem do wstrzyknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Długość drenu 320cm. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Aparat bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space. Dren bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 250cm. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość drenu 240/150cm. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Aparat do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 240/150cm. | 800 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Aparat bursztynowy do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość drenu 240/150cm. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
10. | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Złącze pacjenta typu Enfit. Kolec ENPlus do diet dojelitowych. Na linii zamontowany kranik z męskim łącznikiem ENFit. Długość drenu 330/220cm. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
11. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 210/155cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 4050 | sztuk |  |  |  | 0
12. | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych przez Zamawiającego pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 210/155cm. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Na żądanie Zamawiającego test zostanie Zamawiającemu przedstawiony. | 4000 | sztuk |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Standardowe zestawy do infuzji kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Alaris GP plus Guardrails o długości min. 250 cm., filtrem 15 μm, objętości wypełnienia max. 24 ml. oraz zaciskiem rolkowym | 1600 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Zestawy do infuzji specjalistycznej. do wyboru przez zamawiającego do podaży krwi lub żywienia dożylnego lub niskosorbcyjne kopmatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Alaris GP plus Guardrails o długości min. 270 cm., filtrem 15 μm lub 200 μm , objętości wypełnienia max. 27 ml. oraz zaciskiem rolkowym | 1600 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Standardowe zestawy do infuzji kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami BD 323CV Multi o długości min. 240 cm., filtrem 15 μm, objętości wypełnienia max. 5 ml. oraz zaciskiem rolkowym lub szczelinowym | 1600 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Zestawy do infuzji specjalistycznej, do wkluć kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego pompami BD 323CV Multi o długości min. 250 cm., filtrem 15 μm lub 0,2 μm, objętości wypełnienia max. 7 ml. oraz zaciskiem rolkowym lub szczelinowym | 1600 | sztuk |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Pokrowce jednorazowego użytku do głowic / optyk posiadanego przez Zamawiającego laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.; Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem; ze zintegrowanym mechanizmem blokującym; sterylna bateria pomiędzy niesterylną głowicą/ optyką a pacjentem; kąt patrzenia optyki 0 ⁰; dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu; zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery; pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany; w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/ optykami laparoskopowego systemu wizaliazacji Einstein Vision 2.0; głowica kamery 0 ⁰ 2.0 SN495077 EV2-000053 - sterylny pokrowiec jednorazowy z optyką 30 ⁰ | 704 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Pokrowce jednorazowego użytku do głowic / optyk posiadanego przez Zamawiającego laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0.; Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem; ze zintegrowanym mechanizmem blokującym; sterylna bateria pomiędzy niesterylną głowicą/ optyką a pacjentem; kąt patrzenia optyki 0 ⁰; dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu; zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery; pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany; w pełni kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego głowicami/ optykami laparoskopowego systemu wizaliazacji Einstein Vision 2.0; głowica kamery30 ⁰ 2.0 SN496829 EV2-000054 - sterylny pokrowiec jednorazowy z optyką 0 ⁰ | 304 | sztuk |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Osłona sterylna do posiadanego przez Zamawiającego mikroskopu neurochirurgicznego Carl Zeiss Kinevo 900 ,wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x min. 340-381cm. wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących i jedną osłonę na optykę o średnicy 6,5-7 cm wyposażoną w sterylną przezierną osłonę mocowaną do mikroskopu za pomocą magnesów . Osłona jest także wyposażona w 4-5 taśm samoprzylepnych które są przymocowane do osłony co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część 14
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Uchwyt elektrody 4 mm z kablem , szeroki, z dwoma przyciskami, kabel 4 m., wtyk typu SDS | 50 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kabel elektrody neuatralnej jednorazowej, o długości 5 m, wtyk typu płaski | 10 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Kabel elektrody neuatralnej jednorazowej, o długości 3 m, wtyk typu płaski | 10 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Elektroda nóż prosty 25 mm o długości 100 mm, uchwyt 4 mm. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Elektroda typu Lancet prosty romboidalny o długości 100 mm, uchwyt 4 mm | 10 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Elektroda szpatułkowa owalna prosta, 2 x 24 mm, uchwyt 4 mm | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## część 15
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów pasujący do posiadanych pomp firmy Medima. Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µm, długość 270cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, bezlateksowy, DEHP free, jednokrotnego użytku, sterylny. | 2000 | zestawów |  |  |  | 0

## część 16
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Tubusy rektoskopowe (sigmoidoskopowe) 1 x użytku kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego aparatem BOB PRECOPTIC 25do30cm/20mm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Tubusy anoskopowe 1 x użytku kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem BOB PRECOPTIC 85mm/20mm | 150 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Anoskop proktologiczny operacyjny śr.23 mm. Anoskop ścięty skośnie o śr.23 mm i długości roboczej 88 mm z rekojweścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego światła ( światłowodu) . Wymiary anoskopu operacyjnego umożliwiają współpracę z posiadanymi przez Zamawiającego ligatorami produkowanymi przez firmę Metrum CryoFlex | 700 | sztuk |  |  |  | 0

## część 17
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Kaniula Jednorazowa typu Sleep Sense Nosal Pressure - 210 cm do diagnostyki bezdechu nocnego. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0

## część 18
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw jednorazowy ECMO dla dorosłych: - Oksygenator z membrana dyfuzyjna; - Oksygenator z zestawem drenów + głowica centryfugalna połączona ze sobą fabrycznie w całość; - Wypełnienie statyczne głowicy max 32ml; - Wypełnienie oksygenatora max. 250ml; - Przepływ przez oxygenator od 0,5 do 7l/min; - Czas zastosowania min 14 dni. | 4 | sztuk |  |  |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu | Rok produkcji dzierżawionego aparatu | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto pozycji
2. | Dzierżawa pompy centryfugalnej wraz z zestawem niezbędnych podzespołów (konsola sterownika, napęd głowicy, napęd ręczny wraz z wysięgnikiem mocującym) (Pompa centryfugalna + Podgrzewacz + mieszalnik gazów + konsola jezdna) - 1 szt. | 36 | miesięcy |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Ilość sztuk urządzeń |  | Założony czas pracy urządzenia w godzinach | Przyjęty koszt 1 kWh | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Pompa centryfugalna wraz z zestawem niezbędnych podzespołów (konsola sterownika, napęd głowicy, napęd ręczny wraz z wysięgnikiem mocującym) (Pompa centryfugalna + Podgrzewacz + mieszalnik gazów + konsola jezdna) - 1 szt. | 1 |  | 2920 | 0.55 |  | 0
Poz. | Wymagania graniczne
1. | Konsola główna: 1. Zasilanie 230V/50Hz; 2. Niezależne zasilanie awaryjne (UPS) min. 90 min. przy pełnym obciążeniu; 3. Automatyczne załączanie w przypadku braku zasilania sieciowego; 4. Awaryjny napęd ręczny głowicy; 5. Czujnik przepływu i mikrozatorów zintegrowany z napędem głowicy pompy: ultradźwiękowy wykrywający mikrozatory ≥ 0.065 cm3; 6. Wyświetlacz przepływu krwi; 7. Rozdzielczość przepływu na ekranie wyświetlacza: 0,01 l/min; 8. Wyświetlacz prędkości obrotowej głowicy; 9. Zakres przepływu od max.0 do 10 l/min; 10. Wypełnienie głowicy centryfugalnej 32ml; 11. Automatyczny tryb kontrolny przepływu regulowany przez bezpośrednie obracanie pokrętła kontroli prędkości (ustawiony przepływ utrzymywany jest na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmienia się podczas perfuzji); 12. Wyświetlanie obrotów; 13. Dostęny zakres obrotów - do minimum 5000 obr/min; 14. Możliwość ustawienia limitu dolnego i górnego prędkości; 15. Możliwość ustawienia alarmu min. limitu przepływu krwi; 16. Alarm akustyczny i wizualny poziomu i mikrozatorów; 17. Masa konsoli - ok 10 kg;
2. | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora: 1. Regulacja temperatury podgrzewacza w zakresie od 15°C do 39°C; 2. Układ zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 40°C; 3. Pojemność zbiornika na wodę ok 1,0l; 4. Waga urządzenia ok 20 kg;
3. | Wózek jezdny do transportu całego zestawu wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 4 antystatyczne koła z hamulcami i maszt infuzyjny: 1. Dedykowany uchwyt dod mocowania oksygenatorów kompatybilnych z urządzeniem;
4. | Mieszacz gazów tlen-powietrze: 1. Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 %; 2. Dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 1000 ml/min do 10 000 ml/min; 3. Węże przyłączeniowe.
5. | Warunki serwisu: 1. Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy. 2. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 4. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 5. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. 6. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 7. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 8. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 9. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu.
Zamawiający wymaga pełnej kompatybliności wszystkich elementów składających się na opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowane urządzenia, będące przedmiotem dzierżawy, muszą być ze sobą kompatybline i muszą umożliwić wykonywanie badań za pomocą zaoferowanych produktów.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część 19
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Urządzenie do wspomagania oddychania u pacjentów dorosłych z wykorzystaniem wysokich przepływów. Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem wysokich przepływów od 2 do 60 l/min ciepłych i nawilżonych gazów oddechowych, w zakresie stężenia tlenu od 21 do 95%, dostarczanych pacjentowi poprzez łączniki: donosowe, tracheostomijne oraz maski. Ustawienie temperatur 31, 34 i 37 stopni C | 5 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Zestaw dla dorosłych do urządzenia z poz. 1 (rura do oddychania ogrzewanym powietrzem, samonapełniająca się komora, adapter. | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Kaniula donosowa do urządzenia z poz. 1 w rozmiarach S, M, L | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Łącznik tracheostomijny do urządzenia z poz. 1 | 400 | sztuk |  |  |  | 0
Poz. | Warunki gwarancji i serwisu dla poz. 1
1. | Nowy, rok produkcji min 2020
3. | Gwarancja na sprzęt (pełna, obejmująca również mechaniczne elementy pompy materaca, szwy, materiał itp.) >= 24 miesięcy
4. | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
5. | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres.
6. | UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów).
7. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.
8. | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych
9. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy
10. | Możliwość zgłoszeń 7 – 15 w dni robocze
11. | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni.
12. | Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską)
13. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok.8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru – zakończone imiennym protokołem; a w razie potrzeby dodatkowe szkolenie dla wskazanej grupy osób
14. | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; – potwierdzone certyfikatem
15. | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji
16. | Urządzenia są lub będą pozbawione zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby do nich dostęp i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.)
17. | Pełna dokumentacja serwisowa dla potrzeb Zamawiającego najpóźniej w momencie dostawy.
18. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej
19. | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. min 1 miesiąca)
20. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy
21. | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują)

## część 20
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | KLUCZ DO WYMIANY TIPU JEDNRAZOWE do aspiratora o częstotliwości 23 lub 36 MHz do wyboru przez zamawiającego | 160 | sztuk |  |  |  | 0

## część 21
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Uchwyt do mocowania przetworników ciśnienia i imadło do mocowania uchwytu na statywie kroplówki. Uchwyt do mocowania co najmniej dwóch przetworników, uniwersalny, możliwe połączenie przetworników różnych producentów, a co najmniej posiadanych przetworników produkcji: BBraun, Edwards Lifescience, Becton Dickinson. | 30 | zestawów |  |  |  | 0
2. | Dodatkowa rura do układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, długość po rozciagnięciu min.2m, końcówki 22F z łącznikiem. Podatność rury 4,4ml/kPa na metr, opór przeplywu przy rozciagnietej rurze 60l/min 1,0 cm H2O. | 2000 | sztuk |  |  |  | 0

## część 22
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Maska ustno - nosową przeznaczoną dla jednego pacjenta, do wentylacji nieinwazyjnej, z przeźroczystą pokrywą, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, XL, przeznaczona do stosowania u osób dorosłych (>30 kg), silikonowy mankiet rynnowy. Mocowanie maski czteropunktowe podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej silikonowej podkładki) oraz dopinana za pomocą zatrzasków uprząż na głowę . Ramię, łączące maskę z podporą czołową wyposażone w silikonową podkładkę, umożliwiającą regulację. Uprząż na głowę z rzepami umożliwiającymi regulację długości. Kolanko maski obrotowe (360o) wyposażone w port O2. W dolnej części czasza maski wyposażona w dodatkowy port dostępu. Produkt bezlateksowy. Do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski, Maski dostępne w trzech różnych opcjach dotyczących kątowego złącza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 1. Maski przeznaczone do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. 2. Maska przeznaczona do pracy z aparatami bez wbudowanej opcji NIV. Dodatkowo zaopatrzona w zawór anty-asfiksja, port wydechowy, z możliwością podłączenia linii pomiarowej ciśnienia lub O2, odpowiednia do pracy w trybie z ciągłym dodatnim ciśnieniem. | 300 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Hełm do terapii CPAP i / lub nieinwazyjnej wentylacji zasilany przez respirator z możliwością szybkiego dostępu do głowy pacjenta w postaci otwieranego portu dostępu lub zamka błyskawicznego. | 60 | sztuk |  |  |  | 0

## część 23
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny, sterylny, wyposażony w dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, komorę do wytwarzania ciśnienia, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy oraz mięką końcówkę wykonaną z PCV ( z możliwością osobno pakowanej przedłużki wykonanej z miękkiego silikonu) | 1700 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy, sterylny, wyposażony w jednokanałową igłę biorczą z osłonką, komorę do wytwarzania ciśnienia, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy oraz mięką końcówkę wykonaną z PCV ( z możliwością osobno pakowanej przedłużki wykonanej z miękkiego silikonu) | 3400 | sztuk |  |  |  | 0

## część 24
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Preparat do odbiałczania i odtłuszczania. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do hemodializy i hemodiafiltracji 5008S z BPM, AquaWTU 125. Wielkość opakowania - 5 kg. | 15 | kg |  |  |  | 0
2. | Układ pacjenta z oksygenatorem niskooporowym ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego konsolą XENIOS: - Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy portami ciśnienia i złączami kaniul połączony fabrycznie kompatybilny z aparatem; - Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 0,6 – 4,4 L/min; - Pojemność oksygenatora nie większa niż 176ml; - Czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,2 m2; - Porty gazowe w standardzie wej. 1/4” wyj. 1/4”; - Porty krwi w standardzie 3/8”; - Port odpowietrzający z filtrem bakteryjnym; - Kopułka pompy o wypełnieniu max 17ml połączona fabrycznie z drenami; - Dodatkowe złącza typu luer-lock do terapii CRRT; - Układ pokryty powłoką heparynizującą do długotrwałego stosowania – min. 28 dni. | 3 | zestawów |  |  |  | 0
3. | Układ pacjenta dla dużych przepływów ze zintegrowanymi czujnikami ciśnienia, kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego konsolą XENIOS: - Oksygenator membranowy jednorazowy z zestawem drenów, kopułką pompy, zintegrowanymi przetwornikami ciśnień i złączami kaniul połączony fabrycznie kompatybilny z aparatem; - Układ przystosowany do przepływów krwi w przedziale min. 1,1 – 7 L/min; - Zintegrowany wymiennik ciepła; - Pojemność oksygenatora nie większa niż 276ml; - Czynna powierzchnia wymiany gazowej nie mniejsza niż 1,8 m2; - Porty gazowe w standardzie wej. 1/4” wyj. 3/8”; - Porty krwi w standardzie 3/8”; - Kopułka pompy o wypełnieniu max 17ml połączona fabrycznie z drenami; - Układ pokryty powłoką heparynizującą do długotrwałego stosowania – min. 28 dni. | 6 | zestawów |  |  |  | 0

## część 25
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Jednorazowe nakładki termoizolacyjne kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego aparatem Arctic Sun 5000 - Nakładki termoregulacyjne zbudowane z trzech warstw, kompatybilne z dzierżawionym urządzeniem, - Możliwość automatycznego opróżnienia nakładek z wody przy użyciu jednego przycisku, - Jednorazowe nakładki termoregulacyjne, składające się z co najmniej 4 części, - Nakładki pokrywają maksymalnie 40% powierzchni ciała, co zapewnia dostęp do pachwin i klatki piersiowej bez konieczności przerywania terapii i zdejmowania nakładek, - Możliwość wykonywania badań TK, MRI, RTG (przezierne dla promieni RTG) bez zdejmowania nakładek, - Możliwość przyklejenia nakładek do ciała - nakładki posiadają adhezyjną warstwę hydrożelową zapewniającą bezpośredni kontakt nakładki i skóry, a co za tym idzie większą precyzję terapii i skrócenie czasu wprowadzenia w hipotermię terapeutyczną, - Nakładki zbudowane z warstwy izolacyjnej zapobiegającej utracie temperatury do środowiska zewnętrznego. | 10 | sztuk |  |  |  | 0

## część 26
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Kaniula tętnicza długość 23 cm lub 15 cm Fr 15, 17, 19, 21, 23 Kaniula heparynizowana zakończona konektorem 3/8“ | 30 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kaniula żylna udowa długości 55cm lub 38 cm Fr 21, 23 i 25: - Kaniula powinna posiadać przynajmniej 20 otworów na odcinku perforacji i otwór centralny; - Długość odcinka perforacji kaniuli min. 20 cm; - Markery na prowadniku informujące o miejscu zakleszczenia kaniuli, kaniula heparynizowana. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Zestaw do wprowadzenia techniką Seldingera: - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, o końcu w kształcie litery "J", 0,38 długość 100cm lub 150cm - Posiadający markery rozmieszczone co 10 cm; - Zestawy rozszerzaczy do wyboru przez zamawiającego : zestawu 4 stopniowych dylatatorów: 10/12 Fr, 12/14 Fr, 14/16 Fr, 16/18 Fr, zestawu 3 stopniowych dylatatorów 18/20 Fr, 20/22 Fr, 22/24 Fr - Igła wprowadzająca : 18 Ga; - Mini skalpel ostrze 11; - Strzykawka 10-20 ml. | 50 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Kaniula tętnicza o ECMO; długość 23 cm lub 15 cm Fr 15, 17, 19, 21, 23 Kaniula heparynizowana zakończona konektorem 3/8“ | 90 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Kaniula żylna udowa do ECMO; długości 55cm lub 38 cm Fr 21, 23 i 25: - Kaniula powinna posiadać przynajmniej 20 otworów na odcinku perforacji i otwór centralny; - Długość odcinka perforacji kaniuli min. 20 cm; - Markery na prowadniku informujące o miejscu zakleszczenia kaniuli, kaniula heparynizowana. | 40 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Zestaw doECMO; do wprowadzenia techniką Seldingera: - Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, o końcu w kształcie litery "J", 0,38 długość 100 lub 150cm; - Posiadający markery rozmieszczone co 10 cm; - Zestawy rozszerzaczy do wyboru przez zamawiającego zestawu 4 stopniowych dylatatorów: 10/12 Fr, 12/14 Fr, 14/16 Fr, 16/18 Fr, zestawu 3 stopniowych dylatatorów 18/20 Fr, 20/22 Fr, 22/24 Fr - Igła wprowadzająca : 18 Ga; - Mini skalpel ostrze 11; - Strzykawka 10 -20ml. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część 27
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Sterylny zestaw jednorazowego użytku do strzykawki automatycznej posiadanej przez zamawiającego EMPOWER CTA+ składający się z 2 komór ( na kontrast i sól fizjologiczną o pojemności 200ml każdy), ''spike'ów" oraz łącznika w kształcie litery Y oraz przewodem do podawania kompatybilnym z ogólnie dostępnymi wenflonami. | 420 | sztuk |  |  |  | 0

## część 28
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Jednorazowe oslonki do głowicy do posiadanego przez Zamawiającego laparoskopowego śródoperacyjnego USG Hitachi Alloca (pakowane po 12 szt) | 30 | opakowań |  |  |  | 0

## część 29
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Filtr membranowy z pustymi włuknami,wykonany z włókna polisulfonowego do płynu dializacyjnego; kompatybilny z posiadnym przez Zamawiającego aparatem Dialog | 300 | sztuk |  |  |  | 0

## część 30
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | Zestaw do symulacji nerwów krzyżowych z elektrodą ząbkowaną zawierający: - elektrodę 4-kontaktową, odstępy między kontaktami 3mm, zaopatrzoną z ząbki wykonane z kauczuku silikonowego, służące zakotwiczeniu elektrody w miejscu implantacji ; zestaw dowprowadzenia elektrody metodą przeskórną; kabel do symulacji śródoperacyjnej; kabel do symulatora testowego; programowalny symulator zewnętrzny obsługujący technologię łączności bezprzewodowej. Zamawiający wymaga użyczenia pilota pacjenta do symulacji zewnętrznej na czas trwania umowy | 10 | zestawów |  |  |  | 0
2. | zestaw do symulacji nerwów krzyżowych zawierający: -symulator wysokość 44mm, długość 51mm, grubość 7,7mm,masa 22g, objętość 14cm3,obudowa zewnętrzna tytan; źródło zasilania 1,3Ah, 3,2V Tlenek litowo-srebrowo-wanadowy, stałe napięcie prądu; -zestaw do programowania symulatora: aparat przenośny z zainstalowaną aplikacją do programowania symulatora , komunikator obsługjący technologię łączności bezprzewodowej. Zamawiający wymaga użyczenia programatora terapii na czas trwania umowy. | 10 | zestawów |  |  |  | 0

## część 31
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 31
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | bronchoskop jednorazowego użytku( jednopacjentowy), sterylny,pole widzenia 85°, długość części roboczej 600 mm, oświetlenie LED, możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy, w komplecie prowadnik wykonany z Poliwęglanu, rękojeść endoskopu wykonana z MABS (metakrylan metylu-akrylonitryl-butadien-styren) przystosowana do używania przez osoby zarówno prawo i leworęczne, bez lateksu, rozmiar 5.8mm, 5.0mm, 3.8mm oznaczenia kolorystyczne w zależności od rozmiaru, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego przenośnym monitor Ambu ®™ aView | 240 | sztuk |  |  |  | 0

## część 32
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 32
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | laryngoskopowa łyżka jednorazowego użytku kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego videolaryngoskopem Insighters | 550 | sztuk |  |  |  | 0

## część 33
| DFP.271.162.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 33
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy jeżeli istnieje | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1. | laryngoskopowa łyżka jednorazowego użytku, z polimeru optycznego, o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z wideolaryngoskopem, kompatybilny z prowadnicą toru wizyjnego urządzenia posiadanego przez zamawiającego videolaryngoskopem McGRATH® MAC, rozmiary 2,3,4 do wyboru przez zamawiającego. | 250 | sztuk |  |  |  | 0
2. | laryngoskopowa łyżka jednorazowego użytku, z polimeru optycznego, o grubości nie większej niż 12mm w miejscu połączenia z wideolaryngoskopem, kompatybilny z prowadnicą toru wizyjnego urządzenia posiadanego przez zamawiającego videolaryngoskopem McGRATH® MAC X, rozmiary 2,3,4 do wyboru przez zamawiającego. | 50 | sztuk |  |  |  | 0