## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.93.2018.KB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów endoskopowych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania zamawianej ilości produktów, jednak nie dłużej niż przez 24 miesięce od dnia zawarcia umowy.
3. | Dotyczy części 1-2, 4-5: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Nazwa i adres banku
9. | Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 1
załącznik nr 1a do specyfikacji
| DFP.271.93.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Nożyczki laparoskopowe, obrotowe, trzyczęściowe, średnica 5 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, końcówka robocza typu Metzenbaum, długość bransz 19 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalne | 6 | szt.
2 | Preparator obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka bez zamka) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz 17 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalny | 6 | szt.
3 | Grasper laparoskopowy typu Clinching, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 26 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny | 6 | szt.
4 | Grasper laparoskopowy typu Johan, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość bransz 24 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny | 4 | szt.
5 | Wkład pracujący, zapasowy, do preparatora laparoskopowego, końcówka robocza typu Clinching, długość robocza 330 mm, długość bransz 26 mm | 4 | szt.
6 | Kleszcze atraumatyczne typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 10 mm, długość bransz 53 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne | 4 | szt.
7 | Kleszcze typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 31 mm, rozbieralne do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne | 4 | szt.
8 | Imadło laparoskopowe, szczęki proste, dwuczęściowe, rozbieralne do mycia (2 elementy: wkład pracujący i tubus), tubus z kanałem do mycia, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne | 12 | szt.
9 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, długość 3, 5 m, współpracujący z diatermiami Erbe oraz Valleylab | 8 | szt.
10 | Światłowód, typ M, długość min. 2,9 m. | 15 | szt.
11 | Tuba trokara, średnica 5,5mm, długość 80 mm, powierzchnia zewnętrzna gwintowana z zaworem nierozbieralnym, kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek, autoklawowalna, wraz z dodatkowym kompletem zapasowych uszczelek i klapek uszczelniających. | 5 | szt.
12 | Ostrze do trokara o średnicy 5,5 mm i długości 80mm. Końcówka trójkątna, autoklawowalna | 2 | szt.
13 | Tuba trokara, średnica 11 mm, długość 80 mm, powierzchnia zewnętrzna gwintowana z zaworem, kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek, autoklawowalna, wraz z dodatkowym kompletem zapasowych uszczelek i klapek uszczelniających | 4 | szt.
14 | Ostrze do trokara o średnicy 11 mm i długości 80mm. Końcówka trójkątna, autoklawowalna | 1 | szt.
15 | Tuba trokara, średnica 13 mm, długość 80 mm, powierzchnia zewnętrzna gładka z zaworem nierozbieralnym, kod kolorystyczny na tubusie, ułatwiający dobór uszczelek, autoklawowalna, wraz z dodatkowym kompletem zapasowych uszczelek i klapek uszczelniających | 4 | szt.
16 | Ostrze do trokara o średnicy 13 mm i długości 80mm. Końcówka trójkątna, autoklawowalna | 1 | szt.
17 | Tuba redukcyjna, 13/11-5,5 mm, autoklawowalna | 5 | szt.
18 | Kontener do sterylizacji narzędzi laparoskopowych o wymiarach 537x139x268 mm z pokrywą i matą silikonową wraz z wkładem | 2 | szt.
19 | Optyka laparoskopowa, średnica 5,4 mm, kąt patrzenia 30 st., HD, system quick lock, autoklawowalna, w zestawie kontener do sterylizacji | 1 | szt.
20 | Rączka laparoskopowa z zamkiem, łącząca się z wkładem pracującym metodą zatrzaskową | 10 | szt.
21 | Rączka laparoskopowa bez zamka, z przyłączem monopolarnym, łącząca się z wkładem pracującym metodą zatrzaskową | 10 | szt.
22 | Tubus laparoskopowy, średnica 10 mm, długość 330 mm | 12 | szt.
23 | Tubus laparoskopowy, średnica 5 mm, długość 330 mm | 50 | szt.
24 | Wkład pracujący, zapasowy, do nożyczek laparoskopowych, końcówka robocza typu Metzenbaum, długość robocza 330 mm, długość bransz 19 mm | 60 | szt.
25 | Wkład pracujący, zapasowy, do preparatora laparoskopowego, końcówka robocza typu Maryland, długość robocza 330 mm, długość bransz 17 mm | 8 | szt.
26 | Tuba redukcyjna, 13-11 mm, autoklawowalna | 5 | szt.
27 | Kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych, długość 3 - 4 metry, współpracujący z posiadanymi diatermiami ERBE oraz VALLEYLAB | 5 | szt.
28 | Wkład pracujący, zapasowy, do graspera laparoskopowego, końcówka robocza typu Johan, jedna bransza ruchoma, długość robocza 330 mm, długość bransz 24 mm | 6 | szt.
29 | Grasper laparoskopowy typu Johan, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 24 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny | 4 | szt.
30 | Wkład pracujący, zapasowy, do graspera laparoskopowego, końcówka robocza typu Johan, obie bransze ruchome, długość robocza 330 mm, długość bransz 24 mm | 12 | szt.
31 | Wkład kleszcze atraumatyczne typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 10 mm, długość bransz 53 mm, rozbieralne do mycia, długość robocza 330 mm, autoklawowalne | 4 | szt.
32 | Wkład kleszcze typu Babcock, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 31 mm, zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, autoklawowalne | 4 | szt.
33 | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 5.5 mm | 80 | szt.
34 | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokarów o średnicy 5.5 mm | 800 | szt.
35 | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 11 mm | 60 | szt.
36 | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokarów o średnicy 11 mm | 100 | szt.
37 | Preparator obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka bez zamka) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 430mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz min. 17 mm, rączka bez zamka z przyłączem do diatermii, autoklawowalny | 4 | szt.
38 | Wkład do preparatora obrotowego, średnica 5 mm, długość robocza 430mm, końcówka robocza typu Maryland, długość bransz min. 17 mm, autoklawowalny | 3 | szt.
39 | Grasper laparoskopowy typu Johan, jedna bransza ruchoma, średnica 5 mm, długość bransz 24 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 430 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny | 5 | szt.
40 | Grasper laparoskopowy atraumatyczny, obie bransze ruchome, średnica 5 mm, długość bransz 16 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalny | 5 | szt.
41 | Preparator obrotowy, trzyczęściowy, średnica 5 mm, rozbieralny do mycia (3 elementy: tubus, wkład pracujący, rączka bez zamka) zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 330mm, końcówka robocza zakrzywiona o kąt 90 st., długość bransz 18 mm, rączka z zamkiem z przyłączem do diatermii, autoklawowalny | 3 | szt.
42 | Wkład pracujący, zapasowy, do graspera laparoskopowego, bipolarnego, typu Johann, obrotowego, długość robocza 330 mm, obie bransze ruchome, długość bransz 16,5 mm | 60 | szt.
43 | Rurka ssąco-płucząca o średnicy 5mm, długość robocza 360 mm, igłowa, do aspiracji, autoklawowalna | 3 | szt.
44 | Rączka laparoskopowa bez zamka, z przyłączem bipolarnym, łącząca się z wkładem pracującym metodą zatrzaskową | 15 | szt.
45 | Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica 5mm długośc 360 mm z możliwością koagulacji monopolarnej. | 5 | szt.
46 | Rurka ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica 5mm długośc 360 mm z otworami na końcówce rurki | 15 | szt.
47 | Imadło laparoskopowe, szczęki wygięte, dwuczęściowe, rozbieralne do mycia (2 elementy: wkład pracujący i tubus), tubus z kanałem do mycia, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawowalne | 3 | szt.
48 | Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji z możliwością wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej. Średnica kanału ssącego 5 mm. Wszystkie elementy autoklawowalne. | 15 | szt.
49 | Uchwyt wraz z płaszczem do imadła laparoskopowego, tubus z kanałem do mycia, średnica 5 mm, długość robocza 330 mm, rączka z zamkiem, autoklawalny | 8 | szt.
50 | Wkład do imadła laparoskopowego, szczęki wygięte, do płaszcza o średnicy 5 mm, długość robocza 330 mm, autoklawowalny | 12 | szt.
51 | Tubus laparoskopowy, izolowany, bipolarny, średnica 5 mm, długość 330 mm | 12 | szt.
52 | Wielorazowy, autoklawowalny hybrydowy przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny | 2 | szt.
53 | Komplet uszczelek wewnętrznych do trokarów o średnicy 13 mm | 30 | szt.
54 | Komplet uszczelek zewnętrznych do trokarów o średnicy 13 mm | 50 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 2
DFP.271.93.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wielorazowe, autoklawowalne, wygięte nożyczki ultradźwiękowe do laparoskopii współpracujące z posiadanym nożem ultradźwiękowym Sonosurg, długość robocza 340 mm, średnica 5 mm z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej, uchwyt pistoletowy | 6 | szt.
2 | Wielorazowy, autoklawowalny przetwornik ultradźwiękowy, współpracujący z posiadanym nożem ultradźwiękowym Sonosurg | 3 | szt.
3 | Wielorazowy, autoklawowalny kabel do przetwornika ultradźwiękowego, współpracujący z posiadanym nożem ultradźwiękowym Sonosurg | 4 | szt.
4 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30 st., HD, system quick lock, autoklawowalna, w zestawie kontener do sterylizacji | 8 | szt.
5 | Optyka laparoskopowa, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0 st., HD, system quick lock, autoklawowalna, w zestawie kontener do sterylizacji | 1 | szt.
6 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej 35cm, średnica 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski: jeden ‘ zamykanie i cięcie’, drugi ‘zamykanie’, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk operowanej tkanki do ramion narzędzia, długość i rozwarcie branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem ułatwiającym montaż w zestawie; Dostępny uchwyt pistoletowy z manipulatorem z tyłu, wzorowany na klasycznych narzędziach laparoskopowych, uchwyt pistoletowy z manipulatorem przednim, uchwyt nożycowy do zabiegów laparoskopowych. | 120 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 3
DFP.271.93.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 3 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. Zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Klucz dynamometryczny współpracujący z posiadanym nożem ultradźwiękowym Sonosurg firmy Olympus Polska | 3 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 4
DFP.271.93.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 4 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sterylne narzędzie tnąco-koagulujące do zabiegów otwartych o długości roboczej nie mniejszej niż 20cm, łączące energię bipolarną z ultradźwiękową umożliwiające jednoczasowe cięcie i zamykanie naczyń średnicy do 7mm; wyposażone w dwa przyciski koagulacja wraz z cięciem oraz sama koagulacja; bransze urządzenia zakrzywione długości ok. 2cm; uchwyt pistoletowy, trzon obrotowy w obu kierunkach; w komplecie klucz dynamometryczny oraz uchwyt mocujący do przetwornika | 20 | szt.
2 | Sterylne narzędzie tnąco-koagulujące do zabiegów otwartych o długości roboczej nie większej niż 10cm, łączące energię bipolarną z ultradźwiękową umożliwiające jednoczasowe cięcie i zamykanie naczyń średnicy do 7mm; wyposażone w dwa przyciski koagulacja wraz z cięciem oraz sama koagulacja; bransze urządzenia zakrzywione długości ok. 1,5 cm; uchwyt precyzyjny, nożycowy; w komplecie klucz dynamometryczny oraz uchwyt mocujący do przetwornika | 20 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

## część 5
DFP.271.93.2018.KB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
Część nr: | 5 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | …………………………. zł
Szczegółowy podział części:
Poz. | Opis | Ilość |  | Nazwa produktu/ nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, współpracujący z posiadaną diatermią EMED (4mm wtyk "bananowy") | 4 | szt.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy