## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.12.2020.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów neonatologicznych i ginekologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Części 1, 3-8, 9 (poz. 1), 10 (poz. 1), 11-12, 13 (poz. 1), 14-16, 17 (poz. 1), 18 (poz. 1, 2), 19: Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Smoczek dla wcześniaka typu Wee Thumbie dla noworodków o niskiej wadze urodzeniowej, <30 tygodnia, kształt wzorowany na wielkości i kształcie kciuka wcześniaka wycięcie dookoła nosa ułatwia stosowanie smoczka razem sondą żywieniową, wykonany z silikonu, nie zawiera PVC, latexu, DEHP. Cechy: nie zawieraja lateksu nie zawieraja BPA (Bisfenol A ) wykonany z trwałego i wytrzymałego silikonu nadaje się do sterylizacji w specjalnych sterylizatorach oraz wyparzania wrzącą wodą dopasowuje się do kształtu i rozmiaru jamy ustnej dziecka | 600 | szt. |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kocyk niemowlęcy, ciepły, kolorowy, wykonany z 50% poliestru i 50% bawełny składający się z mikrowłókienek umożliwiających przenikanie powietrza. 80x70cm (+/-5%) | 750 | szt. |  |  |  | 0
2 | Prześcieradło wykonane z flaneli, kolorowe, zakończone gumką 80x100cm (+/-5%). Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | szt. |  |  |  | 0
3 | Prześcieradło wykonane z flaneli, kolorowe, bez gumki 80x100cm (+/-5%). Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | szt. |  |  |  | 0
4 | Pieluchy tetrowe. Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 2000 | szt. |  |  |  | 0
5 | Beciki - rożki - wiązane, wykonane ze 100% bawełny, kolorowe, bez usztywnień. Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 300 | szt. |  |  |  | 0
6 | Body z długimi rękawkami, zapinane na ramieniu na guziki, kolorowe, wykonane ze 100% bawełny. Rozm. 52, 56, 62 Guziki mają być nietopliwe Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | szt. |  |  |  | 0
7 | Kaftaniki zapinane na guziki, kolorowe, wykonane ze 100% bawełny. Rozm. 52, 56, 62 Guziki mają być nietopliwe Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | szt. |  |  |  | 0
8 | Śpiochy zapinane na guziki, kolorowe, wykonane ze 100% bawełny, zapinane na ramionach. Rozm. 52, 56, 62 Guziki mają być nietopliwe Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | szt. |  |  |  | 0
9 | Czapeczki noworodkowe, nie wiązane, wykonane ze 100% bawełny. Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | szt. |  |  |  | 0
10 | Rękawiczki niemowlęce jednopalczaste wykonane ze 100% bawełny. Wymagania dotyczące tkaniny bawełnianej: a) 100% bawełny; b) w przypadku wyrobów kolorowych – barwione kadziowo (ze względu na dezynfekcję w procesie prania); trwały kolor; c) temperatura prania 95ºC; d) kurczliwość do 5-10%; e) tkanina po procesie dekatyzacji; f) gramatura materiału minimum 170g/m2 (+/- 10%). | 1500 | par |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Czapeczka z miękkiej flizeliny obw. od 34 cm do 35 cm dla noworodków z odwijanym mankietem, umożliwiającym regulacje do główki dziecka | 10900 | szt. |  |  |  | 0

## część 4
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik dopępowinowy z centralnym otworem i kontr. RTG posiadający podziałkę co 1 cm, znacznik RTG na całej długości, wykonany z poliuretanu rozmiar 2,5 | 690 | szt. |  |  |  | 0
2 | Cewnik dopępowinowy z centralnym otworem i kontr. RTG posiadający podzialke co 1 cm, znacznik RTG na całej długości, wykonany z poliuretanu rozmiar 3,5 | 1400 | szt. |  |  |  | 0
3 | Cewnik dopępowinowy z centralnym otworem i kontr. RTG posiadający podzialke co 1 cm, znacznik RTG na całej długości, wykonany z poliuretanu rozmiar 4,0 | 280 | szt. |  |  |  | 0
4 | Rurka intubacyjna z cewnikiem do podaży surfaktanu posiadajaca podziałkę co 1 cm oraz wykonana z przeźroczystego materiału (nie pcv), znacznik RTG na całej dlugości, z otworem Murph'yego lub bez, rozmiar 2,0 do 3,5 | 2500 | szt. |  |  |  | 0

## część 5
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Produkt posiada przeprowadzone badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | 29000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Na korpusie specjalne dodatkowe oznaczenie umożliwiające oznaczenie linii tętniczej. Produkt posiada przeprowadzone badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | 14400 | szt. |  |  |  | 0
3 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawk oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem.Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. | 5500 | szt. |  |  |  | 0
4 | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o pojemności: 2-15 ml, wersja na wózek (spłaszczony z 1 strony) (CZARNY) | 3 | szt. |  |  |  | 0
5 | Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o pojemności: 10-25 ml, wersja na wózek (splaszczony z 1 strony) (CZERWONY) | 3 | szt. |  |  |  | 0
6 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min, 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Produkt posiada przeprowadzone badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | 100 | szt. |  |  |  | 0
7 | Zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. | 100 | szt. |  |  |  | 0
8 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 10cm, z trzema zaciskami ślizgowymi. Każdy z drenów przedłużających zakończony zaworem bezigłowym, z możliwością podłączenia u pacjenta przez min. 700 aktywacji (użyć) Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnienieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Produkt posiada przeprowadzone badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. | 100 | szt. |  |  |  | 0
9 | Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków, bez odpowietrzenia. Przestrzeń martwa przyrządu - 0,06 ml, Możliwość użycia przez 600 aktywacji. W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią dodezynfekcji, umozliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka. Zawór z minimalną przestrzenią martwa, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przyrząd pakowany pojedynczo - sterylny | 13000 | szt. |  |  |  | 0
10 | Wielodostepowy system składający się z szesciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. Łączniki ułożone na rampie równolegle i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Wersja z drenem lub bez drenu. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepywu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Długość całego systemu maksymalnie 10 cm bez drenu lub 18cm z drenem , objętość wypełnienia 0,75 ml bez drenu lub 1,1ml z drenem. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK, z jednej strony końcówka rotacyjna z drugiej zakończenie z zastawką zwrotną. Przy odłączaniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. | 300 | szt. |  |  |  | 0
11 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, posiadający przeźroczystą obudowę oraz silikonową membranę split septum z gładką powierzchnią do dezynfekcji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. Prosty tor przepływu, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Przepływ min. 100 ml/min, możliwość użycia przez 700 aktywacji. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. ciśnienie neutralne, Zawór z dodatkową wewnętrzną dwukierunkową membraną silikonową, kompensującą ciśnienie refluksu, zapobiegająca okluzji. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i nr. katalogowego.. Nie zawiera DEHP i lateksu. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. | 100 | szt. |  |  |  | 0
12 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w systemie zamkniętym dla noworodków | 1500 | szt. |  |  |  | 0

## część 6
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Smoczek do butelki dla noworodków , jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia noworodków, smoczek o przepływie do mleka modyfikowanego z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. - zakrętka kompatybilna z butelkami z mlekiem: a. Enfamil 1 Premium 59 ml b. Bebilon Nenatal 90 ml c. Bebilon Pepti 90 ml d. Pre NAN 90 ml - sterylny - pakowany w pojedyncze indywidualne opakowania | 200000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Smoczek do butelki dla wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery W- przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. - zakrętka kompatybilna z butelkami z mlekiem: a. Enfamil 1 Premium 59 ml b. Bebilon Nenatal 90 ml c. Bebilon Pepti 90 ml d. Pre NAN 90 ml - sterylny - pakowany w pojedyncze indywidualne opakowania | 5000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Smoczek do butelki dla skrajnie małych wcześniaków jednorazowy, sterylny i gotowy do użytku do karmienia wcześniaków z niską masą urodzeniową, otwór w kształcie litery V- przepływ standardowy, smoczek o regulowanym 3-stopniowym przepływie pokarmu z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji. Pakowany sterylnie po 1 szt. | 5000 | szt. |  |  |  | 0

## część 7
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Łyżki światłowodowe jednorazowe metalowe proste typu MILLER, rozmiar 0 i 00, spełniające następujące wymagania: Rozmiar 0: Jednorazowe, metalowe, światłowodowe łyżki typu Miller (proste), akrylowy wypolerowany światłowód 4 mm, nieutrudniający widoku dróg oddechowych, metalowy zatrzask kulkowy, system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu, oznaczenie rodzaju i rozmiaru łyżki, kolorystyczne oznaczenie zgodności z normą ISO (tzw "zielony standard") lub rownoważną, mikrobiologocznie czyste, pojedynczo pakowane w opakowanie umożliwiające rozróżnienie rodzaju i rozmiaru. Długość łyżki do 79 mm, a szerokość do 12,5 mm, przy czym korpus zaczepu wraz z wbudowanym światłowodem nie powinien utrudniać intubacji noworodka przez zbyt duży rozmiar co ma związek z bardzo małymi rozmiarami pacjentów. Rozmiar 00: Łyżka laryngoskopowa w rozmiarze 00 powinna charakteryzować się tymi samymi parametrami, co w rozmiarze 0, a długość powinna wynosić do 72 mm i szerokość do 12,5 mm. Dla obu rozmiarów wymagana jest kompatybilność zaczepu z uchwytami do laryngoskopów firmy TIMESCO model 3000.300.05 Optima XL użytkowanych w Oddziale Klinicznym Neonatologii Zamawiającego. | 710 | szt. |  |  |  | 0

## część 8
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku do posiadanych prze Zamawiającego aparatów do resuscytacji NEOPUFF oraz Baby PUFF. Ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 120 cm, na końcu układu musi znajdować się zastawka PEEP, kapturek zabezpieczający do testowania układu i ochrony przed zakażeniem. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna. Układ ze złączką T przeznaczony do zapewnienia odpowiednich wartości ciśnienia PEEP i PIP podczas resuscytacji niemowląt przy prędkości przepływu w zakresie 5-15 L/min. · Podłączenie urządzenia: końcówka żeńska 10 mm · Podłączenie złączki T: końcówka żeńska 15 mm (złącze stożkowe) · Nie zawierający lateksu oraz DEHP | 3000 | szt. |  |  |  | 0

## część 9
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednopacjentowe czujniki temperatury skóry pacjenta dedykowane do posiadanych inkubatorów Giraffe | 310 | szt. |  |  |  | 0
2 | Filtry powietrza dedykowane do inkubatorów Giraffe OmniBed posiadanych przez Zamawiającego | 270 | szt. |  |  |  | 0

## część 10
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowy układ oddechowy dla noworodków do posiadanych respiratorów Leoni Plus W skład zestawu wchodzi : Gałąź wdechowa o długości 120 cm (+/- 10 cm) i układem ogrzewania gazów oddechowych na całej długości włącznie z przyłączem filtra generatora HFO Rura wydechowa wyposażona w uchwyty na przewód do pomiaru ciśnienia oraz przewód czujnika przepływu Rura z dwoma portami czujnika temperatury Przewód do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych na poziomie złączki Y Złączka Y z zatyczką do zamknięcia króćca przewodu do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych. Zawór jednokierunkowy gałęzi wdechowej Rura łącząca port wdechowy respiratora z komorą nawilżacza Komora kompatybilna z nawilżaczem Airicon nawilżacza z funkcją automatycznego uzupełniania Zwężka 22/11 Trójnik | 350 | szt. |  |  |  | 0
2 | Czujnik przepływu do respiratorów LEONI PLUS z HFO posiadanych przez Zamawiającego | 20 | szt. |  |  |  | 0
3 | Przewód do czujnika przepływu do respiratorów LEONI PLUS z HFO posiadanych przez Zamawiającego | 16 | szt. |  |  |  | 0

## część 11
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Dren jednorazowego użytku kompatybilnego z zaoferowanym w poz. 3 systemu STV 5 mm x 1,8 m (+/- 5%) | 32000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Worek do systemu godzinowej zbiórki moczu : Worki do godzinowej diurezy składające się z komory pomiarowej 500 ml, podzielonej wewnątrz na poszczególne komory, na pierwszej komorze czytelna podziałka 3-55ml , skalowana co 1 ml, przekręcany zawór komory pomiarowej dla szybkiego i łatwego opróżniania jej do worka, szczelne zamknięcie worka i komory , skala na worku co 100 ml ; napowietrzana komora kroplowa z zaworem zwrotnym zapobiegająca cofaniu się moczu ; napowietrznik komory pomiarowej i worka zapewniający optymalną równowagę ciśnień w worku i poprawiający przepływ moczu ; dren zabezpieczony przed załamaniem przy komorze kroplowej ; możliwość wymiany worka bez konieczności odłączania zestawu od pacjenta ; bezigłowy port do pobierania próbek w drenie ; zawór opróżniający z przyciskiem – umożliwia obsługę jedną ręką ; sterylny | 200 | szt. |  |  |  | 0
3 | Sztywny przezroczysty, pojemnik jednorazowego użytku, bezwkładowy, o poj.max 0,8l do gromadzenia płynów i wydzieliny, kompatybilny z zamocowanymi u Zamawiającego uchwytami (pasujące pojemniki maja kształt zwężającego sięku dołowi kielicha- górna krawędź średnica od14 cm do 15 cm, dolna 7,5 - 8 cm, wysokość od 14 cm do 15 cm bez pokrywy ). | 16600 | szt. |  |  |  | 0

## część 12
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do czepca do terapii wymiennych W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m,  wew. 10 mm, odcinek do inkubatora dł. 0,3m, - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, - zestaw generatora, w komplecie znajdują się: • generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, • kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, • końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt - każdy zestaw ma zawiereć po jednej sztuce z każdego rozmiaru), • 4 klipsy, • miarka | 2600 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem w trzech rozmiarach : S, M, L | 1500 | szt. |  |  |  | 0
3 | Łącznik do podłączenia złącza noworodkowego z odcinkiem podgrzewanym kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego układem oddechowym AquaVent Neo | 1500 | szt. |  |  |  | 0
4 | Łącznik do podłączenia złącza noworodkowego z odcinkiem niepodgrzewanym kompatybilny ze stosowanym przez Zamawiającego z układem odechowym AquaVent Neo | 1500 | szt. |  |  |  | 0

## część 13
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Fasolka / poduszka ułatwiająca karmienie piersią. Wykonana z płótna bawełnianego z wypełnieniem atestowanym, poliestrowym (cienkie włókna uformowane w kuleczki o średnicy ok. 0,5 cm - włókna wypełnienia z kanałem powietrznym i dodatkowo ze skrętami karbikowane, co ma zapewnić przestrzenność granulatu, puszystość i sprężystość) oraz bawełnianej, zdejmowanej, poszewki z materiału zbliżonego fakturą do grubego płótna bawełnianego (a nawet dżinsu), zapinana na zamek. Tkaniny wykorzystane do produkcji poduszek - 100% bawełna. Atest Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny. Tkanina wykorzystana do produkcji poszewek – 100% bawełna. Atest Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny. Każda Fasolka opakowana indywidualnie w pokrowiec zewnętrzny, zapinany na suwak, aby poduszkę można łatwo i bezpiecznie przewieźć lub przechować. Skład: 100% bawełny Wypełnienie: najwyższej jakości poliestrowe wypełnienie spełniające normy Oeko-Tex Standard lub równoważny Rozmiar: 36x16x54cm, długość zamka na ścianie poszewki 48 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki w poszewce liczona w środkowej części - 52-55 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki liczony po obwodzie szwu środkowego – 200 cm (+/- 3 cm) | 200 | szt. |  |  |  | 0
2 | Poszewki bawełniane (100%) pasujące na poduszki / fasolki z poprzedniej pozycji 1, zapinane na zamek Poszewka wykonana z bawełny z atestem spełniającym normy Oeko-Tex Standard lub równoważny Rozmiar: 36x16x54cm , długość zamka na ścianie poszewki 48 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki w poszewce liczona w środkowej części - 52-55 cm (+/- 3 cm) Obwód poduszki liczony po obwodzie szwu środkowego – 200 cm (+/- 3 cm) | 200 | szt. |  |  |  | 0

## część 14
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Układ oddechowy przeznaczony do aparatu do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów. Wbudowany w układ system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów. Jednorazowy układ pacjenta zawiera: - kasetę nawilżającą z automatycznym pobieraniem wody, - membranowy parownik medyczny z włókami o średnicy 0,005 mikrona, - przewód doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta o długości min. 210 cm, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Trójkanałowa konstrukcja przewodu pacjenta doprowadzającego gazy oddechowe, składająca się z: - wewnętrznego kanału (przez który przepływa ogrzany i nawilżony gaz oddechowy), - dwa zewnętrzne kanały, przez które przepływa w układzie zamkniętym, ogrzana woda utrzymująca temperaturę gazów oddechowych i minimalizująca kondensację pary wodnej. - dwa zewnętrzne kanały, przez które przepływa w układzie zamkniętym, ogrzana woda utrzymująca temperaturę gazów oddechowych i minimalizująca kondensację pary wodnej. Układ dedykowany dla przepływów w zakresie 1-8 L/min, współpracujący z aparatem wyposażonym w systemem automatycznego ograniczenia zakresu przepływów posiadanym przez Zamawiającego, uniemożliwiający nastawę powyżej opisanego progu przepływu. Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta | 620 | szt. |  |  |  | 0
2 | Kaniule nosowe przeznaczone do oferowanego układu pacjenta w 7 różnych rozmiarach. Kaniula nosowa przeznaczona do oferowanego układu pacjenta w poz. 1 z jedną końcówką donosową. Umożliwia skuteczną terapię, w przypadku zbyt wąskiej wewnętrznej średnicy nozdrzy pacjenta. Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. Oferowane kaniule nosowe nie wymagają specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniające pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | 2600 | szt. |  |  |  | 0

## część 15
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia dla noworodków, pojedyńczy, wyposażony w następujące elementy: długość linii pomiarowej 160 cm z małą pojemnością drenu - max 3,75 ml z możliwością stałego płukania przy użyciu pompy strzykawkowej przez zastawkę ciśnieniową. Przetwornik o częstotliwości >1200 Hz ze zintergrowanym systemem płuczącym 30 ml/h z 2 możliwościami przepłukiwania. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Połączenie z kablem do monitora – pinowe. | 2000 | szt. |  |  |  | 0

## część 16
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Sterylny opatrunek wykonany z poliuretanowej foli do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych u noworodków i niemowląt. Rozmiar 3,8 x 4,5 cm z ramką/aplikatorem, z dwoma dodatkowymi włókninowymi, laminowanymi paskami mocującymi z mocnej włókniny oraz laminowaną, włókninową metką do oznaczania, służącą również jako pasek mocujący. Wzmocnione włókniną brzegi z czterech stron posiadają drobne nacięcia pod folią w celu zapobiegania odklejania się opatrunku podczas ruchu pacjenta. Opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem hydrofilowym, posiadającym wysoką przylepność do skóry oraz wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery foli dla wirusów =>27 mn przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Sterylny opatrunek wykonany z poliuretanowej foli do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych u noworodków i niemowląt. Rozmiar 5,0 x 5,7 cm z ramką/aplikatorem, z dwoma dodatkowymi włókninowymi, laminowanymi paskami mocującymi z mocnej włókniny oraz laminowaną, włókninową metką do oznaczania, służącą również jako pasek mocujący. Wzmocnione włókniną brzegi z czterech stron posiadają drobne nacięcia pod folią w celu zapobiegania odklejania się opatrunku podczas ruchu pacjenta. Opatrunek jest pokryty hipoalergicznym klejem hydrofilowym, posiadającym wysoką przylepność do skóry oraz wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Opatrunek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery foli dla wirusów =>27 mn przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 4300 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4 x 4,4 cm z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 12900 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 15600 | sztuk |  |  |  | 0

## część 17
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Uniwersalna samonapełniająca się komora do nawilżacza dla noworodków z jednym lub dwoma pływakami zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego, które zwiekszają bezpieczeństwo pacjenta przy zachowaniu stałego poziomu wody. Posiada zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym, pasująca do wszystkich nawilżaczy z posiadanej przez Zamawiająćego serii MR. - otwór wejścia 22 mm M (średnica zewnętrzna) - otwór wyjścia 22 mm M (średnica zewnętrzna) | 2400 | szt. |  |  |  | 0
2 | Filtry powietrza dedykowane do inkubatorów ATOM RABE INCU i DUAL INCU posiadanych przez Zamawiającego | 200 | szt. |  |  |  | 0
3 | Czujniki tlenu do systemów wspomagania oddechu INFANT FLOW posiadanych przez Zamawiającego | 16 | szt. |  |  |  | 0
4 | Czujniki tlenu do Zestawów do nieinwazyjnej wentylacji Acutronic FABIAN posiadanych przez Zamawiającego | 10 | szt. |  |  |  | 0
5 | Czujniki tlenu do respiratorów FABIAN posiadanych przez Zamawiającego | 4 | szt. |  |  |  | 0
6 | Filtr powietrza do posiadanego inkubatora zamkniętego Atom 2100. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem Atom 2100 | 160 | szt. |  |  |  | 0
Dotyczy poz. 3: Oświadczamy, że zaoferowane czujniki tlenu są kompatybilne z systemem wspomagania oddechu INFANT FLOW. Oświadczamy również, że zaoferowane czujniki tlenu są przez producenta systemem wspomagania oddechu INFANT FLOW zalecane do stosowania z systemem wspomagania oddechu INFANT FLOW. Na żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty wydane przez producenta systemu wspomagania oddechu INFANT FLOW, potwierdzające powyższą kompatybilność i powyższe zalecenie do stosowania.
Dotyczy poz. 4: Oświadczamy, że zaoferowane czujniki tlenu są kompatybilne z zestawami do nieinwazyjnej wentylacji Acutronic FABIAN. Oświadczamy również, że zaoferowane czujniki tlenu są przez producenta zestawów do nieinwazyjnej wentylacji Acutronic FABIAN zalecane do stosowania z zestawami do nieinwazyjnej wentylacji Acutronic FABIAN. Na żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty wydane przez producenta szestawami do nieinwazyjnej wentylacji Acutronic FABIAN, potwierdzające powyższą kompatybilność i powyższe zalecenie do stosowania.
Dotyczy poz. 5: Oświadczamy, że zaoferowane czujniki tlenu są kompatybilne z respiratorami FABIAN. Oświadczamy również, że zaoferowane czujniki tlenu są przez producenta respiratorów FABIAN zalecane do stosowania z respiratorami FABIAN. Na żądanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty wydane przez producenta respiratorów FABIAN, potwierdzające powyższą kompatybilność i powyższe zalecenie do stosowania.

## część 18
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Wkład do noworodkowego czujnika przepływu dedykowane do respiratorów DRAGER BABY LOG posiadanych przez Zamawiającego | 80 | szt. |  |  |  | 0
2 | Noworodkowy czujnik przepływu składający się z łącznika prostego i wkładu do respiratorów DRAEGER BABY LOG posiadanych przez Zamawiającego | 30 | szt. |  |  |  | 0
3 | Przewód połączeniowy do czujnika przepływu kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego respiratorem Babylog VN500 | 10 | szt. |  |  |  | 0

## część 19
| DFP.271.12.2020.AB | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
|  | ARKUSZ CENOWY |  |  |  |  | załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Spódniczka ginekologiczna jednorazowa, stosowana w gabinecie przez pacjentki podczas badania ginekologicznego, uniwersalny rozmiar, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.30 gr/m2, nieprześwitująca, kolor zielony, rozciągliwa gumka. | 10800 | szt. |  |  |  | 0