OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja, uruchomienie inkubatorów neonatologicznych.

Część 3

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Przedmiot | Liczba sztuk | `A: Cena jednostkowa aparatu brutto |
| --- | --- | --- |
| Inkubator transportowy | 1 |  |

| B: Cena brutto dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia: |  |
| --- | --- |
| A+ B: Cena brutto oferty |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | - Podać |  | --- |
|  | Model | - Podać |  | --- |
|  | Oferent gwarantuje że zaoferowany sprzęt jest kompletny i przystosowany do pracy na oddziale neonatologicznym zgodnie z wszelkimi aktualnymi wymaganiami prawnymi (NFZ/MZ/dobre praktyki) dla najwyższego stopnia referencyjności | - Tak |  | --- |
|  | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem | - Tak |  | --- |
|  | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce | - Tak |  | --- |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz | - Tak |  | --- |
|  | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora | - Tak |  | --- |
|  | Materacyk właściwościach przeciwodleżynowych | - Tak |  | --- |
|  | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. | - Tak |  | --- |
|  | Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka. | - Tak |  | --- |
|  | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę | - Tak |  | --- |
|  | Regulacja pochylenia materacyka min. +/-12 stopni | - Tak |  | Największy zakres – 10 pkt.; Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. | - Tak |  | --- |
|  | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych | - Tak |  | --- |
|  | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie | - Tak |  | --- |
|  | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasety | - Tak |  | --- |
|  | Konstrukcja kopuły dwuścienna | - Tak |  | --- |
|  | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki | - Tak |  | --- |
|  | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej | - Tak |  | --- |
|  | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta | - Tak |  | --- |
|  | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) | - Tak |  | --- |
|  | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%. | - Tak |  | --- |
|  | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu. | - Tak |  | --- |
|  | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje | - Tak |  | --- |
|  | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) | - Tak |  | --- |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka | - Tak |  | --- |
|  | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule | - Tak |  | --- |
|  | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) powyżej 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów | - Tak |  | --- |
|  | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. | - Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) | - Tak |  | --- |
|  | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza | - Tak |  | --- |
|  | System bezdotykowego wyciszania alarmów | - Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci | - Tak |  | --- |
|  | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka | - Tak |  | --- |
|  | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min.2 | - Tak |  | --- |
|  | Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych | - Tak |  | --- |
|  | Automatyczny dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka | - Tak |  | --- |
|  | STACJA DOKUJĄCA |  |  |  |
|  | Możliwość dokowania do transportu inkubatora hybrydowego – otwarto-zamkniętego zamkniętego, otwartego | - Tak |  | --- |
|  | Przełącznik nożny, służący do kotwiczenia stacji dokującej do inkubatora. Sygnalizacja wizualna prawidłowości kotwiczenia przewożonego inkubatora | - Tak |  | --- |
|  | Uchwyty do prowadzenia stacji dokującej | - Tak |  | --- |
|  | Dwie pionowe szyny do mocowania i zabezpieczania różnych akcesoriów w obrębie prawej i lewej strony stacji dokującej | - Tak |  | --- |
|  | Zasilanie akumulatorowe | - podać |  | <30 min – 0 pkt..; 30 -45 min. – 5 pkt.; >45 min – 10 pkt. |
|  | Diody wskazujące kolorem stopień naładowania baterii | - Tak |  | --- |
|  | Aktywacja alarmu dźwiękowego, sygnalizującego niski poziom naładowania baterii | - Tak |  | --- |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna stanu przeciążenia stacji dokującej w wyniku podłączenia zbyt dużej ilości urządzeń | - Tak |  | --- |
|  | Aktywacja alarmu dźwiękowego, sygnalizującego występowanie przeszkody pomiędzy stacją dokującą a inkubatorem | - Tak |  | --- |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna informująca o stopniu zużycia baterii, zapobiegając w ten sposób unieruchomieniu urządzenia w wyniku całkowitego zużycia baterii | - Tak |  | --- |
|  | 4 gniazda zasilające (230V) | - Tak |  | --- |
|  | Złącze wyrównania potencjału, umożliwiające podłączenie w razie potrzeby uziemienia urządzenia | - Tak |  | --- |
|  | Dwa kółka z blokadą | - Tak |  | --- |
|  | Uchwyty na butle, butle do powietrza i tlenu, reduktory | - Tak |  | --- |
|  | Dołączony moduł do resuscytacji, który pozwala na precyzyjne ustawienie ciśnień PIP (maks. do 50 cm H2O, z przełącznikiem bezpieczeństwa przy 30 cm H2)) i PEEP (maks. do 6 cm H2O). Z wbudowanym mieszalnikiem tlen/powietrze, ustawianym w zakresie 21-100%. | - Tak |  | --- |
|  | Uchwyt do wpinania/i /lub/półka/ mocowanie do respiratora transportowego | Tak |  | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 24 miesiące |  | 24 miesiące – 0 pkt najdłuższa – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze.Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) lub zdalna diagnostyka/naprawa poprzez łącze internetowe | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |