## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.120.2019.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy do zabiegów chirurgicznych).
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.120.2019.DB |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji - po modyfikacji z dnia 16.03.2020 Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw obłożeń do laparotomii | 2680 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnęLtrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie do bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
6. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml z wężykiem 90 cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2 x 10 | szt.
9. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
10. | Tupfer okrągły lub owalny gazowy (po rozłożeniu wielk ok; 30 x 30 cm), z gazy 17- 24-nitkowej, znacznik RTG, pakowane po 10 szt w indywidualnym opakowaniu zbiorczym typu torebka papierowo- foliowa. | 2x10 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego wielk 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm | 1 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 22 | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Miska nerkowata lub pojemnik prostokatny z polipropylenu rozm.800- 1000 ml, przezroczysta | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 1000-1200ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16 | Opatrunek chłonny rozm. 9-10 x 35 cm | 1 | szt.
17 | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg) lub kompres gazowy wielk 45x70 cm, z tasiemką (6 - 8 warstwowa, znacznik Rtg) | 2 | szt.
18 | Serweta operacyjna podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100 x 150cm, o gramaturze min.56 g/m2 | 1 | szt.
19 | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
20 | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
21 | Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
22 | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch | 1 | szt.
23 | Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
24 | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
25 | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW nr 1 do laparotomii " - ramka szara, napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
2. | Zestaw obłożeń do kręgosłupa | 830 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 2) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min 140 cm. | 1 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Osłona foliowa na ramię C 152x266cm, (+/-1 cm) przezroczysta | 1 | szt.
6. | Pojemnik z przykrywką/zakrętką 100- 200 ml | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiazane po 10 szt. | 4x10 | szt.
8. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
9. | Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy,znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 20 | 1 | szt.
11. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Igła iniekcyjna 18G 1,2x40mm | 1 | szt.
14. | Dren łączący do ssaka PVC 24-25Ch/16Ch, 210 - 250cm | 1 | szt.
15. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 cm do 25 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
16 | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
17 | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
18 | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
19 | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25cm okrągła końcówka 4 otwory regulacja ssania, rękojeść A) Zamawiajacy dopuszcza (ale nie wymaga) końcówki Yankauer 26 cm z tolerancją rozmiaru +-1cm B) Zamawiajacy dopuszcza (ale nie wymaga) aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami | 1 | szt.
20 | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 4 | szt.
21 | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
22 | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
23 | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "KRĘGOSŁUP " - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
3. | Zestaw obłożeń - Hernia | 1000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 3) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
6. | Kompres włókninowy laparotomijny 40x60cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik Rtg,) lub kompres gazowy wielk 45x70 cm, z tasiemką ( 6 - 8 warstwowa, znacznik Rtg) | 2 | szt.
7. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały) | 10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
9. | Ostrze chirurgiczne nr 22 | 1 | szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
12. | Tupfer okrągły gazowy (po rozłożeniu wielk ok; 30 x 30 cm), z gazy 17- 24-nitkowej, znacznik RTG, pakowane po 10 szt. w indywidualnym opakowaniu zbiorczym typu torebka papierowo- foliowa A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. | 2x10 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka PVC 24-25Ch min.2.1m | 1 | szt.
16. | Aspiracja typu Yankauer 28Ch 28cm z okrągłą końcówką z 4 otworami A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) końcówki Yankauer 30CH 27cm +-1cm | 1 | szt.
17. | Serweta podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 90-100x150 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep)2 - 2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
20. | Opatrunek chłonny rozm. 9-10 x 15-20 cm | 1 | szt.
21. | Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
22. | Serweta operacyjna 240x150cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
23. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "HERNIA" -ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
4 | Zestaw obłożeń do kraniotomii | 1300 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 4) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
3. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
4. | Pojemnik z przykrywką 100-200ml | 1 | szt.
5. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka), | 1 | szt.
6. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 4 x 10 | szt.
7. | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 | szt.
8. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 3 | szt.
9. | Igła iniekcyjna 23G 0,6x30mm | 1 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 20 | 1 | szt.
11. | Igła iniekcyjna 18G 40x1,2mm | 1 | szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
13. | Kompres gazowy 10x20cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
14. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
15. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
16. | Obłożenie chirurgiczne do zabiegów neurochirurgicznych 230-240x 300cm, posiadające otwór 30x20cm wykonane z minimum dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 73g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >140 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Wytrzymałość na rozciaganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/60 N w strefie krytycznej | 1 | szt.
17. | Kompres gazowy 5x5 cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg ), przewiązane po 10 szt. | 2 x 10 | szt.
18. | Dren łączący do ssaka PVC 24-25Ch/16Ch 2.5-3m | 1 | szt.
19. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
20. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 1 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm.90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 4 | szt.
22. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm.75x45-50 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 2 | szt.
23. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 2 | szt.
24. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150x240 cm, o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
25. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
26. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25cm okrągła końcówka 4 otwory regulacja ssania, rękojeść A) Zamawiajacy dopuszcza (ale nie wymaga) końcówki Yankauer 26 cm z tolerancją rozmiaru +-1cm. B) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "KRANIOTOMIA" - ramka czerwona napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
5 | Mały zestaw obłożeń neurochirurgicznych | 540 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 5) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 1 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 | szt.
6. | Ostrze chirurgiczne nr 20 z rączką | 1 | szt.
7. | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | 2 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązywane po 10 szt. | 3x10 | szt.
9. | Pojemnik z przykrywką 100-200ml | 1 | szt.
10. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
11. | Kleszczyki do dezynfekcji 19-25 cm niebieskie, zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
14. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
15. | Obłożenie chirurgiczne 75x100cm z przyklejanym otworem wielk ok; 10x20 cm, wykonane z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 56g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >250 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/80 N w strefie krytycznej | 1 | szt.
16. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
17. | Aspiracja typu Yankauer 12Ch/8Ch 27cm, okrągła końcówka, 4 otwory, sztywna A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) aspiracji typu Yankauer 12Ch/8Ch 26 cm +-1 cm, okrągła końcówka, 2 otwory, sztywna B) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami | 1 | szt.
18. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 4 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 1 | szt.
20. | Taśma lepna 9-10x4-50cm. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "NEUROCHIRURGIA" - ramka czerwona napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
6 | Zestaw obłożeń do operacji zatok | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 6) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | szt.
6. | Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą A) Zamawiajacy dopuszcza (ale nie wymaga) osłonę foliową na kamerę rozm. 14 x 250 cm, z taśmą mocującą. | 2 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, nitka Rtg) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, nitka Rtg) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
9. | Osłona na mikroskop typu LOTUS rozm. min. 140x140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą | 1 | szt.
10. | Serweta operacyjna 90x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 2 | szt.
11. | Serweta operacyjna 170-175x175-180cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
12. | Miska nerkowata lub pojemnik prostokatny z polipropylenu rozm. 800- 1000 ml, przezroczysta | 1 | szt.
13. | Kubek z polipropylenu 500ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
14. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml | 1 | szt.
15. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
16. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
17. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
18. | Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
19. | Dren do ssaka PVC 30Ch/300cm | 2 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagania kolorystyczne: "Zestaw do operacji zatok " - ramka żółta napis kolor czarny . Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
7 | Zestaw obłożeń do laryngologii mały | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 7) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Kompres gazowy 10x10cm 17N 12W z nitką Rtg, przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
6. | Kompresy gazowy 17N 5x5 12W z nitką Rtg, przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
7. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
8. | Serweta z taśmą lepną, podfoliowana, dwuwarstwowa rozm. 75x90cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
9. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych. | 2 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 15 | 1 | szt.
11. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
12. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
13. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml | 1 | szt.
14. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka typu "lelek-prosty" PVC 30Ch/300cm | 1 | szt.
16. | Strzykawka 5ml typu Lock | 1 | szt.
17. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LARYNGOLOGIA MAŁY " - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
8 | Zestaw obłożeń do laryngologii średni | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 8) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | para
6. | Podkład chłonny, o chłonności min.2000 g, rozm. 60x90cm | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy), przewiązywane po 10 szt. | 3x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy) przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
9. | Opatrunek chłonny 6x10cm | 1 | szt.
10. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka), | 1 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego wielk 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm. | 1 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 23 | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne nr 15 | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 500ml z podziałką przezroczysty | 1 | szt.
16. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml | 1 | szt.
17. | Pojemnik na mocz 200ml | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Taśma lepna 9-10x49-50 cm | 1 | szt.
20. | Końcówka doosysania pola operacyjnego mini zagięta CH16 | 1 | szt.
21. | Dren łączący do ssaka "lejek-prosty" 30Ch/ 300cm | 1 | szt.
22. | Serweta operacyjna rozm.170- 175x175 -180 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
23. | Serweta operacyjna 75x90 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
24. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
25. | Strzykawka 5ml lock | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LARYNGOLOGIA ŚREDNI " - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
9 | Zestaw obłożeń do laryngologii duży | 300 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 9) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | para
6. | Dren redona 12 CH | 2 | szt.
7. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
8. | Strzykawka 20ml | 1 | szt.
9. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego rozm. 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm. | 2 | szt.
10. | Ostrze chirurgiczne nr 23 | 1 | szt.
11. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy), przewiązywane po 10 szt. | 3x10 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy), przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne 15 | 2 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 500ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16. | Podkład chłonny, o chłonności min.2000 g, rozm. 60x90cm | 1 | szt.
17. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
18. | Opaska dziana 15cmx4m A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) opaski dzianej 14 cm x 5m | 1 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
20. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
21. | Serweta operacyjna 75x90cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 3 | szt.
22. | Dren łączący do ssaka: lejek- prosty PVC 30Ch 300cm z jednej strony, z drugiej strony do podłączenia do pojemnika ssącego. | 1 | szt.
23. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną,podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
24. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego mini zagięta CH16 | 1 | szt.
25. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LARYNGOLOGIA DUŻA " - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
10 | Zestaw obłożeń do laryngologii - ucho | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 10) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Oslona na posiadany mikroskop LOTUS rozm. min. 140x140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą | 1 | szt.
6. | Dren do ssaka PVC 24-25Ch/ 300cm | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy ) , przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy ), przewiązywane po 10 szt. | 1x10 | szt.
9. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka), | 1 | szt.
10. | Strzykawka 5ml typu lock | 1 | szt.
11. | Ostrze chirurgiczne nr 15 | 1 | szt.
12. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
13. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
14. | Kieliszek z polipropylenu 20-30ml, z podziałką, przezroczysty | 2 | szt.
15. | Opatrunek chłonny 5x7-8cm | 1 | szt.
16. | Serweta operacyjna 90-100x150cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 1 | szt.
17. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
18. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
19. | Taśma lepna 9x49cm A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) taśmę lepną z tolerancja rozmiaru: 9-10 x 49-50cm | 3 | szt.
20. | Serweta operacyjna 75x90 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 3 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "UCHO" - ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
11 | Zestaw obłożeń do tracheotomii | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 11) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XLlub XXL min. 140 cm. A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga): fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS | 2 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 7 | 1 | para
6. | Serweta operacyjna 170-175x175-180 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
7. | Kompres gazowy 5x5cm z nitką Rtg (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy) przewiązywane po 10 szt. | 2x10 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązywane po 10 szt. | 1x10 | szt.
9. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
10. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 300 cm | 1 | szt.
11. | Aplikator gąbkowy do dezynfekcji pola operacyjnego wielk 4-5x 4-5cm długości 18.5-20cm | 3 | szt.
12. | Ostrze chirurgiczne nr 23 | 1 | szt.
13. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgicznr 11 | 1 | szt.
15. | Kubek z polipropylenu 50-60ml, z podziałką, przezroczysty | 1 | szt.
16. | Końcówka do aspiracji mini zagięta CH16 | 1 | szt.
17. | Strzykawka 20 ml | 2 | szt.
18. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
19. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
20. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
21. | Serweta operacyjna 75x90cm z taśmą samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2. | 3 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "TRACHEOTOMIA " -ramka żółta napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
12 | Zestaw obłożeń do laparotomii - pozycja litotomijna (brzuszno-kroczowa) | 3000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 12) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.0 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79-80x140-145cm | 1 | szt.
5. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
6. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
7. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) ręczniki chłonne 30 x 30cm | 2 | szt.
8. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
9. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
10. | Obłożenie do laparoskopii z otworem brzuszno-kroczowym w pozycja litotomijna. Rozmiar 200-250/260-300cm otwór w okolicach krocza 10x13-15cm, otwór - jama brzuszna rozmiar 30-32x30-32cm, zintegrowane kieszenie dwu- komorowe z dwóch stron obłożenia rozmiar 45x35-45 cm. Serweta główna min. dwuwarstwowa 56g/m2, w strefie krytycznej dodatkowy pad chłonny rozmiar min. 50x50cm o gramaturze min. 74 g/m2 | 1 | szt.
11. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
12. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
13. | Opatrunek chłonny 8-9x10cm | 2 | szt.
14. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązywane po 10 szt. | 1x10 | szt.
15. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. | 1x10 | szt.
16. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg) | 10 | szt.
17. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
18. | Ostrze chirurgiczne nr 24 | 1 | szt.
19. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka | 1 | szt.
20. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
21. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
22. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparotomia - 1 " - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
13 | Zestaw obłożeń do laparotomii średni | 3600 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 13) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.0 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm | 2 | szt.
5. | Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm. | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm | 1 | szt.
7. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79-80x140-145cm | 1 | szt.
8. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
9. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
10. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm A) Zamawiajacy dopuszcza (ale nie wymaga) ręczniki chłonne 30 x 30cm | 2 | szt.
11. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
12. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
13. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
14. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
15. | Opatrunek chłonny o wym; 8-9x10cm | 2 | szt.
16. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązywane po 10 szt | 1x10 | szt.
17. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. | 1x10 | szt.
18. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg) | 10 | szt.
19. | Miska z polipropylenu 250ml z podziałką | 1 | szt.
20. | Ostrze chirurgiczne nr 24 | 1 | szt.
21. | Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka | 1 | szt.
22. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm.od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
23. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
24. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparotomia - 2" - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
14 | Zestaw obłożeń do laparotomii mały | 3600 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 14) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.0 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min.56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm | 2 | szt.
5. | Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm. | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm | 1 | szt.
7. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
8. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm | 2 | szt.
9. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 3 | szt.
10. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
11. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, znacznik Rtg) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
13. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. | 1x10 | szt.
14. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg) | 5 | szt.
15. | Miska z polipropylenu 250ml z podziałką | 1 | szt.
16. | Ostrze chirurgiczne nr 24 | 1 | szt.
17. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
18. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
19. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparotomia - 3" - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
15 | Zestaw ginekologiczny I | 1080 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 15) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 PF: A) Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga: rękawie chirurgiczne lateksowe | 1 | para
2. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
3. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
4. | Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór w okolicach krocza przylepny o wymiarach 13-15x24-25cm | 1 | szt.
5. | Serweta pod pośladki 75x100cm | 1 | szt.
6. | Obłożenie chirurgiczne ginekologiczne 60-75x116-120cm, otwór przyklejany 8-9x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów | 1 | szt.
7. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
8. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
9. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 3x10 | szt.
10. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. | 5 | szt.
11. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
12. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Zestaw- Ginekologiczny I '' - ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
16 | Zestaw ginekologiczny II | 360 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 16) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne 6.5 A) Zamawiajacy dopuszcza, nie wymaga rękawice chirurgiczne lateksowe | 1 | para
2. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
3. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
4. | Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór przylepny w okolicach krocza o wymiarach 13-15x24-25cm | 1 | szt.
5. | Serweta pod pośladki 75x100 cm | 1 | szt.
6. | Obłożenie chirurgiczne ginekologiczne 60-75x116-120cm, otwór przyklejany 8-9x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów | 1 | szt.
7. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równjoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
8. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
9. | Kompres gazowy 5x5cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 4x10 | szt.
10. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
11. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową A) Zamawiający dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. | 5 | szt.
12. | Kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 17-20-nitkowa, 6-8 warstwowy, znacznik Rtg, biały) 5 szt. | 2 | szt.
13. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
14. | Ostrze chirurgiczne nr 23 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
15. | Dren łączący do ssaka 30Ch 3.0m + aspiracja typu Yankauer 8mm | 1 | szt.
16. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
17. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
18. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
19. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
20. | Worek do zbiórki moczu 2000ml z zaworem | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Zestaw- Ginekologiczny II '' - ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .

## część_(2)
DFP.271.120.2019.DB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji - po modyfikacji z dnia 16.03.2020 Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  |  |  | ARKUSZ CENOWY
[6 empty] | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw obłożeń do laparoskopii plus | 1000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min. 65x190cm | 1 | szt.
2. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
3. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep.. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min.125 cm | 1 | szt.
4. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min.140 cm. | 3 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
6. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml z wężykiem 90 cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Opatrunek chłonny 5x7-8 cm | 2 | szt.
9. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie, Zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
10. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
11. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
12. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
13. | Ostrze chirurgiczne nr 10 | 1 | szt.
14. | Taśma lepna 9-10x49-50cm (+/- 1 cm) | 2 | szt.
15. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
16. | Organizator przewodów (rzep) 2- 2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
17. | Opatrunek chłonny 8-9x10cm | 1 | szt.
18. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii 240-250/175x260-270cm, otwór przyklejany 25x30cm wykonana z trójwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 65g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 73g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałość na rozciaganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/60 N w strefie krytycznej | 1 | szt.
19. | Ręcznik 34-40x50-53cm | 3 | szt.
20. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
21. | Taca z polipropylenu 24 -25x14x5cm, niebieska | 1 | szt.
22. | Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzoną w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu "kaczy dziób", zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw.„ednostaplera oversize'' o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 12x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "ZESTAW LAPAROSKOPIA PLUS" - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
2. | Zestaw obłożeń do laparoskopii z narzędziami | 3000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 2) | Ilość | jm
1. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
2. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
3. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 3 | szt.
4. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne lub lateksowe 6.5 | 1 | para
5. | Osłona foliowa na kamerę 15-18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) | 1 | szt.
6. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
7. | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | 1 | szt.
8. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
9. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 2 | szt.
10. | Miska z polipropylenu 500ml z podziałką, przezroczysta | 1 | szt.
11. | Organizator przewodów (rzep) 2- 2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
12. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
13. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
14. | Dren Redona 16Ch 50cm 14cm znacznik Rtg PVC | 1 | szt.
15. | Ostrze chirurgiczne nr 10 | 2 | szt.
16. | Opatrunek chłonny rozm. 5-6x7-7,5 cm | 2 | szt.
17. | Opatrunek chłonny 8- 9x10cm | 1 | szt.
18. | Taca z polipropylenu 24 -25x14x5cm, niebieska | 1 | szt.
19. | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie, zamawiający dopuszcza kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
20. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 90x75 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 2 | szt.
21. | Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm. 150 x 175-180 cm, o gramaturze min. 56 g/m2 | 3 | szt.
22. | Osłona na stolik Mayo 79-80x140-145cm | 1 | szt.
23. | Ręczniki 47-50x38-40 cm | 3 | szt.
24. | Ostrze chirurgiczne nr 20 | 1 | szt.
25. | Jednorazowy trokar o średnicy 12mm i długości 100mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu "kaczy dziób" , zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ednostaplera oversize" o średnicy 5-12,7mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 12x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
26. | Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 5x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
27. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm | 1 | szt.
28. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 10 cm | 1 | szt.
29. | Kleszcze chwytające zaciskowe - Mechanizm zapadkowy z rękojeścią typu „wielorazowego” ze stopniowalnym metalowym – stal nierdzewna- mechanizmem zapadkowym, umożliwiającym zaciskowe zamykanie szczęk ze stali nierdzewnej, o długości 22 mm i stopniu rozwarcia 29 mm. Poliamidowa rękojeść posiada funkcję stałego, odwracalnego wyłączenia mechanizmu zapadkowego, Trzon wykonany z politetrafluorometylenu powleczony czarnym aluminium o średnicy 5 mm, długość 33 cm, możliwość podłączenia diatermii monopolarnej do gniazda męskiego na grzbietowej powierzchni graspera, trzon izolowany antyrefleksyjną powłoką, 360 stopniowa rotacja prawo i lewostronna.Narzędzie współpracuje z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym. Zamawiający dopuszcza Kleszcze monopolarne chwytające zaciskowe z mechanizmem zapadkowym długość 22 mm i stopniu rozwarcia 29 mm, trzon o średnicy 5 mm, długość 33 cm | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparoskopia-1 ''- ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
3. | Zestaw obłożeń do laparoskopii mały | 3000 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Poz. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 3) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 | 1 | para
2. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 7.0 | 1 | para
3. | Serweta operacyjna 90-100x150 cm, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2 | 1 | szt.
4. | Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75x75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm | 2 | szt.
5. | Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180x175cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm. | 1 | szt.
6. | Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm | 1 | szt.
7. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
8. | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30-35x42-50cm, 2 lub 3-komorowa, przyklejana | 1 | szt.
9. | Osłona foliowa na kamerę wielk; 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
10. | Ręcznik chłonny 18-20x25-40cm | 2 | szt.
11. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 2 | szt.
12. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 2 | szt.
13. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
14. | Fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, w części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 6cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
15. | Opatrunek 8-9x10cm | 4 | szt.
16. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg), przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
17. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1x10 | szt.
18. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
19. | Ostrze chirurgiczne nr 11 | 1 | szt.
20. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
21. | Kleszczyki do dezynfekcji rozm.od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
22. | Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczny/piankowy (gąbka) | 1 | szt.
23. | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 1 | szt.
24. | Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Zamawiający dopuszcza laparoskopowy trokar bezłopatkowy z ergonomicznym uchwytem. Jednorazowy trokar o średnicy 5 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą z 2-stopniowym zaworem do insuflacj. Kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. Kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
25. | Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu "kaczy dziób", zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw.„ednostaplera oversize" o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy. Zamawiający dopuszcza optyczny laparoskopowy trokar 12x100mm, z karbowaną kaniulą. Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą kaniula i korpus trokarów są wykonane z lekkiego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przejrzystości optycznej, co pozwala na maksymalną wizualizację tkanek, instrumentów i innych przedmiotów chirurgicznych, takich jak np. kompresy opatrunkowe. Karbowana kaniula umożliwia łatwe wprowadzenie, optymalna stabilność w ścianie brzucha oraz nieurazowe usunięcie kaniuli na końcu zabiegu chirurgicznego. Reduktor posiada stożkowy dostęp do łatwego wprowadzania instrumentów oraz czytelne oznaczenie średnicy. Trokar posiada zawór gazu uszczelniającego wykonanego z elastomeru klasy medycznej zapewniającego idealne uszczelnienie odmy otrzewnowej. Obturator posiada czytelne oznaczenie średnicy oraz blokadę która zapewnia bezpieczne połączenie kaniuli z obturatorem, zapobiega przemieszczaniu podczas wstawiania trokaru oraz jest łatwy w zablokowaniu i zwolnieniu. | 1 | szt.
26. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 100mm | 1 | szt.
27. | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 100 mm | 1 | szt.
28. | Igła typu Veressa 14G 120mm z korkiem, skośne ostrze zabezpieczone owalnym automatycznie wsuwanym i wysuwanym tępym grotem, zaopatrzonym dystalnie w kanał insuflacyjny. Przezroczysta rękojeść zaopatrzona w czerwony zawór bezpieczeństwa i zawór typu „luer lock”, Przejście przez powłoki brzuszne sygnalizowane jest charakterystycznym akustyczno-wizualnym sygnałem. Zamawiający dopuszca Igła typu Veressa 14G 120mm z zaworem LL | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Laparoskopia-2 '' - ramka szara napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
4 | Laparoskopia ginekologiczna I | 1080 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 4) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 PF | 1 | para
2. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona79-80x140-145cm, | 1 | szt.
3. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
4. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę wielk; 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
6. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 1 | szt.
7. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
8. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii rozmiar 250/175/270x260cm minimum 2-warstwowe gramatura min. 56g/m2, otwór przyklejany w jamy brzusznej rozmiar 25x30cm otoczony dodatkową warstwą chłonną rozmiar min 120x35 cm, drugi otwór przylepny w okolicach krocza rozmiar 13-15x24-25cm. Obłożenie wyposażone w organizator przewodów i cztery zintegrowane kieszenie, dopuszcza się cztery samoprzylepne kieszenie, które będą lużnymi elelmantami składu zestawu w rozmiarze min. 30 x 30 cm. | 1 | szt.
9. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
10. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
11. | Opatrunek z taśmą lepną rozm. 6-7x8-10cm | 6 | szt.
12. | Kompres gazowy 5x5cm 17-nitkowy 16-warstwowy z nitką rtg przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
13. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 5 | szt.
14. | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką | 1 | szt.
15. | Ostrze chirurgiczne nr 15 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
16. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
17 | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
18 | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
19 | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: " Laparoskopia - 3 '' -ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .
Poz. | Przedmiot | Ilość | jm | Nazwa handlowa | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto (zestawu) | Wartość brutto pozycji
5 | Laparoskopia ginekologiczna II+ plus nożyczki | 720 | zestaw |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 5) | Ilość | jm
1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe 6.5 PF | 1 | para
2. | Osłona na stolik Mayo wzmocniona 79-80x140-145cm | 1 | szt.
3. | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm | 1 | szt.
4. | Kieszeń foliowa 40x30-35cm z taśmą samoprzylepną | 1 | szt.
5. | Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18x250cm, z taśmą mocującą | 1 | szt.
6. | Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany | 1 | szt.
7. | Taśma lepna 9-10x49-50cm | 1 | szt.
8. | Obłożenie chirurgiczne do laparoskopii rozmiar 250/175/270x260cm minimum 2-warstwowe gramatura min. 56g/m2, otwór przyklejany w jamy brzusznej rozmiar 25x30cm otoczony dodatkową warstwą chłonną rozmiar min 120x35 cm, drugi otwór przylepny w okolicach krocza rozmiar 13-15x24-25cm. Obłożenie wyposażone w organizator przewodów i cztery zintegrowane kieszenie, dopuszcza się cztery samoprzylepne kieszenie, które będą lużnymi elelmantami składu zestawu w rozmiarze min. 30 x 30 cm. | 1 | szt.
9. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar L min. 125 cm. | 1 | szt.
10. | Fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie z włókien celulozy i włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2, antystatyczny. W części przedniej wzmocnienie bliżej dolnej krawędzi fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 lub równoważnej widoczne przy złożonym fartuchu. Rozmiar XL lub XXL min. 140 cm. | 2 | szt.
11. | Opatrunek z taśmą lepną rozm. 6-7x8-10cm | 6 | szt.
12. | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik Rtg, biały) przewiązane po 10 szt. | 1x10 | szt.
13. | Kompres gazowy rozm. 5x5cm 17 nitkowy 16 warstw z rtg przewiązane po 10 szt. | 2x10 | szt.
14. | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową | 5 | szt.
15. | Miska z polipropylenu 250ml z podziałką | 1 | szt.
16. | Ostrze chirurgiczne nr 15 (SS) z plastikową nasadką i osłonką | 1 | szt.
17. | Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch 2.5-3m F/F | 1 | szt.
18. | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | 1 | szt.
19 | Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm niebieskie, dopuszcza się kleszczyki blokowane do materiałów opatrunkowych | 1 | szt.
20 | Czyścik do elektrody 5x5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową. | 1 | szt.
21 | Nożyczki Metzenbaum długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 lub równoważne. Zamawiający dopuszcza Nożyczki monopolarne Metzenbaum długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna. | 1 | szt.
Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: " Laparoskopia - 4 '' - ramka niebieska napis kolor czarny. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną .