Wymagania graniczne

część 1

Test imunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG

anty–Ascaris lumbricoides (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu cytrynianowym

| Lp. | Określenie parametru | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE oraz certyfikat IVD |  |
| 2 | Test wykorzystujący technikę EIA w celu oznaczenia jakościowego obecności przeciwciał klasy IgG przeciw Ascaris lumbricoides w surowicy oraz osoczu cytrynianowym |  |
| 3 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki gotowe do użycia oraz bufor płuczący wymagający rozcieńczenia przed użyciem |  |
| 4 | Zestaw zawierający kontrolę dodatnią, ujemną oraz kontrolę kalibracyjną odcinającą (Cut-off) |  |
| 5 | Wyliczenie wyniku półilościowego w oparciu o jedną kontrolę (Cut-off) |  |
| 6 | Płytka z rozłamywanymi dołkami, pokrytymi antygenami Ascaris lumbricoides |  |
| 7 | Czułość diagnostyczna ≥ 95%, Swoistość diagnostyczna ≥ 95%. |  |
| 8 | Brak reakcji krzyżowych z przeciwciałami klasy IgG przeciw Taenia solium, Toxoplasma gondii, Echinococcus granulosus |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej (OD) / absorbancji na czytniku spektrofotometrycznym przy długości fali 450 nm oraz fali odniesienia 620 nm |  |
| 10 | Reakcja (inkubacja płytki) przeprowadzana w temperaturze +37oC oraz w temperaturze pokojowej |  |
| 11 | Dwa płukania |  |
| 12 | Odczyt OD/absorbancji na czytniku mikropłytek do 30 minut od dodania roztworu stopującego |  |
| 13 | Folia samoprzylepna do zaklejania dołków (celek) na czas inkubacji mikropłytki w zestawie |  |
| 14 | Certyfikat jakości testu dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania w/w certyfikatu ze strony internetowej. |  |
| 15 | Data ważności testu minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 16 | Instrukcja wykonania testu w języku oryginalnym oraz w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 17 | Aktualna karta MSDS testu w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. W momencie aktualizacji tej karty, konieczność jej niezwłocznego dostarczenia i możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

część 3

Płytki chromogenne do izolacji, różnicowania i oznaczania liczby drobnoustrojów w układzie moczowym.

| Lp. | Określenie parametru | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gotowe chromogenne podłoże agarowe przeznaczone do izolacji, różnicowania i oznaczania liczby drobnoustrojów obecnych w układzie moczowym |  |
| 2. | Podłoże nieprzeźroczyste ułatwiające odczyt barw kolonii |  |
| 3. | Podłoże chromogenne wykrywające obecność enzymów: beta-galaktozydazy, beta-glukozydazy oraz deaminazy tryptofanu. |  |
| 4. | "Podłoże chromogenne bezpośrednio identyfikuje bakterie: Escherichia coli, Proteus mirabilis oraz Enterococcus spp. oraz wstępnie identyfikuje: Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Morganella spp., Providencia spp. lub bezpośrednio identyfikuje bakterie Escherichia coli oraz wstępnie identyfikuje Enterococccus spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Citrobacter spp., Proteus spp., Providencia spp., Morganella spp." |  |
| 5. | Wstępne testy identyfikacyjne tj np. katalaza, oxydaza, indol można założyć bezpośrednio na kolonii, która wyrosła na podłożu chromogennym |  |
| 6. | Testy identyfikacyjne i opornościowe można założyć bezpośrednio z kolonii zebranych z podłoża |  |
| 7. | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis podłoża, z uwzględnieniem ewentualnych suplementów podłoża, przechowywanie, ocena sposobu wyhodowanych drobnoustrojów |  |
| 8. | Kolorowa plansza lub ulotka ułatwiająca odczyt barw na płytkach. |  |
| 9. | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek |  |
| 10. | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC : szczepy bakterii GRAM-ujemnych oraz GRAM-dodatnich |  |
| 11. | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności |  |

- *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

część 5

Szybki test do wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans w surowicy, PMR

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szybki test kasetkowy przeznaczony do półilościowego wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans |  |
| 2. | Test wykrywa antygen Cryptococcus neoformans w surowicy i PMR |  |
| 3. | Wynik testu do 30 minut |  |
| 4. | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki w tym kontrolę dodatnią |  |
| 5. | Test do odczytu wizualnego |  |
| 6. | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania |  |
| 7. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

część 6

Test do oznaczania lekowrażliwości  bakterii  beztlenowych do odczytu wizualnego  z zaklasyfikowaniem szczepu jako wrażliwy/ średniowrażliwy lub oporny

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test do określenia wrażliwości na leki dla bakterii beztlenowych |  |
| 2. | Test do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych GRAM-ujemnych oraz GRAM-dodatnich, na co najmniej następujące leki: penicylina, amoksycylina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, piperacylina, piperacylia z tazobaktanem, imipenem, klindamycyna, chloramfenikol, metronidazol. |  |
| 3. | Oznaczenia na leki przeciwbakteryjne przynajmniej w jednym stężeniu, pozwalających na sklasyfikowanie szczepu jako wrażliwy lub oporny (ewentualnie średniowrażliwy) |  |
| 4. | Test zawiera kontrolę pozytywną wzrostu |  |
| 5. | Test do odczytu wizualnego |  |
| 6. | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania |  |
| 7. | Interpretacja wyniku testu w oparciu o wytyczne EUCAST lub CLSI |  |
| 8. | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

- *Uwaga!

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 4 miesiące

część 7

Test do identyfikacji wizualnej drobnoustrojów  Neisseria spp., Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pojedynczy zestaw umożliwiający oznaczenie min. 10 cech biochemicznych w celu identyfikacji: Neisseria spp., Haemophilus spp., Moraxella catarrhalis. |  |
| 2. | Test umożliwiający wykrycie penicylinazy |  |
| 3. | Każdy pojedynczy zestaw pakowany indywidualnie. |  |
| 4. | Wszystkie „minidołki” na panelu paskowym oznaczone nazwą lub symbolem substratu zawartego w dołku reakcyjnym |  |
| 5. | Instrukcja zawiera dokładną ilość zawiesiny dodawanej do „minidołków” |  |
| 6. | Końcowy odczyt wyników do 5 godzin od rozpoczęcia inkubacji testu |  |
| 7. | Instrukcja w języku polskim zawiera szczegółowy opis postępowania i oraz interpretacji wyników oznaczeń |  |
| 8. | Test do odczytu wizualnego. |  |
| 9. | Termin przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy (od daty dostawy). |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 4 miesiące

część 9 poz. 1

Test immunoenzymatycznego in vitro do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-mannanowych Candida w ludzkiej surowicy

| Lp. | - Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenowi mannanowemu grzybów z rodzaju Candida spp. w surowicy ludzkiej |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki np. bufor do rozcieńczeń próbek i bufor do płukania oraz kalibratory, ewentualnie kontrolę ujemną i dodatnią . Folia samoprzylepna (adhezyjna) do zabezpieczania dołków reakcyjnych podczas inkubacji płytki testowej jest wymagana, ale nie musi być oferowana w zestawie |  |
| 3 | Wynik stężenia (poziomu) przeciwciał anty-mannanowych wyrażony w konkretnych jednostkach |  |
| 4 | Termin stabilności buforu do płukania po rozcieńczeniu (1x) 2 tygodnie lub dłuższy |  |
| 5 | Czułość metody nie mniejsza niż 70% |  |
| 6 | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego lub wątpliwego |  |
| 7 | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) dołączona do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań |  |
| 8 | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm |  |
| 10 | - Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
| 11 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 12 | Do oferty dołączona próbka jednego opakowania oferowanego odczynnika (cz. 15, poz. 1) |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

część 9 poz. 2

Test immunoenzymatycznego in vitro do ilościowego oznaczania antygenu mannanowego Candida w surowicy

| Lp. | - Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do wykrywania antygenu mannanowego grzybów z rodzaju Candida spp. w surowicy ludzkiej |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki np. bufor do rozcieńczeń próbek i bufor do płukania oraz kalibratory, ewentualnie kontrolę ujemną i dodatnią . Folia samoprzylepna (adhezyjna) do zabezpieczania dołków reakcyjnych podczas inkubacji płytki testowej jest wymagana, ale nie musi być oferowana w zestawie |  |
| 3 | Wynik stężenia (poziomu) antygenu mannanowego wyrażony w konkretnych jednostkach |  |
| 4 | Termin stabilności buforu do płukania po rozcieńczeniu (1x) 2 tygodnie lub dłuższy |  |
| 5 | Czułość metody nie mniejsza niż 70% |  |
| 6 | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego lub wątpliwego |  |
| 7 | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim( zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) dołączone do oferty na potwierdzenie spełnienia wymagań |  |
| 8 | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 9 | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm. |  |
| 10 | - Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
| 11 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 12 | Do oferty dołączona próbka jednego opakowania oferowanego odczynnika (cz. 15, poz. 2) |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Dzierżawa czytnika

- Czytnik mikropłytek do immunoenzymatycznego testu in vitro do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-mannanowych Candida oraz antygenu mannanowego Candida w surowicy

| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Czytnik |  |  |
| 1 | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym |  |
| 2 | Czytnik zawierający protokoły dla oznaczania przeciwciał anty-mannanowych Candida oraz antygenu mannanowego Candida oraz z możliwością wprowadzania innych protokołów –czytnik otwarty |  |
| 3 | Zakres długości fali 350 – 890 nm |  |
| 4 | Zakres pomiarowy 0 – 3,00 OD |  |
| 5 | Układ pomiarowy 8 – kanałowy układ optyczny z lampą LED, samokalibrujący |  |
| 6 | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali. |  |
| 7 | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną |  |
| 8 | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. |  |
| 9 | Dokładność odczytu min. +/-1,0% |  |
| 10 | Powtarzalność min. +/-0,5% |  |
| 11 | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm |  |
| 12 | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. <20 sek |  |
| 13 | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera portem USB |  |
| 14 | Źródło światła - lampa LED |  |
| 15 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie urządzenia przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia wykonawcy. |  |
| 16 | Urządzenie posiada certyfikat CE |  |
| 17 | Wykonawca zobowiązany jest do wszelkiej pomocy merytorycznej oraz technicznej |  |
| Oprogramowanie |  |  |
| 18 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 7 |  |
| 19 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim |  |
| 20 | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów – nieograniczony, możliwość archiwizowania odczytów |  |
| 21 | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium – podczas instalacji urządzenia z możliwością dodawania innych protokołów |  |
| 22 | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne |  |
| 23 | Wbudowany kreator wydruków |  |
| 24 | Wbudowane funkcje statystyczne |  |
| 25 | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów) |  |
| 26 | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line |  |
| 27 | W cenie oferty instalacja oprogramowania |  |
| 28 | Podłączenie przez Wykonawcę oferowanego czytnika do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację (np. protokoły transmisji) oferowanego czytnika umożliwiającą jego podłączenie do sieci laboratoryjnej wskazanej przez Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z podłączeniem ponosi Wykonawca. |  |
| 29 | Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym |  |

- Uwaga:

- *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

- Dotyczy: pkt 19

- Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie oprogramowania w języku angielskim i dostarczenie  szczegółowej instrukcji obsługi w jęz. polskim z zastrzeżeniem pomocy merytorycznej przedstawicieli firmy w razie problemów.

Część 10

Test in vitro przeznaczony do diagnostyki Plasmodium spp. (malarii) w ludzkiej krwi pełnej i krwi żylnej

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test posiadający certyfikat CE oraz IVD |  |
| 2 | Test reagujący z 4 gatunkami Plasmodium sp. występującymi u ludzi – P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale. |  |
| 3 | Test różnicujący gatunek Plasmodium falciparum od pozostałych |  |
| 4. | Test wykrywający dehydrogenazę mleczanową Plasmodium (pLDH) |  |
| 5 | Prosta i szybka (wynik testu do 20 min.) procedura przeprowadzenia testu, nie wymagająca żadnych dodatkowych materiałów |  |
| 6 | Opakowanie zawierające minimum 24 oddzielnie pakowane testy do indywidualnego wykorzystania |  |
| 7 | Maksymalna ilość krwi pełnej i krwi żylnej pobranej na EDTA do przeprowadzenia analizy - 10 µl. |  |
| 8 | Czułość testu ≥96% |  |
| 9 | Swoistość testu≥97% |  |
| 10 | Dostawa testu transportem monitorowanym pod względem temperatury. Możliwość uzyskania wydruku z monitoringu temperatur po dostawie testu do zamawiającego |  |
| 11 | Certyfikat jakości dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania takiego certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 12 | Ulotka zawierająca procedurę testu wraz z interpretacją wyników jako załącznik do każdego opakowania testu |  |
| 13 | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 14 | Dodatnia kontrola jakości testu dołączona do każdego zamawianego opakowania testu wraz z instrukcją jej wykonania w języku polskim |  |
| 15 | Termin ważności testu oraz kontroli pozytywnej minimum 8 miesięcy (od daty dostawy) |  |
| 16 | Aktualna karta MSDS (2012) testu w języku polskim dołączona do pierwszej dostawy oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. W momencie aktualizacji tej karty konieczność jej niezwłocznego dostarczenia oraz możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część 11

VDRL – test niekrętkowy do jakościowej

i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły (Treponema pallidum) przy użyciu metody mikroflokulacji w surowicy, osoczu i w płynie mózgowo-rdzeniowym

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test wykorzystujący metodę mikroflokulacji do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły (Treponema pallidum) w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym |  |
| 2. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia wraz z kontrolą dodatnią i kontrolą ujemną |  |
| 3. | Jeżeli zestaw nie zawiera kontroli dodatniej i kontroli ujemnej, które są konieczne, to Wykonawca jest zobowiązana dostarczyć w/w kontrole oddzielnie |  |
| 4. | Zestaw zawierający odczynniki gotowe do użycia (odczynniki niewymagające wcześniejszego przygotowania) |  |
| 5. | Czułość testu większa niż 99%. |  |
| 6. | Instrukcja wykonania testu dostępna w języku polskim i w języku angielskim |  |
| 7. | Data ważności testu minimum 6 miesięcy (od daty dostawy) |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

część 12

RPR - test niekrętkowy szybkich reagin osoczowych do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał przeciw krętkom bladym

| Lp. | Określenie parametru | *Odpowiedz Tak/Nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test jakościowy i półilościowy przeznaczony do wykrywania przeciwciał przeciwko reaginom syfilisu w surowicy lub osoczu ludzkim (RPR) |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki, np. kontrole (dodatnią oraz ujemną), ewentualnie bufor do rozcieńczeń |  |
| 3 | Elementy zużywalne zawarte w zestawie odczynników tj. jednorazowe mieszadełka oraz jednorazowe płytki reakcyjne w ilości zgodnej z liczbą oznaczeń plus dodatkowo 30% na wykonanie testu metodą półilościową. |  |
| 4 | Okres ważności testu minimum 3 miesięcy od daty dostawy. |  |
| 5 | Instrukcja techniczna zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu |  |

#### *Uwaga!

#### Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.