Wymagania graniczne dla analizatorów:

| Lp. | Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator (3 szt.- rok produkcji min. 2019) do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z interfejsem i drukarkami laserowymi stanowiącymi integralną część analizatorów |  |
| 2. | Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku |  |
| 3. | Szeroki zakres mierzalny dla poszczególnych parametrów i liniowość: -dla IgG od 4,0 mg/l (PMR); - dla CRP od 0,2 mg/l; - dla albuminy od 20 mg/l (PMR) |  |
| 4. | Możliwość pracy z 3 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu |  |
| 5. | Wielopunktowa kalibracja |  |
| 6. | Praca w systemie 24h/ dobę. Tryb random access, batch, stat. |  |
| 7. | Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu |  |
| 8. | Możliwość oznaczania ultraczułego CRP, betaTP, sTrfR, podklas immunoglobulin, homocysteiny, ubogowęglowodanowej transferyny – CDT, SAA. |  |
| 9. | Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych: |  |
| 10. | Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, kontroli przy pomocy kodu kreskowego |  |
| 11. | Dwukierunkowa komunikacja (złącze RS 232C) |  |
| 12. | Trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski) |  |
| 13. | Standaryzacja białek według IFCC |  |
| 14. | Program dekontaminacji(funkcja dekontaminacji w oprogramowaniu urządzenia). |  |
| 15. | Automatyczne powtarzanie w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości |  |
| 16. | Program kontroli jakości |  |
| 17. | Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika |  |
| 18. | Oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową |  |
| 19. | Wydajność min 150 analiz/ godz. |  |
| 20. | Możliwość załadowania jednocześnie 100 próbek i 30 odczynników. |  |
| 21. | System operacyjny, umożliwiający pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzać kalibrację. |  |
| 22. | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego ( obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 23. | Pobieranie materiału do badań z probówek o średnicy 11-16 mm, oraz probówek eppendorfa bezpośrednio po odwirowaniu |  |
| 24. | Bezpłatny serwis analizatorów i drukarek gwarantowany w umowie |  |
| 25. | Zabezpieczenie aparatu przed zanikami prądu (UPS) |  |
| 26. | Aparat umożliwia instalację procedur analitycznych zewnętrznych producentów przeznaczonych na oferowany typ analizatora |  |
| 27. | Instrukcje obsługi wraz z dostawą |  |
| 28. | Ścieki z analizatora powinny być zgodnie z polskim prawem odprowadzane do sieci i jeśli wymagają zastosowania inaktywatora, to jego koszt powinien być ujęty w cenie oferty i wykazany został w szczegółowym arkuszu cenowym |  |
|  | Wymagania graniczne dla testów: | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego ( przynajmniej na jednym poziomie). |  |
| 2 | Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LIS. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. |  |
| 3 | Testy do oznaczanie wolnych łańcuchów lekkich kappa i lambda muszą być oparte na zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych. Testy oparte na przeciwciałach poliklonalnych wchodzą w zakres rekomendacji mających zastosowanie w hematologii. |  |
|  | Wymagania graniczne dla miniwirówki | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Maksymalna prędkość obrotów: 15 000 RPM, krok 1-10 RPM |  |
| 2 | Czas wirowania: od 1 min. do 99 min. (praca ciągła / przycisk impulsowy). |  |
| 3 | Regulacja prędkości lub RCF, funkcja „short run”, pamięć ostatnich ustawień, |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w czasie pracy |  |
| 5 | Automatyczne zamykanie i otwieranie pokrywy (opcjonalnie) |  |
| 6 | Rotory na 4-8 probówek |  |
| 7 | Wymiary: jeden z wymiarów (szer/głęb/wys), nie większy niż 450 mm |  |
| 8 | Rok produkcji min. 2018 |  |
|  | Uwaga: *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty |  |