## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.113.2021.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników materiałów zużywalnych, kontrolnych kalibratorów wraz z dzierżawą analizatorów
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
| część 1 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 2 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 3 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez - 36 miesięcy (część 1, 2) - 12 miesięcy (część 3) od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dotyczy część 1 poz.1-6, część 2 poz. 1-5, część 3 poz.1). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczam, że oferowane odczynniki posiadają certyfikaty CE IVD (dotyczy część 1 poz.1-6, część 2 poz. 1-5, część 3 poz.1). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE IVD. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
10. | Oświadczamy, że oferowane produkty i urządzenia będące przedmiotem dzierżawy spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
13. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.113.2021.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m
Dzierżawa automatycznego analizatora, do wykonywania w trybie całodobowym oznaczeń DNA/RNA wybranych wirusów techniką Real-time PCR, wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi i kontrolnymi przeznaczonymi do tych oznaczeń. |  | Ilość oznaczeń
Wykaz i rodzaj testów przeznaczonych do wykonywania w trybie 24 godziny na dobę oznaczeń wybranych analitów
1. | HCV RNA test spełniający wymagania dla testu jakościowego i ilościowego | 10000 | oznaczeń
2. | HBV DNA test ilościowy | 10000 | oznaczeń
3. | HIV-1 RNA test ilościowy | 4500 | oznaczeń
4. | CMV DNA test ilościowy | 8500 | oznaczeń
5. | EBV DNA test ilościowy | 7000 | oznaczeń
6. | SARS-CoV-2 RNA test jakościowy, lub ilościowy | 70000 | oznaczeń
7. | Dzierżawa automatycznego analizatora do diagnostyki Real-time PCR dopuszczającego nominalne obciążenie dobowe nie mniejsze niż 800 oznaczeń/24 godziny (1 szt.) | 36 | miesięcy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego analizatora | Czynsz dzierżawny brutto ^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto ^ pozycji
7. | Dzierżawa analizator | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
7. | Analizator | 24192 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany
| a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać)
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany
| a) usuwania błędów; | (nie wypełniać)
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany
| a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać)
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
Uwaga!
* Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Wykaz i rodzaj oferowanych testów:
HCV RNA test spełniający wymagania dla testu jakościowego i ilościowego
HBV DNA test ilościowy
HIV-1 RNA test ilościowy
CMV DNA test ilościowy
EBV DNA test ilościowy
SARS-CoV-2 RNA test jakościowy, lub ilościowy
Wymagania wspólne dla wszystkich zestawów odczynnikowych:
Wymagana technika oznaczeń: Real-time PCR
Dedykowany dla każdego analitu materiał kontrolny pozwalający na wykonywanie oznaczeń na minimum dwóch poziomach (przynajmniej kontrola ujemna i kontrola dodatnia).
Oferowana ilość zestawów odczynnikowych, materiału kontrolnego i materiałów eksploatacyjnych/zużywalnych odpowiadająca realizacji oznaczeń w partiach po 20 próbek dla poszczególnych analitów.
Zestawy odczynnikowe pozwalające na całkowite zużycie zestawu (bezstratne wykorzystanie testów) przy założeniu oznaczeń w partiach/seriach po 20 próbek pacjentów.
Kontrola prawidłowości procesu oznaczania dla każdego testu/analitu (system kontroli wewnętrznej testu pozwalający na walidację wyniku).
Oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych.
Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD.
Data ważności dla zestawów odczynnikowych conajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy.
Wymagania dla zestawu odczynnikowego do oznaczania HCV-RNA:
Zestaw odczynnikowy przeznaczony do wykrywania aktywnego zakażenia HCV (jako test jakościowy) oraz do monitorowania wiremii HCV (jako test ilościowy).
Możliwość wykrywania i oceny ilościowej HCV-RNA dla genotypów od 1 do 6.
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w osoczu EDTA.
Możliwość prezentacji wyników w jednostkach IU/ml.
Limit detekcji (LOD) nie wyższy niż 20 IU/ml w osoczu.
Wymagania dla zestawu odczynnikowego do oznaczania HBV-DNA:
Zestaw odczynnikowy przeznaczony do monitorowania wiremii HBV (jako test ilościowy).
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w osoczu EDTA
Możliwość prezentacji wyników w jednostkach IU/ml.
Limit detekcji (LOD) nie wyższy niż 15 IU/ml w osoczu.
Wymagania dla zestawu odczynnikowego do oznaczania HIV-RNA:
Zestaw odczynnikowy przeznaczony do monitorowania wiremii HIV-1 (jako test ilościowy).
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w osoczu EDTA.
Możliwość prezentacji wyników jako ilość kopii/ml oraz w jednostkach IU/ml.
Limit detekcji (LOD) nie wyższy niż 20 kopii/ml w osoczu.
Wymagania dla zestawu odczynnikowego do oznaczania CMV-DNA:
Zestaw odczynnikowy przeznaczony do monitorowania wiremii CMV (jako test ilościowy), z możliwością zastosowania w diagnostyce i leczeniu zakażenia CMV u pacjentów po przeszczepach oraz innych pacjentów z obniżoną odpornością.
Możliwość wykrywania wiremii dla gB genotypów CMV od 1 do 4.
Standaryzacja testów względem międzynarodowego wzorca WHO (NIBSC: 09/162)
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w osoczu EDTA.
Możliwość prezentacji wyników w jednostkach IU/ml.
Limit detekcji (LOD) nie wyższy niż 40 IU/ml w osoczu.
Wymagania dla zestawu odczynnikowego do oznaczania EBV-DNA:
Zestaw odczynnikowy przeznaczony do monitorowania wiremii EBV (jako test ilościowy), z możliwością zastosowania w diagnostyce i leczeniu zakażenia EBV u pacjentów po przeszczepach oraz innych pacjentów z obniżoną odpornością.
Możliwość wykrywania wiremii dla EBV typu 1 i 2.
Standaryzacja testów względem międzynarodowego wzorca WHO (NIBSC: 09/260)
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w osoczu EDTA.
Możliwość prezentacji wyników w jednostkach IU/ml.
Limit detekcji (LOD) nie wyższy niż 40 IU/ml w osoczu.
Wymagania dla zestawu odczynnikowego do oznaczania SARS-CoV-2 RNA:
Test oparty na wykrywaniu i analizie obecności przynajmniej dwóch targetów (genów), z których przynajmniej jeden jest specyficzny dla SARS-CoV-2.
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w materiale pochodzącym z wymazów z górnych dróg oddechowych, w tym obowiązkowo z nosogardła.
Ze względu na specyfikę materiału jakim jest wymaz z powierzchni śluzówki (zawiesina śluzu i fragmentów tkanek w roztworze) przewidywane jest użycie probówek wtórnych. Oferta powinna zawierać dostosowane do wymagań systemu probówki wtórne, w ilości równej zamawianej liczbie oznaczeń SARS-CoV-2 RNA.
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Automatyczny analizator przeznaczony do wykonywania oznaczeń wirusowego RNA i DNA techniką Real-time PCR w ludzkim materiale biologicznym.
W pełni automatyczny i kontrolowany przez analizator proces oznaczania zlecanych w ramach kolejki roboczej analitów, od pobrania materiału z probówki pierwotnej/wtórnej, poprzez izolację i amplifikację RNA/DNA do analizy danych i wygenerowania wyników przekazywanych do Laboratoryjnej Sieci Informatycznej (LSI).
Przygotowany do pracy analizator, wraz z wymaganą przez producenta/serwis minimalną niezbędną do obsługi przestrzenią roboczą mieści się na powierzchni o wymiarach 435 cm × 285 cm.
Analizator dedykowany do eksploatacji w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r.
Oprogramowanie analizatora w języku polskim (obsługa analizatora, komunikacja z użytkownikiem).
Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) pozwalająca na zlecanie badań i odbiór wyników z analizatora przez LSI.
Analizator wyposażony w zautomatyzowany system pobierania/próbkowania materiału z możliwością wykonywania badań (pobrań materiału) bezpośrednio z próbówek pierwotnych zawierających materiał biologiczny pacjenta.
Minimalne zakresy rozmiarów probówek pierwotnych obsługiwanych przez system pobierania/próbkowania materiału: średnica od 13 do 16 mm. i długość od 65 do 100 mm.
Możliwość dokładania kolejnych próbek pacjentów bez przerywania pracy analizatora.
Nominalna dobowa liczba oznaczeń nie mniejsza niż 800 ozn./24 godziny.
Możliwość wykonywania oznaczeń dla pojedynczych próbek (jeden analit dla jednej próbki).
Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń dla przynajmniej dwóch analitów z listy opisującej przedmiot zamówienia, innych niż SARS-CoV-2.
Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 RNA oraz innego analitu z listy opisującej przedmiot zamówienia.
Możliwość realizacji oznaczeń dla poszczególnych analitów w partiach po 20 próbek bez utraty testów z zestawu odczynnikowego.
Możliwość jednoczesnej dostępności na pokładzie analizatora (w gotowości do oznaczeń) zestawów odczynnikowych oraz materiałów kontrolnych dla wszystkich sześciu analitów z listy opisującej przedmiot zamówienia.
System identyfikujący próbki za pomocą kodów kreskowych.
Obsługa za pomocą monitora dotykowego będącego częścią własną analizatora.
Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego.
Możliwość wydruku wyników, dokumentacji badań i kontroli jakości w celach archiwizacyjnych bezpośrednio z poziomu analizatora.
System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce.
Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy.
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.
**Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.
PARAMETRY W KRYTERIUM OCENY „JAKOŚĆ”:
LP | Oceniana cecha/parametr | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)
1 | Przygotowany do pracy analizator, wraz z wymaganą przez producenta/serwis minimalną niezbędną do obsługi przestrzenią roboczą mieści się na powierzchni o wymiarach 435 cm × 285 cm. (warunek graniczny minimum). | 0 pkt.
| Przygotowany do pracy analizator, wraz z wymaganą przez producenta/serwis minimalną niezbędną do obsługi przestrzenią roboczą mieści się na powierzchni o wymiarach 300 cm × 200 cm., z możliwością wniesienia elementów składowych w celu instalacji przez otwór drzwiowy o wymiarach: 104 cm (szer.) × 204 cm (wys.). W przypadku konieczności podłączenia zasilania trójfazowego ewentualny koszt podłączenia (dostosowania infrastruktury w niezbędnym zakresie) ponosi Wykonawca. | 10 pkt.
2. | Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 RNA oraz innego analitu z listy opisującej przedmiot zamówienia (warunek graniczny minimum). | 0 pkt.
| Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń SARS-CoV-2 RNA, HCV-RNA i HBV-DNA. | 5 pkt.
| Możliwość jednoczesnego wykonywania oznaczeń dla wszystkich sześciu analitów z listy opisującej przedmiot zamówienia. | 10 pkt.
3. | Konieczność wykonywania oznaczeń materiału kontrolnego wraz z próbkami pacjentów dla kolejnych partii/serii oznaczeń tego samego analitu w ciągu 24 godzin. | 0 pkt.
| Brak wymogu wykonywania oznaczeń materiału kontrolnego wraz z próbkami pacjentów dla kolejnych partii/serii oznaczeń tego samego analitu w ciągu 24 godzin (oznaczanie materiału kontrolnego nie częściej niż 1 x na 24 godziny). | 5 pkt.
| Brak wymogu wykonywania oznaczeń materiału kontrolnego wraz z próbkami pacjentów dla kolejnych partii/serii oznaczeń tego samego analitu w ciągu 48 godzin (oznaczanie materiału kontrolnego nie częściej niż 1 x na 48 godzin). | 10 pkt.
4. | Brak możliwości podglądu krzywych amplifikacyjnych dla oznaczanych próbek pacjentów. | 0 pkt.
| Możliwość podglądu krzywych amplifikacyjnych dla oznaczanych próbek pacjentów. | 5 pkt.
5 | Brak możliwości inicjalizacji badań wybranych próbek w przyspieszonym trybie CITO/STAT. | 0 pkt.
| Możliwość inicjalizacji badań wybranych próbek w przyspieszonym trybie CITO/STAT. | 5 pkt.

## część 2
| DFP.271.113.2021.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość
Dzierżawa aparatu do szybkiego, jednoetapowego wykrywania w wybranych materiałach klinicznych wirusowego DNA/RNA w technologii Real-time PCR, wraz z dostawą zestawów diagnostycznych CE IVD oraz wymaganych do pobrania i zabezpieczania materiału wymazówek i podłoży transportowych. |  | Ilości oznaczeń
Wykaz i rodzaj testów przeznaczonych do wykonywania w trybie pilnym, całodobowym oznaczeń wybranych analitów
1. | Zestawy CE IVD do wykrywania RNA SARS CoV-2 z możliwością wykonywania badań (walidacja testu) w materiale z dolnych dróg oddechowych. | 6000
2. | Zestawy CE IVD do bezpośredniego wykrywania DNA wirusa Cytomegalii w kierunku wrodzonego zakażenia CMV z możliwością wykonywania badań (walidacja testu) w moczu i ślinie (wymaz z jamy ustnej). | 3500
3. | Zestawy CE IVD do bezpośredniego wykrywania DNA Herpes Simplex typ 1 oraz 2 w materiale klinicznym z możliwością wykonywania badań (walidacja testu) w materiale pochodzącym z miejsca replikacji (wymaz ze zmiany skórnej/śluzówkowej) | 500
4. | Wymazówki wraz z płynnym podłożem do pobierania, transportu i przechowywania materiału walidowane lub zalecane przez Producenta. | 10000
5. | Dostawa innych materiałów zużywalnych i kontrolnych do zestawów diagnostycznych oraz do aparatu (tylko w przypadku jeżeli są wymagane) | 10000
6. | Dzierżawa analizatora do wykonywania oznaczeń techniką Real-time PCR w trybie całodobowym w wybranych materiałach klinicznych (1 szt.) | 36 miesięcy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego analizatora | Czynsz dzierżawny brutto ^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto ^ pozycji
6. | Dzierżawa analizator | 36 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
6. | Analizator | 24192 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany
| a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać)
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany
| a) usuwania błędów; | (nie wypełniać)
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany
| a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać)
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
Uwaga!
* Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Wymagania graniczne dla dzierżawionego analizatora**
1. | Urządzenie w pełni zautomatyzowane obejmujące proces jednoczasowej izolacji DNA&RNA, oraz amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR w ludzkim materiale biologicznym
2. | Urządzenie umożliwi jednoczasowe wykonanie co najmniej 8 niezależnych reakcji RT PCR
3. | Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania systemu, zbieranie, archiwizację i analizę danych
4. | Urządzenie wyposażone w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS)
5. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 r.
6. | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów
7. | Oprogramowanie umożliwi analizę krzywych amplifikacji po zakończonej reakcji RT PCR, oraz wyników po archiwizacji
8. | Urządzenie wyposażone w laptop oraz drukarkę, (konieczny bieżący wydruk wyników) z poziomu urządzenia działających w ramach jednego modułu - tylko w przypadku jeśli ww. sprzęty stanowią integralną część urządzenia
9. | W przypadku powtarzających się awarii aparatu (trzech kolejnych) - urządzenie zostanie wymienione na nowe
10. | Wykonawca na swój koszt dostarczy odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia np. kalibracji. Wszystkie wymagane czynności będą wykonywane w ramach obsługi serwisowej (w cenie oferty)
11. | Pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie obsługi urządzenia oraz na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta
12. | Urządzenie posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro
13. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie urządzenia przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem urządzenia Wykonawcy
14. | Aparat posiada walidację Producenta do wykonania badań molekularnych
z zastosowaniem zestawów odczynnikowych podanych w pozycjach od 1 do 3
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.
**Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego, jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są dostępne u Zamawiającego
Lp. | Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
poz. 1 Zestawy CE IVD do wykrywania RNA SARS CoV-2
1. | Test posiada walidację Producenta obejmującą materiały ludzkie pobrane
z dolnych dróg oddechowych np. BAL
2. | Testy dwugenowe zawierające sekwencje docelowe dla 2 genów swoistych wirusa SARS-Cov-2
3. | Wymagana kontrola wewnętrzna dla oceny prawidłowości całego procesu od izolacji włącznie
4. | Testy zawierają gotową do użycia mieszaninę odczynnikową
5. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego (RNA)
6. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu
7. | Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi
w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą)
8. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 4 miesięcy od daty dostawy
9. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta
poz. 2 Zestawy CE IVD do bezpośredniego wykrywania DNA wirusa cytomegalii w kierunku wrodzonego zakażenia CMV metodą jakościową
1. | Test posiada walidację Producenta obejmującą próbki moczu ludzkiego
2. | Możliwość wykonania badania w trybie cito, tj. w czasie nie dłuższym niż 70 minut od umieszczenia próbki na pokładzie urządzenia
3. | Wymagana kontrola wewnętrzna dla oceny prawidłowości całego procesu od izolacji włącznie
4. | Testy zawierają gotową do użycia mieszaninę odczynnikową
5. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, z pominięciem odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego (DNA)
6. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu
7. | Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi
w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą)
8. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 4 miesięcy od daty dostawy
9. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta
poz. 3 Zestawy CE IVD do bezpośredniego wykrywania i różnicowania DNA Herpes Simplex typ 1 oraz 2 w materiale klinicznym – metoda jakościowa
1. | Oferowany test posiada walidację Producenta obejmującą płyn mózgowo-rdzeniowy oraz materiał z wymazów skórnych
2. | Wymagana identyfikacja oraz zróżnicowanie DNA HSV typu 1 i typu 2
3. | Wymagana kontrola wewnętrzna dla oceny prawidłowości całego procesu od izolacji włącznie
4. | Testy zawierają gotową do użycia mieszaninę odczynnikową wymaganą do wykonania badania
5. | Przygotowanie próbki szybkie i uproszczone, z pominięciem odrębnej procedury izolacji DNA
6. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu
7. | Zestaw diagnostyczny posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi
w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą)
8. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia co najmniej 4 miesiące od daty dostawy
9. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta
poz. 4 Wymazówki wraz z płynnym podłożem do pobierania, transportu i przechowywania materiału
1. | Oferta uwzględnia płynne podłoża wraz z wymazówkami do pobierania, transportu i przechowywania materiału
2. | Materiały są zwalidowane lub zalecane przez Producenta z oferowanymi zestawami diagnostycznymi podanym w poz. 1-3
3. | Materiały wyszczególnić w arkuszu cenowym
* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

## część 3
| DFP.271.113.2021.AM | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 | Arkusz cenowy
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość
Dzierżawa modułowego analizatora, do wykonywania w trybie pilnym, całodobowym oznaczeń SARS-CoV-2 RNA techniką Real-time PCR, wraz z dedykowanymi zestawami odczynnikowymi przeznaczonymi do tych oznaczeń. |  | Ilości oznaczeń
Wykaz i rodzaj testów przeznaczonych do wykonywania w trybie pilnym, całodobowym
1. | SARS-CoV-2 RNA test jakościowy | 5500
2. | Dzierżawa modułowego analizatora, wyposażonego w 4 moduły wykonujące niezależnie od siebie pełną procedurę oznaczenia techniką Real-time PCR (1 szt.) | 12 miesięcy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych. Wymóg ten nie dotyczy podstawowego wyposażenia laboratoryjnego jak uniwersalne pipety laboratoryjne i dedykowane do nich końcówki, które są zapewniane przez Zamawiającego.
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
[7 empty] | RAZEM: | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ Producent dzierżawionego aparatu |  | Rok produkcji dzierżawionego analizatora | Czynsz dzierżawny brutto ^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto ^ pozycji
2. | Dzierżawa analizator | 12 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
2. | Analizator | 8064 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH dla Zakładu Mikrobiologii odnośnie sprzętu
Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1 | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) | Parametr wymagany
| a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. | (nie wypełniać)
b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie.
2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
3 | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
5 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany
| a) usuwania błędów; | (nie wypełniać)
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
6 | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie | Parametr wymagany
| a) Podział błędów na kategorie | (nie wypełniać)
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h
b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
7 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
8 | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany
(nie wypełniać)
Uwaga!
* Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Wymagania graniczne dla zestawów odczynnikowych i analizatora | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
Wymagania dla zestawów odczynnikowych:
Wymagana technika oznaczeń: Real-time PCR
Test oparty na wykrywaniu i analizie obecności przynajmniej dwóch targetów (genów), z których przynajmniej jeden jest specyficzny dla SARS-CoV-2.
Walidacja producenta testu dla oznaczeń wykonywanych w materiale pochodzącym z wymazów z górnych dróg oddechowych, w tym obowiązkowo z nosogardła.
Kontrola prawidłowości procesu oznaczania dla każdego testu/analitu (system kontroli wewnętrznej testu pozwalający na walidację wyniku).
Oficjalne polskojęzyczne ulotki/instrukcje metodyczne zestawów odczynnikowych.
Zestawy odczynnikowe są dopuszczone do diagnostyki medycznej in vitro na terenie Polski i posiadają certyfikaty pozwalające na stosowanie oznaczeń CE oraz IVD.
Data ważności dla zestawów odczynnikowych conajmniej 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego.
Możliwość przechowywania/transportu materiału zawieszonego w podłożu transportowym dedykowanym dla wirusów w temperaturze pokojowej (15–30 °C) przez minimum 8 godzin oraz minimum 5 dni w temperaturze lodówki (2–8 °C).
Możliwość wykorzystywania roztworu soli fizjologicznej (NaCl) zastępczo dla uniwersalnych podłoży transportowych dedykowanych dla wirusów.
Do zestawów odczynnikowych dołączone kalibrowane, jednorazowe pipety pozwalające na wprowadzanie do systemu nominalnej ilości materiału pierwotnego przeznaczonego do analizy.
Gotowe do użycia odczynniki (zestawy odczynnikowe) nie wymagające rekonstytucji przez użytkownika przed rozpoczęciem oznaczeń.
Możliwość przechowywania zestawów odczynnikowych, z gwarancją zachowania daty ważności produktu w temperaturach od +2 do +10 °C oraz od +18 do +28 °C.
Wymagania dla dzierżawionego analizatora:
Automatyczny analizator, dedykowany do eksploatacji w trybie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, przeznaczony do wykonywania oznaczeń wirusowego RNA techniką Real-time PCR w ludzkim materiale biologicznym.
Analizator wyposażony w przynajmniej 4 pracujące niezależnie od siebie moduły analityczne umożliwiające wykonywanie oznaczeń dla pojedynczych próbek, z możliwością sekwencyjnego rozpoczynania badań następnych próbek pacjentów (w miarę zwalniania kolejnych modułów), bez przerywania pracy analizatora.
System posiada certyfikat potwierdzający przeznaczenie do diagnostyki medycznej in vitro i dopuszczenie do użycia w laboratorium medycznym w Polsce.
System kontrolowany przez komputer umożliwiający wspólne zarządzanie wszystkimi modułami analitycznymi, archiwizujący zbiorczo dla wszystkich modułów wyniki badań, pozwalający na podgląd archiwalnych wyników wraz z możliwością oceny przebiegu oznaczeń przynajmniej przez ocenę krzywych amplifikacji dla poszczególnych targetów i kontroli wewnętrznej.
Czas trwania analizy od momentu wprowadzenia materiału pierwotnego do systemu nie przekracza 60 minut.
Materiałem pierwotnym wykorzystywanym do oznaczania przez system jest zawiesina ludzkiego materiału biologicznego (pochodzącego z wymazu) w podłożu transportowym.
W pełni automatyczny i kontrolowany przez analizator proces oznaczania, od etapu wstępnego opracowania materiału pierwotnego (jeśli wymagane), poprzez izolację i amplifikację, do analizy danych i prezentacji wyników udostępnianych z poziomu komputera sterującego modułami i przekazywanych do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI).
System identyfikujący próbki za pomocą kodów kreskowych indywidualnych dla każdej próbki materiału, skanowanych czytnikiem przy programowaniu badań.
Możliwość wydruku wyników indywidualnie oraz zbiorczo (dokumentacja badań w celach archiwizacyjnych) z poziomu komputera sterującego zbiorczo modułami.
Komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) pozwalająca przynajmniej na odbiór wyników z analizatora (komputera sterującego) przez LSI.
Analizator wyposażony w system podtrzymywania zasilania (UPS) zgodny z wymaganiami producenta, na wypadek zaniku/niestabilności zasilania elektrycznego.
Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznakowanie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem Wykonawcy.
*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.