## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.97.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów medycznych: aparatów i drenów do posiadanych pomp Alaris i Infusomat oraz linii krwi do aparatów do dializ.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Część | Cena brutto:
1 | 0
2 | 0
3 | 0
Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.97.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 1 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Aparat do posiadanych pomp Infusomat Space typu standard. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Długość drenu 250cm. | 3300 | szt. |  |  |  | 0
2 | Aparat do posiadanych pomp Infusomat Space. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 250cm. | 3300 | szt. |  |  |  | 0
3 | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych pomp Infusomat Space. Dren bez PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Z multikonektorem uniwersalnym, bezigłowym portem do wstrzyknięć, złączem żeńskim typu Luer Lock i stopniowanym adapterem stożkowym. Długość drenu 320cm. | 2300 | szt. |  |  |  | 0
4 | Aparat bursztynowy do posiadanych pomp Infusomat Space. Dren bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 250cm. | 3300 | szt. |  |  |  | 0
5 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby na życzenie Zamawiającego dostarczyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 2300 | szt. |  |  |  | 0
6 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych pomp Infusomat Space (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się aby na życzenie Zamawiającego dostarczyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 2300 | szt. |  |  |  | 0
7 | Aparat do posiadanych pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość drenu 240/150cm. | 670 | szt. |  |  |  | 0
8 | Aparat do posiadanych pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. W dolnej częśći drenu port bezigłowy do podaży bolusa. Długość drenu 240/150cm. | 670 | szt. |  |  |  | 0
9 | Aparat bursztynowy do posiadanych pomp Infusomat Plus. Dren z poliuretanu bez zawartości PVC i DEHP. Dwuczęściowa komora kroplowa z odpowietrznikiem i filtrem 15μm, wykonana z bardzo przeziernego materiału, posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Długość drenu 240/150cm. | 670 | szt. |  |  |  | 0
10 | Aparat do żywienia enteralnego do posiadanych pomp Infusomat Plus. Dren PVC bez zawartości DEHP. Dwuczęściowa komora wykonana z bardzo przeziernego materiału. Złącze pacjenta typu Enfit. Kolec ENPlus do diet dojelitowych. Na linii zamontowany kranik z męskim łącznikiem ENFit. Długość drenu 330/220cm. | 670 | szt. |  |  |  | 0
11 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 210/155cm. Wymaga się aby na życzenie Zamawiającego dostarczyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 670 | szt. |  |  |  | 0
12 | Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny do posiadanych pomp Infusomat Plus (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału; posiadająca filtr hydrofilny na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Długość drenu 210/155cm. Wymaga się aby na życzenie Zamawiającego dostarczyć test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. | 670 | szt. |  |  |  | 0

## część 2
| DFP.271.97.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 2 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Standardowe zestawy do infuzji kompatybilne z posiadanymi pompami Alaris GP plus Guardrails o długości min. 250 cm., filtrem 15 μm, objętości wypełnienia max. 24 ml. oraz zaciskiem rolkowym | 1600 | szt. |  |  |  | 0
2 | Zestawy do infuzji specjalistycznej np. do podaży krwi lub żywienia dożylnego lub niskosorbcyjne kopmatybilne z posiadanymi pompami Alaris GP plus Guardrails o długości min. 270 cm., filtrem 15 μm lub 200 μm , objętości wypełnienia max. 27 ml. oraz zaciskiem rolkowym | 1600 | szt. |  |  |  | 0
3 | Standardowe zestawy do infuzji kompatybilne z posiadanymi pompami BD 323CV Multi o długości min. 240 cm., filtrem 15 μm, objętości wypełnienia max. 5 ml. oraz zaciskiem rolkowym lub szczelinowym | 1600 | szt. |  |  |  | 0
4 | Zestawy do infuzji specjalistycznej, do wkluć kompatybilne z posiadanymi pompami BD 323CV Multi o długości min. 250 cm., filtrem 15 μm lub 0,2 μm, objętości wypełnienia max. 7 ml. oraz zaciskiem rolkowym lub szczelinowym | 1600 | szt. |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.97.2019.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Część 3 | 0 | [5 empty] | załącznik nr ….. do umowy
| Przedmiot zamówienia |  |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
Linie krwi kompatybilne z posiadanymi aparatami do hemodializ HD 5008S ONLINE OCM producent Fresenius Medical Care
1 | Linie krwi na dwa wkłucia z jeziorkiem monitorowanym w linii żylnej o średnicy 22mm, przystosowane do bezpiecznej pracy na w/w aparatach do hemodializy posiadają Atest dopuszczający linię krwi do stosowania z użyciem aparatu Fresenius HD 5008S, pakowane sterylnie w jednym komplecie, LINIA TĘTNICZA - posiada zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, - posiada odpowietrzacz krwi przed dializatorem z układem zawirowującym - posiada przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego przed dializatorem zabezpieczone specjalnym filtrem zabezpieczającym przed zalaniem krwią króćca pomiarowego, - bieżnia pompy krwi przystosowana do w/w aparatów, - dren do ciągłego wlewu heparyny, LINIA ŻYLNA - posiada zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, - posiada odpowietrzacz krwi za dializatorem z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz z układem zawarowującym, - posiada przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem zabezpieczone specjalnym filtrem zabezpieczającym przed zalaniem krwią króćca pomiarowego. - zbiornik odpowietrzacza zawiera dwa dreny do podawania leków i płynu substytucyjnego z zaciskami i korkami zakręcanymi. LINIA SUBSTYTUTU - przystosowana do podawania płynu substytucyjnego/dializacyjnego w trakcie prowadzenia zabiegu hemodiafiltracji na w/w aparacie, - bieżnia pompy substytutu przystosowana do w/w aparatów. | 10000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Linie krwi na jedno wkłucie z jeziorkiem monitorowanym w linii żylnej o średnicy 22mm, przystosowane do bezpiecznej pracy na w/w aparatach do hemodializy posiadają Atest dopuszczający linię krwi do stosowania z użyciem aparatu Fresenius HD 5008S, pakowane sterylnie w jednym komplecie, LINIA TĘTNICZA - posiada zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, - posiada odpowietrzacz krwi przed dializatorem z układem zawirowującym - posiada przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego przed dializatorem zabezpieczone specjalnym filtrem zabezpieczającym przed zalaniem krwią króćca pomiarowego, - bieżnia pompy krwi przystosowana do w/w aparatów, - dren do ciągłego wlewu heparyny, LINIA ŻYLNA - posiada zacisk do zamykania przepływu przy złączu z igłą do dializ, - posiada odpowietrzacz krwi za dializatorem z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz z układem zawarowującym, - posiada przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem zabezpieczone specjalnym filtrem zabezpieczającym przed zalaniem krwią króćca pomiarowego. - zbiornik odpowietrzacza zawiera dwa dreny do podawania leków i płynu substytucyjnego z zaciskami i korkami zakręcanymi. LINIA SUBSTYTUTU - przystosowana do podawania płynu substytucyjnego/dializacyjnego w trakcie prowadzenia zabiegu hemodiafiltracji na w/w aparacie, - bieżnia pompy substytutu przystosowana do w/w aparatów. DREN UMOŻLIWIAJĄCY WYKONANIE HD-SN | 10000 | szt. |  |  |  | 0