## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.109.2019.AM
| Nazwa zamówienia | Dostawa akcesoriów do ECMO wraz z dzierżawą sprzętu
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto:
|  | 0 |  | (dostawa i czynsz dzierżawny)
2 | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas wyroby są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (dotyczy część 1 pozycja 1)
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## arkusz
| DFP.271.109.2019.AM | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw jednorazowy ECMO dla dorosłych: - Oksygenator z membrana dyfuzyjna; - Oksygenator z zestawem drenów + głowica centryfugalna połączona ze sobą fabrycznie w całość; - Wypełnienie statyczne głowicy max 32ml; - Wypełnienie oksygenatora max. 250ml; - Przepływ przez oxygenator od 0,5 do 7l/min; - Czas zastosowania min 14 dni. | 4 | sztuk |  |  |  | 0
Poz. | Opis dzierżawionego aparatu | Okres dzierżawy |  | Opis dzierżawionego aparatu Nazwa / Typ / Akcesoria | Producent | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 sztukę | Czynsz dzierżawny brutto za 12 miesięcy za 1 sztukę
| Dzierżawa pompy centryfugalnej wraz z zestawem niezbędnych podzespołów (konsola sterownika, napęd głowicy, napęd ręczny wraz z wysięgnikiem mocującym) (Pompa centryfugalna + Podgrzewacz + mieszalnik gazów + konsola jezdna) - 1 szt. | 12 | miesięcy |  |  |  | 0
2 | Opis urządzenia: Konsola główna: 1. Zasilanie 230V/50Hz; 2. Niezależne zasilanie awaryjne (UPS) min. 90 min. przy pełnym obciążeniu; 3. Automatyczne załączanie w przypadku braku zasilania sieciowego; 4. Awaryjny napęd ręczny głowicy; 5. Czujnik przepływu i mikrozatorów zintegrowany z napędem głowicy pompy: ultradźwiękowy wykrywający mikrozatory ≥ 0.065 cm3; 6. Wyświetlacz przepływu krwi; 7. Rozdzielczość przepływu na ekranie wyświetlacza: 0,01 l/min; 8. Wyświetlacz prędkości obrotowej głowicy; 9. Zakres przepływu od max.0 do 10 l/min; 10. Wypełnienie głowicy centryfugalnej 32ml; 11. Automatyczny tryb kontrolny przepływu regulowany przez bezpośrednie obracanie pokrętła kontroli prędkości (ustawiony przepływ utrzymywany jest na stałym poziomie, nawet jeżeli opór systemowy i/lub ciśnienie zmienia się podczas perfuzji); 12. Wyświetlanie obrotów; 13. Dostęny zakres obrotów - do minimum 5000 obr/min; 14. Możliwość ustawienia limitu dolnego i górnego prędkości; 15. Możliwość ustawienia alarmu min. limitu przepływu krwi; 16. Alarm akustyczny i wizualny poziomu i mikrozatorów; 17. Masa konsoli - ok 10 kg; Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora: 1. Regulacja temperatury podgrzewacza w zakresie od 15°C do 39°C; 2. Układ zabezpieczający przed przegrzaniem powyżej 40°C; 3. Pojemność zbiornika na wodę ok 1,0l; 4. Waga urządzenia ok 20 kg; Wózek jezdny do transportu całego zestawu wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w 4 antystatyczne koła z hamulcami i maszt infuzyjny: 1. Dedykowany uchwyt dod mocowania oksygenatorów kompatybilnych z urządzeniem; Mieszacz gazów tlen-powietrze: 1. Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 %; 2. Dwie skale przepływu mieszaniny gazów od 100 ml/min do 1000 ml/min oraz od 1000 ml/min do 10 000 ml/min; 3. Węże przyłączeniowe.
Warunki serwisu: 1. Serwis w okresie dzierżawy – w cenie umowy dzierżawy. 2. Przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta w okresie dzierżawy lub zapewnienie, że przez cały okres dzierżawy urządzenie będzie mieć aktualny przegląd techniczny – w cenie umowy dzierżawy. 3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie dzierżawy (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00) – do 3 dni. 4. Zapewnienie aparatu zastępczego, wolnego od wad, o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie w przypadku czasu naprawy przekraczającego 3 dni (dotyczy dni roboczych). 5. Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi. 6. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD). 7. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy. 8. Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego, w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny. 9. Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu.
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt.) w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 urządzenie
| Pompa centryfugalna wraz z zestawem niezbędnych podzespołów (konsola sterownika, napęd głowicy, napęd ręczny wraz z wysięgnikiem mocującym) - 1 sztuka |  | 2920 | 0.22 | 0