OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów ultrasonograficznych.

CZĘŚĆ 1 Ultrasonograf (reumatologia) – 1 sztuka

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga aparatu max. 59 kg. | tak |  | ---- |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli o 12 cm. | tak |  | ---- |
|  | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu 8,9 cala z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro. | tak |  | ---- |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym. | tak |  | ---- |
|  | Trzy aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie. | tak |  | ---- |
|  | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej 19 cali, zamontowany na ramieniu. | Tak, podać |  | Największa przekątna – 5 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | tak |  | ---- |
|  | Dynamika systemu: min. 220 dB. | tak |  | ---- |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu: 1-22 MHz. | tak |  | ---- |
|  | 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC. | tak |  | ---- |
|  | Tryb 2D (B-mode) | tak |  | ---- |
|  | - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku | tak |  | ---- |
|  | - wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D , 1-22 MHz | tak |  | ---- |
|  | - maksymalna głębokość penetracji : 41 cm | tak |  | ---- |
|  | - powiększanie obrazu (zoom) | tak |  | ---- |
|  | - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) | tak |  | ---- |
|  | - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref | tak |  | ---- |
|  | - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode | tak |  | ---- |
|  | -możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | tak |  | ---- |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D – 1449 Hz | tak |  | ---- |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | tak |  | ---- |
|  | - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD: 1,7-12,5 MHz | tak |  | ---- |
|  | - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku | tak |  | ---- |
|  | - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie | tak |  | ---- |
|  | - automatyczna analiza widma dopplerowskiego | tak |  | ---- |
|  | - maksymalna mierzona prędkość 19 m/sek | tak |  | ---- |
|  | - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej +/- 30 stopni | tak |  | ---- |
|  | - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 90 stopni | tak |  | ---- |
|  | - wielkość bramki Dopplerowskiej 1-24 mm | tak |  | ---- |
|  | - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | tak |  | ---- |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | tak |  | ---- |
|  | - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD: 1,7-12,5 MHz | tak |  | ---- |
|  | - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego +/- 30 stopni | tak |  | ---- |
|  | - ilość map kolorów –18 map | tak |  | ---- |
|  | - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | tak |  | ---- |
|  | - możliwość odbicia lustrzanego ugięcia bramki Dopplerowskiej na obrazie w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku | tak |  | ---- |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD). | tak |  | ---- |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD). | tak |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD). | tak |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD). | tak |  | ---- |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD. | tak |  | ---- |
|  | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu. | tak |  | ---- |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki). | tak |  | ---- |
|  | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów. | tak |  | ---- |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji. | tak |  | ---- |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat. | tak |  | ---- |
|  | Jednoczesny zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem. | tak |  | ---- |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - 500 GB. | tak |  | ---- |
|  | 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej. | tak |  | ---- |
|  | Wyjście HDMI lub DVI. | tak |  | ---- |
|  | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała wbudowana w aparat. | tak |  | ---- |
|  | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG i wyeksportowanych w formacie RAW DATA. | tak |  | ---- |
|  | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: jama brzuszna, małe narządy, tarczyca, sutek, mięśniowo – szkieletowe, oraz naczyniowe, transkranialne. | tak |  | ---- |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów | tak |  | ---- |
|  | Liczba elementów: 192 | tak |  | ---- |
|  | Szerokość pola obrazowego (FOV): 47 mm | tak |  | ---- |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy: 3-13 MHz | tak |  | ---- |
|  | Tryb 2D –4 wybierane częstotliwości pracy | tak |  | ---- |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego –4 wybierane częstotliwości pracy | tak |  | ---- |
|  | Tryb Color Doppler - 4 wybierane częstotliwości pracy | tak |  | ---- |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań mięśniowo-szkieletowych | tak |  | ---- |
|  | Liczba elementów: 192 | tak |  | ---- |
|  | Szerokość pola obrazowego (FOV): 38 mm | tak |  | ---- |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy: 6-19 MHz | tak |  | ---- |
|  | Tryb 2D –4 wybierane częstotliwości pracy | tak |  | ---- |
|  | Tryb obrazowania harmonicznego – 4 wybierane częstotliwości pracy | tak |  | ---- |
|  | Tryb Color Doppler - 4 wybierane częstotliwości pracy | tak |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru. | tak |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do wizualizacji igły podczas biopsji przy zachowaniu pełnej jakości obrazu. | tak |  | ---- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań powierzchownych, pracującą na wysokich częstotliwościach, powyżej 20 MHz. | tak |  | ---- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesiące]. | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie (jeśli obecne) | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia naprawy | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |