OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie respiratorów

Część 1 Dostawa instalacja  i uruchomienie  respiratorów stacjonarnych – typ 1 - 2 szt.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) nie jest rekondycjonowany, używany, powystawowy,  jest kompletny i do jego

uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji: .......................

Klasa wyrobu medycznego: ...............

| Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia 1 respiratora stacjonarnego | Ilość | Wartość brutto: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | kol. 1 x kol. 2 |
| ................................... zł | 2 sztuki | .......................................... zł |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia, do stosowania w warunkach intensywnej terapii | tak |  | --- |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych | tak |  | --- |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z centralnego źródła sprężonych gazów od 3,0 do 6,0 bar | tak |  | --- |
|  | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce | tak |  | --- |
|  | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | tak |  | --- |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 60 minut | tak |  | --- |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania powietrzem | tak |  | --- |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania tlenem | tak |  | --- |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | tak |  | --- |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | tak |  | --- |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP | tak |  | --- |
|  | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia | tak |  | --- |
|  | SIMV | tak |  | --- |
|  | Wentylacja nieinwazyjna | tak |  | --- |
|  | PSV | tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP | tak |  | --- |
|  | APVcmv lub PRVC | tak |  | --- |
|  | APVsimv lub SIMV PC i VC | tak |  | --- |
|  | BlLEVEL-VG | tak |  | --- |
|  | Możliwość pomiaru czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym przy pomocy kompatybilnego modułu gazowego | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
|  | Pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Pomiar i sterowanie z ekranu respiratora | tak |  | --- |
|  | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora lub automatyczna próba oddechu spontanicznego | tak |  | --- |
|  | Wdech manualny | tak |  | --- |
|  | Oddech spontaniczny | tak |  | --- |
|  | Wentylacja bezdechu | tak |  | --- |
|  | Możliwośc wyboru trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV, PRVC, Bilevel | tak |  | --- |
|  | Wersja 1 - Westchnienia automatyczne - Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otisa dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo. - Funkcja rekrutacji pęcherzyków płucnych - Funkcja automatycznej wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej bazującej na pomiarach CO2 i SpO2 - Terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow - Wentylacja Heliox Wersja 2 Lub (zamiast wyżej wymienionych parametrów pkt 27) Mozliwość pomiaru i prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym przy pomocy kompatybilnego modułu gazowego | tak, podać |  | wymagane parametry opisane w wersji 1 – 0 pkt wymagane parametry opisane w wersji 2 – 5 pkt |
| Parametry nastawialne |  |  |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres od 3-120odd/min | tak |  | --- |
|  | Objętość wdechowa minimalny zakres od 20 do 2000 ml | tak |  | --- |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres od do 50 cmH2O | tak |  | --- |
|  | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% | tak |  | --- |
|  | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | tak |  | --- |
|  | Czas wdechu minimalny zakres od 0.25 do 7 sek | tak |  | --- |
|  | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 2 do 150 l/min | tak |  | --- |
|  | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.25 do 18 sek | tak |  | --- |
|  | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.25 do 15sek | tak |  | --- |
|  | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 1 do 9 l/min | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 98 cmH2O | tak |  | --- |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 1 do 50cm H2O | tak |  | --- |
|  | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 1 do 50cm H2O | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O | tak |  | --- |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od10 do 40% przepływu szczytowego wdechowego | tak |  | --- |
| Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |  |  |
|  | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 15”, | tak |  | --- |
|  | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem | tak |  | --- |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie szczytowe | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie średnie | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie minimalne | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie plateau | tak |  | --- |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | tak |  | --- |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy | tak |  | --- |
|  | Przepływ szczytowy wydechowy | tak |  | --- |
|  | Objętość pojedynczego wydechu | tak |  | --- |
|  | Wentylacja minutowa | tak |  | --- |
|  | Stosunek I:E | tak |  | --- |
|  | Całkowita częstość oddechów | tak |  | --- |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | tak |  | --- |
|  | Czas wdechu | tak |  | --- |
|  | Czas wydechu | tak |  | --- |
|  | Stężenie O2 pomiar za pomocą czujnika niezużywalnego | tak, podać |  | --- |
|  | Podatność statyczna | tak |  | --- |
|  | AutoPEEP | tak |  | --- |
|  | Stała czasowa wdechu i wydechu lub pomiar NIF/MIP i P0,1 (ciśnienie okluzji) | tak |  | --- |
|  | Opory dróg oddechowych | tak |  | --- |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | tak |  | --- |
|  | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 | tak |  | --- |
|  | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym | tak |  | --- |
|  | Trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/ | tak |  | --- |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | tak |  | --- |
| Alarmy |  |  |  |  |
|  | Niskiej wentylacji minutowej | tak |  | --- |
|  | Wysokiej wentylacji minutowej | tak |  | --- |
|  | Niskiego ciśnienia | tak |  | --- |
|  | Wysokiego ciśnienia | tak |  | --- |
|  | Niskiej objętości wydychanej | tak |  | --- |
|  | Wysokiej objętości wydychanej | tak |  | --- |
|  | Niskiej częstości oddechów | tak |  | --- |
|  | Wysokiej częstości oddechów | tak |  | --- |
|  | Bezdechu | tak |  | --- |
|  | Stężenia O2 | tak |  | --- |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | tak |  | --- |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | tak |  | --- |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | tak |  | --- |
|  | Zaniku zasilania powietrzem | tak |  | --- |
|  | Zaniku zasilania O2 | tak |  | --- |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | tak |  | --- |
|  | Poziom głośności alarmów – ustawialny | tak |  | --- |
|  | Hierarchia ważności alarmów | tak |  | --- |
|  | Integralny nebulizator z regulowanym czasem nebulizacji | tak |  | --- |
|  | Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | tak |  | --- |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | tak |  | --- |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta | tak |  | --- |
|  | Pamięć alarmów | tak |  | --- |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | tak |  | --- |
|  | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej, trachestomijnej | tak |  | --- |
|  | Automatyczna kompensacja przecieku | tak |  | --- |
|  | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu | tak |  | --- |
|  | Pamięć zdarzeń wyświetlana na monitorze respiratora | tak |  | --- |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | tak |  | --- |
|  | Kompletny układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu 10 szt. (Zamawiający nie wymaga czujnika przepływu przy czujniku wielorazowym) | tak |  | --- |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | tak |  | --- |
|  | Komunikacja w języku polskim | tak |  | --- |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | tak, podać <= 2 |  | wymagany czas – 0 pkt, 1 dzień – 5 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 5 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 10 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 10 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia | tak |  | --- |
|  | Urządzenie jest lub będzie pozbawione (po okresie gwarancyjnym) wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego. Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel | tak |  |