OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 2

Zakup, dostawa, montaż   sekwenatora kapilarnego szt. 1

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy lub rekondycjonowany w 2017 roku  kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji/rekondycjonowania (2017): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sekwenator kapilarny | 1 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

|  | LP |  | ### PARAMETR |  |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Analizator genetyczny z komputerem i oprogramowaniem – analizator do przeprowadzania automatycznej elektroforezy kapilarnej reakcji sekwencjonowania, analizy fragmentów DNA oraz detekcji SNP (SnapShot) , do zastosowania z polimerem POP7 oraz alternatywnymi odczynnikami |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | 16 kapilar |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprócz sekwencjonowania i analizy fragmentów możliwość przeprowadzania analizy mikrosatelit, AFLP, LOH, SNP |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Detekcja pięciu fluorochromów |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Automatyczne dopełnianie polimeru przed każdym uruchomieniem, pompa do polimeru (polimery POP4 , POP 6 i POP7) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Automatyczna iniekcja próbek z 96 lub 384 płytek |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Kompatybilnośc z zestawem do sekwencjonowania Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Life Technologies) oraz zestawem do sekwencjonowania BrightDye Terminator Sequencing Kit (MC Lab) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Odczyt DNA w zasięgu przynajmniej od 60 do 800 bp |  |  | Tak,podać |  |  | Wymagany – 0 pkt. Większy – 2 pkt. |  |
|  |  |  | Napięcie elektroforezy min. do 18 kV |  |  | tak |  |  |  |  |
|  |  |  | Maksymalny prąd 15 A |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Temperatura pracy pola wygrzewającego kapilary 18°C-65°C |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Podstawowe długości fali lasera argonowego 488 i 514,5 nm |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Program do analizy fragmentów DNA (Gene Marker) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie pozwala na bezpośredni wgląd w wynik elektroforezy kapilarnej wraz z oceną wysokości poszczególnych pików. Program musi umożliwiać przesyłanie i wymianę danych oraz dodatkowo posiadać funkcjonalność co najmniej: - analizy MLPA, - analizy MLPA z metylacją, - analizy niestabilności mikrosatelitarnej, - gubienie heterozygotyczności, - badanie celowanych mutacji, - badanie mikrosatelit, - anlaizy zespołu łamliwego chromosomu X , Trisomii, Aneuploidii, Mukowiscydozy, - analizy AFLP, T-RFLP, - SnapShot/SNPlex/SNPWave - Clustering Analysis - Kinship Analysis |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Instalacyjny zestaw odczynników (polimer pop7, bufor, płytki mikroreakcyjne, septy na płytki, 1 zestaw kapilar) |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Certyfikat CE |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] |  | TAK, podać |  |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 2 |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 3 |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 4 |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności |  | podać |  |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 5 |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania |  | podać |  |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 6 |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy |  | podać |  |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | wymagane – 0 pkt, 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 5 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 21 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 21 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego ( 2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |