OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -  część 4

Zakup, dostawa, montaż  real-time PCR

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy znaku  „=” oznacza wartość wymaganą.

- Brak odpowiedzi w przypadku pozostałych warunków, punktowany będzie jako 0.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji(2017): .......................

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. brutto | Wartość brutto (kol. 2 x kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Real-time PCR | 1 |  |  |
| Koszt dostawy i instalacji (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |  |
| Razem |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

|  | LP |  | ### PARAMETR |  |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Termocykler real time PCR, 2-kanałowy z modułem do wysokorozdzielczych analiz HRM fabrycznie nowy rok prod. 2017 |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Kanały: zielony, żółty |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Wzbudzenie sygnału: wysokoenergetyczne dioda LED osobna dla każdego kanału |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Odczyt sygnału: fotodioda osobna dla każdego kanału |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Stała droga optyczna, bez ruchomych elementów |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Brak potrzeby stosowania barwnika referencyjnego typu ROX |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Termocykler rotorowy, wykorzystujący indukcję magnetyczną do grzania i chłodzenia |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Jednorodność temperatury w komorze reakcyjnej ±0,050C |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Dokładność temperatury ±0,250C |  |  | Tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Rzeczywisty HRM sprzętowy |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Objętość reakcji 5-30µl, ustawiana w oprogramowaniu |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość jednoczesnego wykonania do 48 reakcji |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Termocykler sterowany z poziomu zewnętrznego komputera |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość połączenia termocyklera z komputerem za pomocą złącza USB i za pomocą bezprzewodowego interfejsu bluetooth |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość podłączenia i zarządzania 10 instrumentami z poziomu jednego komputera |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Automatyczne zapisywanie danych podczas reakcji w pamięci urządzenia, a nie komputera sterującego. Możliwość zabrania komputera od maszyny podczas pracy instrumentu. Po ponownym połączeniu się komputera z maszyną przez bluetooth wyniki są automatycznie przesyłane z instrumentu do komputera. |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość łączenia wyników uzyskanych z różnych reakcji z różnych instrumentów w jeden wynik/raport |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | W komplecie z termocyklerem oprogramowanie do projektowania reakcji i analizy otrzymanych danych |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie bez limitu licencji i z darmowymi aktualizacjami |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie następujących analiz - absolute quantification - relative quantification - allelic discrimination - melting - HRM - cycling |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość generowania raportów i zapisywania ich w następujących formatach: pdf, html, rtf, xls, xlsx, csv |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Możliwość bezpośredniego wysłania raportu za pomocą poczty email z poziomu oprogramowania termocyklera |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | W komplecie zestaw probówek na 960 reakcji |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Waga nie większa niż 5kg, rozmiary nie większe niż 20x20x20cm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Możliwość podłączenia instrumentu do zewnętrznej baterii przenośnej co umożliwia użycie go w terenie bez dostępu do prądu stałego. Możliwość podłączenia instrumentu do zasilania baterią typu Solar. |  |  | Tak/Nie |  |  | Tak – 10pkt. Nie- 0 pkt. |  |
|  |  |  | Produkt spełnia: Dyrektywy: 98/79/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, 2012/19/EU Standardy: EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1 |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  |  | Certyfikat CE |  |  | tak |  |  | --- |  |
|  |  | Warunki energetyczne urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | tryb niskiego poboru mocy [kW/h] |  | TAK, podać |  |  | najniższa wartość – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 2 |  | instrukcja obsługi zawierająca wskazówki zarządzania wydajnością i energooszczędnością urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 3 |  | szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie efektywności energetycznej urządzenia |  | tak |  |  | - - - |  |  |  |
| 4 |  | certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności |  | podać |  |  | największa liczba certyfikatów – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 5 |  | trwałość produktu rozumiana jako gwarantowany okres pełnego wsparcia serwisowego oraz pełnego dostępu części zamiennych i oprogramowania |  | podać |  |  | najdłuższy okres – 1 pkt. inne – 0 pkt. |  |  |  |
| 6 |  | możliwość automatycznego przechodzenia urządzenia w tryb czuwania/niskiego poboru mocy |  | podać |  |  | tak – 5 pkt. nie – 0 pkt. |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
| 4 | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
| 5 | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
| 6 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | tak |  | --- |
| 7 | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
| 8 | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |
| 9 | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | --- |
| 10 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |
| 11 | Aparat jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak |  | --- |
| 2 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | --- |
| 3 | Szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) i technicznego ( 2 osoby) Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego (5 osób) w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny | tak |  | --- |