OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG. (endokrynologia)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena 1 szt. netto | Wartość netto (kol. 2 x kol. 3) | Kwota VAT (kol. 4 x stawka VAT) | Cena brutto (kol. 4 + kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Aparat USG | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Przenośny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny w formie laptopu, fabrycznie nowy – rok produkcji 2017 | TAK |  | --- |
|  | Waga aparatu –max. 6 kg | TAK |  | najmniejsza waga – 10 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem aparatu o najmniejszej wadze |
|  | Zakres częstotliwości pracy w zakresie 2 – 16 MHz zdefiniowany zakresem częstotliwości głowic możliwych do podłączenia do aparatu | TAK |  | --- |
|  | Minimum jeden port głowicy obrazowej, min. jeden port głowicy ołówkowej | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna dynamika obrazu 2D wyświetlana na ekranie min. 160 dB | TAK |  | --- |
|  | Monitor LCD o przekątnej min 15 cali | TAK |  | --- |
|  | Rozdzielczość monitora Min. 1020 x 760 | TAK |  | --- |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 1 000 | TAK |  | --- |
|  | Czas załączenia do pełnej gotowości do pracy aparatu całkowicie wyłączonego poniżej 55 sek. | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany w aparat akumulator zapewniający pracę bez zasilania sieciowego | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 8 000 | TAK |  | --- |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności min. 500 GB z możliwością eksportowania na nośniki przenośne USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | TAK |  | największa ilość – 10 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem aparatu o największym dysku |
|  | Minimum 2 porty USB | TAK |  | --- |
|  | Nastawy programowane przez użytkownika dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” | TAK |  | --- |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku | TAK |  | --- |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów Dopplera pulsacyjnego (min. linia bazowa, skala prędkości) za pomocą jednego przycisku. | TAK |  | --- |
|  | Technologia skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość ustawienia oprogramowania w j. polskim | TAK |  | --- |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK |  | --- |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  | --- |
|  | Zakres ustawiania głębokości penetracji od 2 cm do 38 cm | TAK |  | --- |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.8 stref (TGC, LGC) | TAK |  | --- |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE min. x10 | TAK |  | --- |
|  | Ilość map szarości do wyboru – min.8 | TAK |  | --- |
|  | Ilość map koloryzacji obrazu 2D – min. 8 | TAK |  | --- |
|  | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | TAK |  | --- |
|  | Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy | TAK |  | --- |
|  | Tryb M | TAK |  | --- |
|  | Ilość prędkości przemiatania do wyboru – min. 6 | TAK |  | --- |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | --- |
|  | Regulacja bramki Dopplerowskiej w zakresie 0,5 – 20 mm | TAK |  | największa ilość – 10 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem aparatu o największej liczbie regulacji |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – min. +/-80 | TAK |  | --- |
|  | Szybkie ustawienie kąta korekcji 60° za pomocą jednego przycisku | TAK |  | --- |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu dla kąta korekcji 0° – min. 9 m/s | TAK |  | --- |
|  | Tryb Doopler Kolorowy (CD) | TAK |  | --- |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. 20° | TAK |  | --- |
|  | Prędkość odświeżania „frame rate” dla trybu kolorowy Doppler– min. 285 klatek/sek. | TAK |  | --- |
|  | Ilość map kolorów min. 10 | TAK |  | największa ilość – 10 pkt, wymagana – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem aparatu o największej ilości map koloru |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | TAK |  | --- |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  | --- |
|  | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  | --- |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) | TAK |  | --- |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) | TAK |  | --- |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym |  |  | --- |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. - jamy brzusznej - ginekologiczno - położnicze - kardiologiczne - naczyniowe - mięśniowo - szkieletowe - narządów powierzchownych | TAK |  | --- |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera i automatyczne pomiary na obrazie w czasie rzeczywistym i na obrazie zamrożonym | TAK |  | --- |
|  | Głowica elektroniczna liniowa do badań małych i powierzchownych naczyń i małych bardzo powierzchownie położonych narządów, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  | --- |
|  | Zakres częstotliwości min. 4 do 16 MHz lub 3,5-13,0 MHz | TAK |  | --- |
|  | Ilość elementów tworzących obraz (kryształów) min. 190 lub 128 | TAK |  | --- |
|  | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu 2D min.3 | TAK |  | --- |
|  | Tryb II harmonicznej | TAK |  | --- |
|  | Ilość częstotliwości pracy do wyboru dla trybu II harmonicznej min. 2 | TAK |  | --- |
|  | Długość pola skanowania (widzenia) max. 40 mm | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | --- |
|  | Opcje (rozbudowa systemu możliwa na dzień składania ofert) |  |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję Stress Echo | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endocavitarną | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode min. 3 linie proste | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o anatomiczny M-mode krzywoliniowy | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o spektralny i kolorowy Doppler tkankowy | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o technologię obrazowania poprawiającą wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. | >= 24 |  | 24 miesięce – 0 pkt najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem aparatu o najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (ok.8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem Uwaga! szkolenie umożliwiające serwisowanie aparatów ograniczone jedynie do egzemplarzy zakupionych przez Zamawiającego | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |