OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG.

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  | --- |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | TAK |  | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | TAK |  | --- |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  | --- |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK |  | --- |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD z podświetleniem LED, kolorowy | Przekątna ≥ 23 cale Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity |  | --- |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy z podświetleniem LED | ≥10 cali rozdzielczość≥1280x800 |  | --- |
|  | Regulacja panelu sterowania | Góra /dół ≥180 mm Lewo/prawo ≥ +/- 30° |  | --- |
|  | Konsola aparatu wyposażona w fabryczny podgrzewacz do żelu zlokalizowany na wysokości panelu operatora oraz w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym i wysuwaną spod panelu operatora | TAK |  | --- |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  | --- |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK |  | --- |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1500000 kanałów procesowych | ≥ 1500000 |  | --- |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz | TAK |  | --- |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych, bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥4 |  | --- |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE | ≥ 12500, podać |  | Najwyższa – 8 pkt. Pozostałe – 0 pkt. |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym SSD | ≥500 GB |  | --- |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK |  | --- |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  | --- |
|  | Tryb B | TAK |  | --- |
|  | Głębokość penetracji | ≥2-38 cm |  | --- |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  | --- |
|  | Dynamika systemu | ≥255dB |  | --- |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu | ≥8 |  | --- |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK |  | --- |
|  | Prędkość obrazowania (frame rate) | ≥2100 fps |  | --- |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  | --- |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne | ≥ 3 częstotliwości |  | --- |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK |  | --- |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK |  | --- |
|  | Pełny postprocessing obrazu min.: Auto optymalizacja tkanki, auto optymalizacja spektrum, zmiana map szarości (min. 13 map), zmiana chroma map (min. 16 map) | TAK |  | --- |
|  | Tryb M | TAK |  | --- |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  | --- |
|  | Doppler Kolorowy | TAK |  | --- |
|  | Prędkość w Dopplerze Kolorowym | ≥5,6 m/s |  | --- |
|  | PRF dla Dopplera Kolorowego | ≥18 KHz |  | --- |
|  | Prędkość obrazowania (frame rate) dla Dopplera Kolorowego | ≥400 fps |  | --- |
|  | Skala koloru- ilość kolorów | ≥256 |  | --- |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK |  | --- |
|  | Prędkość Dopplera Mocy | ≥5,6 m/s |  | --- |
|  | PRF dla Dopplera Mocy | ≥18 KHz |  | --- |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  | --- |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥3,0 m/s |  | --- |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym | ≥0,5-15mm |  | --- |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie trybów: B+M, B+PW, B+C, B+PD, B+DPD, B+SFlow/ HDFlow/eFlow, B+SFlow/HDFlow/eFlow+PW, B+C+PW, B+PD+PW, B+DPD+PW, B+C+M, Dual B, Dual B+C, Dual B+PD | TAK |  | --- |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex | TAK |  | --- |
|  | Obrazowanie 3D/4D | Podać |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta | TAK |  | --- |
|  | Zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki (z możliwością zmiany natężenia transparencji/przezierności) oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta wraz z efektem rentgena (dla uwidocznienia struktur anatomicznych wewnątrz płodu). | TAK |  | --- |
|  | Opcja badania z użyciem środka kontrastowego dostępne na głowicy endowaginalnej wolumetrycznej w trybie 3D/4D do badania drożności jajowodów. | TAK |  | --- |
|  | Wbudowany w aparat model ryzyka nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów (zaimplementowany model ryzyka IOTA ADNEX 2013). Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu. | TAK |  | --- |
|  | Moduł elastografii uciskowej dedykowany do badań szyjki macicy, z wyliczeniem stosunku elastyczności wewnętrznego ujścia szyjki macicy do zewnętrznego celem oceny ryzyka przedwczesnego porodu. | TAK |  | --- |
|  | Opcja poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI | TAK |  | --- |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  | --- |
|  | Zaawansowana funkcja dedykowana do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  | --- |
|  | Dicom | TAK |  | --- |
|  | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych mięśniowoszkieletowe położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | TAK |  | --- |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  | --- |
|  | Wyjście DVI do podłączenia dodatkowego monitora, Foot Swich port (USB), mikrofon | TAK |  | --- |
|  | Głowice |  |  | --- |
|  | Głowica convex objętościowa wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  | --- |
|  | Głowica endowaginalna objętościowa do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° - możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  | --- |
|  | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  | --- |
|  | Urządzenia peryferyjne |  |  | --- |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK |  | --- |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° -przystawka biopsyjna | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych, pediatrycznych, naczyniowych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 192 - Kąt skanowania: min. 210° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowic convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno - położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° |  |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję półautomatycznego pomiaru NT (przezierności karkowej) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję DICOM Q/R (Query-Retrieve) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję MPI (fetal myocardial performance index) z automatyczną analizą. Funkcja uruchamiana jest przy pomocy jednego przycisku. Pozwala na szybkie i dokładne badanie serca płodu nawet przez mniej doświadczonego lekarza | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakresie 3-14 MHz | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pomiarów mózgu płodu pozyskiwanych z wizualizacji 3 poprzecznych płaszczyzn | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego wykrywania i pomiaru długości kości płodu w projekcjach 3D | TAK |  | --- |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia ultrasonografu do telefonu wyposażonego w aplikację mobilną, która pozwala na przesłanie obrazów, filmów ultrasonograficznych oraz danych pomiarowych płodu | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elstograficznego | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję oprogramowania elastograficznego dedykowanego do badań piersi – obliczanie „strain ratio” na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i automatycznie kalkuluje „strain ratio” | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję oprogramowania elastograficznego dedykowanego do badania tarczycy, elastografia bez uciskowa z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej. | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję oprogramowania elastograficznego na głowicy endowaginalnej dedykowane do ginekologii i położnictwa (ocena gęstości tkanki macicy) | TAK |  | --- |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  | --- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 12 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie (jeśli dotyczy) | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana (dostarczona w ciągu 3 dni roboczych) | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (8 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa 8 osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury –2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie 2 osoby, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |