OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie stołu operacyjnego (OK Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii).

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Stół operacyjny z wyposażeniem, dostawa i instalacja (wraz ze szkoleniem) | 1 |  |

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół i akcesoria fabrycznie nowe | TAK |  | ---- |
|  | Stół operacyjny ogólnochirurgiczny, mobilny na podstawie jezdnej. Konstrukcja stołu: rama i kolumna wykonane ze stali nierdzewnej; dopuszcza się aby podstawa i górna obudowa kolumny wykonane były z tworzywa sztucznego lub kompozytu włókna szklanego. | TAK |  | ---- |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny lub elektromechaniczny | TAK (podać) |  | Elektrohydrauliczny – 10 pkt. Inne – 0 pkt. |
|  | Kolumna stołu monolityczna, bez elementów wystających, dopuszcza się dźwignię hamulca do blokowania kół. | TAK |  | ---- |
|  | Podstawa stołu węższa w środkowej części umożliwiająca dostęp operatora do pola operacyjnego; | TAK |  | ---- |
|  | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi długiej stołu) powierzchni kolumny stołu lub od strony głowy pacjenta Elektronika stołu ma cały czas w gotowości bez automatycznego wyłączania zasilania w stole. | TAK (podać) |  | Panel z lewej lub z prawej strony – 10 pkt. Panel od strony głowy pacjenta – 0 pkt. |
|  | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy podświetlany z widocznym indykatorem naładowania i piktogramami podziału poszczególnych elementów stołu na strefy min: plecową i nożną, konfiguracji normalnej lub odwróconej a także piktogramami realizowanych ułożeń, zerowania stołu – funkcja realizowana jednym przyciskiem. Pilot aktywny non – stop. | TAK |  | ---- |
|  | Centralna blokada kół stołu za pomocą pedału nożnego - brak mechanizmu wysuwanych bolców, stopek, itp. | TAK |  | ---- |
|  | Regulacja za pomocą pilota min. następujących ruchów: |  |  |  |
|  | Wysokości w zakresie od 580 mm do 950 mm +/- 50 mm | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) w zakresie min. –300 / +300 +/-50 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Nachyleń bocznych w zakresie min. –220 / +220 +/-50 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Automatycznego ustawienia pozycji „0” | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Wypiętrzenia nerkowego – uzyskanie rozwarcia o kącie min. 2200 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Nachylenia: płyty plecowej w zakresie min. –400 / +750 +/-50 | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Regulacja manualna nachylenia płyty nóg w zakresie min. 00 / -950 +/-50 Płyty nóg wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK (podać) |  | ---- |
|  | Blat złożony z następujących elementów: - podgłówek z regulacją płyty podgłówka w dwóch osiach - dolna płyt plecowa - płyta siedziska - podnóżki dzielone para - górna płyta plecowa odłączana | Tak |  | ---- |
|  | Możliwość zainstalowania górnej płyty plecowej i podgłówka od strony nóg oraz możliwość mocowania podnóżków do dolnej płyty plecowej. | Podać |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Manualna regulacja podgłówka w zakresie przywodzenia i odwodzenia głowy min. +45° do - 90° | Tak |  | ---- |
|  | Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie okrągłego gniazda wpustowego, bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów lub hakowe mocowanie elementów . Nie dotyczy sposobu mocowania podgłówka. | Tak, podać |  | Mocowanie elementów na zasadzie: - okrągłego gniazda wpustowego – 10 pkt. Inne (np.Hakowe mocowanie elementów) -0 pkt. |
|  | Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynna ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania. | TAK |  | ---- |
|  | Stół wyposażony w antystatyczne, demontowalne materace (łączenia zespalane metodą bezszwową) o grubości min. 80 mm posiadające właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. W części dwudzielnego siedziska materac całościowo ma pokrywać tą część stołu. Materace mocowane do stołu za pomocą rzepów lub wciskanych pinów. Materac posiadający funkcję „pamięci kształtu” oraz zabezpieczenia pacjenta przed wychłodzeniem | TAK (podać) |  | Materace mocowane do stołu za pomocą : - rzepów – 10 pkt. - wciskanych pinów – 0 pkt. |
|  | Funkcja blatu stołu do pozycji „FLEX” / „REFLEX” realizowana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  | ---- |
|  | Zasilanie stołu akumulatorowe z wbudowanym układem ładowania – wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie. | TAK |  | ---- |
|  | W trybie awaryjnym możliwość pracy z sieci 230V. | TAK |  | ---- |
|  | Dopuszczalne obciążenie stołu >=300 kg | TAK (podać) |  | Tak – od 300kg do 350kg – 0 pkt. Powyżej 350kg – 10 pkt. |
|  | Szyny akcesoryjne wzdłuż wszystkich segmentów, po obu stronach blatu stołu – standardowe. Dopuszcza się podgłówek bez szyn bocznych. | TAK |  | ---- |
|  | Wyposażenie : |  |  |  |
|  | Podpora pod rękę – 2 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Ekran anestezjologiczny z zaciskiem – 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Pas do mocowania pacjenta – 3 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Pozycjoner żelowy pod głowę okrągły– 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Pilot przewodowy 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Wieszak na kroplówkę – 1 szt. | TAK |  | ---- |
|  | Podpory kończyn dolnych typu GOEPEL wraz z zaciskiem mocującym – para | TAK |  | ---- |
|  | Uchwyt do mocowania akcesoriów – 2 szt. | TAK |  | ---- |

Warunki gwarancji i serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt. [miesiące] | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Autoryzacja producenta na serwis sprzętu. | tak |  | ---- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Nieodpłatny przegląd gwarancyjny wykonany do 15 dni przed upływem okresu gwarancji. | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 8 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.10 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |