Część 12

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test posiadający certyfikat CE oraz IVD |  |
| 2. | Test wykrywający antygeny Giardia i Cryptosporidium w ludzkim kale |  |
| 3. | Test różnicujący Cryptosporidium sp. od Giardia sp. |  |
| 4. | Test wykorzystujący mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko Giardia Test wykorzystujący mysie przeciwciała monoklonalne przeciwko Cryptosporidium |  |
| 5. | Koniugat zawierający poliklonalne przeciwciała sprzężone z peroksydazą chrzanową HRP |  |
| 6. | Prosta i szybka (wynik testu do 30 min.) procedura przeprowadzenia testu, nie wymagająca żadnych dodatkowych materiałów oprócz probówek do rozcieńczania próbek kału. Zamawiający wymaga szybkiego kasetkowego testu immunoenzymatycznego |  |
| 7. | Opakowanie zawierające minimum 20 oddzielnie pakowanych kasetek do indywidualnego wykorzystania |  |
| 8. | Możliwość wykorzystania świeżych, mrożonych oraz konserwowanych w 10% formalinie próbek kału |  |
| 9. | Czułość testu > 98,9 %, swoistość testu > 99 %. |  |
| 10. | Dostawa testu transportem monitorowanym pod względem temperatury. Możliwość uzyskania wydruku z monitoringu temperatur po dostawie testu do zamawiającego Zamawiający dopuszcza dostawę transportem, w którym nie ma możliwości uzyskania wydruku z monitoringu temperatury pod warunkiem, że transport produktu będzie przebiegał w prawidłowych warunkach, z pomiarem temperatury. Temperatura transportu może być wpisywana odręcznie |  |
| 11. | Certyfikat jakości dołączany do każdego LOT testu lub możliwość pobrania takiego certyfikatu ze strony internetowej |  |
| 12. | Ulotka zawierająca procedurę testu wraz z interpretacją wyników jako załącznik do każdego opakowania testu |  |
| 13. | Instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu |  |
| 14. | Dodatnia kontrola zewnętrzna jakości testu w zestawie |  |
| 15. | Termin ważności testu minimum 9 miesięcy (od daty dostawy) |  |
| 16. | Karta MSDS testu w języku polskim dołączona do każdego opakowania testu lub możliwość pobrania w/w karty ze strony internetowej. Aktualizacja karty MSDS testu (2012 rok) zgodnie z obowiązującymi przepisami legislacyjnymi oraz wymaganiami BHP. Zamawiający dopuszcza przedłożenie kart MSDS nie do każdego opakowania, lecz przy pierwszej dostawie i przy każdej ich zmianie |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.