OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatu USG dla Urologii wraz z  instalacją i uruchomieniem.

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020): …..............

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ..................

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | OCENA PKT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Waga aparatu bez głowic max 75 kg | tak, podać |  | wymagana waga 0 pkt, najniższa 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej od najniższej |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. zakresie 2,0-17,0 MHz | tak, podać |  | wymagana wartość 0 pkt, największa 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej od największego |
|  | Dynamika systemu min 185 dB | tak, podać |  | - - - |
|  | Ilość niezależnych gniazd w aparacie min 4 | tak, podać |  | - - - |
|  | Monitor o orientacji pionowej i przekątnej min 18 cali | tak, podać |  | - - - |
|  | Możliwość obracania monitora praw/lewo min 170 stopni | tak, podać |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji wysokości monitora min 25 cm. | tak, podać |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania min 25 cm. | tak, podać |  | - - - |
|  | Panel sterowania wykonany z silikonu | tak |  | - - - |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania opisów z podświetlanymi klawiszami funkcyjnymi | tak |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji panelu sterowania prawo/lewo min 350° | tak, podać |  | - - - |
|  | Wewnętrzna archiwizacja badania w aparacie o dysku min 450 GB. | tak, podać |  | - - - |
|  | Możliwość zgrania obrazów badania na pamięć zewnętrzną | tak |  | - - - |
|  | Długość filmu CINE LOOP min 28 s | tak, podać |  | - - - |
|  | Głębokość skanowania min. zakresie 0,5 cm – 28 cm | tak, podać |  | - - - |
|  | Tryby pracy: 2D (B mode), M mode, Doppler Pulsacyjny, Doppler Kolorowy; Power Doppler, Duplex; Triplex, obrazowanie harmoniczne | tak |  | - - - |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe dla urologii z podziałem na: - prostatę, - nerki, - pęcherz, - jądra. | tak, podać |  | - - - |
|  | Zakres mierzonej prędkości przepływu w Dopplerze Kolorowym, Min. zakresie 0,2 cm/s – 490 cm/s | tak, podać |  | - - - |
|  | Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym Min. zakresie 0,2 cm/s - 800 cm/s | tak, podać |  | - - - |
|  | Szerokość bramki Dopplera pulsacyjnego min 1-20 mm | tak |  | - - - |
|  | Videoprinter | tak |  | - - - |
| Głowica typu convex |  |  |  |  |
|  | Głowica typu convex o częstotliwości pracy min 2,0 - 5,0 MHz | tak |  | - - - |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 160 | tak, podać |  | - - - |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | tak |  | - - - |
|  | Jednorazowa, sterylna prowadnica biopsyjna o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe dla igieł o średnicy od 20 Ga do 10 Ga oraz trzema kątami wejścia igły: 17°, 37° i 57°- min. 36 szt. | tak, podać |  | - - - |
| Głowica liniowa |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa o częstotliwości pracy min 6,0 - 16,0 MHz | tak, podać |  | wymagana wartość 0 pkt, największa 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej od największego |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 190 | tak, podać |  | - - - |
|  | Szerokość czoła głowicy max 40 mm | tak, podać |  | - - - |
|  | Przycisk na głowicy umożliwiający uruchomienie głowicy, zamrożenie i aktywację obrazu | tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o przystawkę biopsyjną o regulowanej średnicy na biopsje cienko i grubo igłowe w zakresie min 0,6-3,4 mm, pozwalająca na ustawienie igły pod kątem 30°, 45° i 60°, metalowa, wielokrotnego użytku z możliwością sterylizacji, | podać |  | tak – 5 pkt nie – 0 pkt |
| Głowica rektalna |  |  |  |  |
|  | Głowica rektalna trzypłaszczyznowa do badań urologicznych typu convex-convex-convex o częstotliwości pracy min zakresie 6,0 – 11,0 MHz | tak, podać |  | wymagana wartość 0 pkt, największa 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej od największego |
|  | Ilość niezależnych elementów tworzących i odbierających sygnał ultradźwiękowy w głowicy min 300 | tak, podać |  | - - - |
|  | Kanał biopsyjny przez środek głowicy (nasadka wraz z prowadnicą – 2 sztuki) | tak |  | - - - |
|  | Jednoczesne obrazowanie dwóch płaszczyzn prostaty w czasie rzeczywistym | tak |  | - - - |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania biopsji wzdłuż głowicy jak i przez środek głowicy | tak |  | - - - |
|  | Dwa przyciski na głowicy odpowiedzialne za przełączanie płaszczyzn obrazowania | tak |  | - - - |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę rektalną dwupłaszczyznową do badań urologicznych oraz innych procedur przez kroczowych typu convex-linia o częstotliwości pracy min 6,0 - 12,0 MHz | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające tworzenie obrazów 3D | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o system umożliwiający fuzję obrazów MRI z obrazami ultrasonograficznymi | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania kontrastowego | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii tkanek | podać |  | tak – 2 pkt nie – 0 pkt |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMERT OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów. UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24 |  | najdłuższy okres – 5 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej, względem najdłuższego okresu |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat | podać |  | tak – 3 pkt nie – 0 pkt |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień, w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | tak |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 2 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | tak, podać |  | 1 dzień – 5 pkt 2 dni – 0 pkt, |
|  | Czas na naprawę usterki – do 3 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 5 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | - - - |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 5 dni od zgłoszenia awarii (dotyczy dni roboczych) | tak |  | - - - |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość wszystkich przeglądów w okresie gwarancji |  | - - - |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden w roku, lub brak wymogu producenta wykonywania przeglądów (obowiązek dokonania wpisu w paszporcie) – 5 pkt, więcej niż 1– 0 pkt |
|  | Dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Aparat jest lub będzie pozbawiony, po zakończeniu gwarancji, wszelkich blokad, kodów serwisowych, itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Szkolenie dla personelu medycznego i technicznego Dodatkowe szkolenie dla personelu medycznego w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez personel medyczny i techniczny | tak |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza. | tak |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), | tak |  | - - - |